## Foglio1
INV | CLASSE | PRODUTTORE | MODELLO | SN | CONFIGURAZIONE | APP PADRE | SISTEMI | UBICAZIONE | REPARTO COLLAUDO | REPARTO 2025 | REPARTO RILEVATO | CONFIGURAZIONE RILEVATA | APP PADRE RILEVATA | SISTEMA RILEVATO | ISTRUZIONI VE 2026 | N SCHEDA VE 2026 | DATA VE 2026 | ESITO VE 2026 | NOTE VE | ALLINEAMENTO DOCUMENTAZIONE | CONFORMITÀ FUSIBILI | STATO ETICHETTE E DATI DI TARGA | INTEGRITÀ E CONTAMINAZIONE | STATO DEGLI ACCESSORI | CONFIGURAZIONE SISTEMA | VERIFICA FUNZIONALE DI SISTEMA | CLASSE DI PROTEZIONE (I II o alimentazione interna) | TIPO PARTE APPLICATA (NA, B, BF, CF) | TENSIONE DI ALIMENTAZIONE DURANTE LA VERIFICA | RESISTENZA DELLA TERRA DI PROTEZIONE (DESCRIZIONE SISTEMA) | RESISTENZA TERRA DI PROTEZIONE Ω (valore) | Ω | RETE TERRA DI PROTEZIONE MΩ | RETE PARTI CONDUTTRICI ACCESSIBILI MΩ | RETE PARTI APPLICATE (NON TIPO F) MΩ | PARTI APPLICATE TIPO F TERRA DI PROTEZIONE MΩ | PARTI APPICATE TIPO F PARTI CONDUTTRICI ACCESSIBILI MΩ | CORRENTE DI DISPERSIONE NEL SISTEMA µA | 1 CORRENTE max DSPA µa | DESCRIZIONE PARTI APPLICATE 1 | 2 CORRENTE DSPA µa | DESCRIZIONE PARTE APPLICATA 2 | 3 CORRENTE DSPA µa | DESCRIZIONE PARTE APPLICATA 3 | 4 CORRENTE DSPA µa | DESCRIZIONE PARTE APPLICATA 4 | TECNICO | SN STRUMENTO DI MISURA | SCADENZA TARATURA | ISTRUZIONI DI STAMPA | PDTA
100001 | VIDEOGASTROSCOPIO | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | GIF Q 165 | 2006264 | COMPONENTE | 104270 | SYS 2 (104269) | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA | AMB. ENDOSCOPIA | AMB. ENDOSCOPIA | COMPONENTE | 104270 | SYS 2 (104269) | DA FARE | 4270 | 2026-09-01 | POSITIVO | VERIFICATO CON FONTE LUMINOSA | [12 empty] | Ω
100002 | PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | AGILA LIFT EXPRESS | ARUD 0384 | SINGOLA | 100002 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 5 | SINGOLA | 100002 | 0 | DA FARE | 2 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230.1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.099 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 16.7 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100003 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ML 701 | 160004D1997 | PRINCIPALE | 100003 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 5 | PRINCIPALE | 100003 | 0 | DA FARE | 3 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230.1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.128 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 11.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100004 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ML 701 | 160004D1998 | COMPONENTE | 100003 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 5 | COMPONENTE | 100003 | 0 | DA FARE | 4 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230.1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.155 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 10 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100005 | MONITOR | SIEMENS AG | SC 7000 | 5394956653 | SINGOLA | 100005 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA PREPARAZIONE | SINGOLA | 100005 | 0 | DA FARE | 5 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 29.8 | 13.9 | CAVO ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100006 | MONITOR PER VENTILAZIONE | DATEX OHMEDA INC | 5250 RGM | FARW00719 | COMPONENTE | 100008 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | SALA OP. OCULISTICA | SALA OP. OCULISTICA | COMPONENTE | 100807 | 0 | DA FARE | 6 | 2026-09-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,066 Cavo + Sistema: 0,121 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 82.8 | 1.8 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100007 | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 5000 | 101998002391 | SINGOLA | 100007 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 4 | SINGOLA | 100007 | 0 | DA FARE | 7 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0.064 Cavo + Sistema: 0.133 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 51.5 | NON PRESENTE | CAVO ECG (CF) | 35.4 | PIASTRE (BF) | 7.4 | CAVO SPO2 (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100008 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | DATEX OHMEDA INC | AESTIVA 3000 | AMRC01109 | PRINCIPALE | 100008 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100009 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR COMPACT | 91205 | SINGOLA | 100009 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA PREPARAZIONE | SINGOLA | 100009 | 0 | DA FARE | 9 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0.061 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 7.1 | 1.1 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100010 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR COMPACT | 91219 | SINGOLA | 100010 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA PREPARAZIONE | SINGOLA | 100010 | 0 | DA FARE | 10 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0.057 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 7.8 | 1.2 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100011 | TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER | ARIZANT HEALTHCARE INC | BAIR HUGGER 505 | 19752 | SINGOLA | 100011 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100012 | ELETTROBISTURI | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ME MB2 | MEMB2M000030277 | SINGOLA | 100012 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 2 | SINGOLA | 100012 | 0 | DA FARE | 12 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,088 Cavo + Sistema: 0,175 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 101.2 | 40.1 | BISTURI (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100014 | PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | MOVITA LIFT | ARUD-0349 | SINGOLA | 100014 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 5 | SINGOLA | 100014 | 0 | DA FARE | 14 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230.1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.114 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 16.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100015 | PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | AGILA LIFT EXPRESS | ARUD-0383 | SINGOLA | 100015 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 5 | SINGOLA | 100015 | 0 | DA FARE | 15 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230.1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.108 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 15.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100018 | TAVOLO OPERATORIO | TRUMPF MEDIZIN SYSTEME GMBH | JUPITER | 100152239 | SINGOLA | 100021 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | COMPONENTE | 100021 | 0 | DA FARE | 18 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 230,7 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 82.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100019 | TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER | ARIZANT HEALTHCARE INC | BAIR HUGGER 505 | 62850 | SINGOLA | 100019 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 3 | SINGOLA | 100019 | 0 | DA FARE | 19 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 2301.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,094 Cavo + Sistema: 0,186 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 35.8 | 1.8 | TUBO (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100020 | MONITOR | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | INFINITY DELTA XL | 5395872162 | SINGOLA | 100020 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100021 | ALIMENTATORE | TRUMPF MEDIZIN SYSTEME GMBH | JUPITER SM | 40380020 | COMPONENTE | 100018 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | PRINCIPALE | 100021 | 0 | DA FARE | 21 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,7 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.294 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 74.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100022 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | PRIMUS | ARUD-0021 | PRINCIPALE | 100022 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 1 | PRINCIPALE | 100022 | 0 | DA FARE | 22 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,071 Cavo + Sistema: 0,141 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 102.7 | 8.7 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100023 | VAPORIZZATORE | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | D VAPOR | ARXL-0323 | SINGOLA | 100023 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100024 | ELETTROBISTURI | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ME 400 | 40910236 | SINGOLA | 100024 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | SINGOLA | 100024 | 0 | DA FARE | 24 | 2026-09-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,101 cavo + sistema: 0,294 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 182.9 | 34.5 | BISTURI (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100029 | VIDEOCOLONSCOPIO | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | CF Q 165 I | 2002805 | COMPONENTE | 104270 | SYS 2 (104269) | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA | AMB. ENDOSCOPIA | AMB. ENDOSCOPIA | COMPONENTE | 104270 | SYS 2 (104269) | DA FARE | 29 | 2026-09-01 | POSITIVO | VERIFICATO CON FONTE LUMINOSA | [12 empty] | Ω
100039 | ELETTROBISTURI | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ME 401 | MME4010506950564 | COMPONENTE | 102097 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO MAGAZZINO | COMPONENTE | 102097 | 0 | DA FARE | 39 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,094 Ω Cavo + sistema: 0,182 Ω | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 105.8 | 25.1 | BISTURI (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100042 | SCALDASACCHE A BAGNO TERMOSTATICO | LUCINI SURGICAL CONCEPT SRL | BM 27 | 5165 | SINGOLA | 100042 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100043 | PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | AGILA LIFT EXPRESS | ARUD-0385 | SINGOLA | 100043 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 2 | SINGOLA | 100043 | 0 | DA FARE | 43 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230.1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.103 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 16.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100044 | PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | MOVITA LIFT | ARUD-0350 | SINGOLA | 100044 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 2 | SINGOLA | 100044 | 0 | DA FARE | 44 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230.1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.109 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 15.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100047 | MONITOR | SONY CORP | 9418 N FLAT 18" LCD | 2003460 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100048 | TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER | ARIZANT HEALTHCARE INC | BAIR HUGGER 505 | 62853 | SINGOLA | 100048 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 100048 | 0 | DA FARE | 48 | 2026-07-07 | POSITVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 229,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,066, Cavo + Sistema: 0,280 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 33.4 | 1.9 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100049 | ALIMENTATORE | TRUMPF MEDIZIN SYSTEME GMBH | JUPITER SM | 4058 0019 | COMPONENTE | 100517 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 4 | COMPONENTE | 100517 | 0 | DA FARE | 49 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,080 Cavo + Sistema: 0,122 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 115.7 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100050 | TAVOLO OPERATORIO | TRUMPF MEDIZIN SYSTEME GMBH | JUPITER | 100151949 | PRINCIPALE | 100050 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 1 | PRINCIPALE | 100050 | 0 | DA FARE | 50 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 104.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100055 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | PRIMUS | ARUE 0115 | PRINCIPALE | 100055 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 4 | PRINCIPALE | 100055 | 0 | DA FARE | 55 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,061 Cavo + Sistema: 0,155 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 157.9 | N.A. | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100056 | MONITOR | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | INFINITY DELTA XL | 5395871564 | COMPONENTE | 100055 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SALA TRAVAGLIO | COMPONENTE | 100158 | 0 | DA FARE | 56 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,069, Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 53.6 | 16.1 | CAVO ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100058 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR COMPACT | 91202 | SINGOLA | 100058 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100059 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR COMPACT | 90293 | SINGOLA | 100059 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA PREPARAZIONE | SINGOLA | 100059 | 0 | DA FARE | 59 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0.060 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 7.5 | 1.1 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100060 | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | STRYKER CORP | NR | 132282 | PRINCIPALE | 100060 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO - NUOVA VERTICALE 4 PIANO | PRINCIPALE | 100060 | 0 | DA FARE | 0060 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.121 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 70.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100061 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | STRYKER CORP | VISION ELECT 21" | SVE218C0382 | COMPONENTE | 100060 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO - NUOVA VERTICALE 4 PIANO | COMPONENTE | 100060 | 0 | DA FARE | 0061 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.126 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 55.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100062 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | STRYKER CORP | FLAT 19" | SV2197B0180 | COMPONENTE | 100115 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | SALA OP. PAMPURI | BLOCCO OPERATORIO SALA 1 | COMPONENTE | 100115 | 0 | DA FARE | 62 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 9.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100064 | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | STRYKER CORP | 1188 HD | 08D000864 | COMPONENTE | 100115 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | SALA OP. PAMPURI | BLOCCO OPERATORIO SALA 1 | COMPONENTE | 100115 | 0 | DA FARE | 64 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,099 Cavo + sistema: 0,187 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 39,3 | 8,1 | ENDOSCOPIO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100065 | FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA | STRYKER CORP | X 8000 XENON | 08B055384 | COMPONENTE | 100060 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | AMB. ORL | AMB. ORL | COMPONENTE | 100180 | 0 | NON PREVISTO | [15 empty] | cavo + sistema: 0,184 Ω | Ω
100066 | INSUFFLATORE DI GAS | STRYKER CORP | F112 RISCALDATO | 0703CE564 | COMPONENTE | 100060 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO MAGAZZINO | COMPONENTE | 100060 | 0 | DA FARE | 66 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,083 Cavo + sistema: 0,164 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 58.3 | 11.4 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100072 | ELETTROBISTURI | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ME 400 | 40921055 | SINGOLA | 100072 | 0 | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA | AMB. ENDOSCOPIA | AMB. ENDOSCOPIA | SINGOLA | 100072 | 0 | DA FARE | 72 | 2026-09-01 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 224,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,097 Cavo + sistema: 0,195 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 119.4 | 48.6 | BISTURI (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100074 | DERMOTOMIA, APPARECCHIATURA PER | ZIMMER INC | 8801 000 00 PNEUMATIC DERMATOM | 31294 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100076 | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | COSTA SNC | MC 1802 145 EL | 978/2006 | PRINCIPALE | 100076 | SYS 3 (100076) | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA | AMB. ENDOSCOPIA | AMB. ENDOSCOPIA | PRINCIPALE | 100076 | 0 | DA FARE | 76 | 2026-09-01 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 224,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,087 Cavo + sistema: 0,192 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 213.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100080 | FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA | STORZ KARL GMBH & CO KG | 20132101 XENON 175 | 00944 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | SINGOLA | 100080 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
100081 | FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA | STRYKER CORP | X 8000 XENON | 08J029954 | COMPONENTE | 102097 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO MAGAZZINO | COMPONENTE | 102097 | 0 | DA FARE | 81 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,101 Ω Cavo + Sistema: 0,165 Ω | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 72.6 | 18.3 | ENDOSCOPIO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100084 | LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER | GETINGE INFECTION CONTROL AB | DECOMAT 4656 | SEV0422127 | SINGOLA | 100084 | 0 | S.PIETRO | CENTRALE DI STERILIZZAZIONE | CENTRALE DI STERILIZZAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
100085 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | CIEM SRL | TTI 2000 M | 195 | SINGOLA | 100085 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA PREPARAZIONE | SINGOLA | 100085 | 0 | DA FARE | 85 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.121 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 15.1 | [8 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100086 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | CIEM SRL | TTI 2000 M | 201 | SINGOLA | 100086 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA PREPARAZIONE | SINGOLA | 100086 | 0 | DA FARE | 86 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.128 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 16.2 | [8 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100087 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | CIEM SRL | TTI 2000 M | 193 | SINGOLA | 100087 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA PREPARAZIONE | SINGOLA | 100087 | 0 | DA FARE | 87 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.109 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 14.8 | [8 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100088 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | CIEM SRL | TTI 2000 M | 196 | SINGOLA | 100088 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA PREPARAZIONE | SINGOLA | 100088 | 0 | DA FARE | 88 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.111 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 17.2 | [8 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100089 | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | DERUNGS LICHT AG | HALUX 20 SX | NR | SINGOLA | 100089 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 1 | SINGOLA | 100089 | 0 | DA FARE | 89 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 230.1 V | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 6.3 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100090 | RISCALDATORE PER COLONNA IN HPLC | AUGUSTINE MEDICAL INC | 505 | 18363 | SINGOLA | 100090 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | SINGOLA | 100090 | 0 | DA FARE | 90 | 2026-09-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,101 cavo + sistema: 0,297 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 38.7 | 2.1 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100091 | MONITOR | FUKUDA DENSHI CO LTD | DS 5300 | 29091596 | PRINCIPALE | 100091 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA PREPARAZIONE | PRINCIPALE | 100091 | 0 | DA FARE | 91 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 70.4 | 20.1 | CAVO ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100092 | PORTA MODULI | FUKUDA DENSHI CO LTD | INPUT BOX IB 5006 | 34095359 | COMPONENTE | 100094 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100094 | MONITOR | FUKUDA DENSHI CO LTD | DS 5300 | 10070021 | PRINCIPALE | 100094 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | PRINCIPALE | 100094 | 0 | DA FARE | 94 | 2026-09-11 | POSITIVO | VSE EFFETTUATA CON INV. 102198 | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 230,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 56.7 | 18.4 | CAVO ECG (CF) | 4.4 | CAVO SPO2 (BF) | 3.2 | BRACCIALE NIBP (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100103 | PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | MOVITA LIFT | ARUD-0347 | SINGOLA | 100103 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 3 | SINGOLA | 100103 | 0 | DA FARE | 103 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230.1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.118 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 14,2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100104 | PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | AGILA LIFT EXPRESS | ARUD-0387 | SINGOLA | 100104 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 3 | SINGOLA | 100104 | 0 | DA FARE | 104 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230.1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.109 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 13.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100105 | ELETTROBISTURI | VALLEYLAB INC | FORCE FX8 | 40870A | SINGOLA | 100105 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 3 | SINGOLA | 100105 | 0 | DA FARE | 105 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,082 Cavo + Sistema: 0,165 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 88.9 | 33.8 | BISTURI (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100106 | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | DERUNGS LICHT AG | HALUX 20 SX | NR | SINGOLA | 100106 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100108 | MONITOR | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | INFINITY DELTA XL | 5395883854 | SINGOLA | 100108 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA PREPARAZIONE | SINGOLA | 100108 | 0 | DA FARE | 108 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,059 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 29.8 | 12.7 | CAVO ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100110 | VAPORIZZATORE | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | D VAPOR | ARXL-0104 | COMPONENTE | 100051 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100111 | ALIMENTATORE | TRUMPF MEDIZIN SYSTEME GMBH | JUPITER SM | 4058 0020 | COMPONENTE | 100050 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 1 | COMPONENTE | 100050 | 0 | DA FARE | 111 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,087 Cavo + Sistema: 0,128 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 92.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100112 | TAVOLO OPERATORIO | TRUMPF MEDIZIN SYSTEME GMBH | JUPITER | 100152241 | PRINCIPALE | 100112 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO SALA 2 | PRINCIPALE | 100112 | 0 | DA FARE | 112 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 153 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100113 | TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER | ARIZANT HEALTHCARE INC | BAIR HUGGER 505 | 19755 | SINGOLA | 100113 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | SINGOLA | 100113 | 0 | DA FARE | 113 | 2026-09-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,078 cavo + sistema: 0,145 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 24.2 | 1.9 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100114 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR COMPACT | 91215 | SINGOLA | 100114 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA PREPARAZIONE | SINGOLA | 100114 | 0 | DA FARE | 114 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0.055 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 7.9 | 1.2 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100115 | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | MOVI SPA | RACK W | 622/98 | PRINCIPALE | 100115 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | SALA OP. PAMPURI | BLOCCO OPERATORIO SALA 1 | PRINCIPALE | 100115 | 0 | DA FARE | 115 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,076 Cavo + Sistema: 0,143 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 79.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100117 | INSUFFLATORE DI GAS | STORZ KARL GMBH & CO KG | 26430506 ELECTRONIC CO2 ENDOFLATOR | 0001034 | COMPONENTE | 102527 | SYS 4 (102527) | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100122 | ELETTROBISTURI | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ME 400 | 40910366 | SINGOLA | 100122 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 1 | SINGOLA | 100122 | 0 | DA FARE | 122 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,080 Cavo + Sistema: 0,169 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 179.9 | 37.8 | BISTURI (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100129 | PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | AGILA LIFT EXPRESS | ARUD-0386 | SINGOLA | 100129 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 4 | SINGOLA | 100129 | 0 | DA FARE | 129 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230.1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.131 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 13.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100130 | PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | MOVITA LIFT | ARUD 0348 | SINGOLA | 100130 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 4 | SINGOLA | 100130 | 0 | DA FARE | 130 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230.1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.119 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 14.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100131 | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | DERUNGS LICHT AG | HALUX 50 SX | NR | SINGOLA | 100131 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 3 | SINGOLA | 100131 | 0 | DA FARE | 131 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 230.1 V | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 6.7 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100134 | ALIMENTATORE | TRUMPF MEDIZIN SYSTEME GMBH | JUPITER SM | 4038 0001 | COMPONENTE | 100135 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 3 | COMPONENTE | 100135 | 0 | DA FARE | 134 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,080 Cavo + Sistema: 0,118 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 108.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100135 | TAVOLO OPERATORIO | TRUMPF MEDIZIN SYSTEME GMBH | JUPITER | 100152238 | PRINCIPALE | 100135 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 3 | PRINCIPALE | 100135 | 0 | DA FARE | 135 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 108.3 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100136 | MONITOR | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | INFINITY DELTA XL | 5395872358 | SINGOLA | 100136 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 1 | SINGOLA | 100136 | 0 | DA FARE | 136 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,063 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 36.8 | 12.9 | CAVO ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100138 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | PRIMUS | ARUD0019 | PRINCIPALE | 100138 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 2 | PRINCIPALE | 100138 | 0 | DA FARE | 138 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,075 Cavo + Sistema: 0,152 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 81.6 | 5.1 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100139 | TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER | ARIZANT HEALTHCARE INC | BAIR HUGGER 505 | 62851 | SINGOLA | 100139 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100140 | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | COSTA SNC | MC 1802 145 EL | 711-2003 | PRINCIPALE | 100140 | 0 | S.PIETRO | MAGAZZINO TECNICO | BLOCCO OPERATORIO | AMB. GINECOLOGIA | PRINCIPALE | 100140 | 0 | DA FARE | 140 | 28/072026 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.205 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 87.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100141 | MONITOR | SONY CORP | 9418 N FLAT 18" LCD | 2002377 | COMPONENTE | 100140 | 0 | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | COMPONENTE | 100141 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
100146 | ELETTROBISTURI | VALLEYLAB INC | FORCE FX8 | 40873A | SINGOLA | 100146 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100149 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | BERMAN SRL SISTEMI MEDICAL | TL 1200 VERSIONE B | 0301295 | SINGOLA | 100149 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | SINGOLA | 100149 | 0 | DA FARE | 149 | 2026-09-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,8 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.115 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 13.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100150 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | BERMAN SRL SISTEMI MEDICAL | TL 1200 VERSIONE B | 0301297 | SINGOLA | 100150 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | SINGOLA | 100150 | 0 | DA FARE | 150 | 2026-09-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,8 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.112 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 14.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100158 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | FABIUS GS | ARYB-0041 | PRINCIPALE | 100158 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | SALA PARTO | SALA TRAVAGLIO | PRINCIPALE | 100158 | 0 | DA FARE | 158 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,072 Cavo + Sistema: 0,141 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 94.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100159 | MONITOR | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | INFINITY DELTA XL | 5398110961 | COMPONENTE | 100588 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | SINGOLA | 100159 | 0 | DA FARE | 159 | 2026-09-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 230,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 13.5 | 15.7 | CAVO ECG (CF) | 4.5 | CAVO SPO2 (BF) | 2.5 | BRACCIALE NIBP (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100160 | CAPNOGRAFO (MODULO GAS) | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | SCIO | ARYA-0097 | COMPONENTE | 100158 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100163 | PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | MOVITA 6032 E | ARRJ-0118 | SINGOLA | 100163 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | SINGOLA | 100163 | 0 | DA FARE | 163 | 2026-09-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,8 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.105 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 13.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100164 | PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | DVE 4002 | ARRJ-1339 | SINGOLA | 100164 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | SINGOLA | 100164 | 0 | DA FARE | 164 | 2026-09-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,8 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.111 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 15.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100165 | TAVOLO OPERATORIO | MAQUET GMBH & CO KG | 1140 BETAMAQUET | 00240 | SINGOLA | 100165 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | SINGOLA | 100165 | 0 | DA FARE | 165 | 2026-09-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,081 cavo + sistema: 0,158 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 81.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100168 | TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER | ARIZANT HEALTHCARE INC | BAIR HUGGER 505 | 62857 | SINGOLA | 100168 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | SINGOLA | 100168 | 0 | DA FARE | 168 | 2026-09-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,088 cavo + sistema: 0,150 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 40.5 | 1.4 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100170 | MONITOR | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | INFINITY DELTA XL | 5398744250 | SINGOLA | 100170 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | SINGOLA | 100170 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
100180 | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | STRYKER CORP | ST 4 | 132697 | PRINCIPALE | 100180 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | AMB. ORL | AMB. ORL | PRINCIPALE | 100180 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
100183 | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | STRYKER CORP | 1188 HD | 08J005334 | COMPONENTE | 100180 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | AMB. ORL | AMB. ORL | COMPONENTE | 100180 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
100186 | MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI | STRYKER CORP | SDC HD | 08J020684 | COMPONENTE | 100180 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO - NUOVA VERTICALE 4 PIANO | COMPONENTE | 100060 | 0 | DA FARE | 0186 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.124 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 60.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100187 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | CIEM SRL | TTI 2000 M | 199 | SINGOLA | 100187 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 1 | SINGOLA | 100187 | 0 | DA FARE | 187 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.126 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 14.1 | [8 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100188 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | CIEM SRL | TTI 2000 M | 194 | SINGOLA | 100188 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA PREPARAZIONE | SINGOLA | 100188 | 0 | DA FARE | 188 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.118 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 14.9 | [8 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100189 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | CIEM SRL | TTI 2000 M | 200 | SINGOLA | 100189 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA PREPARAZIONE | SINGOLA | 100189 | 0 | DA FARE | 189 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.113 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 14.1 | [8 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100190 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | CIEM SRL | TTI 2000 M | 197 | SINGOLA | 100190 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA PREPARAZIONE | SINGOLA | 100190 | 0 | DA FARE | 190 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.116 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 14.9 | [8 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100191 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | CIEM SRL | TTI 2000 M | 198 | SINGOLA | 100191 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA PREPARAZIONE | SINGOLA | 100191 | 0 | DA FARE | 191 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.128 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 15.1 | [8 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100192 | CONGELATORE DA LABORATORIO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | SUPER FREEZER 70 | 11793 | SINGOLA | 100192 | 0 | S.PIETRO | FARMACIA | FARMACIA | FARMACIA | SINGOLA | 100192 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
100201 | PORTA MODULI | FUKUDA DENSHI CO LTD | INPUT BOX IB 5006 | 34095360 | COMPONENTE | 100311 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | COMPONENTE | 100311 | 0 | DA FARE | 311 | 2026-07-22 | POSITIVO | VSE EFFETTUATA CON APP PADRE | [12 empty] | Ω | [14 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100206 | VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | EVITA 4 | ARWM-0365 | SINGOLA | 100206 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100207 | LITOTRITORE INTRACORPOREO | EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA | LITHOCLAST MASTER COMBINATO | J00367 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100208 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL | POLIVAC B4 SLT 30 2 | NR | SINGOLA | 100208 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | SINGOLA | 100208 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
100213 | AUTOTRASFUSIONE, APPARECCHIO PER | SORIN GROUP ITALIA SRL DIDECO | ELECTA | BO16062G07 | SINGOLA | 100213 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA ATTREZZI | SINGOLA | 100213 | 0 | DA FARE | 213 | 2026-08-27 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,102 Cavo + Sistema: 0,286 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 87.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100216 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | BV 25 GOLD | SB0DF00066 | COMPONENTE | 100217 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100217 | PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | BV 25 GOLD | 66053307 | PRINCIPALE | 100217 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100218 | PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO | GE HEALTHCARE | OEC 9800 PLUS "VASCULAR LAB" | Z30861A (A5137706) | PRINCIPALE | 100218 | R0 (100218) | S.PIETRO | RADIOLOGIA | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA ATTREZZI | PRINCIPALE | 100218 | R0 (100218) | DA FARE | 218 | 2026-08-27 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.229 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 218.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100219 | CATENA TV | GE HEALTHCARE | TE 42 | NR | COMPONENTE | 100218 | R0 (100218) | S.PIETRO | RADIOLOGIA | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA ATTREZZI | COMPONENTE | 100218 | R0 (100218) | DA FARE | 219 | 2026-08-27 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.201 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 117.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100220 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP 980 | 55608 | COMPONENTE | 100218 | R0 (100218) | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100235 | AUTOCLAVE | GETINGE INFECTION CONTROL AB | HS 6610 ERK2 | 2105628-010-01 | SINGOLA | 100235 | 0 | S.PIETRO | CENTRALE DI STERILIZZAZIONE | CENTRALE DI STERILIZZAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
100236 | AUTOCLAVE | GETINGE INFECTION CONTROL AB | HS 6610 ERK2 | 2105764-010-01 | SINGOLA | 100236 | 0 | S.PIETRO | CENTRALE DI STERILIZZAZIONE | CENTRALE DI STERILIZZAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
100239 | CAPPA ASPIRANTE | ERLAB DFS SA | FILTAIR XL 1346 | 10357/08 | SINGOLA | 100239 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100240 | INCUBATORE | 3M | ATTEST 193 | 301498 | SINGOLA | 100240 | 0 | S.PIETRO | CENTRALE DI STERILIZZAZIONE | CENTRALE DI STERILIZZAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
100250 | DEFIBRILLATORE | ESAOTE SPA | MDF | 61818 | SINGOLA | 100250 | 0 | S.PIETRO | SALA PRELIEVI | MAGAZZINO TECNICO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100254 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 65 OXIMAX | G09821227 | SINGOLA | 100254 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100260 | SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA | RIMEC SRL | FISIOTEK 1000 S | 01991 | SINGOLA | 100260 | 0 | S.PIETRO | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | SINGOLA | 100260 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
100261 | SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA | RIMEC SRL | FISIOTEK 1000 S | 02519 | SINGOLA | 100261 | 0 | S.PIETRO | S. GIUSEPPE | S.GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | SINGOLA | 100261 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
100262 | SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER | ARJO HOSPITAL EQUIPMENT AB | TEMPO COMBI | GB340454769T | SINGOLA | 100262 | 0 | S.PIETRO | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | S. GIOVANNA ANTIDA | SINGOLA | 100262 | 0 | DA FARE | 262 |  | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | B | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100263 | DEFIBRILLATORE | MEDTRONIC INC | LIFEPAK 9B | 11769483 | SINGOLA | 100263 | 0 | S.PIETRO | B. MENNI | OSTETRICIA (B.MENNI) | OSTETRICIA (B.MENNI) | SINGOLA | 100263 | 0 | DA FARE | 263 | 2026-05-08 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 226,6 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,066, Cavo + Sistema: 0,280 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 47.6 | 11.7 | CAVO ECG (CF) | 71.4 | CAVO SPO2 (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100265 | TERMOSALDATRICE | GANDUS SALDATRICI SRL | MINIRO' H 60 | 121 | SINGOLA | 100265 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA OCULISTICA | OSTETRICIA (B.MENNI) | OSTETRICIA (B.MENNI) | SINGOLA | 100265 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
100267 | LAMPADA FRONTALE | GIMA SPA | GIMA 5 | 10046 | SINGOLA | 100267 | 0 | S.PIETRO | B. MENNI | OSTETRICIA (B.MENNI) | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100268 | FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA | HEINE OPTOTECHNIK | HK 4000 | 1/3988 | SINGOLA | 100268 | 0 | S.PIETRO | AMB. ORL | AMB. ORL | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100271 | SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA | RIMEC SRL | FISIOTEK 1000 S | 02519 | SINGOLA | 100271 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100272 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 595 | G03841803 | SINGOLA | 100272 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | SINGOLA | 100272 | 0 | DA FARE | 0272 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 229,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,088 Cavo + Sistema: 0,181 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 25.1 | 5.1 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100274 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL | VACUTRON AS 120 | 717-07/97 | SINGOLA | 100274 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100280 | LAVATRICE PER ENDOSCOPI | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | ETD 3 BASIC PAA | 04130144 | PRINCIPALE | 100280 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100286 | ELETTROBISTURI | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ME 400 | 0800976308 | SINGOLA | 100282 | 0 | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | SINGOLA | 100286 | 0 | DA FARE | 0286 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 228,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,096 Cavo + Sistema: 0,154 | Ω | OVER | OVER | N.A. | 103,5 MΩ | 103,5 MΩ | 48.3 | 13.2 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100288 | MONITOR | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 5600 | 023209030017 | SINGOLA | 100288 | 0 | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | LAB.A.T. S.I.C. | SINGOLA | 100288 | 0 | DA FARE | 288 | 2026-09-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,084 Cavo + sistema: 0,168 | Ω | OVER | OVER | N.A. | 102,1 MΩ | 102,0 MΩ | 52.5 | 13.2 | CAVO ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100295 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | LINEA 2100 | 1635864/00 | SINGOLA | 100295 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | SINGOLA | 100295 | 0 | DA FARE | 295 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.118 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 14.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100296 | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | WALDMANN LICHTTECHNIK HERBERT WALDMANN GMBH & CO | HX 35 TM | 605565 | SINGOLA | 100296 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 100296 | 0 | DA FARE | 296 | 2026-07-07 | POSITVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 7.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100305 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | LINEA 2100 | 1635864/00 | SINGOLA | 100305 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | SINGOLA | 100305 | 0 | DA FARE | 305 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.112 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 13.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100307 | MONITOR | FUKUDA DENSHI CO LTD | DS 5300 | 32081220 | PRINCIPALE | 100307 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRINCIPALE | 100307 | 0 | DA FARE | 307 | 2026-09-01 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,061 Cavo + Sistema: 0,285 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 63.2 | 17.1 | CAVO ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100308 | PORTA MODULI | FUKUDA DENSHI CO LTD | INPUT BOX IB 5006 | 32093764 | COMPONENTE | 100323 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | COMPONENTE | 100323 | 0 | DA FARE | 308 | 2026-09-01 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP. PADRE | [12 empty] | Ω
100309 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | LINEA 2100 | 1635864/00 | SINGOLA | 100309 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | SINGOLA | 100309 | 0 | DA FARE | 309 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.117 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 10.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100310 | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | WALDMANN LICHTTECHNIK HERBERT WALDMANN GMBH & CO | HX 35 TM | 605565 | SINGOLA | 100310 | 0 | S.PIETRO | MAGAZZINO TECNICO | LAB.A.T. S.I.C. | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100311 | MONITOR | FUKUDA DENSHI CO LTD | DS 5300 | 32091325 | PRINCIPALE | 100311 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | PRINCIPALE | 100311 | 0 | DA FARE | 311 | 2026-07-22 | POSITIVO | VSE EFFETTUATA CON APP 100201 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 221,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,101 Cavo + Sistema: 0,292 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 205.4 | 16.2 | SONDA ECOGRAFICA (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100312 | PORTA MODULI | FUKUDA DENSHI CO LTD | INPUT BOX IB 5006 | 32083659 | COMPONENTE | 100307 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | COMPONENTE | 100307 | 0 | DA FARE | 312 | 2026-09-01 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP. PADRE | [12 empty] | Ω
100313 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | LINEA 2100 | 1635864/00 | SINGOLA | 100313 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | SINGOLA | 100313 | 0 | DA FARE | 313 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.115 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 15.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100314 | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | WALDMANN LICHTTECHNIK HERBERT WALDMANN GMBH & CO | HX 35 TM | 605565 | SINGOLA | 100314 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 100314 | 0 | DA FARE | 314 | 2026-07-07 | POSITVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 6.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100317 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 560 OXIMAX | 011110030056 | SINGOLA | 100317 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100319 | MONITOR | FUKUDA DENSHI CO LTD | DS 5100 | 32063457 | SINGOLA | 100319 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | SINGOLA | 100319 | 0 | DA FARE | 319 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,1,V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω |  | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 49.8 | 16.4 | CAVO ECG (CF) | 7.4 | CAVO SPO2 (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100320 | MONITOR | FUKUDA DENSHI CO LTD | DS 5100 | 32063456 | SINGOLA | 100320 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100321 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | LINEA 2100 | 1635864/00 | SINGOLA | 100321 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | SINGOLA | 100321 | 0 | DA FARE | 321 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.109 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 14.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100323 | MONITOR | FUKUDA DENSHI CO LTD | DS 5300 | 32091326 | PRINCIPALE | 100323 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRINCIPALE | 100323 | 0 | DA FARE | 323 | 2026-09-01 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,061 Cavo + Sistema: 0,289 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 64.8 | 16.5 | CAVO ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100324 | PORTA MODULI | FUKUDA DENSHI CO LTD | INPUT BOX IB 5006 | 32093765 | COMPONENTE | 100323 | 0 | S.PIETRO | UTIC | MAGAZZINO TECNICO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100325 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | LINEA 2100 | 1635864/00 | SINGOLA | 100325 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | SINGOLA | 100325 | 0 | DA FARE | 325 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.106 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 11.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100326 | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | WALDMANN LICHTTECHNIK HERBERT WALDMANN GMBH & CO | HX 35 TM | 605565 | SINGOLA | 100326 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 100326 | 0 | DA FARE | 326 | 2026-06-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 227,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 6.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100330 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | LINEA 2100 | 1635864/00 | SINGOLA | 100330 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | SINGOLA | 100330 | 0 | DA FARE | 330 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.102 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 12.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100334 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | LINEA 2100 | 1635864/00 | SINGOLA | 100334 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | SINGOLA | 100334 | 0 | DA FARE | 334 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.112 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 13.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100339 | TELEMETRIA, UNITA` RICEVENTE PER | FUKUDA DENSHI CO LTD | LW 5500 N | 3206081 | COMPONENTE | 100338 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100342 | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 5000 | 101998002423 | SINGOLA | 100342 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO DAY HOSPITAL | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 100342 | 0 | DA FARE | 342 | 2026-03-27 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 227,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,056 Cavo + Sistema: 0,280 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 105.1 | 12.1 | CAVO ECG (CF) | 75.2 | PIASTRE (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100345 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | CA MI SNC | ASPIRET SM 120 | 8503 | SINGOLA | 100345 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | SALA PARTO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100349 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | FLAEM NUOVA SPA | SUCTION PRO A POMPA DOPPIA | 08A238 0041 | SINGOLA | 100349 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | AMB. ORL | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100350 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS VIAL SA | PILOT A2 | 16593243X | SINGOLA | 100350 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100354 | POMPA VASCOLARE | NOVAMEDIX SERVICE LTD | ORTHOFIX 6000 | 45369 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100355 | SISTEMA ANTIDECUBITO | INTERMED SRL | TURBO AIR | 31961 | SINGOLA | 100355 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100356 | SISTEMA ANTIDECUBITO | INTERMED SRL | TURBO AIR | 00053 | SINGOLA | 100356 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100357 | SISTEMA ANTIDECUBITO | INTERMED SRL | TURBO AIR | 001620 | SINGOLA | 100357 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100358 | SISTEMA ANTIDECUBITO | INTERMED SRL | TURBO AIR | 39502 | SINGOLA | 100358 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. CATERINA SOLVENTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100359 | SISTEMA ANTIDECUBITO | INTERMED SRL | TURBO AIR | 64949 | SINGOLA | 100359 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100360 | SISTEMA ANTIDECUBITO | INTERMED SRL | TURBO AIR | 001623 | SINGOLA | 100360 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100361 | UMIDIFICATORE | ARTSANA SPA | NR | 941001790 | SINGOLA | 100361 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100362 | AEROSOL, APPARECCHIO PER | MARKOS MEFAR SPA | NEBULA NUOVO | 98F0060979 | SINGOLA | 100362 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100365 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ML 301 | ML301000001W372 | SINGOLA | 100365 | 0 | S.PIETRO | AMB. CHIRURGIA G. | AMB. CHIRURGIA G. | AMB. CHIRURGIA | SINGOLA | 100365 | 0 | DA FARE | 0365 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.176 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 88.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100367 | ELETTROBISTURI | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ME MB1 | MB10202042191 | SINGOLA | 100367 | 0 | S.PIETRO | AMB. CHIRURGIA G. | AMB. CHIRURGIA G. | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100376 | CARRELLO ELETTRIFICATO | NR | NR | 6351 | PRINCIPALE | 100376 | 0 | S.PIETRO | AMB. UROLOGIA | AMB. UROLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100381 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ML 301 | 15463 | SINGOLA | 100381 | 0 | S.PIETRO | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | SALA OP. PAMPURI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100388 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP 21 MD | 79342 | COMPONENTE | 100076 | SYS 3 (100076) | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA | RADIOLOGIA (MAMMOGRAFIA) | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100396 | SISTEMA ANTIDECUBITO | HUNTLEIGH HEALTHCARE | BETABED HM 90 | HB047974 | SINGOLA | 100396 | 0 | S.PIETRO | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100397 | SISTEMA ANTIDECUBITO | NR | NR | NR | SINGOLA | 100397 | 0 | S.PIETRO | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100400 | SISTEMA ANTIDECUBITO | INTERMED SRL | TURBO AIR | 32043 | SINGOLA | 100400 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100402 | SISTEMA ANTIDECUBITO | INTERMED SRL | TURBO AIR | 75796 | SINGOLA | 100402 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100413 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 65 OXIMAX | G09800577 | SINGOLA | 100413 | 0 | S.PIETRO | D.H. ONCOLOGIA | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 100413 | 0 | DA FARE | 413 | 2026-07-07 | POSITVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | BF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.8 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100414 | POLTRONA PER TERAPIA | NR | NR | 0780 | SINGOLA | 100414 | 0 | S.PIETRO | MAGAZZINO TECNICO | MAGAZZINO TECNICO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100423 | POLTRONA PER TERAPIA | NR | NR | 2643679 | SINGOLA | 100423 | 0 | S.PIETRO | D.H. ONCOLOGIA | RADIOTERAPIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100428 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 65 OXIMAX | G07843882 | SINGOLA | 100428 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. CATERINA SOLVENTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100429 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 65 OXIMAX | G07844056 | SINGOLA | 100429 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100430 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS VIAL SA | PILOT A2 | 16623816X | SINGOLA | 100430 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100432 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS VIAL SA | PILOT A2 | 16623848X | SINGOLA | 100432 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100434 | PULSOSSIMETRO | MASIMO CORP | RADICAL 7 | T026848/134159 | SINGOLA | 100434 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 100434 | 0 | DA FARE | 434 | 2026-04-28 | POSITIVO CON RISERVA | NC 24 BATTERIA NON FUNZIONANTE | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055, Cavo + Sistema: 0,280 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 112.3 | 69.1 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100437 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | CA MI SNC | NEW HOSPIVAC 400 VASI DA 4 LITRI CO | 1256 | SINGOLA | 100437 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100439 | LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER | METALARREDINOX SPA | LP 2SD | 207020 | SINGOLA | 100439 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. MARIA GORETTI | S. G. GRANDE | SINGOLA | 100439 | 0 | DA FARE | 0439 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.155 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 99.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100440 | SISTEMA ANTIDECUBITO | INTERMED SRL | TURBO AIR | 001618 | SINGOLA | 100440 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100441 | SISTEMA ANTIDECUBITO | NR | w | P0406-09141 | SINGOLA | 100441 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100442 | SISTEMA ANTIDECUBITO | MORETTI SPA | NR | P0712-11588 | SINGOLA | 100442 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100447 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 595 | G05862478 | SINGOLA | 100447 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100448 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 595 | G05875892 | SINGOLA | 100448 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100449 | SISTEMA ANTIDECUBITO | INTERMED SRL | TURBO AIR | 001621 | SINGOLA | 100449 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100450 | NUTRIPOMPA | NUTRICIA MEDICAL DEVICES BV | FLOCARE INFINITY | 76002847 | SINGOLA | 100450 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100451 | NUTRIPOMPA | NUTRICIA MEDICAL DEVICES BV | FLOCARE INFINITY | 76801214 | SINGOLA | 100451 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100452 | NUTRIPOMPA | NUTRICIA MEDICAL DEVICES BV | FLOCARE INFINITY | 76002850 | SINGOLA | 100452 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 100452 | 0 | DA FARE | 452 | 2026-06-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 227,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 3.5 | 1.1 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100453 | CAPPA STERILE | BLUEAIR SRL | BLUECYTO 4 | BY 511/00 | SINGOLA | 100453 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE | SINGOLA | 100453 | 0 | DA FARE | 0453 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.165 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 103.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100454 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | ANGELANTONI INDUSTRIE SPA | FRL 360 V-GL | 33121 | SINGOLA | 100454 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | SINGOLA | 100454 | 0 | DA FARE | 454 | 2026-06-15 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 225,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.21 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 62.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100455 | INCUBATORE | TECHNE BARLOWORLD SCIENTIFIC | DRY BLOCK DB 3 | 110412-14 | SINGOLA | 100455 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE | SINGOLA | 100455 | 0 | DA FARE | 0455 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | Cavo: 0,055, Cavo + Sistema: 0,177 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 76.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100456 | TERMOSALDATRICE | GANDUS SALDATRICI SRL | MEDICAL H 400 | 939 | SINGOLA | 100456 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. MARIA GORETTI | S. G. GRANDE | SINGOLA | 100456 | 0 | DA FARE | 0456 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | Cavo: 0,065, Cavo + Sistema: 0,190 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 90.7 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100460 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | CLA HOSPITAL SRL | NR | 31693 | SINGOLA | 100460 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE | S. VINCENZO | SINGOLA | 100460 | 0 | DA FARE | 460 | 2026-05-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.262 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 25.4 | 1.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100470 | SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER | ARJO HOSPITAL EQUIPMENT AB | TEMPO COMBI | GB280570462T | SINGOLA | 100470 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | SINGOLA | 100470 | 0 | DA FARE | 470 | 2026-07-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | B | 221,4 V | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100478 | VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO | TAEMA SA | NEFTIS | NEF01413 | SINGOLA | 100478 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100488 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | CLA HOSPITAL SRL | NR | 31692 | SINGOLA | 100488 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. CARLO SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 100488 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
100489 | SISTEMA ANTIDECUBITO | INTERMED SRL | TURBO AIR | 017703 | SINGOLA | 100489 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100490 | SISTEMA ANTIDECUBITO | INTERMED SRL | TURBO AIR | 017698 | SINGOLA | 100490 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100491 | SISTEMA ANTIDECUBITO | INTERMED SRL | TURBO AIR | 100491 | SINGOLA | 100491 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100501 | UMIDIFICATORE | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE | MR 410 | 030514008099 | SINGOLA | 100501 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100502 | UMIDIFICATORE | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE | MR 410 | 011015018502 | SINGOLA | 100502 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100503 | UMIDIFICATORE | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE | MR 410 | 011015018492 | SINGOLA | 100503 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100506 | UMIDIFICATORE | ARTSANA SPA | NR | 01467 | SINGOLA | 100506 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100507 | UMIDIFICATORE | ARTSANA SPA | NR | 01123 | SINGOLA | 100507 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100511 | PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | MOVITA 6032 E | ARRJ-0119 | SINGOLA | 100511 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | SINGOLA | 100511 | 0 | DA FARE | 511 | 2026-09-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,8 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.121 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 18.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100512 | PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | DVE 4002 | ARRJ-0140 | SINGOLA | 100512 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | SINGOLA | 100512 | 0 | DA FARE | 512 | 2026-09-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,8 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.125 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 19.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100515 | MONITOR | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | INFINITY DELTA XL | 5398840057 | COMPONENTE | 100158 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA PREPARAZIONE | COMPONENTE | 101299 | 0 | DA FARE | 515 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 23.4 | 16.3 | CAVO ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100516 | ELETTROBISTURI | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ME 411 | 0303000936 | SINGOLA | 100516 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100517 | TAVOLO OPERATORIO | TRUMPF MEDIZIN SYSTEME GMBH | JUPITER | 100152242 | PRINCIPALE | 100517 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 4 | PRINCIPALE | 100517 | 0 | DA FARE | 517 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 115.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100518 | ALIMENTATORE | TRUMPF MEDIZIN SYSTEME GMBH | NETZTEIL JUPITER SM | 4058 0016 | COMPONENTE | 100112 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO SALA 2 | COMPONENTE | 100112 | 0 | DA FARE | 518 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,066 Cavo + Sistema: 0,110 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 134.7 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100519 | SISTEMA MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA | STRYKER CORP | CORE SYSTEM 6 | 0706601993 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
100520 | LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER | GETINGE INFECTION CONTROL AB | DECOMAT 46-4 1P | SEV0539091 | SINGOLA | 100520 | 0 | S.PIETRO | CENTRALE DI STERILIZZAZIONE | CENTRALE DI STERILIZZAZIONE | CENTRALE DI STERILIZZAZIONE | SINGOLA | 100520 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
100522 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | BERMAN SRL SISTEMI MEDICAL | TL 1200 VERSIONE B | 0301296 | SINGOLA | 100522 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | COMPONENTE | 100522 | 0 | DA FARE | 522 | 2026-09-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,8 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.116 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 24.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100523 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | BERMAN SRL SISTEMI MEDICAL | TL 1200 VERSIONE B | 0301298 | SINGOLA | 100523 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | SINGOLA | 100523 | 0 | DA FARE | 523 | 2026-09-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,8 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.124 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 18.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100524 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR COMPACT | 91210 | SINGOLA | 100524 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA PREPARAZIONE | SINGOLA | 100524 | 0 | DA FARE | 524 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0.051 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 8 | 1,1 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100527 | RADIOBISTURI | ARTHROCARE CORP | SYSTEM 2000 | 6513 | SINGOLA | 100527 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100528 | SISTEMA MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA | STRYKER CORP | CORE SYSTEM 6 | 0706601963 | SINGOLA | 100528 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | SINGOLA | 100528 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
100529 | DEFIBRILLATORE | MEDTRONIC INC | LIFEPAK 12 | 005477 | SINGOLA | 100529 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA PREPARAZIONE | SINGOLA | 100529 | 0 | DA FARE | 529 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0.058 Cavo + Sistema: 0.139 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 61.4 | 15.3 | CAVO ECG (CF) | 38.5 | PIASTRE (BF) | 7.7 | CAVO SPO2 (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100530 | TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER | ARIZANT HEALTHCARE INC | BAIR HUGGER 505 | 20006 | SINGOLA | 100530 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 1 | SINGOLA | 100530 | 0 | DA FARE | 530 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 2301.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,085 Cavo + Sistema: 0,177 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 31.7 | 1.9 | TUBO (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100531 | TAVOLO PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO | MT MEDICAL TECHNOLOGY | CT 160 F | 16/580 | SINGOLA | 100531 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100533 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 65 OXIMAX | 07836818 | SINGOLA | 100533 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100535 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 595 | G04812784 | SINGOLA | 100535 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | SINGOLA | 100535 | 0 | DA FARE | 535 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 228,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,082 Cavo + Sistema: 0,164 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 28.4 | 4.8 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100536 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 560 OXIMAX | 011106090142 | SINGOLA | 100536 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | SINGOLA | 100536 | 0 | DA FARE | 536 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 228,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,088 Cavo + Sistema: 0,171 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 32.2 | 4.4 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100540 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 595 | G04812113 | SINGOLA | 100540 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100541 | DIAFANOSCOPIO | NR | NR | 100541 | SINGOLA | 100541 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | SINGOLA | 100541 | 0 | DA FARE | 541 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.25 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 55.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100548 | MISURATORE AUTOMATICO NON INVASIVO DELLA PRESSIONE | GE HEALTHCARE | DINAMAP PROCARE 300 | 2019194-001 | SINGOLA | 100548 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | SINGOLA | 100548 | 0 | DA FARE | 548 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 228,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 90.1 | 2.8 | BRACCIALE NIBP (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100552 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | TEKNOLIT SPA | MODELLO A | 100552 | SINGOLA | 100552 | 0 | S.PIETRO | SALA TRAVAGLIO | SALA TRAVAGLIO | SALA TRAVAGLIO | SINGOLA | 100552 | 0 | DA FARE | 552 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,2 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.101 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 18.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100553 | LAMPADA SCIALITICA | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | SOLARE 700 | ARYK-0171 | SINGOLA | 100553 | 0 | S.PIETRO | SALA TRAVAGLIO | SALA TRAVAGLIO | SALA TRAVAGLIO | SINGOLA | 100553 | 0 | DA FARE | 553 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,2 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.101 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 18.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100554 | LETTO/POLTRONA ELETTRIFICATO DA PARTO | AKRON HUNTLEIGH TECHNOLOGY LTD | 170000 E/L | 875354 | SINGOLA | 100554 | 0 | S.PIETRO | SALA TRAVAGLIO | SALA TRAVAGLIO | SALA TRAVAGLIO | SINGOLA | 100554 | 0 | DA FARE | 554 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.177 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 65.3 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100555 | MONITOR FETALE | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | AVALON FM20 | DE53008198 | SINGOLA | 100555 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | OSTETRICIA (B.MENNI) | OSTETRICIA (B.MENNI) | SINGOLA | 100555 | 0 | DA FARE | 555 | 2026-05-08 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 227,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | Cavo: 0,066, Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 44.5 | 5.6 | CIRCUITO EXTRACORPOREO (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100556 | MONITOR | DATASCOPE CORP | PASSPORT TRIO | MC01261-B3 | SINGOLA | 100556 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA PARTO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100557 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | TEKNOLIT SPA | MODELLO A | 100557 | SINGOLA | 100557 | 0 | S.PIETRO | SALA TRAVAGLIO | SALA TRAVAGLIO | SALA TRAVAGLIO | SINGOLA | 100557 | 0 | DA FARE | 557 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,2 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.099 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 19.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100558 | LAMPADA SCIALITICA | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | SOLARE 700 | ARYK-0170 | SINGOLA | 100558 | 0 | S.PIETRO | SALA TRAVAGLIO | SALA TRAVAGLIO | SALA TRAVAGLIO | SINGOLA | 100558 | 0 | DA FARE | 558 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,2 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.105 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 17.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100559 | LETTO/POLTRONA ELETTRIFICATO DA PARTO | AKRON HUNTLEIGH TECHNOLOGY LTD | 170000 E/L | 875356 | SINGOLA | 100559 | 0 | S.PIETRO | SALA TRAVAGLIO | SALA TRAVAGLIO | SALA TRAVAGLIO | SINGOLA | 100559 | 0 | DA FARE | 559 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.181 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 55.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100560 | LETTO PER RIANIMAZIONE NEONATALE | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE | IW 932 COSY COT | 08219000298 | SINGOLA | 100560 | 0 | S.PIETRO | SALA TRAVAGLIO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | SINGOLA | 100560 | 0 | DA FARE | 0560 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 229,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,077, Cavo + Sistema: 0,201 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 158.1 | 2.1 | MATERASSINO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100561 | MONITOR FETALE | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | AVALON FM20 | DE53009291 | SINGOLA | 100561 | 0 | S.PIETRO | SALA TRAVAGLIO | OSTETRICIA (B.MENNI) | OSTETRICIA (B.MENNI) | SINGOLA | 100561 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
100562 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | TEKNOLIT SPA | MODELLO A | 100562 | SINGOLA | 100562 | 0 | S.PIETRO | SALA TRAVAGLIO | SALA TRAVAGLIO | SALA TRAVAGLIO | SINGOLA | 100562 | 0 | DA FARE | 562 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,2 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.12 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 17.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100563 | MONITOR FETALE | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | AVALON FM20 | DE53009233 | SINGOLA | 100563 | 0 | S.PIETRO | SALA TRAVAGLIO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | SALA TRAVAGLIO | SINGOLA | 100563 | 0 | DA FARE | 563 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 229,3 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,088 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 14.5 | 6.1 | SONDE FETALI (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100565 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ML 501 SG | 5010500010208 | SINGOLA | 100565 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | SINGOLA | 100565 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
100566 | MONITOR FETALE | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | AVALON FM20 | DE53009280 | SINGOLA | 100566 | 0 | S.PIETRO | S. GIOVANNI DI DIO (MED. DONNE) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | SINGOLA | 100566 | 0 | DA FARE | 566 | 2026-07-23 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 226,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 13.4 | 6.6 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100567 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | TEKNOLIT SPA | MODELLO A | 100567 | SINGOLA | 100567 | 0 | S.PIETRO | SALA TRAVAGLIO | SALA TRAVAGLIO | SALA TRAVAGLIO | SINGOLA | 100567 | 0 | DA FARE | 567 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,2 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.115 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 18.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100568 | LETTO/POLTRONA ELETTRIFICATO DA PARTO | AKRON HUNTLEIGH TECHNOLOGY LTD | 170000 E/L | 875348 | SINGOLA | 100568 | 0 | S.PIETRO | SALA TRAVAGLIO | SALA PARTO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100570 | MONITOR FETALE | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | AVALON FM20 | DE53008744 | SINGOLA | 100570 | 0 | S.PIETRO | S. GIOVANNI DI DIO (MED. DONNE) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | SINGOLA | 100570 | 0 | DA FARE | 570 | 2026-07-23 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 226,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 17.8 | 7.1 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100571 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | TEKNOLIT SPA | MODELLO A | 100571 | SINGOLA | 100571 | 0 | S.PIETRO | SALA TRAVAGLIO | SALA TRAVAGLIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100573 | LAMPADA SCIALITICA | MAQUET SA | PRC 9501 DF | E 9501 1339 | PRINCIPALE | 100573 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA PARTO | SALA PARTO | PRINCIPALE | 100573 | 0 | DA FARE | 573 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.101 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 10.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100574 | LAMPADA SCIALITICA | MAQUET SA | NR | NR | COMPONENTE | 100573 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA PARTO | SALA PARTO | COMPONENTE | 100573 | 0 | DA FARE | 574 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.123 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 9.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100575 | ELETTROBISTURI | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ME 400 | 40935133 | SINGOLA | 100575 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA PARTO | SALA PARTO | SINGOLA | 100575 | 0 | DA FARE | 575 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 229,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,094 Cavo + Sistema: 0,192 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 64.5 | 15.1 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100576 | TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER | ARIZANT HEALTHCARE INC | BAIR HUGGER 505 | 70247 | SINGOLA | 100576 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA PARTO | SALA PARTO | SINGOLA | 100576 | 0 | DA FARE | 576 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 229,6 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,071 Cavo + Sistema: 0,135 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 26.1 | 1.9 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100577 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | FABIUS GS | ARUE 0078 | PRINCIPALE | 100577 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA PARTO | SALA PARTO | PRINCIPALE | 100577 | 0 | DA FARE | 577 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,078 Cavo + Sistema: 0,139 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 54.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100578 | MONITOR | SIEMENS AG | SC 7000 | 5394957349 | COMPONENTE | 100577 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA PARTO | SALA PARTO | COMPONENTE | 100577 | 0 | DA FARE | 578 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,077, Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 18.5 | 17 | CAVO ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100579 | CAPNOGRAFO (MODULO GAS) | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | SCIO | ARUC 0027 | COMPONENTE | 100577 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA PARTO | SALA PARTO | COMPONENTE | 100577 | 0 | DA FARE | 579 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 229,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 6.9 | 3.4 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100580 | TAVOLO OPERATORIO | OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA | OPT 30/A | 133 | SINGOLA | 100580 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA PARTO | SALA PARTO | SINGOLA | 100580 | 0 | DA FARE | 580 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.185 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 39.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100581 | RISCALDATORE SANGUIGNO | ARIZANT HEALTHCARE INC | RANGER 245 | 36781 | SINGOLA | 100581 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA PARTO | SALA PARTO | SINGOLA | 100581 | 0 | DA FARE | 581 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 229,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,065 Cavo + Sistema: 0,147 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 29.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100582 | COMPRESSORE D'ARIA | ARIZANT HEALTHCARE INC | NR | 10810 | SINGOLA | 100582 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA PARTO | SALA PARTO | SINGOLA | 100582 | 0 | DA FARE | 582 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,3 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,96 Cavo + Sistema: 0,186 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 27.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100584 | LAMPADA SCIALITICA | MAQUET SA | PRC 7501 DF | E75011552 | PRINCIPALE | 100584 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA PARTO | SALA TRAVAGLIO | PRINCIPALE | 100584 | 0 | DA FARE | 584 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.106 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 10.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100585 | LAMPADA SCIALITICA | MAQUET SA | NR | NR | COMPONENTE | 100584 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA PARTO | SALA TRAVAGLIO | COMPONENTE | 100584 | 0 | DA FARE | 585 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.107 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 10.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100586 | TAVOLO OPERATORIO | OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA | OPT/70 | 4000-294 | PRINCIPALE | 100586 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA PARTO | SALA PARTO | PRINCIPALE | 100586 | 0 | DA FARE | 586 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 229,1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.132 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 12.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100587 | ALIMENTATORE | OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA | OPT 80 AEC 01 | 2000-294 | COMPONENTE | 100586 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA PARTO | SALA TRAVAGLIO | COMPONENTE | 100586 | 0 | DA FARE | 587 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 229,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,073 Cavo + Sistema: 0,188 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 155.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100589 | MONITOR | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | INFINITY DELTA XL | 5398795444 | SINGOLA | 100589 | 0 | S.PIETRO | SALA TRAVAGLIO | SALA TRAVAGLIO | SALA TRAVAGLIO | SINGOLA | 100589 | 0 | DA FARE | 589 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,071, Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 53.6 | 17.2 | CAVO ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100590 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | CA MI SNC | HOSPIVAC 400 | 1140 | SINGOLA | 100590 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | PRINCIPALE | 100590 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
100591 | ELETTROBISTURI | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ME 401 | 0506950562 | SINGOLA | 100591 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA PARTO | SALA TRAVAGLIO | COMPONENTE | 104552 | 0 | DA FARE | 591 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 228,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,099 Cavo + Sistema: 0,191 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 142.2 | 9.2 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100592 | CARRELLO ELETTRIFICATO | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | 2000 | 1-029 | PRINCIPALE | 100592 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA PARTO | SALA TRAVAGLIO | PRINCIPALE | 100592 | 0 | DA FARE | 592 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,6 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.144 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 76.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100594 | LETTO PER RIANIMAZIONE NEONATALE | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE | IW 932 COSY COT | 080219000299 | SINGOLA | 100594 | 0 | S.PIETRO | UTIN | SALA PARTO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100595 | RIVELATORE BATTITO CARDIACO FETALE | SONICAID LTD OXFORD INSTRUMENTS | SONICAID TEAM CARE | 738XA0130213-06 | PRINCIPALE | 100595 | 0 | S.PIETRO | OSTETRICIA/GINECOLOGIA | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | PRINCIPALE | 100595 | 0 | DA FARE | 0595 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω) | Cavo: 0,091 Cavo + Sistema: 0,179 Ω | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 44.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100596 | RIVELATORE BATTITO CARDIACO FETALE | SONICAID LTD OXFORD INSTRUMENTS | SONICAID TEAM CARE | 738XL0100338-06 | COMPONENTE | 100595 | 0 | S.PIETRO | OSTETRICIA/GINECOLOGIA | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | COMPONENTE | 100595 | 0 | DA FARE | 0596 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω) | Cavo: 0,091 Cavo + Sistema: 0,179 Ω | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 48.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100599 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL | VORTEX S | 85G-10/00 | SINGOLA | 100599 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100600 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL | POLIVAC B4 SLT 30 2 EXP | 947-06/02 | SINGOLA | 100600 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA PARTO | SALA TRAVAGLIO | SINGOLA | 100600 | 0 | DA FARE | 600 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,097 Cavo + Sistema: 0,205 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 60.1 | 2.2 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100601 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL | POLIVAC B4 SLT 30 1 EXP | 650-01/01 | SINGOLA | 100601 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA PARTO | SALA TRAVAGLIO | SINGOLA | 100601 | 0 | DA FARE | 601 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,095 Cavo + Sistema: 0,200 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 55.9 | 1.9 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100602 | LAMPADA SCIALITICA | MAQUET SA | PRC 7501 DF | E75011478 | PRINCIPALE | 100602 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA PARTO | SALA TRAVAGLIO | PRINCIPALE | 100602 | 0 | DA FARE | 602 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.104 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 9.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100603 | LAMPADA SCIALITICA | MAQUET SA | NR | NR | COMPONENTE | 100602 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA PARTO | SALA TRAVAGLIO | COMPONENTE | 100602 | 0 | DA FARE | 603 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.108 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 10.7 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100605 | MONITOR | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | INFINITY DELTA XL | 5398844944 | SINGOLA | 100605 | 0 | S.PIETRO | SALA TRAVAGLIO | SALA TRAVAGLIO | SALA PARTO | SINGOLA | 100605 | 0 | DA FARE | 605 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,056, Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 53.6 | 15.9 | CAVO ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100606 | TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER | ARIZANT HEALTHCARE INC | BAIR HUGGER 505 | 70253 | SINGOLA | 100606 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA PARTO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100607 | MONITOR FETALE | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | AVALON FM20 | DE53009285 | SINGOLA | 100607 | 0 | S.PIETRO | SALA TRAVAGLIO | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | SINGOLA | 100607 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
100608 | POLTRONA PER TERAPIA | GIVAS SRL | AP 4096 | 001024411 | SINGOLA | 100608 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | SINGOLA | 100608 | 0 | DA FARE | 0608 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 229,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 18.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100609 | POLTRONA PER TERAPIA | GIVAS SRL | AP 4095 | 048407 | SINGOLA | 100609 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100610 | MONITOR FETALE | HEWLETT PACKARD CO | M 1351 A | 3816G14386 | SINGOLA | 100610 | 0 | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | SALA PARTO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | SINGOLA | 100610 | 0 | DA FARE | 0610 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω) | Cavo: 0,082 cavo + sistema: 0, 152 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 40.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100618 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ML 301 | ML301060007S3022 | SINGOLA | 100618 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | SINGOLA | 100618 | 0 | DA FARE | 0618 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.142 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 72.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100619 | MONITOR | DATASCOPE CORP | PASSPORT TRIO | MC01223-B3 | SINGOLA | 100619 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100628 | SCALDASACCHE A BAGNO TERMOSTATICO | METALARREDINOX SPA | CT/398-241 | CT03021 | SINGOLA | 100628 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 100628 | 0 | DA FARE | 628 | 2026-04-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.192 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 32.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100630 | CONGELATORE DA LABORATORIO | ANGELANTONI INDUSTRIE SPA | KRYOLAB 250 V | 30566 | SINGOLA | 100630 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 100630 | 0 | DA FARE | 630 | 2026-05-05 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.215 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 55.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100631 | CAPPA STERILE | BLUEAIR SRL | BLUECOLTUR 4 | BT 453/02 | SINGOLA | 100631 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 100631 | 0 | DA FARE | 631 | 2026-05-05 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.191 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 43.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100632 | FOTOTERAPIA PEDIATRICA, APPARECCHIO PER | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | NR | 9309004 | SINGOLA | 100632 | 0 | S.PIETRO | UTIN | S. MARIA GORETTI | UTIN | SINGOLA | 100632 | 0 | NON PREVISTO | 632 | 2026-05-04 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.195 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 43.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100634 | FOTOTERAPIA PEDIATRICA, APPARECCHIO PER | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | NR | 9306036 | SINGOLA | 100634 | 0 | S.PIETRO | UTIN | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | SINGOLA | 100634 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
100637 | CENTRIFUGA | THERMO ELECTRON CORP IEC | MICRO CL 17 | 41023006 | SINGOLA | 100637 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 100637 | 0 | DA FARE | 637 | 2026-05-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,082 Cavo + Sistema: 0,169 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 228 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100642 | AUTOCLAVE | GETINGE INFECTION CONTROL AB | GE 2410 EN EC1 | 2105110-010-01 | SINGOLA | 100642 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA PARTO | SALA PARTO | SINGOLA | 100642 | 0 | DA FARE | 642 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.145 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 12.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100645 | PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA | NR | NR | 100645 | SINGOLA | 100645 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA PARTO | SALA PARTO | SINGOLA | 100645 | 0 | DA FARE | 645 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,2 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.095 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 13.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100646 | PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA | NR | NR | NR | SINGOLA | 100646 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA PARTO | SALA PARTO | SINGOLA | 100646 | 0 | DA FARE | 646 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,2 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.112 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 14.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100647 | LETTO PER RIANIMAZIONE NEONATALE | DATEX OHMEDA INC | IWS 3300 | HCAX 00635 | SINGOLA | 100647 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA PARTO | SALA PARTO | SINGOLA | 100647 | 0 | DA FARE | 647 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,061 Cavo + Sistema: 0,193 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 145.3 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100648 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | CA MI SNC | ASPIRET SM 120 | 8504 | SINGOLA | 100648 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100649 | FRIGORIFERO DOMESTICO | INDESIT SPA | NR | 010022243 | SINGOLA | 100649 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA PARTO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100651 | TERMOSALDATRICE | GANDUS SALDATRICI SRL | H 400 | 988 | SINGOLA | 100651 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 100651 | 0 | DA FARE | 651 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.28 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A | N.A | 50.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100652 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ML 301 | 040005S0907 | SINGOLA | 100652 | 0 | S.PIETRO | OSTETRICIA/GINECOLOGIA | S. CATERINA SOLVENTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100657 | LETTO PER RIANIMAZIONE NEONATALE | DATEX OHMEDA INC | IWS 4400 | HCCA 50034 | SINGOLA | 100657 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 100657 | 0 | DA FARE | 657 | 2026-05-06 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.185 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 190.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100661 | LETTO PER RIANIMAZIONE NEONATALE | DATEX OHMEDA INC | IWS 4400 | HCCA 50144 | SINGOLA | 100661 | 0 | S.PIETRO | UTIN | S. CATERINA SOLVENTI | UTIN | SINGOLA | 100661 | 0 | NON PREVISTO | 661 | 2026-05-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.225 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 194.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100662 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 600 X | G10806195 | SINGOLA | 100662 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | SINGOLA | 100662 | 0 | DA FARE | 662 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 228,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,080 Cavo + Sistema: 0,160 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 34.4 | 4.3 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100665 | CENTRIFUGA | THERMO ELECTRON CORP IEC | MICRO CL 17 | 41023007 | SINGOLA | 100665 | 0 | S.PIETRO | UTIN | AMB. PEDIATRIA | AMB. PEDIATRIA | SINGOLA | 100665 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
100666 | BILIRUBINOMETRO | GINEVRI SRL | ONE BEAM | 1372/09 | SINGOLA | 100666 | 0 | S.PIETRO | UTIN | OSTETRICIA (B.MENNI) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | SINGOLA | 100666 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
100667 | LETTO PER RIANIMAZIONE NEONATALE | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE | IW 932 COSY COT | 06013001159 | SINGOLA | 100667 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | OSTETRICIA (B.MENNI) | OSTETRICIA (B.MENNI) | SINGOLA | 100667 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
100668 | BILANCIA PESA NEONATI | SOLOTOP OY | DSB 930/12 | 990033 | SINGOLA | 100668 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 100668 | 0 | DA FARE | 668 | 2026-05-06 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 228,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,058 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 4.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100670 | EMOGLOBINOMETRO | HEMOCUE AB | HB 201 + | 0514012200 | SINGOLA | 100670 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | OSTETRICIA (B.MENNI) | SINGOLA | 100670 | 0 | DA FARE | 670 | 2026-05-08 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,056 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 4.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100671 | EMOGLOBINOMETRO | HEMOCUE AB | HB 201 + | 0949013625 | SINGOLA | 100671 | 0 | S.PIETRO | UTIN | AMB. PEDIATRIA | AMB. PEDIATRIA | SINGOLA | 100671 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
100674 | FOTOTERAPIA PEDIATRICA, APPARECCHIO PER | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | PHOTO THERAPY 4000 | ARYB0021 | SINGOLA | 100674 | 0 | S.PIETRO | UTIN | S. MARIA GORETTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
100675 | FOTOTERAPIA PEDIATRICA, APPARECCHIO PER | CREMASCOLI & IRIS SRL | BILICRYSTAL DUO 2 | DI347 | SINGOLA | 100675 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 100675 | 0 | DA FARE | 675 | 2026-05-06 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 228,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 7.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100676 | FOTOTERAPIA PEDIATRICA, APPARECCHIO PER | CREMASCOLI & IRIS SRL | BILICRYSTAL SYSTEM BULLE.2 | BI348 | SINGOLA | 100676 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100677 | EMOGLOBINOMETRO | HEMOCUE AB | HB 201 + | 0806350022 | SINGOLA | 100677 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100678 | BILANCIA PESA NEONATI | SECA CORP | 717 | 1717240012161 | SINGOLA | 100678 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 100678 | 0 | DA FARE | 678 | 2026-05-06 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 228,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055, Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 3.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100680 | IPO-IPERTERMIA, APPARECCHIO PER | KANMED AB | BABY WARMER 50 W | B 1998 | SINGOLA | 100680 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 100680 | 0 | DA FARE | 680 | 2026-04-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,075, Cavo + Sistema: 0,163 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 35.2 | 6 | MATERASSINO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100681 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 595 | G05889970 | SINGOLA | 100681 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 100681 | 0 | DA FARE | 681 | 2026-05-06 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 228,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,095, Cavo + Sistema: 0,286 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 47.2 | 5.1 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100682 | TERMOREGOLAZIONE CORPOREA NEONATALE | KANMED AB | BABY BED | BB1724/05 | SINGOLA | 100682 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 100682 | 0 | DA FARE | 682 | 2026-04-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,094, Cavo + Sistema: 0,186 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 31.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100683 | IPO-IPERTERMIA, APPARECCHIO PER | KANMED AB | BABY WARMER 50 W | B8739 | SINGOLA | 100683 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 100683 | 0 | DA FARE | 683 | 2026-04-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,075, Cavo + Sistema: 0,161 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 33.1 | 6.1 | MATERASSINO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100686 | PULSOSSIMETRO | MASIMO CORP | RADICAL 7 | 029395 | SINGOLA | 100686 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 100686 | 0 | DA FARE | 686 | 2026-04-28 | POSITIVO CON RISERVA | NC 20 BATTERIA NON FUNZIONANTE | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055, Cavo + Sistema: 0,280 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 102.5 | 64.2 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100688 | IPO-IPERTERMIA, APPARECCHIO PER | KANMED AB | BABY WARMER 50 W | B1997 | SINGOLA | 100688 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 100688 | 0 | DA FARE | 688 | 2026-04-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,065, Cavo + Sistema: 0,151 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 33.9 | 6.8 | MATERASSINO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100692 | AEROSOL, APPARECCHIO PER | AEROGEN LTD | AERONEB PRO | 100596 | SINGOLA | 100692 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 100692 | 0 | DA FARE | 692 | 2026-04-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 227,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 1.2 | 9.8 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100693 | PULSOSSIMETRO | MASIMO CORP | RADICAL 7 | 089191 | SINGOLA | 100693 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 100693 | 0 | DA FARE | 693 | 2026-04-24 | POSITIVO CON RISERVA | NC 19 BATTERIA NON FUNZIONANTE E OSSIDATA, INV NON LEGGIBILE COMPLETAMENTE | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,076, Cavo+Sistema: 0,088 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 41.1 | 4.2 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100696 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | TEKNOLIT SPA | TERAPIA INTENSIVA PARETE | 100696 | SINGOLA | 100696 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 100696 | 0 | DA FARE | 696 | 2026-04-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.118 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100697 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | TEKNOLIT SPA | TERAPIA INTENSIVA PARETE | 100697 | SINGOLA | 100697 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 100697 | 0 | DA FARE | 697 | 2026-04-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.121 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 5.3 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100700 | LETTO PER RIANIMAZIONE NEONATALE | HEINEN + LOWENSTEIN GMBH | LIFETHERM 2001 | H3124B | SINGOLA | 100700 | 0 | S.PIETRO | UTIN | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | SINGOLA | 100700 | 0 | NON PREVISTO |  |  |  |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221.6 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.204 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 52.4 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100701 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 595 | G03857536 | SINGOLA | 100701 | 0 | S.PIETRO | UTIN | SALA PARTO | SALA TRAVAGLIO | SINGOLA | 100701 | 0 | DA FARE | 701 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 229,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,087 Cavo + Sistema:0,163 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 31.3 | 4.8 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100709 | SISTEMA ANTIDECUBITO | INTERMED SRL | TURBO AIR | 79477 | SINGOLA | 100709 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100710 | SISTEMA ANTIDECUBITO | INTERMED SRL | TURBO AIR | 79483 | SINGOLA | 100710 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100711 | SISTEMA ANTIDECUBITO | GIMA SPA | NR | 19658 | SINGOLA | 100711 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100712 | SISTEMA ANTIDECUBITO | INTERMED SRL | TURBO AIR | 025069 | SINGOLA | 100712 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100713 | SISTEMA ANTIDECUBITO | INTERMED SRL | TURBO AIR | 017694 | SINGOLA | 100713 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100714 | SISTEMA ANTIDECUBITO | INTERMED SRL | TURBO AIR | 017697 | SINGOLA | 100714 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100717 | NUTRIPOMPA | NUTRICIA MEDICAL DEVICES BV | FLOCARE INFINITY | 76001119 | SINGOLA | 100717 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100719 | RIUNITO DENTISTICO | CASTELLINI SPA | DUO | 71220148/50568 | SINGOLA | 100719 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | SINGOLA | 100719 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
100720 | RADIOLOGIA ENDORALE, APPARECCHIO PER | CASTELLINI SPA | X SAFE 70 | 70550028 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | SINGOLA | 100720 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
100721 | RIUNITO DENTISTICO | CASTELLINI SPA | DUO | 71220152/50570 | SINGOLA | 100721 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | SINGOLA | 100721 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
100722 | RADIOLOGIA ENDORALE, APPARECCHIO PER | CASTELLINI SPA | X SAFE 70 | 70550038 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | SINGOLA | 100722 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
100723 | RIUNITO DENTISTICO | CASTELLINI SPA | DUO | 71220141/50550 | SINGOLA | 100723 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | SINGOLA | 100723 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
100724 | RADIOLOGIA ENDORALE, APPARECCHIO PER | CASTELLINI SPA | X SAFE 70 | 70550037 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | SINGOLA | 100724 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
100728 | MASTOSUTTORE | AVENT LTD | ISIS IQ DUO | 05390201/040 | SINGOLA | 100728 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100729 | MASTOSUTTORE | AVENT LTD | ISIS IQ DUO | 07190275 | SINGOLA | 100729 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100731 | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA | AVENT LTD | NR | 100170883 | SINGOLA | 100731 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100732 | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA | AVENT LTD | NR | 100228648 | SINGOLA | 100732 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100736 | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | DERUNGS LICHT AG | HALUX 50 SX | 13371 4035594 | SINGOLA | 100736 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 100736 | 0 | DA FARE | 736 | 2026-04-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 7 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100740 | MONITOR TRANSCUTANEO PO2/PCO2 | SENTEC AG | SENTEC PO2PCO2 | 302304 | SINGOLA | 100740 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 100740 | 0 | DA FARE | 740 | 2026-04-14 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,066, Cavo + Sistema: 0,268 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 122.4 | 3.1 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100743 | MASTOSUTTORE | ARTSANA SPA | ALLATTASICURA | 1007055509 | SINGOLA | 100743 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100744 | PRODUZIONE ACQUA PURA, APPARECCHIO PER | AVENT LTD | NR | 08100376 | SINGOLA | 100744 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100745 | PRODUZIONE ACQUA PURA, APPARECCHIO PER | AVENT LTD | NR | 100228648 | SINGOLA | 100745 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100752 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT FM | 79165 | SINGOLA | 100752 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 100752 | 0 | DA FARE | 752 | 2026-04-08 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 227,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,061 Cavo + Sistema: 0,249 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 24.4 | 6.1 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100756 | PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | DVE 4002 | ARRL 0109 | SINGOLA | 100756 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | SALA OP. PAMPURI | SALA OP. PAMPURI | SINGOLA | 100756 | 0 | DA FARE | 756 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 231,8 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.128 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 16.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100757 | PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | MOVITA 6032 E | ARTB 0003 | SINGOLA | 100757 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | SALA OP. PAMPURI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100760 | TAVOLO OPERATORIO | OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA | OPT 30/A | 203 | SINGOLA | 100760 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | SALA OP. OCULISTICA | SALA OP. OCULISTICA | SINGOLA | 100760 | 0 | DA FARE | 760 | 2026-09-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,076 Cavo + Sistema: 0,134 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 96.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100761 | MICROSCOPIO OPERATORIO | LEICA MICROSCOPY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTS | NR | 200594005 | SINGOLA | 100761 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100762 | VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO | DATEX OHMEDA INC | 7800 | CAXV00342 | SINGOLA | 100762 | 0 | S.PIETRO | MAGAZZINO TECNICO | SALA OPERATORIA OCULISTICA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100763 | MONITOR PER VENTILAZIONE | DATEX OHMEDA INC | 5250 RGM | FARW00630 | COMPONENTE | 100008 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | SALA OPERATORIA PAMPURI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100764 | MONITOR | DATASCOPE CORP | SPECTRUM | MM02240-B4 | COMPONENTE | 100807 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | SALA OP. OCULISTICA | SALA OP. OCULISTICA | COMPONENTE | 100807 | 0 | DA FARE | 764 | 2026-09-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 227,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,096 Cavo + Sistema: 0,125 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 215.8 | 27.5 | CAVO ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100765 | MONITOR | JVC LTD | NR | 16971857 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | SALA OPERATORIA OCULISTICA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100766 | TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER | ARIZANT HEALTHCARE INC | BAIR HUGGER 505 | 16380 | SINGOLA | 100766 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | SALA OP. OCULISTICA | SALA OP. OCULISTICA | SINGOLA | 100766 | 0 | DA FARE | 766 | 2026-09-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,096 Cavo + Sistema: 0,134 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 58.7 | 1.8 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100767 | ELETTROBISTURI | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ME 400 | 40910396 | SINGOLA | 100767 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | SALA OP. PAMPURI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100770 | PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | MOVITA 6032 E | ARTB 0004 | SINGOLA | 100770 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | SALA OP. PAMPURI | SALA OP. PAMPURI | SINGOLA | 100770 | 0 | DA FARE | 770 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 231,8 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.125 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 15.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100771 | PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | DVE 4002 | ARRL 0110 | SINGOLA | 100771 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | SALA OP. PAMPURI | SALA OP. PAMPURI | SINGOLA | 100771 | 0 | DA FARE | 771 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 231,8 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.121 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 18.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100772 | TAVOLO OPERATORIO | OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA | OPT 30/A | 301 | SINGOLA | 100772 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | SALA OP. PAMPURI | SALA OP. PAMPURI | SINGOLA | 100772 | 0 | DA FARE | 772 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 231,8 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | Cavo: 0,101 Cavo + Sistema: 0,195 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 41.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100774 | MONITOR | DATASCOPE CORP | SPECTRUM | MM03680-B5 | COMPONENTE | 100773 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA PREPARAZIONE | SINGOLA | 100774 | 0 | DA FARE | 774 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,103 Cavo + Sistema: 0,191. | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 38.8 | 13.8 | CAVO ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100776 | FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA | STORZ KARL GMBH & CO KG | 20131520 XENON NOVA | FK6882 | SINGOLA | 100776 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO MAGAZZINO | SINGOLA | 100776 | 0 | DA FARE | 776 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,103 Ω Cavo + Sistema: 0,175 Ω | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 98.3 | 8.2 | ENDOSCOPIO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100777 | VIDEOLARINGOSCOPIO | SATURN BIOMEDICAL SYSTEMS INC | GLIDESCOPE | GS05121348 | SINGOLA | 100777 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | SALA PARTO | SALA PARTO | SINGOLA | 100777 | 0 | DA FARE | 777 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 229,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) |  | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 22.4 | 3.1 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100778 | TELECAMERA | ZEISS CARL | NR | 301692-9184 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | SALA OPERATORIA ORL | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100780 | MICROSCOPIO OPERATORIO | ZEISS CARL | S 21 | 253031 | SINGOLA | 100780 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | SALA OPERATORIA PAMPURI | BLOCCO OPERATORIO SALA PREPARAZIONE | SINGOLA | 100780 | 0 | DA FARE | 780 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.187 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 141.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100783 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR FM | 75919 | SINGOLA | 100783 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA PREPARAZIONE | SINGOLA | 100783 | 0 | DA FARE | 783 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0.050 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 8.6 | 1.2 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100784 | CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI | B BRAUN GMBH | MELSUNGEN AG (8721025) | 02915 | PRINCIPALE | 100784 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100787 | ELETTROBISTURI | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ME 400 | 40910248 | SINGOLA | 100787 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100788 | TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER | ARIZANT HEALTHCARE INC | BAIR HUGGER 505 | 66014 | SINGOLA | 100788 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | SINGOLA | 100788 | 0 | DA FARE | 788 | 2026-09-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,089 cavo + sistema: 0,161 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 42.8 | 1.3 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100789 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | CIEM SRL | TTI 2000 M | 164 | SINGOLA | 100789 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | SALA OP. OCULISTICA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100790 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | CIEM SRL | TTI 2000 M | 163 | SINGOLA | 100790 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | SALA OP. OCULISTICA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100791 | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | DERUNGS LICHT AG | HALUX 50 SX | 13371 4032357 | SINGOLA | 100791 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | UTIN | UTIN | SINGOLA | 100791 | 0 | DA FARE | 791 | 2026-04-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 4.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100792 | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | DERUNGS LICHT AG | NR | NR | SINGOLA | 100792 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | UTIN | UTIN | SINGOLA | 100792 | 0 | DA FARE | 792 | 2026-04-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 7.3 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100795 | CRIOCHIRURGIA, APPARECCHIO PER | OPTIKON 2000 SPA | CRYOLINE | 032-83 | SINGOLA | 100795 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | SALA OP. OCULISTICA | SALA OP. OCULISTICA | SINGOLA | 100795 | 0 | DA FARE | 795 | 2026-09-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,096 Cavo + Sistema: 0,225 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 74.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100797 | FRIGORIFERO DOMESTICO | CANDY ELETTRODOMESTICI SRL | NR | 100797 | SINGOLA | 100797 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | SALA OP. OCULISTICA | SALA OP. OCULISTICA | SINGOLA | 100797 | 0 | DA FARE | 797 | 2026-09-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 227,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.271 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 162.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100799 | VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | SLV E 100 | 0014220 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | SALA OPERATORIA OCULISTICA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100801 | LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER | SMEG SPA | NR | 06883010 | SINGOLA | 100801 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | SALA OP. PAMPURI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100803 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | CIEM SRL | TTI 2000 M | 182 | SINGOLA | 100803 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | SALA OPERATORIA ORL | SALA OPERATORIA ORL | SINGOLA | 100803 | 0 | DA FARE | 803 | 2026-09-23 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,2 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.154 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 18.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100804 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | CIEM SRL | TTI 2000 M | 181 | SINGOLA | 100804 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | SALA OPERATORIA ORL | SALA OPERATORIA ORL | SINGOLA | 100804 | 0 | DA FARE | 804 | 2026-09-23 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,2 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.131 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 16.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100807 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | DATEX OHMEDA INC | EXCEL 210 SE | AMAZ01140 | PRINCIPALE | 100807 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA OCULISTICA | SALA OP. OCULISTICA | SALA OP. OCULISTICA | PRINCIPALE | 100807 | 0 | DA FARE | 807 | 2026-09-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,096 Cavo + Sistema: 0,199 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 72.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100808 | MONITOR PER VENTILAZIONE | DATEX OHMEDA INC | 5250 RGM | FARW00552 | SINGOLA | 100808 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | SALA OP. OCULISTICA | SALA OP. OCULISTICA | COMPONENTE | 100807 | 0 | DA FARE | 808 | 2026-09-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,086 Cavo + Sistema: 0,220 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 63.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100809 | VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO | DATEX OHMEDA INC | 7800 | CAXZ00538 | SINGOLA | 100809 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | SALA OP. OCULISTICA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100810 | MONITOR PER VENTILAZIONE | NR | NR | NR | 0 | 100810 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | SALA OP. OCULISTICA | SALA OP. OCULISTICA | COMPONENTE | 100807 | 0 | DA FARE | 810 | 2026-09-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,086 Cavo + Sistema: 0,211 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 60.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100818 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT FM | 51574 | SINGOLA | 100818 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 100818 | 0 | DA FARE | 818 | 2026-04-08 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 227,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,061 Cavo + Sistema: 0,263 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 35.3 | 5.4 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100822 | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | DERUNGS LICHT AG | NR | NR | SINGOLA | 100822 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100826 | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | DERUNGS LICHT AG | HALUX 20 SX | 12082 4023408 | SINGOLA | 100826 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 100826 | 0 | DA FARE | 826 | 2026-04-20 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.125 | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 7.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100829 | FOTOTERAPIA PEDIATRICA, APPARECCHIO PER | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | PHOTO THERAPY 4000 | ARYB0018 | SINGOLA | 100829 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 100829 | 0 | DA FARE | 829 | 2026-04-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,061 Cavo + Sistema: 0,100 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 34.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100830 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ML 201 W | ML201U2020002P657 | SINGOLA | 100830 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 100830 | 0 | DA FARE | 830 | 2026-04-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 2.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100833 | POLTRONA PER TERAPIA | GIVAS SRL | AP 4096 | 001024410 | SINGOLA | 100833 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE |  |  |  |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | Ω
100835 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT FM | 51607 | SINGOLA | 100835 | 0 | S.PIETRO | MAGAZZINO TECNICO | MAGAZZINO TECNICO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100836 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT FMS | 64024 | SINGOLA | 100836 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100838 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR FM | 70381 | SINGOLA | 100838 | 0 | S.PIETRO | MAGAZZINO TECNICO | MAGAZZINO TECNICO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100841 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT FMS | 64074 | SINGOLA | 100841 | 0 | S.PIETRO | UTIC | S. CARLO CARDIOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100849 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR FM | 76929 | SINGOLA | 100849 | 0 | S.PIETRO | MAGAZZINO TECNICO | MAGAZZINO TECNICO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100856 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR FM | 76920 | SINGOLA | 100856 | 0 | S.PIETRO | UTIN | S. MARIA GORETTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100867 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT FMS | 64009 | SINGOLA | 100867 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100878 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT FMS | 63988 | SINGOLA | 100878 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100884 | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 5000 | 101998002390 | SINGOLA | 100884 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | RADIOTERAPIA | RADIOTERAPIA | SINGOLA | 100884 | 0 | DA FARE | 884 | 2026-09-08 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF |  | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,065 Cavo + Sistema: 0,155 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 51 | 35.8 | PIASTRE (BF) | 10.7 | CAVO ECG (CF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100887 | FRIGORIFERO DOMESTICO | NR | NR | 110152134700004046 | SINGOLA | 100887 | 0 | S.PIETRO | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100911 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT SPACE | 48333 | SINGOLA | 100911 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100912 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT SPACE | 48543 | SINGOLA | 100912 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100913 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR SPACE | 62742 | SINGOLA | 100913 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100914 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR SPACE | 62788 | SINGOLA | 100914 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100915 | CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI | B BRAUN GMBH | SPACE STATION | 19223 | SINGOLA | 100915 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE - NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 100915 | 0 | DA FARE | 915 | 2026-04-01 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,088, Cavo+Sistema: 0,201 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 25.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100931 | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 6002 | 41300174 | SINGOLA | 100931 | 0 | S.PIETRO | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | SINGOLA | 100931 | 0 | DA FARE | 931 | 2026-07-07 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 228,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,059, Cavo + Sistema:0,132 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 54.2 | 28.2 | CAVO ECG (CF) | 58.7 | PIASTRE (BF) | 2.3 | CAVO SPO2 (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027 | SI | SI
100933 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT SPACE | 48559 | SINGOLA | 100933 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100937 | CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI | B BRAUN GMBH | SPACE STATION | 19231 | SINGOLA | 100937 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100951 | UMIDIFICATORE | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE | MR 410 | 030514008097 | SINGOLA | 100951 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100957 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT FM | 71860 | SINGOLA | 100957 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100962 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | NR | 50062 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | MAGAZZINO TECNICO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100985 | SISTEMA ANTIDECUBITO | NR | NR | HB059957 | SINGOLA | 100985 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100990 | SISTEMA ANTIDECUBITO | HUNTLEIGH HEALTHCARE | BETABED HM 90 | HB059992 | SINGOLA | 100990 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
100994 | TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER | ARIZANT HEALTHCARE INC | BAIR HUGGER 505 | 68231 | SINGOLA | 100994 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 100994 | 0 | DA FARE | 994 | 2026-06-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 224,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,085 Cavo + Sistema: 0,152 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 28.4 | 1.9 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
100997 | SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER | ARJO HOSPITAL EQUIPMENT AB | TEMPO COMBI | GB330453333T | SINGOLA | 100997 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 100997 | 0 | DA FARE | 997 | 2026-06-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | N.A. | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101000 | IPO-IPERTERMIA, APPARECCHIO PER | GAYMAR INDUSTRIES INC PLEXUS MEDICAL | MEDI THERM MTA 4702 | A59004 | SINGOLA | 101000 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101002 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | HERAEUS INSTRUMENTS GMBH | TWISTA P 1050 | 00010299 | SINGOLA | 101002 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 101002 | 0 | DA FARE | 1002 | 2026-06-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 224,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,091 Cavo + Sistema: 0,184 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 39.2 | 1.1 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101003 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL | VACUTRON AS 120 | 658 | SINGOLA | 101003 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101005 | PULSOSSIMETRO | RESPIRONICS NOVAMETRIX MEDICAL EQUIPMENT | 515 B OXYGARD | 98-1713BBSP | SINGOLA | 101005 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101006 | MONITOR PER PH GASTRICO | DATEX OHMEDA INC | TONOCAP | 861316 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101020 | SISTEMA ANTIDECUBITO | INTERMED SRL | TURBO AIR | 79476 | SINGOLA | 101020 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101022 | TERMOSALDATRICE | GANDUS SALDATRICI SRL | H 400 | 321 | SINGOLA | 101022 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101024 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | PVM 14 N 5 MDE | 6001489 | COMPONENTE | 101026 | SYS 6 (101026) | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | COMPONENTE | 101026 | SYS 6 (101026) | DA FARE | 1026 | 2026-06-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 224,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,085 Cavo + Sistema: 0,192 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 21.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101025 | FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | CLH 2 | 7837492 | COMPONENTE | 101026 | SYS 6 (101026) | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | COMPONENTE | 101026 | SYS 6 (101026) | DA FARE | 1026 | 2026-06-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 224,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,098 Cavo + Sistema: 0,194 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 17.4 | 4.5 | ENDOSCOPIO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101026 | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | OTV SL | P800227 | PRINCIPALE | 101026 | SYS 6 (101026) | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | PRINCIPALE | 101026 | SYS 6 (101026) | DA FARE | 1026 | 2026-06-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 224,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,089 Cavo + Sistema: 0,178 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 28.4 | 10.1 | TELECAMERA (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101027 | LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER | METALARREDINOX SPA | LP 2SD | 208010 | SINGOLA | 101027 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101029 | UMIDIFICATORE | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE | MR 810 | 040806001017 | SINGOLA | 101029 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101030 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT SPACE | 48644 | SINGOLA | 101030 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101032 | PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER | NOVAMEDIX SERVICE LTD | AV IMPULSE SYSTEM 6000 | 49848 | SINGOLA | 101032 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101033 | RIUNITO DENTISTICO | CASTELLINI SPA | DUO | 71220154/50572 | SINGOLA | 101033 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | SINGOLA | 101033 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101034 | RADIOLOGIA ENDORALE, APPARECCHIO PER | CASTELLINI SPA | X SAFE 70 | 70550039 | SINGOLA | 101034 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | SINGOLA | 101034 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101036 | ABLATORE TARTARO | NR | PENTAMIX 3 | 978003028500 | SINGOLA | 101036 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | SINGOLA | 101036 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101037 | ABLATORE TARTARO | NR | PENTAMIX 3 | 978003028507 | SINGOLA | 101037 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | SINGOLA | 101037 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101039 | RIUNITO DENTISTICO | CASTELLINI SPA | DUO | 71220149/50567 | SINGOLA | 101039 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | SINGOLA | 101039 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101040 | RADIOLOGIA ENDORALE, APPARECCHIO PER | CASTELLINI SPA | X SAFE 70 | 70550036 | SINGOLA | 101040 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | SINGOLA | 101040 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101041 | RIUNITO DENTISTICO | CASTELLINI SPA | DUO | 71220153/50571 | SINGOLA | 101041 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | SINGOLA | 101041 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101042 | RADIOLOGIA ENDORALE, APPARECCHIO PER | CASTELLINI SPA | X SAFE 70 | 70550031 | SINGOLA | 101042 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | SINGOLA | 101042 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101043 | RIUNITO DENTISTICO | CASTELLINI SPA | DUO | 71220142/50551 | SINGOLA | 101043 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | SINGOLA | 101043 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101044 | RADIOLOGIA ENDORALE, APPARECCHIO PER | CASTELLINI SPA | X SAFE 70 | 70550029 | SINGOLA | 101044 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | SINGOLA | 101044 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101045 | RIUNITO DENTISTICO | CASTELLINI SPA | DUO | 71220158/50586 | SINGOLA | 101045 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | SINGOLA | 101045 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101046 | RADIOLOGIA ENDORALE, APPARECCHIO PER | CASTELLINI SPA | X SAFE 70 | 70550040 | SINGOLA | 101046 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | SINGOLA | 101046 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101047 | RIUNITO DENTISTICO | CASTELLINI SPA | DUO | C71220150/50568 | SINGOLA | 101047 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | SINGOLA | 101047 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101048 | RADIOLOGIA ENDORALE, APPARECCHIO PER | CASTELLINI SPA | X SAFE 70 | 70550035 | SINGOLA | 101048 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | SINGOLA | 101048 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101049 | MONITOR | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 5600 | 02309110029 | SINGOLA | 101049 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | SINGOLA | 101049 | 0 | DA FARE | 1049 | 2026-07-27 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 226,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,072 Cavo + Sistema: 0,168 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 51.4 | 14.9 | CAVO ECG (CF) | 5.3 | CAVO SPO2 (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101050 | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 5000 | 1019990037702 | SINGOLA | 101050 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 101050 | 0 | DA FARE | 1050 | 2026-03-27 | POSITIVO | CAVO PIASTRE SGUAINATO (NC3) | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 227,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,058, Cavo+Sistema: 0,260 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 30.6 | 6 | CAVO ECG (CF) | 6.9 | PIASTRE (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101053 | LAVAGGIO AD ULTRASUONI, APPARECCHIATURA PER | BRANSON ULTRASONICS BV | BRANSONIC 2510E MTH | ELB11097819F | SINGOLA | 101053 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | SINGOLA | 101053 | 0 | DA FARE | 1053 | 2026-07-27 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 226,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,093 Cavo + Sistema: 0,268 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 144.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101055 | TERMOSALDATRICE | MOCOM SRL | MILLSEAL | 09 MX 0720 | SINGOLA | 101055 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101065 | SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA | WESSELING BV | NR | 8518 | SINGOLA | 101065 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA (SENOLOGIA) | RADIOLOGIA (SENOLOGIA) | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101066 | DIAFANOSCOPIO | PHOENIX RX SRL | NR | 1251 | SINGOLA | 101066 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | SINGOLA | 101066 | 0 | DA FARE | 1066 | 2026-07-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 229,7 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.192 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 95.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101073 | DIAFANOSCOPIO | NR | NR | NR | SINGOLA | 101073 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | SINGOLA | 101073 | 0 | DA FARE | 1073 | 2026-07-20 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 229,7 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.201 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 99.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101075 | STATIVO A COLONNA PER APPARECCHIO RADIOLOGICO | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | BEAM LIMITING DEVICE | 0.3013024 | COMPONENTE | 101076 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 101076 | 0 | DA FARE | 1075 | 2026-07-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,7 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.099 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 15.9 | 1.1 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101076 | TAVOLO TOMOGRAFICO | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | BUCKY DIAGNOST TS | 03.00.183 | PRINCIPALE | 101076 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | PRINCIPALE | 101076 | 0 | DA FARE | 1076 | 2026-07-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,7 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.095 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 18.4 | 0.8 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101077 | TELERADIOGRAFO | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | BUCKY DIAGNOST VE | 060236 | COMPONENTE | 101076 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 101076 | 0 | DA FARE | 1077 | 2026-07-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,7 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.106 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 18.2 | 1.2 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101078 | TUBO RADIOGENO | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | DIAGNOST TS | 980620611102 | COMPONENTE | 101076 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101083 | PANNELLO DI COMANDO | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | X RAY CONTROL OPTIMUS | 03010815 | COMPONENTE | 101076 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 101076 | 0 | DA FARE | 1083 | 2026-07-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,7 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.086 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 14.4 | 1 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101090 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 560 OXIMAX | 01108050578 | SINGOLA | 101090 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA (PREPARAZIONE RM) | SINGOLA | 101090 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101092 | ORTOPANTOMOGRAFO | PLANMECA OY | PM 2002 CC | 927217 | SINGOLA | 101092 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | SINGOLA | 101092 | 0 | DA FARE | 1092 | 2026-07-20 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,7 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.115 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 95.4 | 1.1 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101104 | INIETTORE ANGIOGRAFICO | MALLINCKRODT MEDICAL GMBH | OPTIVANTAGE DH | CI0206B740 | COMPONENTE | 101146 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | PRINCIPALE | 101104 | 0 | DA FARE | 1104 | 2026-07-20 | POSITIVO | VERIFICATO CON 101146 | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 228,6 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.102 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 14.5 | 2.5 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101105 | INIETTORE ANGIOGRAFICO | LIEBEL FLARSHEIM CORP | CT 9000 | 0199-1121 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101106 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | FABIUS | 10437 | PRINCIPALE | 101106 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | PRINCIPALE | 101106 | 0 | DA FARE | 1106 | 2026-07-17 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 229,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,094 Cavo + Sistema: 0,268 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 124.7 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101107 | MONITOR PER VENTILAZIONE | DATEX OHMEDA INC | 5250 RGM | FARW00733 | COMPONENTE | 101106 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 101106 | 0 | DA FARE | 1107 | 2026-07-17 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 229,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,085 Cavo + Sistema: 0,264 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 60.6 | 64.5 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101108 | MONITOR | HME LTD | LIFEPULSE 10 | 05098511 | COMPONENTE | 101106 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 101106 | 0 | DA FARE | 1108 | 2026-07-17 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 229,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,090 Cavo + Sistema: 0,262 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 84.5 | 15.2 | CAVO ECG (CF) | 8.4 | CAVO SPO2 (BF) | 5.2 | BRACCIALE NIBP (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101109 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | NPB 40 | G04847154 | SINGOLA | 101109 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE | RADIOLOGIA | SINGOLA | 101109 | 0 | DA FARE | 1109 | 2026-07-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | BF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.3 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101119 | INIETTORE ANGIOGRAFICO | MALLINCKRODT MEDICAL GMBH | OPTISTAR LE | CI0206D009 | SINGOLA | 101119 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | SINGOLA | 101119 | 0 | DA FARE | 1119 | 2026-07-20 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 229,7 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.095 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 14.8 | 2.1 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101124 | CONSOLLE DI COMANDO PER INIETTORE ANGIOGRAFICO | MALLINCKRODT MEDICAL GMBH | OPTISTAR LE | CI0206D009 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | SINGOLA | 101124 | 0 | DA FARE | 1124 | 2026-07-20 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,7 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 7.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101125 | MONITOR PER PERSONAL COMPUTER | JVC LTD | NR | 171T1001 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101140 | DIAFANOSCOPIO | CABLAS SRL | NR | NR | SINGOLA | 101140 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA (MAMMOGRAFIA) | RADIOLOGIA (MAMMOGRAFIA) | RADIOLOGIA (MAMMOGRAFIA) | SINGOLA | 101140 | 0 | DA FARE | 1140 | 2026-09-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.219 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 57.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101146 | CONSOLLE DI COMANDO PER INIETTORE ANGIOGRAFICO | MALLINCKRODT MEDICAL GMBH | OPTIVANTAGE TM | CI0206B740 | COMPONENTE | 101104 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 101104 | 0 | DA FARE | 1146 | 2026-07-20 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,7 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 8.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101147 | CONSOLLE DI COMANDO PER INIETTORE ANGIOGRAFICO | LIEBEL FLARSHEIM CORP | NR | 0299-1143 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101149 | DIAFANOSCOPIO | CABLAS SRL | NR | NR | SINGOLA | 101149 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101154 | ECOTOMOGRAFO | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | IE 33 | 03B8Z1 | PRINCIPALE | 101154 | ECO2 (101154) | S.PIETRO | S. CARLO ECOCARDIOGRAFIA | S. CARLO ECOCARDIOGRAFIA | S. CARLO ECOCARDIOGRAFIA | PRINCIPALE | 101154 | ECO2 (101154) | DA FARE | 1154 | 2026-09-02 | POSITIVO | VSE EFFETTUATA CON APP 104877 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,101 cavo + sistema: 0,295 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 107.4 | 8.8 | SONDA ECOGRAFICA (BF) | 11.5 | CAVO ECG (CF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101155 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP 897 MD | 177387 | COMPONENTE | 101154 | ECO2 (101154) | S.PIETRO | S. CARLO ECOCARDIOGRAFIA | S. CARLO ECOCARDIOGRAFIA | S. CARLO ECOCARDIOGRAFIA | COMPONENTE | 101154 | ECO2 (101154) | DA FARE | 1155 | 2026-09-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 227,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,097 cavo + sistema: 0,285 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 65.4 | [8 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101164 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP 895 MD | 00068590 | COMPONENTE | 101160 | ECO34 (101160) | S.PIETRO | S. CARLO ECOCARDIOGRAFIA | MAGAZZINO TECNICO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101169 | RIUNITO DENTISTICO | CASTELLINI SPA | DUO | C71220151/50569 | SINGOLA | 101169 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | SINGOLA | 101169 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101170 | RIUNITO DENTISTICO | CASTELLINI SPA | DUO | C71220147/72050 | SINGOLA | 101170 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | SINGOLA | 101170 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101174 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 595 | G03829908 | SINGOLA | 101174 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101175 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | FABIUS GS | ARYB-00042 | PRINCIPALE | 101175 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRINCIPALE | 101175 | 0 | DA FARE | 1175 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055, Cavo + Sistema:0,208 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 83.9 | 4.6 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101176 | MONITOR | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | INFINITY DELTA XL | 5398029755 | COMPONENTE | 101175 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | COMPONENTE | 101175 | 0 | DA FARE | 1176 | 2026-09-01 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,061 Cavo + Sistema: 0,290 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 28.7 | 18.1 | CAVO ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101177 | CAPNOGRAFO (MODULO GAS) | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | SCIO | ARYA-0098 | COMPONENTE | 101175 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | COMPONENTE | 101175 | 0 | DA FARE | 1177 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 82.1 | 1.5 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101181 | TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER | ARIZANT HEALTHCARE INC | BAIR HUGGER 505 | 72906 | SINGOLA | 101181 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101182 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | CA MI SNC | NEW HOSPIVAC 350 | 6118 | SINGOLA | 101182 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 101182 | 0 | DA FARE | 1182 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 5.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101183 | ELETTROBISTURI | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ME 400 | 40910390 | SINGOLA | 101183 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 101183 | 0 | DA FARE | 1183 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 229,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,090 cavo + sistema: 0,181 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 63.6 | 21.3 | BISTURI (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101187 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ML 301 | ML301030004W328 | SINGOLA | 101187 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 101187 | 0 | DA FARE | 1187 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,5 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.121 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 11.3 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101188 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 560 OXIMAX | 011110020871 | SINGOLA | 101188 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 101188 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101191 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ML 301 | ML301000000W389 | SINGOLA | 101191 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 101191 | 0 | DA FARE | 1191 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 229,2V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.178 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 9.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101192 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ML 301 | ML301000000W387 | SINGOLA | 101192 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101201 | CONSOLLE DI COMANDO PER GRUPPO RADIOLOGICO | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | NR | 00-01-0859 | COMPONENTE | 101198 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101207 | DIAFANOSCOPIO | NR | NR | NR | SINGOLA | 101207 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101208 | TERMOSALDATRICE | GANDUS SALDATRICI SRL | MINIRO' H DATA PRINT | NR | SINGOLA | 101208 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 101208 | 0 | DA FARE | 1208 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 229,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,088 cavo + sistema: 0,195 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 182.7 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101209 | AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI | GETINGE INFECTION CONTROL AB | HS 22 K7 | SEV09185532 | SINGOLA | 101209 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA OCULISTICA | SALA OP. OCULISTICA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101213 | MONITOR TRANSCUTANEO PO2/PCO2 | KONTRON INSTRUMENTS SPA | MICROGAS 7650 | 1017 | SINGOLA | 101213 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101217 | MONITOR TRANSCUTANEO PO2/PCO2 | SENTEC AG | SENTEC PO2PCO2 | 302305 | SINGOLA | 101217 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 101217 | 0 | DA FARE | 1217 | 2026-04-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,071, Cavo + Sistema: 0,260 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 110.2 | 9.9 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101220 | UMIDIFICATORE | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE | MR 850 ALV | 060821017363 | SINGOLA | 101220 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 101220 | 0 | DA FARE | 1220 | 2026-04-08 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.19 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 35.9 | 4.8 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101221 | PRESSIONE POSITIVA CONTINUA, APPARECCHIO PER | EME ELECTRO MEDICAL EQUIPMENT LTD | INFANT LOW SIPAP VIASYS | AJN01764 | SINGOLA | 101221 | 0 | S.PIETRO | UTIN | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | SINGOLA | 101221 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101224 | ANALIZZATORE OSSIGENO | MAXTEC INC | MAXO OM-25ME | TB89299011 | SINGOLA | 101224 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101227 | SEPARATORE CELLULARE | HAEMONETICS CORP | MCS PLUS | 06K024 | SINGOLA | 101227 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | SINGOLA | 101227 | 0 | DA FARE | 1227 | 2026-06-15 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 225,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,099 Cavo + Sistema: 0,290 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 43.2 | 4.1 | SIRINGA (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101233 | SALDATORE DI TUBI | DELCON SRL | HEMOWELD T | 3012905 | SINGOLA | 101233 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | SINGOLA | 101233 | 0 | DA FARE | 1233 | 2026-06-15 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 225,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,097 Cavo + Sistema: 0,295 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 95.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101234 | POLTRONA PER TERAPIA | GIVAS SRL | AP 4096 | 158101 | SINGOLA | 101234 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | SINGOLA | 101234 | 0 | DA FARE | 1234 | 2026-06-15 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 225,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 2.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101236 | POLTRONA PER TERAPIA | GIVAS SRL | AP 4096 | 001028498 | SINGOLA | 101236 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | SINGOLA | 101236 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101237 | POLTRONA PER TERAPIA | GIVAS SRL | AP 4096 | 001028497 | SINGOLA | 101237 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | SINGOLA | 101237 | 0 | DA FARE | 1237 | 2026-06-15 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 225,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 2.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101238 | SALDATORE DI SACCHE | FRESENIUS KABI AG | COMPOSEAL MOBILEA | 1NMA2743 | SINGOLA | 101238 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | SINGOLA | 101238 | 0 | DA FARE | 1238 | 2026-06-15 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | N.A. | 225,2 V | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101240 | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | ZEISS CARL | AXIOSKOP 40 | 3308002099 | SINGOLA | 101240 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | SINGOLA | 101240 | 0 | DA FARE | 1240 | 2026-06-15 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 225,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,095, Cavo + Sistema: 0,180 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 39.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101242 | COLORATORE AUTOMATICO DI TESSUTI | WESCOR INC | 7100 AEROSPRAY | 02670560 | SINGOLA | 101242 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | SINGOLA | 101242 | 0 | DA FARE | 1242 | 2026-06-15 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 225,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,098 Cavo + Sistema: 0,198 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 64.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101244 | AGITATORE DA LABORATORIO | INTERCONTINENTAL SRL | DRM 06020 | 47.2006 | SINGOLA | 101244 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | SINGOLA | 101244 | 0 | DA FARE | 1244 | 2026-06-15 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 225,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,096 Cavo + Sistema: 0,278 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 35.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101261 | BILANCIA PRELIEVI | SARTORIUS AG | BASIC | 1080521 | SINGOLA | 101261 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | SINGOLA | 101261 | 0 | DA FARE | 1261 | 2026-06-15 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 225,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 3.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101266 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 65 OXIMAX | G09800543 | SINGOLA | 101266 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101267 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | PONTE C | 101267 | SINGOLA | 101267 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 101267 | 0 | DA FARE | 1267 | 2026-06-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 224,7 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.151 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101268 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT SPACE | 48562 | SINGOLA | 101268 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101274 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR SPACE | 62803 | SINGOLA | 101274 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101278 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | PONTE C | 101278 | SINGOLA | 101278 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 101278 | 0 | DA FARE | 1278 | 2026-06-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 224,7 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.151 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101280 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT SPACE | 48635 | SINGOLA | 101280 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101281 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR SPACE | 62676 | SINGOLA | 101281 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101282 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT SPACE | 48571 | SINGOLA | 101282 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101283 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR SPACE | 62730 | SINGOLA | 101283 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101285 | CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI | B BRAUN GMBH | SPACE STATION | 19224 | SINGOLA | 101285 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE - NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 101285 | 0 | DA FARE | 1285 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 228,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,084 Cavo + Sistema: 0,164 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 14.8 | 1.8 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101289 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR SPACE | 62675 | SINGOLA | 101289 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE - NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 101289 | 0 | DA FARE | 1289 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 228,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 6.2 | 1.6 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101290 | CAPPA STERILE | BLUEAIR SRL | BLUEBEAM 3 | BB 362/02 | SINGOLA | 101290 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | SINGOLA | 101290 | 0 | DA FARE | 1290 | 2026-06-15 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 225,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.184 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 207.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101293 | BAGNO TERMOSTATICO | KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL | W 82 | W82 | SINGOLA | 101293 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | SINGOLA | 101293 | 0 | DA FARE | 1293 | 2026-06-15 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 225,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.261 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 225.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101297 | LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE | CLA HOSPITAL SRL | 819002 | LR5-00036 | SINGOLA | 101297 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101298 | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | DERUNGS LICHT AG | NR | NR | SINGOLA | 101298 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 101298 | 0 | DA FARE | 1298 | 2026-06-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 227,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 8.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101299 | VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | EVITA XL | ARXN-0289 | SINGOLA | 101299 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA PREPARAZIONE | PRINCIPALE | 101299 | 0 | DA FARE | 1299 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.124 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 30.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101300 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT SPACE | 48250 | SINGOLA | 101300 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101301 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT SPACE | 48657 | SINGOLA | 101301 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101302 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR SPACE | 62468 | SINGOLA | 101302 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101305 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR SPACE | 62543 | SINGOLA | 101305 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101306 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT SPACE | 48560 | SINGOLA | 101306 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101307 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR SPACE | 62658 | SINGOLA | 101307 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE - NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 101307 | 0 | DA FARE | 1307 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 228,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 6.8 | 1.7 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101308 | CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI | B BRAUN GMBH | SPACE STATION | 19237 | SINGOLA | 101308 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101311 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 65 OXIMAX | G09800634 | SINGOLA | 101311 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101318 | LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE | CLA HOSPITAL SRL | 819002 | LR5-00041 | SINGOLA | 101318 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101320 | VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | EVITA XL | ARXN-0288 | SINGOLA | 101320 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA PREPARAZIONE | SINGOLA | 101320 | 0 | DA FARE | 1320 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,110 Cavo + Sistema: 0,296 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 72.4 | 8.1 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101326 | CONGELATORE DA LABORATORIO | KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL | K 50 B 550 | 225 | SINGOLA | 101326 | 0 | S.PIETRO | SALA CONGELATORI E FRIGOEMOTECA | SALA CONGELATORI E FRIGOEMOTECA | SALA CONGELATORI E FRIGOEMOTECA | SINGOLA | 101326 | 0 | DA FARE | 1326 | 2026-06-15 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.215 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 155.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101329 | CONGELATORE DA LABORATORIO | KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL | K 50 B 450 | 238 | SINGOLA | 101329 | 0 | S.PIETRO | SALA CONGELATORI E FRIGOEMOTECA | SALA CONGELATORI E FRIGOEMOTECA | SALA CONGELATORI E FRIGOEMOTECA | SINGOLA | 101329 | 0 | DA FARE | 1329 | 2026-06-15 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.211 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 153.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101334 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT SPACE | 48599 | SINGOLA | 101334 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101335 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT SPACE | 48567 | SINGOLA | 101335 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | BLOCCO OPERATORIO - NUOVA VERTICALE 4 PIANO | SINGOLA | 101335 | 0 | DA FARE | 1335 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,061 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 7.1 | 1.3 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101338 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR SPACE | 62680 | SINGOLA | 101338 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101339 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR SPACE | 62416 | SINGOLA | 101339 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101340 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR SPACE | 62695 | SINGOLA | 101340 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101342 | CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI | B BRAUN GMBH | SPACE STATION | 19227 | SINGOLA | 101342 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101343 | LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE | CLA HOSPITAL SRL | 819002 | LR5-00038 | SINGOLA | 101343 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101344 | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | DERUNGS LICHT AG | NR | NR | SINGOLA | 101344 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101350 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR SPACE | 62685 | SINGOLA | 101350 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101351 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR SPACE | 62735 | SINGOLA | 101351 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101355 | CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI | B BRAUN GMBH | SPACE STATION | 19225 | SINGOLA | 101355 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101357 | VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | EVITA XL | ARXN-0290 | SINGOLA | 101357 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 101357 | 0 | DA FARE | 1357 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 229,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,038 cavo + sistema: 0,212 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 70.5 | 7.1 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101358 | NUTRIPOMPA | NUTRICIA MEDICAL DEVICES BV | FLOCARE 800 | 76801210 | SINGOLA | 101358 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101361 | NUTRIPOMPA | NUTRICIA MEDICAL DEVICES BV | FLOCARE 800 | 76801211 | SINGOLA | 101361 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101362 | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | NATURAL COLOR LIGHT | 0099375 | SINGOLA | 101362 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 101362 | 0 | DA FARE | 1362 | 2026-06-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 227,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 7.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101366 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT SPACE | 48645 | SINGOLA | 101366 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101367 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT SPACE | 48610 | SINGOLA | 101367 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101368 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT SPACE | 48653 | SINGOLA | 101368 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101373 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR SPACE | 62689 | SINGOLA | 101373 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101374 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR SPACE | 62809 | SINGOLA | 101374 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101375 | CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI | B BRAUN GMBH | SPACE STATION | 19232 | SINGOLA | 101375 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101378 | MONITOR | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | INFINITY DELTA XL | 5397877055 | SINGOLA | 101378 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | SALA OP. PAMPURI | BLOCCO OPERATORIO SALA 4 | COMPONENTE | 100055 | 0 | DA FARE | 1378 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 21.9 | 13.6 | CAVO ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101381 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT SPACE | 48600 | SINGOLA | 101381 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101382 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT SPACE | 48544 | SINGOLA | 101382 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101384 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR SPACE | 62643 | SINGOLA | 101384 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101386 | CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI | B BRAUN GMBH | SPACE STATION | 19234 | SINGOLA | 101386 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | LAB.A.T. S.I.C. | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101388 | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | NR | HX 35 TM | 9864873 | SINGOLA | 101388 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 101388 | 0 | DA FARE | 1388 | 2026-07-07 | POSITVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 7.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101389 | MONITOR | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | INFINITY DELTA XL | 5397966351 | SINGOLA | 101389 | 0 | S.PIETRO | SALA TRAVAGLIO | SALA TRAVAGLIO | SALA TRAVAGLIO | SINGOLA | 101389 | 0 | DA FARE | 1389 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,066, Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 53.6 | 16.5 | CAVO ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101391 | NUTRIPOMPA | NUTRICIA MEDICAL DEVICES BV | FLOCARE INFINITY | 76001197 | SINGOLA | 101391 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 101391 | 0 | DA FARE | 1391 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 229,1V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,075 | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 2.5 | 0.2 | AGO(BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101393 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT SPACE | 48539 | SINGOLA | 101393 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101394 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT SPACE | 48628 | SINGOLA | 101394 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101400 | CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI | B BRAUN GMBH | SPACE STATION | 19230 | SINGOLA | 101400 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101412 | PULSOSSIMETRO | MASIMO CORP | RADICAL 7 | T001901/117340 | SINGOLA | 101412 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 101412 | 0 | DA FARE | 1412 | 2026-04-28 | POSITIVO CON RISERVA | NC 23 BATTERIA NON FUNZIONANTE | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055, Cavo + Sistema: 0,240 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 150.5 | 66.3 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101413 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | NPB 295 | G01820144 | SINGOLA | 101413 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101422 | AGITATORE DA LABORATORIO | CONTINENTAL INSTRUMENTS VDR | SUPER MIXER | 1170/89 | SINGOLA | 101422 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: IMMUNOEMATOLOGIA/VIROLOGIA | CENTRO TRASFUSIONALE: IMMUNOEMATOLOGIA/VIROLOGIA | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | SINGOLA | 101422 | 0 | DA FARE | 1422 | 2026-06-15 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 225,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.145 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 24.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101423 | FRIGOEMOTECA | ANGELANTONI INDUSTRIE SPA | BB 220 C SA | 16699 | SINGOLA | 101423 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: ASSEGNAZIONE EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: ASSEGNAZIONE EMOCOMPONENTI | SALA CONGELATORI E FRIGOEMOTECA | SINGOLA | 101423 | 0 | DA FARE | 1423 | 2026-06-15 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.225 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 151.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101426 | SALDATORE DI SACCHE | TERUMO CORP | TSCD SC 201A | 94040113 | SINGOLA | 101426 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | SINGOLA | 101426 | 0 | DA FARE | 1426 | 2026-06-15 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 225,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,094 Cavo + Sistema: 0,158 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 34.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101428 | AGITATORE DA LABORATORIO | FALC INSTRUMENTS SRL | F 205 | A254444 | SINGOLA | 101428 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | SINGOLA | 101428 | 0 | DA FARE | 1428 | 2026-06-15 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 225,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,076 Cavo + Sistema: 0,152 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 43.3 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101438 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 700 LUX | 25360 | SINGOLA | 101438 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | SINGOLA | 101438 | 0 | DA FARE | 1438 | 2026-06-15 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 225,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.154 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 58.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101441 | FRIGORIFERO DOMESTICO | AEG | 70250KA | 34905359 | SINGOLA | 101441 | 0 | S.PIETRO | MAGAZZINO TECNICO | MAGAZZINO TECNICO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101443 | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | LEICA MICROSYSTEMS WETZLAR GMBH | NR | 853958 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO URGENZE | LABORATORIO URGENZE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101449 | PERSONAL COMPUTER | HEWLETT PACKARD CO | NR | CZC7142NJ | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO URGENZE | LABORATORIO URGENZE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101450 | MONITOR PER PERSONAL COMPUTER | SAMSUNG ELECTRONICS | NR | MY17HMGS900415F | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO URGENZE | LABORATORIO URGENZE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101470 | COLORATORE AUTOMATICO DI TESSUTI | WESCOR INC | 7120 AEROSPRAY | 32110264 | SINGOLA | 101470 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101471 | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | LEICA MICROSYSTEMS WETZLAR GMBH | LABORLUX S | 118789 | PRINCIPALE | 101471 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | PRINCIPALE | 101471 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101472 | ALIMENTATORE PER LAMPADA A FLUORESCENZA | LEICA MICROSYSTEMS WETZLAR GMBH | 301 314.001 | 12093 | COMPONENTE | 101471 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | COMPONENTE | 101471 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101480 | SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA | CHINESPORT SPA | PRACTICAL | NR | SINGOLA | 101480 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101497 | AGITATORE DA LABORATORIO | NR | NR | 218 | SINGOLA | 101497 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101501 | CENTRIFUGA | ALC | PK 130 | 30010131 | SINGOLA | 101501 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | SINGOLA | 101501 | 0 | NON PREVISTO | [14 empty] | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) |  | Ω
101514 | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | LEICA MICROSYSTEMS WETZLAR GMBH | LABORLUX D | 40378 | PRINCIPALE | 101514 | 0 | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | SALA PRELIEVI | SALA PRELIEVI | SINGOLA | 101514 | 0 | NON PREVISTO | 1514 | 2026-03-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,084 Cavo + Sistema: 0,286 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 26.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101515 | ALIMENTATORE PER LAMPADA A FLUORESCENZA | LEICA MICROSYSTEMS WETZLAR GMBH | 301 185.003 | 393 | COMPONENTE | 101514 | 0 | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101520 | ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHIMICA | DADE BEHRING INC | BN II | 360924 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 101520 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101522 | AGITATORE DA LABORATORIO | ASAL SRL | 711 | 3375 | SINGOLA | 101522 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 101522 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101528 | TAVOLO OPERATORIO | OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA | OPT/70 | S-01 | SINGOLA | 101528 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | SALA OP. PAMPURI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101529 | CAPPA STERILE | BLUEAIR SRL | BLUEBEAM 4 | 054/00 | SINGOLA | 101529 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 101529 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101533 | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | NIKON CORP | ECLIPSE E 2000 | 841124 | SINGOLA | 101533 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 101533 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101536 | ANTIBIOGRAMMA ED IDENTIFICAZIONE MICROBICA, APPARECCHIO PER | BIOMERIEUX SA | VITEK | VTK22048 | PRINCIPALE | 101536 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 101536 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101543 | INCUBATORE | NR | NR | NR | SINGOLA | 101543 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 101543 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101557 | AGITATORE DA LABORATORIO | INTERCONTINENTAL SRL | SUPERMIXER | 91.2010 | SINGOLA | 101557 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101562 | ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHIMICA | PHADIA AB | IMMUNOCAP 250 | NO1157 | SINGOLA | 101562 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 101562 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101589 | AGITATORE DA LABORATORIO | INTERCONTINENTAL SRL | SUPERMIXER | 7499 | SINGOLA | 101589 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101590 | CENTRIFUGA | ALC | 4204 MICRO CENTRIFUGETTE | 30111871 | SINGOLA | 101590 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 101590 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101597 | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | LEICA MICROSYSTEMS WETZLAR GMBH | LABORLUX S | 514725 | PRINCIPALE | 101597 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | PRINCIPALE | 101597 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101598 | ALIMENTATORE PER LAMPADA A FLUORESCENZA | LEICA MICROSYSTEMS WETZLAR GMBH | NR | 12425 | COMPONENTE | 101597 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | COMPONENTE | 101597 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101599 | CENTRIFUGA | ALC | PK 130 | 30401084 | SINGOLA | 101599 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 101599 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101612 | PERSONAL COMPUTER | HEWLETT PACKARD CO | NR | NR | COMPONENTE | 101610 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | COMPONENTE | 101610 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101613 | MONITOR PER PERSONAL COMPUTER | HEWLETT PACKARD CO | NR | NR | COMPONENTE | 101610 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | COMPONENTE | 101610 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101652 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | NR | NR | NR | SINGOLA | 101652 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 101652 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101657 | CONGELATORE DA LABORATORIO | ANGELANTONI INDUSTRIE SPA | POLAR 340 SV | 24054 | SINGOLA | 101657 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 101657 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101658 | CENTRIFUGA | EPPENDORF AG | 5415 D | 5425 14271 | SINGOLA | 101658 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 101658 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101668 | CENTRIFUGA | EPPENDORF AG | 5417R | 5407 9956 | SINGOLA | 101668 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 101668 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101673 | CAPPA STERILE | BLUEAIR SRL | BLUEMINI CHCE | BM-CFTE 993/01 | SINGOLA | 101673 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 101673 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101675 | BAGNO TERMOSTATICO | KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL | W 80 | 010 | SINGOLA | 101675 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 101675 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101681 | CAPPA STERILE | BLUEAIR SRL | BLUEBEAM 4 | BB251A95 | SINGOLA | 101681 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 101681 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101687 | BAGNO TERMOSTATICO | KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL | W 80 | 012 | SINGOLA | 101687 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101689 | CAPPA STERILE | BLUEAIR SRL | BLUEBEAM 4 | BB252A95 | SINGOLA | 101689 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 101689 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101691 | INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA | NR | GALAXY S | 5040 | SINGOLA | 101691 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 101691 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101711 | AGITATORE DA LABORATORIO | VALENTINI ORLANDO | AUTOVORTEX | NR | SINGOLA | 101711 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101714 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | THERMOGEL SRL | THC 2300 TN | NR | SINGOLA | 101714 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 101714 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101722 | ARMADIO ASPIRATO A FILTRAZIONE CHIMICA | COMFIT SAS | CS60 | 74/04 | SINGOLA | 101722 | 0 | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | SINGOLA | 101722 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101724 | BANCO DI RIDUZIONE REPERTI | COMFIT SAS | CT 120 | 75/04 | SINGOLA | 101724 | 0 | S.PIETRO | SALA AUTOPTICA | SALA AUTOPTICA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101726 | CITOCENTRIFUGA | THERMO FISHER SHANDON SCIENTIFIC | CYTOSPIN IV SHAND | CY63890912 | SINGOLA | 101726 | 0 | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | SINGOLA | 101726 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101728 | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | LEICA MICROSCOPY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTS | DM LS | 501248-261229 | PRINCIPALE | 101728 | 0 | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | SINGOLA | 101728 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101729 | TELECAMERA | JVC LTD | NR | 08953991 | COMPONENTE | 101728 | 0 | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101731 | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | LEICA MICROSCOPY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTS | DM 1000 | 1188133 | SINGOLA | 101731 | 0 | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | SINGOLA | 101731 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101732 | DIAFANOSCOPIO | IREM SNC | A23 90X43 | 156/09 | SINGOLA | 101732 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | SINGOLA | 101732 | 0 | DA FARE | 1732 | 2026-07-15 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 226,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.245 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 19.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101733 | PEDANA A NASTRO MOBILE | AIR MACHINE COM SRL | RHC 500 | M09012942 | SINGOLA | 101733 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | SINGOLA | 101733 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101734 | CICLO PER USI FISIOTERAPICI E/O DIAGNOSTICI | AIR MACHINE COM SRL | RHC 100 | M09013163 | SINGOLA | 101734 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | SINGOLA | 101734 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101735 | CICLO PER USI FISIOTERAPICI E/O DIAGNOSTICI | AIR MACHINE COM SRL | RHC 400 | M09013164 | SINGOLA | 101735 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | SINGOLA | 101735 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101736 | ELETTROTERAPIA, APPARECCHIO PER | BIOREM GROUP | EXPERT MINI BRT8 | 96/066843 | SINGOLA | 101736 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | SINGOLA | 101736 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101737 | TERAPIA AD ULTRASUONI, APPARECCHIO PER | BIOREM GROUP | ECOSCAN BRT5 | 00/1014340 | SINGOLA | 101737 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101738 | ELETTROTERAPIA, APPARECCHIO PER | BIOREM GROUP | EXPERT MINI BRT8 | 96/066842 | SINGOLA | 101738 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | SINGOLA | 101738 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101739 | ELETTROTERAPIA, APPARECCHIO PER | BIOREM GROUP | NR | 93/04170 | SINGOLA | 101739 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101740 | PERSONAL COMPUTER | COMPAQ | PRESARIO CQ60 | 2CE93309XH | SINGOLA | 101740 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101741 | ELETTROTERAPIA, APPARECCHIO PER | BIOREM GROUP | EXPERT MINI BRT8 | 06-0722000 | SINGOLA | 101741 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | SINGOLA | 101741 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101742 | TERAPIA AD ULTRASUONI, APPARECCHIO PER | BIOREM GROUP | ECOSCAN BRT5 | 96/097099 | SINGOLA | 101742 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | SINGOLA | 101742 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101743 | ELETTROTERAPIA PER DIATERMIA CAPACITIVA/RESISTIVA, APP. PER | TSEM SPA | TECNOPLUS | 2C100402 | SINGOLA | 101743 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | SINGOLA | 101743 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101744 | SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA | CHINESPORT SPA | NEW AGE LINE | 1 901 | SINGOLA | 101744 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | SINGOLA | 101744 | 0 | DA FARE | 1744 | 2026-07-15 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 228,6 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | 8.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101747 | DIAFANOSCOPIO | IREM SNC | A23 90X43 | 153/09 | SINGOLA | 101747 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | SINGOLA | 101747 | 0 | DA FARE | 1747 | 2026-07-15 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 226,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.255 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 22.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101748 | DIAFANOSCOPIO | IREM SNC | A23 90X43 | 157/09 | SINGOLA | 101748 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | SINGOLA | 101748 | 0 | DA FARE | 1748 | 2026-07-15 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 226,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.235 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 25.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101749 | LETTINO DA VISITA ELETTRIFICATO | SNELL HABITAT SPA | 40.41.20 | 31082 | SINGOLA | 101749 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | SINGOLA | 101749 | 0 | DA FARE | 1749 | 2026-07-15 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.215 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 25.2 | N.A. | SPONDE (B) | 1.1 | [5 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101750 | DIAFANOSCOPIO | IREM SNC | A23 90X43 | 161/09 | SINGOLA | 101750 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | SINGOLA | 101750 | 0 | DA FARE | 1750 | 2026-07-15 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 226,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.241 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 28.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101751 | ELETTROTERAPIA, APPARECCHIO PER | BIOREM GROUP | EXPERT MINI BRT8 | NR | SINGOLA | 101751 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | SINGOLA | 101751 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101752 | DIAFANOSCOPIO | NR | 47X95 | 1408 | SINGOLA | 101752 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | SINGOLA | 101752 | 0 | DA FARE | 1752 | 2026-07-16 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 226,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.204 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 15.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101753 | DIAFANOSCOPIO | IREM SNC | A23 90X43 | 159/09 | SINGOLA | 101753 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | SINGOLA | 101753 | 0 | DA FARE | 1753 | 2026-07-16 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 226,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.202 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 16.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101754 | SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA | CHINESPORT SPA | UNION THERAPY | 0900013-1 | SINGOLA | 101754 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | SINGOLA | 101754 | 0 | DA FARE | 1754 | 2026-07-16 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 226,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 9.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101755 | TERAPIA AD ULTRASUONI, APPARECCHIO PER | BIOREM GROUP | ECOSCAN BRT5 | 00/1014338 | SINGOLA | 101755 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | SINGOLA | 101755 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101756 | TERAPIA AD ULTRASUONI, APPARECCHIO PER | BIOREM GROUP | ECOSCAN BRT5 | 96/097098 | SINGOLA | 101756 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | SINGOLA | 101756 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101757 | ELETTROTERAPIA, APPARECCHIO PER | BIOREM GROUP | EXPERT MINI BRT8 | 00/0613519 | SINGOLA | 101757 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | SINGOLA | 101757 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101758 | IPERTERMIA ONCOLOGICA MULTIDISTRETTUALE, APPARECCHIO PER | EASYTECH SRL | DELTA | 0393 | SINGOLA | 101758 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | SINGOLA | 101758 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101759 | TERAPIA A MICROONDE, APPARECCHIO PER | BIOREM GROUP | BRT 6A ENDOTHERM CP | 130 | SINGOLA | 101759 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | SINGOLA | 101759 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101760 | ELETTROTERAPIA, APPARECCHIO PER | BIOREM GROUP | EXPERT MINI BRT8 | 00/0613530 | SINGOLA | 101760 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | SINGOLA | 101760 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101761 | TERAPIA AD ULTRASUONI, APPARECCHIO PER | BIOREM GROUP | ECOSCAN BRT5 | 00/1014337 | SINGOLA | 101761 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | SINGOLA | 101761 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101762 | LASER TERAPEUTICO | MECTRONIC MEDICALE SRL | OPTON 2 | ZM0549 | SINGOLA | 101762 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | SINGOLA | 101762 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101763 | LAMPADA RAGGI INFRAROSSI | HYDROSUN MEDIZINTECHNIK GMBH | HYDROSUN 500 | 025639 | SINGOLA | 101763 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | SINGOLA | 101763 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101764 | TERAPIA AD ULTRASUONI, APPARECCHIO PER | BIOREM GROUP | ECOSCAN BRT5 | 96/097109 | SINGOLA | 101764 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | SINGOLA | 101764 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101765 | ELETTROTERAPIA, APPARECCHIO PER | BIOREM GROUP | EXPERT MINI BRT8 | 06/0722008 | SINGOLA | 101765 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | SINGOLA | 101765 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101766 | MAGNETOTERAPIA, APPARECCHIO PER | LEVEL PRINCE INTERNATIONAL | MAGNETIC SYSTEM | 31136 | SINGOLA | 101766 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | SINGOLA | 101766 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101767 | TERAPIA AD ULTRASUONI, APPARECCHIO PER | BIOREM GROUP | ECOSCAN BRT5 | 96/097100 | SINGOLA | 101767 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | SINGOLA | 101767 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101768 | ELETTROTERAPIA, APPARECCHIO PER | BIOREM GROUP | EXPERT MINI BRT8 | 00/0613526 | SINGOLA | 101768 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | SINGOLA | 101768 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101769 | DIAFANOSCOPIO | IREM SNC | A17 120X86 | 129/09 | SINGOLA | 101769 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | SINGOLA | 101769 | 0 | DA FARE | 1769 | 2026-07-15 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 226,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.239 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 26.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101770 | LETTINO DA VISITA ELETTRIFICATO | SNELL HABITAT SPA | 40.41.20 | 31083 | SINGOLA | 101770 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | SINGOLA | 101770 | 0 | DA FARE | 1770 | 2026-07-15 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.22 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 24.3 | N.A. | SPONDE (B) | 1.2 | [5 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101771 | DIAFANOSCOPIO | IREM SNC | A23 90X43 | 158/09 | SINGOLA | 101771 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | SINGOLA | 101771 | 0 | DA FARE | 1771 | 2026-07-15 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 226,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.237 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 21.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101772 | SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA | FISIOTECH SRL | 30045 | 41 | SINGOLA | 101772 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | SINGOLA | 101772 | 0 | DA FARE | 1772 | 2026-07-15 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 228,6 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | 11.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101774 | DENSITOMETRO OSSEO | HOLOGIC INC | QDR DISCOVERY W | 84026 | PRINCIPALE | 101774 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101776 | STAMPANTE PER PC | HEWLETT PACKARD CO | LASERJET 4250 N | NR | COMPONENTE | 101774 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101777 | MONITOR PER PERSONAL COMPUTER | NR | NR | VB172T | COMPONENTE | 101774 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101778 | BAGNO TERMOSTATICO | INTERCONTINENTAL SRL | NR | 145/2007 | SINGOLA | 101778 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 101778 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101779 | BILANCIA TECNICA | OHAUS CORP | GT 4100 | 1127120952 | SINGOLA | 101779 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 101779 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101780 | CONGELATORE DA LABORATORIO | NEW BRUNSWICK SCIENTIFIC CO | U 410-86 | 1004-81020-0607 | SINGOLA | 101780 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 101780 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101781 | CAPPA STERILE | STERIL SPA | VBH 48 MP | 14795 | SINGOLA | 101781 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 101781 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101782 | CAPPA STERILE | BIOAIR INSTRUMENTS SRL | SAFEMATE | H6L57N0418 | SINGOLA | 101782 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 101782 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101785 | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | NIKON CORP | ECLIPSE TI S | 533368 | SINGOLA | 101785 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 101785 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101786 | INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA | RS BIOTECH LABORATORY EQUIPMENT LTD | GALAXY S PLUS | 12364 | SINGOLA | 101786 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 101786 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101787 | INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA | RS BIOTECH LABORATORY EQUIPMENT LTD | GALAXY S PLUS | 12365 | SINGOLA | 101787 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101788 | PREPARATORE DEI CAMPIONI PER L'ANALISI CROMOSOMICA | EUROCLONE LTD | OPTICHROME | 10065010 | SINGOLA | 101788 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 101788 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101789 | BILANCIA TECNICA | OHAUS CORP | ADV.PRO AV2102C | 8727132541 | SINGOLA | 101789 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 101789 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101790 | CAPPA ASPIRANTE | MOMO LINE SRL | BELAIR 56 | 332 | SINGOLA | 101790 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 101790 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101791 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | INTERCONTINENTAL SRL | EBA210515 | 719MB17737 | SINGOLA | 101791 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 101791 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101792 | BAGNO TERMOSTATICO | INTERCONTINENTAL SRL | NR | 144-2007 | SINGOLA | 101792 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 101792 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101794 | CENTRIFUGA REFRIGERATA | SIGMA LABORZENTRIFUGEN GMBH | 3 16K | 118724 | SINGOLA | 101794 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 101794 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101796 | FRIGORIFERO DOMESTICO | BOSCH WAGESYSTEME GMBH | FD 8410 | KSR40401IE/05 | SINGOLA | 101796 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 101796 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101797 | STUFA ESSICCATRICE | INTERCONTINENTAL SRL | NR | 240.2007 | SINGOLA | 101797 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 101797 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101799 | MICROSCOPIO ELETTRONICO | NIKON CORP | 80I | 550513 | PRINCIPALE | 101799 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 101799 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101801 | MICROSCOPIO ELETTRONICO | NIKON CORP | 80I | 550958 | PRINCIPALE | 101801 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 101801 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101803 | FRIGORIFERO DOMESTICO | ARISTON THERMO GROUP | SD 1721 | 704180042 | SINGOLA | 101803 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 101803 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101805 | PIASTRA RISCALDANTE | EUROCLONE LTD | HY CHROME | 26547 | SINGOLA | 101805 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 101805 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101806 | FRIGORIFERO DOMESTICO | OCEAN GROUP | VA 130 | 06-50-00076 | SINGOLA | 101806 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 101806 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101807 | CENTRIFUGA | SIGMA LABORZENTRIFUGEN GMBH | 1 15 | 10892 | SINGOLA | 101807 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 101807 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101808 | AGITATORE DA LABORATORIO | INTERCONTINENTAL SRL | SUPERMIXER | 14/2007 | SINGOLA | 101808 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 101808 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101811 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 600 X OXIMAX | G09818013 | SINGOLA | 101811 | 0 | S.PIETRO | RADIOTERAPIA | RADIOTERAPIA | RADIOTERAPIA | SINGOLA | 101811 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101812 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | FASET SPA | 205 STANDARD | 050301 | SINGOLA | 101812 | 0 | S.PIETRO | RADIOTERAPIA | RADIOTERAPIA | RADIOTERAPIA | SINGOLA | 101812 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101814 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ML 300 | 030004S611 | SINGOLA | 101814 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | AMB. CHIRURGIA | SINGOLA | 101814 | 0 | DA FARE | 1814 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.165 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 90.3 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101822 | VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | EVITA 4 | ARSK 0394 | SINGOLA | 101822 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 101822 | 0 | DA FARE | 1822 | 2026-06-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 224,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,101 Cavo + Sistema: 0,297 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 195.5 | 5.2 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101824 | MONITOR | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | INFINITY DELTA XL | 5398842349 | SINGOLA | 101824 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | S. CARLO ECOCARDIOGRAFIA | S. CARLO ECOCARDIOGRAFIA | SINGOLA | 101824 | 0 | DA FARE | 1824 |  | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 231,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,062 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 57.8 | 16.5 | CAVO ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101839 | MONITOR | DATASCOPE CORP | PASSPORT 2 | CM3484-J1 | SINGOLA | 101839 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 101839 | 0 | DA FARE | 1839 | 2026-04-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055, Cavo + Sistema: 0,155 | Ω | OVER | OVER | N.A. | 99.8 | 99.7 | 42.1 | 13.4 | CAVO ECG (CF) | 5.5 | CAVO SPO2 (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101840 | MONITOR | DATASCOPE CORP | PASSPORT 2 | CM01633-CO | SINGOLA | 101840 | 0 | S.PIETRO | UTIN | SALA PARTO | SALA PARTO | SINGOLA | 101840 | 0 | DA FARE | 1840 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,074, Cavo + Sistema: 0,107 | Ω | OVER | OVER | N.A. | 100.5 MΩ | 100.8 MΩ | 58.2 | 13.4 | CAVO ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101841 | MONITOR | DATASCOPE CORP | PASSPORT 2 | 9399-D1 | SINGOLA | 101841 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101846 | INCUBATRICE NEONATALE | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | CALEO | ASBF-0006 | SINGOLA | 101846 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 102613 | 0 | DA FARE | 1846 | 2026-05-04 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,068 Cavo + Sistema: 0,175 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 169.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101847 | INCUBATRICE NEONATALE | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | CALEO | ASBF-0007 | SINGOLA | 101847 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 101847 | 0 | DA FARE | 1847 | 2026-05-04 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,068 Cavo + Sistema: 0,177 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 170.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101851 | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | DERUNGS LICHT AG | HALUX 50 SX | 13371 4034716 | SINGOLA | 101851 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 101851 | 0 | DA FARE | 1851 | 2026-04-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | Cavo + Sistema : 0,110 | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 8.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101855 | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | DERUNGS LICHT AG | HALUX 20 SX | 12082 4023408 | SINGOLA | 101855 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 101855 | 0 | DA FARE | 1855 | 2026-04-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 7 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101862 | MICROSCOPIO OPERATORIO | LEICA MICROSCOPY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTS | M 844 F40 | 061210002 | SINGOLA | 101862 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | SALA OP. OCULISTICA | SALA OP. OCULISTICA | SINGOLA | 101862 | 0 | DA FARE | 1862 | 2026-09-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,086 Cavo + Sistema: 0,194 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 289.7 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101863 | POLTRONA PER TERAPIA | GIVAS SRL | AP 4096 | 001073566 | SINGOLA | 101863 | 0 | S.PIETRO | SALA PRELIEVI | SALA PRELIEVI | SALA PRELIEVI | SINGOLA | 101863 | 0 | DA FARE | 1863 | 2026-03-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 228,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101864 | POLTRONA PER TERAPIA | GIVAS SRL | AP 4096 | 001073562 | SINGOLA | 101864 | 0 | S.PIETRO | SALA PRELIEVI | SALA PRELIEVI | SALA PRELIEVI | SINGOLA | 101864 | 0 | DA FARE | 1864 | 2026-03-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 228,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101865 | POLTRONA PER TERAPIA | GIVAS SRL | AP 4096 | 001073567 | SINGOLA | 101865 | 0 | S.PIETRO | SALA PRELIEVI | SALA PRELIEVI | SALA PRELIEVI | SINGOLA | 101865 | 0 | DA FARE | 1865 | 2026-03-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 228,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101866 | LETTINO DA VISITA ELETTRIFICATO | SNELL HABITAT SPA | 40.41.20 | 31091 | SINGOLA | 101866 | 0 | S.PIETRO | SALA PRELIEVI | SALA PRELIEVI | SALA PRELIEVI | SINGOLA | 101866 | 0 | DA FARE | 1866 | 2026-03-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 228,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,060 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 33.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101867 | LETTINO DA VISITA ELETTRIFICATO | SNELL HABITAT SPA | 40.41.20 | 31077 | SINGOLA | 101867 | 0 | S.PIETRO | SALA PRELIEVI | SALA PRELIEVI | SALA PRELIEVI | SINGOLA | 101867 | 0 | DA FARE | 1867 | 2026-03-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 228,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,052 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 36.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101868 | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 5000 | 101997001428 | SINGOLA | 101868 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 101868 | 0 | DA FARE | 1868 | 2026-04-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 227,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,078 Cavo + Sistema: 0,281 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 117.6 | 14.6 | CAVO ECG (CF) | 7.1 | CAVO SPO2 (BF) | 9.2 | PIASTRE (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101869 | CONTENITORE CRIOGENICO | SURGICAL DYNAMICS INC | NR | NR | SINGOLA | 101869 | 0 | S.PIETRO | SALA PRELIEVI | SALA PRELIEVI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101871 | LETTINO DA VISITA ELETTRIFICATO | SNELL HABITAT SPA | 40.41.20 | 31092 | SINGOLA | 101871 | 0 | S.PIETRO | SALA PRELIEVI | SALA PRELIEVI | SALA PRELIEVI | SINGOLA | 101871 | 0 | NON PREVISTO | 1871 | 2026-03-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 228,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,058 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 37.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101872 | DIAFANOSCOPIO | NR | 75-47 | 62 | SINGOLA | 101872 | 0 | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. ALLERGOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101873 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 140 | 30713 | SINGOLA | 101873 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | SINGOLA | 101873 | 0 | DA FARE | 1873 | 2026-07-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 229,7 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.171 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 65.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101879 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 140 | 30712 | SINGOLA | 101879 | 0 | S.PIETRO | AMB. PEDIATRIA | AMB. PEDIATRIA | AMB. PEDIATRIA | SINGOLA | 101879 | 0 | DA FARE | 1879 | 2026-09-01 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 224,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.225 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 80.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101880 | LETTINO DA VISITA ELETTRIFICATO | SNELL HABITAT SPA | 40.41.20 | 31081 | SINGOLA | 101880 | 0 | S.PIETRO | AMB. ORL | AMB. ORL | AMB. ORL | SINGOLA | 101880 | 0 | DA FARE | 1880 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.127 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 43.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101881 | POLTRONA PER TERAPIA | FRASTEMA OPHTHALMICS SRL | NR | 4197 | SINGOLA | 101881 | 0 | S.PIETRO | MAGAZZINO TECNICO | AMB. ORL | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101883 | LETTINO DA VISITA ELETTRIFICATO | SNELL HABITAT SPA | 40.41.20 | NR | SINGOLA | 101883 | 0 | S.PIETRO | AMB. ORL | AMB. ORL | AMB. ORL | SINGOLA | 101883 | 0 | DA FARE | 1883 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.125 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 47.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101884 | IMPEDENZOMETRO | AMPLIFON SPA | A 766 AMPLAID | MRA76660647010 | SINGOLA | 101884 | 0 | S.PIETRO | AMB. ORL | AMB. ORL | AMB. ORL | SINGOLA | 101884 | 0 | DA FARE | 1884 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 229,3 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,088 Cavo + sistema: 0,162 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 48.6 | 2.8 | CUFFIE (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101886 | CAMERA PER AUDIOMETRIA | AMPLAID SPA | SILENT ROOM | 1448/2008 | COMPONENTE | 102649 | 0 | S.PIETRO | AMB. ORL | AMB. ORL | AMB. ORL | COMPONENTE | 102649 | 0 | DA FARE | 1886 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.111 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 18.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101888 | RIUNITO OTORINOLARINGOIATRICO | EUROCLINIC SRL | OTOPLUS | NR | SINGOLA | 101888 | 0 | S.PIETRO | AMB. ORL | AMB. ORL | AMB. ORL | SINGOLA | 101888 | 0 | DA FARE | 1888 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.199 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 109.4 | 2.9 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101889 | RIUNITO OTORINOLARINGOIATRICO | EUROCLINIC SRL | OTOPLUS | NR | SINGOLA | 101889 | 0 | S.PIETRO | AMB. ORL | AMB. ORL | AMB. ORL | SINGOLA | 101889 | 0 | DA FARE | 1889 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.198 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 102.2 | 3.8 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101890 | RIUNITO OTORINOLARINGOIATRICO | COPEGA SRL | NR | 0380395 | SINGOLA | 101890 | 0 | S.PIETRO | AMB. ORL | AMB. ORL | AMB. ORL | SINGOLA | 101890 | 0 | DA FARE | 1890 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.188 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 107.8 | 3.5 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101891 | FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA | STORZ KARL GMBH & CO KG | 20112320 HALOGEN 150 TWIN | KJ4042 | SINGOLA | 101891 | 0 | S.PIETRO | AMB. ORL | AMB. ORL | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101892 | FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA | STORZ KARL GMBH & CO KG | 485 B | ET0000050057 | SINGOLA | 101892 | 0 | S.PIETRO | AMB. ORL | AMB. ORL | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101899 | POLTRONA PER TERAPIA | NR | NR | NR | SINGOLA | 101899 | 0 | S.PIETRO | AMB. ORL | AMB. ORL | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101900 | POLTRONA PER TERAPIA | NR | NR | 101900 | SINGOLA | 101900 | 0 | S.PIETRO | AMB. ORL | AMB. ORL | AMB. ORL | SINGOLA | 101900 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101901 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | ATMOS MEDIZINTECHNIK GMBH & CO | C 361 | 2007-03 | SINGOLA | 101901 | 0 | S.PIETRO | AMB. ORL | AMB. ORL | AMB. ORL | SINGOLA | 101901 | 0 | DA FARE | 1901 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.217 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 24.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101902 | RIUNITO OTORINOLARINGOIATRICO | NR | NR | 101902 | SINGOLA | 101902 | 0 | S.PIETRO | AMB. ORL | AMB. ORL | AMB. ORL | SINGOLA | 101902 | 0 | DA FARE | 1902 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.182 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 77.7 | 3.7 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101903 | FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA | HEINE OPTOTECHNIK | HK 4000 | 1/3953 | SINGOLA | 101903 | 0 | S.PIETRO | AMB. ORL | SALA OPERATORIA ORL | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101904 | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | IREM SNC | H 03 | 505 | SINGOLA | 101904 | 0 | S.PIETRO | AMB. ORTOPEDIA | AMB. ORTOPEDIA | AMB. ORTOPEDIA | SINGOLA | 101904 | 0 | DA FARE | 1904 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.198 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 19.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101905 | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | IREM SNC | H 03 | 504 | SINGOLA | 101905 | 0 | S.PIETRO | AMB. ORTOPEDIA | OSTETRICIA (B.MENNI) | OSTETRICIA (B.MENNI) | SINGOLA | 101905 | 0 | DA FARE | 1905 | 2026-05-08 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,056 Cavo + Sistema: 0,179 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 68.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101906 | SEGA PER GESSI | DE SOUTTER MEDICAL LTD | CC5 DESOUTTER | 00608117 | SINGOLA | 101906 | 0 | S.PIETRO | AMB. ORTOPEDIA | AMB. ORTOPEDIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101909 | DIAFANOSCOPIO | IREM SNC | A11 60X120 | 125/09 | SINGOLA | 101909 | 0 | S.PIETRO | AMB. ORTOPEDIA | AMB. ORTOPEDIA | AMB. ORTOPEDIA | SINGOLA | 101909 | 0 | DA FARE | 1909 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.222 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 73.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101910 | DIAFANOSCOPIO | IREM SNC | A23 90X43 | 147/09 | SINGOLA | 101910 | 0 | S.PIETRO | AMB. ORTOPEDIA | AMB. ORTOPEDIA | AMB. ORTOPEDIA | SINGOLA | 101910 | 0 | DA FARE | 1910 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.231 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 60.7 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101911 | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | IREM SNC | H 03 | NR | SINGOLA | 101911 | 0 | S.PIETRO | AMB. ORTOPEDIA | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | SINGOLA | 101911 | 0 | DA FARE | 1911 | 2026-09-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 229,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.212 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 61.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101912 | LETTINO DA VISITA ELETTRIFICATO | SNELL HABITAT SPA | 40.41.20 | 31086 | SINGOLA | 101912 | 0 | S.PIETRO | AMB. ORTOPEDIA | AMB. ORTOPEDIA | AMB. ORTOPEDIA | SINGOLA | 101912 | 0 | DA FARE | 1912 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.129 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 48.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101914 | LETTINO DA VISITA ELETTRIFICATO | SNELL HABITAT SPA | 40.41.20 | 235112 | SINGOLA | 101914 | 0 | S.PIETRO | AMB. ORTOPEDIA | AMB. ORTOPEDIA | AMB. ORTOPEDIA | SINGOLA | 101914 | 0 | DA FARE | 1914 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.133 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 46.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101915 | DIAFANOSCOPIO | IREM SNC | A23 90X43 | 149/09 | SINGOLA | 101915 | 0 | S.PIETRO | AMB. ORTOPEDIA | AMB. ORTOPEDIA | AMB. ORTOPEDIA | SINGOLA | 101915 | 0 | DA FARE | 1915 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.228 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 58.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101916 | LETTINO DA VISITA ELETTRIFICATO | SNELL HABITAT SPA | 40.41.20 | 31089 | SINGOLA | 101916 | 0 | S.PIETRO | AMB. ORTOPEDIA | AMB. ORTOPEDIA | AMB. ORTOPEDIA | SINGOLA | 101916 | 0 | DA FARE | 1916 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.122 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 45.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101917 | DIAFANOSCOPIO | IREM SNC | A23 90X43 | 148/09 | SINGOLA | 101917 | 0 | S.PIETRO | AMB. ORTOPEDIA | AMB. ORTOPEDIA | AMB. ORTOPEDIA | SINGOLA | 101917 | 0 | DA FARE | 1917 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.223 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 59.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101918 | DIAFANOSCOPIO | NR | NR | NR | SINGOLA | 101918 | 0 | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | SINGOLA | 101918 | 0 | DA FARE | 1918 | 2026-07-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.185 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 38.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101919 | POLTRONA OPERATORIA | GIVAS SRL | AV 4010 | 001074199 | SINGOLA | 101919 | 0 | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | SINGOLA | 101919 | 0 | DA FARE | 1919 | 2026-07-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 25.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101920 | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | IREM SNC | H 03 | 506 | SINGOLA | 101920 | 0 | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | SINGOLA | 101920 | 0 | DA FARE | 1920 | 2026-07-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.236 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 54.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101922 | LASER CHIRURGICO | DEKA M.E.L.A. SRL GRUPPO EL EN | SMARTCLINIC | SF0A231 | SINGOLA | 101922 | 0 | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | SINGOLA | 101922 | 0 | DA FARE | 1922 | 2026-07-28 | NON ESEGUIBILE | GESTITO CON RIT 31273 PROPOSTO FUORI USO | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | Ω | [14 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101923 | ELETTROBISTURI | COOPER SURGICAL INC | LEEP SYSTEM 1000 | 0002F1492 | SINGOLA | 101923 | 0 | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | SINGOLA | 101923 | 0 | DA FARE | 1923 | 2026-07-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,084 Cavo + Sistema: 0,154 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 94.5 | 6.5 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101924 | ASPIRATORE FUMI CHIRURGICI | DEKA M.E.L.A. SRL GRUPPO EL EN | NR | SM 0A241 | SINGOLA | 101924 | 0 | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | SINGOLA | 101924 | 0 | DA FARE | 1924 | 2026-07-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,056 Cavo + Sistema: 0,196 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 78.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101925 | COLPOSCOPIO | ZEISS CARL | OPMI PLUS | 314212 | SINGOLA | 101925 | 0 | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | SINGOLA | 101925 | 0 | DA FARE | 1925 | 2026-07-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,094 Cavo + Sistema: 0,185 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 60.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101926 | COLPOSCOPIO | ZEISS CARL | OPMI PLUS | 335004 | SINGOLA | 101926 | 0 | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | SINGOLA | 101926 | 0 | DA FARE | 1926 | 2026-07-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,099 Cavo + Sistema: 0,193 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 68.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101927 | POLTRONA PER TERAPIA | GIVAS SRL | AP 4096 | 001073565 | SINGOLA | 101927 | 0 | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | SINGOLA | 101927 | 0 | DA FARE | 1927 | 2026-07-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 18.2 | 1.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101928 | POLTRONA PER TERAPIA | GIVAS SRL | AP 4096 | 001073561 | SINGOLA | 101928 | 0 | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | SINGOLA | 101928 | 0 | DA FARE | 1928 | 2026-07-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 17.4 | 1.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101929 | POLTRONA PER TERAPIA | GIVAS SRL | AP 4096 | 001073563 | SINGOLA | 101929 | 0 | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | SINGOLA | 101929 | 0 | DA FARE | 1929 | 2026-07-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 16.7 | 1.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101930 | POLTRONA PER TERAPIA | GIVAS SRL | AP 4096 | 001073564 | SINGOLA | 101930 | 0 | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | SINGOLA | 101930 | 0 | DA FARE | 1930 | 2026-07-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 18.2 | 1.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101931 | POLTRONA OPERATORIA | NR | NR | 58921 | SINGOLA | 101931 | 0 | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | SINGOLA | 101931 | 0 | DA FARE | 1931 | 2026-07-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 22.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101935 | RIVELATORE BATTITO CARDIACO FETALE | SONICAID LTD OXFORD INSTRUMENTS | SONICAID TEAM CARE | 9615138 | SINGOLA | 101935 | 0 | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | SALA PARTO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101936 | MONITOR FETALE | HEWLETT PACKARD CO | M 1351 A | 3816G16074 | SINGOLA | 101936 | 0 | S.PIETRO | OSTETRICIA/GINECOLOGIA | OSTETRICIA/GINECOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101937 | ECOTOMOGRAFO | GE HEALTHCARE | VOLUSON E8 | D10357 | PRINCIPALE | 101937 | ECO1 (101937) | S.PIETRO | OSTETRICIA/GINECOLOGIA | OSTETRICIA/GINECOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101938 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | GE HEALTHCARE | VMI 20 HR | NR | COMPONENTE | 101937 | ECO1 (101937) | S.PIETRO | OSTETRICIA/GINECOLOGIA | OSTETRICIA/GINECOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101939 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP D 23 MD | 108191 | COMPONENTE | 101154 | ECO2 (101154) | S.PIETRO | OSTETRICIA/GINECOLOGIA | S. CARLO ECOCARDIOGRAFIA | S. CARLO ECOCARDIOGRAFIA | COMPONENTE | 101154 | ECO2 (101154) | DA FARE | 1939 | 2026-09-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 227,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,094 cavo + sistema: 0,215 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 61.2 | [8 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101940 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP 897 MD | 147414 | COMPONENTE | 102854 | ECO10 (102854) | S.PIETRO | OSTETRICIA/GINECOLOGIA | SALA OP. PAMPURI | SALA OP. PAMPURI | COMPONENTE | 102854 | ECO10 (102854) | DA FARE | 1940 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,089 Cavo + Sistema: 0,170 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 52.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101943 | SONDA ECOGRAFICA | GE HEALTHCARE | H48651MS ENDOC. RIC5-9-D | 92420KR1 | COMPONENTE | 101937 | ECO1 (101937) | S.PIETRO | OSTETRICIA/GINECOLOGIA | OSTETRICIA/GINECOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101945 | POLTRONA OPERATORIA | GIVAS SRL | AV 4010 | 001074200 | SINGOLA | 101945 | 0 | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | SINGOLA | 101945 | 0 | DA FARE | 1945 | 2026-07-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 26.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101947 | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | STORZ KARL GMBH & CO KG | 20230020 DX CAM PAL | IEB 47303 | PRINCIPALE | 101947 | 0 | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | PRINCIPALE | 101947 | 0 | DA FARE | 1947 | 28/072026 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,097 Cavo + Sistema: 0,196 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 88.7 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101948 | INSUFFLATORE DI GAS | STORZ KARL GMBH & CO KG | 26431520 | 000388 | COMPONENTE | 101947 | 0 | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | COMPONENTE | 101947 | 0 | DA FARE | 1948 | 28/072026 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,062 Cavo + Sistema: 0,138 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 64.5 | 5.6 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101950 | URODINAMICA, SISTEMA PER | MEDTRONIC INC | DUET LOGIC G/2 | 4322 | COMPONENTE | 101951 | 0 | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | COMPONENTE | 101951 | 0 | DA FARE | 1950 | 28/072026 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,076 Cavo + Sistema: 0,228 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 69.2 | [8 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101951 | CARRELLO ELETTRIFICATO | MEDTRONIC INC | NR | 4997 | PRINCIPALE | 101951 | 0 | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | PRINCIPALE | 101951 | 0 | DA FARE | 1951 | 28/072026 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.228 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 92.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101952 | MONITOR PER PERSONAL COMPUTER | PHILIPS | LCD 17" | 4224 | COMPONENTE | 101951 | 0 | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | COMPONENTE | 101951 | 0 | DA FARE | 1952 | 28/072026 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,088 Cavo + Sistema: 0,294 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 100.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101953 | POMPA PERISTALTICA | MEDTRONIC INC | NR | 101953 | COMPONENTE | 101951 | 0 | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | COMPONENTE | 101951 | 0 | DA FARE | 1953 | 28/072026 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF |  | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 4.2 | 1.4 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101958 | CENTRIFUGA | THERMO ELECTRON CORP IEC | MICRO CL 17 | 75002495 | SINGOLA | 101958 | 0 | S.PIETRO | UTIN | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | SINGOLA | 101958 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101959 | MONITOR FETALE | HEWLETT PACKARD CO | M 1351 A | 3816G16075 | SINGOLA | 101959 | 0 | S.PIETRO | OSTETRICIA/GINECOLOGIA | SALA PARTO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101965 | LETTINO DA VISITA ELETTRIFICATO | SNELL HABITAT SPA | 40.41.20 | 31080 | SINGOLA | 101965 | 0 | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | SINGOLA | 101965 | 0 | DA FARE | 1965 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.194 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 44.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101966 | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | LUXO ASA | LFM 101 95VA | 8306-122 | SINGOLA | 101966 | 0 | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101967 | DIAFANOSCOPIO | IREM SNC | A23 90X43 | 150/09 | SINGOLA | 101967 | 0 | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | SINGOLA | 101967 | 0 | DA FARE | 1967 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 229,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.175 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 49.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101968 | DIAFANOSCOPIO | IREM SNC | A23 90X43 | 151/09 | SINGOLA | 101968 | 0 | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101969 | LETTINO DA VISITA ELETTRIFICATO | SNELL HABITAT SPA | 40.41.20 | 31075 | SINGOLA | 101969 | 0 | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | SINGOLA | 101969 | 0 | DA FARE | 1969 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.187 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 39.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101975 | DIAFANOSCOPIO | IREM SNC | A09 60X90 | 509/09 | SINGOLA | 101975 | 0 | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | SINGOLA | 101975 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
101976 | LETTINO DA VISITA ELETTRIFICATO | SNELL HABITAT SPA | 40.41.20 | 31078 | SINGOLA | 101976 | 0 | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | SINGOLA | 101976 | 0 | DA FARE | 1976 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.191 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 43.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101979 | TESTINA PAZIENTE | EB NEURO SPA | BE LIGHT | 10796 | COMPONENTE | 101977 | 0 | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101981 | LETTINO DA VISITA ELETTRIFICATO | SNELL HABITAT SPA | 40.41.20 | 31079 | SINGOLA | 101981 | 0 | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101990 | DIAFANOSCOPIO | IREM SNC | A23 90X43 | 160/09 | SINGOLA | 101990 | 0 | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | SINGOLA | 101990 | 0 | DA FARE | 1990 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.143 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 36.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
101991 | POLTRONA PER TERAPIA | NR | NR | AR 090057 | SINGOLA | 101991 | 0 | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
101999 | TAVOLI PORTA-STRUMENTI OFTALMOLOGICI | CSO COSTRUZIONI STRUMENTI OFTALMICI SRL | TWIN TABLE | NR | PRINCIPALE | 101999 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | PRINCIPALE | 101999 | 0 | DA FARE | 1999 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,101 Cavo + sistema: 0,192 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 180.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102000 | LAMPADA A FESSURA | CSO COSTRUZIONI STRUMENTI OFTALMICI SRL | NR | NR | COMPONENTE | 101999 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | COMPONENTE | 101999 | 0 | DA FARE | 2000 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,7 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 218.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102001 | OFTALMOMETRO | CSO COSTRUZIONI STRUMENTI OFTALMICI SRL | NR | NR | COMPONENTE | 101999 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | COMPONENTE | 101999 | 0 | DA FARE | 2001 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 229,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 218.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102002 | OPTOMETRO | NR | NR | NR | SINGOLA | 102002 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102010 | PACHIMETRO | TOMEY CORP | AL-1000 | 974202 | SINGOLA | 102010 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | SINGOLA | 102010 | 0 | DA FARE | 2010 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 226,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,084 cavo + sistema: 0,255 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 31.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102011 | TAVOLI PORTA-STRUMENTI OFTALMOLOGICI | ZEISS CARL | IT 3L | 950495 | PRINCIPALE | 102011 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | PRINCIPALE | 102011 | 0 | DA FARE | 2011 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,107 Cavo + sistema: 0,188 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 157.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102012 | STAMPANTE PER PC | HEWLETT PACKARD CO | LASERJET 1018 | CNC1516024 | COMPONENTE | 102011 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | COMPONENTE | 102011 | 0 | DA FARE | 2012 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 226, 1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,099 Cavo + sistema: 0,190 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 31.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102013 | BIOMETRO OTTICO COMPUTERIZZATO | ZEISS CARL | IOL MASTER | 980315 | COMPONENTE | 102011 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | COMPONENTE | 102011 | 0 | DA FARE | 2013 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 225,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,099 Cavo + sistema: 0,220 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 61 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102014 | TAVOLI PORTA-STRUMENTI OFTALMOLOGICI | CSO COSTRUZIONI STRUMENTI OFTALMICI SRL | 96-SCH | 1054 | PRINCIPALE | 102014 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | PRINCIPALE | 102014 | 0 | DA FARE | 2014 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,084 Cavo + sistema: 0,182 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 136.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102015 | LAMPADA A FESSURA | CSO COSTRUZIONI STRUMENTI OFTALMICI SRL | NR | NR | COMPONENTE | 102014 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | COMPONENTE | 102014 | 0 | DA FARE | 2015 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 225,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 136.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102016 | OFTALMOMETRO | CSO COSTRUZIONI STRUMENTI OFTALMICI SRL | NR | NR | COMPONENTE | 102014 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | COMPONENTE | 102014 | 0 | DA FARE | 2016 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 228,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 136.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102018 | TAVOLI PORTA-STRUMENTI OFTALMOLOGICI | FIORENTINO A M SRL | AMF 510 P | 200404 | PRINCIPALE | 102018 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | PRINCIPALE | 102018 | 0 | DA FARE | 2018 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,099 Cavo + sistema: 0,173 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 109.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102019 | VALUTAZIONE FUNZIONALE VISIVA, APPARECCHIO PER | NIDEK CO LTD | ARK 2000S | 23602 | SINGOLA | 102019 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | SINGOLA | 102019 | 0 | DA FARE | 2019 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 225,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,088 Cavo + sistema: 0,168 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 35.3 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102020 | PROIETTORE / TAVOLA OPTOMETRICA | OPTIKON 2000 SPA | O2 | 102020 | SINGOLA | 102020 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | SINGOLA | 102020 | 0 | DA FARE | 2020 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 226, 1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,099 Cavo + sistema: 0,191 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 61.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102021 | FRONTIFOCOMETRO | TOPCON CORP | CL 100 | 3682565 | SINGOLA | 102021 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102022 | TAVOLI PORTA-STRUMENTI OFTALMOLOGICI | ZEISS CARL | POWER TABLE | 2940550 | PRINCIPALE | 102022 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102023 | CAMPIMETRO | ZEISS CARL | 720 | 720-3812 | COMPONENTE | 102022 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | COMPONENTE | 102022 | 0 | DA FARE | 2023 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 226,3 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,099 Cavo + sistema: 0,198 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 93.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102025 | VALUTAZIONE FUNZIONALE VISIVA, APPARECCHIO PER | TOPCON CORP | RM 8000 B | 2096577 | COMPONENTE | 102018 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | COMPONENTE | 102018 | 0 | DA FARE | 2025 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 225,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,090 Cavo + sistema: 0,176 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 68.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102031 | OPTOMETRO | NR | NR | NR | SINGOLA | 102031 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102033 | OFTALMOMETRO | CSO COSTRUZIONI STRUMENTI OFTALMICI SRL | NR | NR | COMPONENTE | 102464 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | COMPONENTE | 102464 | 0 | DA FARE | 2033 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 227,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 136.3 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102035 | OPTOMETRO | NR | NR | NR | SINGOLA | 102035 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | SINGOLA | 102035 | 0 | DA FARE | 2035 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 225,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 6.7 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102036 | ALIMENTATORE | NR | NR | 06060054 | SINGOLA | 102036 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | PRINCIPALE | 102036 | 0 | DA FARE | 2036 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 224,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 13.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102037 | OFTALMOSCOPIO | KEELER LTD | ALL PUPIL | 3688 | COMPONENTE | 102036 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | COMPONENTE | 102036 | 0 | DA FARE | 2037 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 224,7 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 8.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102038 | TAVOLI PORTA-STRUMENTI OFTALMOLOGICI | CSO COSTRUZIONI STRUMENTI OFTALMICI SRL | TWIN TABLE | 183859 | PRINCIPALE | 102038 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | PRINCIPALE | 102038 | 0 | DA FARE | 2038 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,082 Cavo + sistema: 0,188 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 26.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102039 | OFTALMOMETRO | TOMEY CORP | NR | 60741 | COMPONENTE | 102038 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | COMPONENTE | 102038 | 0 | DA FARE | 2039 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 228,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 11.3 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102040 | LAMPADA A FESSURA | TOMEY CORP | SL990/3 | 60741 | COMPONENTE | 102038 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | COMPONENTE | 102038 | 0 | DA FARE | 2040 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 223,9 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 11.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102043 | LAMPADA A FESSURA | INAMI & CO LTD | L 0187 | J00920 | COMPONENTE | 102042 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102045 | CARRELLO ELETTRIFICATO | MEDTRONIC INC | NR | 4645 | PRINCIPALE | 102045 | 0 | S.PIETRO | AMB. CHIRURGIA G. | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE | PRINCIPALE | 102045 | 0 | DA FARE | 2045 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,3 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,087 Cavo + Sistema: 0,171 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 107.3 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102046 | MONITOR PER PERSONAL COMPUTER | PHILIPS | LCD 17" | BZ000527313223 | COMPONENTE | 102045 | 0 | S.PIETRO | AMB. CHIRURGIA G. | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE | COMPONENTE | 102046 | 0 | DA FARE | 2046 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,3 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,077 Cavo + Sistema: 0,181 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 44.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102047 | POLIGRAFO | MEDTRONIC INC | NR | 14715 | COMPONENTE | 102045 | 0 | S.PIETRO | AMB. CHIRURGIA G. | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE | COMPONENTE | 102045 | 0 | DA FARE | 2047 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 228,3 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 5.3 | 4.1 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102048 | ANALISI FUNZIONALITA' ESOFAGEA, SISTEMA PER | MUI SCIENTIFIC INC | PIP 4 8SS | MS4-2642 | COMPONENTE | 102045 | 0 | S.PIETRO | AMB. CHIRURGIA G. | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE | COMPONENTE | 102048 | 0 | DA FARE | 2048 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 228,3 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,084 Cavo + Sistema: 0,188 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 71.7 | 3.9 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102049 | ANALISI FUNZIONALITA' ESOFAGEA, SISTEMA PER | MEDTRONIC INC | POLYGRAF ID-POLYGRAM NET | 10528 | COMPONENTE | 102045 | 0 | S.PIETRO | AMB. CHIRURGIA G. | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE | COMPONENTE | 102049 | 0 | DA FARE | 2049 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,3 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,081 Cavo + Sistema: 0,241 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 55.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102051 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | NR | 10052510101047 | SINGOLA | 102051 | 0 | S.PIETRO | AMB. CHIRURGIA PLASTICA | AMB. CHIRURGIA PLASTICA | AMB. CHIRURGIA PLASTICA | SINGOLA | 102051 | 0 | DA FARE | 2051 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.188 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 91.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102052 | ELETTROBISTURI | ERBE ELEKTROMEDIZIN GMBH | ERBOTOM ICC 200 | D-3948 | SINGOLA | 102052 | 0 | S.PIETRO | AMB. CHIRURGIA PLASTICA | AMB. CHIRURGIA PLASTICA | AMB. CHIRURGIA PLASTICA | SINGOLA | 102052 | 0 | DA FARE | 2052 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 228,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,099 Cavo + Sistema: 0,171 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 216 | 34.3 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102055 | SONDA ECOGRAFICA | ESAOTE SPA | CA 621 7-3 | 3806 | COMPONENTE | 102053 | ECO36 (102053) | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102057 | LETTINO DA VISITA ELETTRIFICATO | SNELL HABITAT SPA | 40.41.20 | 31084 | SINGOLA | 102057 | 0 | S.PIETRO | AMB. REUMATOLOGIA | AMB. REUMATOLOGIA | AMB. PNEUMOLOGIA | SINGOLA | 102057 | 0 | DA FARE | 2057 | 2026-07-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.177 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 35.4 | 1.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102058 | LETTINO DA VISITA ELETTRIFICATO | SNELL HABITAT SPA | 40.41.20 | 31085 | SINGOLA | 102058 | 0 | S.PIETRO | AMB. DIABETOLOGIA | AMB. DIABETOLOGIA | AMB. DIABETOLOGIA | SINGOLA | 102058 | 0 | DA FARE | 2058 | 2026-07-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.132 | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 55.6 | 1.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102059 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 140 | 30711 | SINGOLA | 102059 | 0 | S.PIETRO | AMB. DIABETOLOGIA | AMB. DIABETOLOGIA | AMB. DIABETOLOGIA | SINGOLA | 102059 | 0 | DA FARE | 2059 | 2026-07-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.144 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 80.3 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102060 | LETTINO DA VISITA ELETTRIFICATO | SNELL HABITAT SPA | 40.41.20 | 31076 | SINGOLA | 102060 | 0 | S.PIETRO | AMB. PNEUMOLOGIA | AMB. PNEUMOLOGIA | AMB. PNEUMOLOGIA | SINGOLA | 102060 | 0 | DA FARE | 2060 | 2026-07-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.178 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 41.5 | 1.5 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102061 | DEFIBRILLATORE | ESAOTE SPA | MDF | 101141987 | SINGOLA | 102061 | 0 | S.PIETRO | AMB. PNEUMOLOGIA | AMB. PNEUMOLOGIA | AMB. PNEUMOLOGIA | SINGOLA | 102061 | 0 | DA FARE | 2061 | 2026-07-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,056 Cavo + Sistema: 0,168 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 74.2 | 8.2 | CAVO ECG (CF) | 34.4 | CAVO SPO2 (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102066 | POLTRONA PER TERAPIA | BIONIC MEDIZINTECHNIK GMBH | UNIVERSAL LINE | 09C23-012 | SINGOLA | 102066 | 0 | S.PIETRO | PREOSPEDALIZZAZIONE | PREOSPEDALIZZAZIONE | AMB. REUMATOLOGIA | SINGOLA | 102066 | 0 | DA FARE | 2066 | 2026-07-28 | POSITIVO |  |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | II | B | 230,6 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 6.5 | 1.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102067 | POLTRONA PER TERAPIA | BIONIC MEDIZINTECHNIK GMBH | UNIVERSAL LINE | 09C23-011 | SINGOLA | 102067 | 0 | S.PIETRO | PREOSPEDALIZZAZIONE | PREOSPEDALIZZAZIONE | AMB. REUMATOLOGIA | SINGOLA | 102067 | 0 | DA FARE | 2067 | 2026-07-28 | POSITIVO |  |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | II | B | 230,6 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 7.1 | 1.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102068 | LETTINO DA VISITA ELETTRIFICATO | SNELL HABITAT SPA | 22.05.05 | 31071 | SINGOLA | 102068 | 0 | S.PIETRO | PREOSPEDALIZZAZIONE | PREOSPEDALIZZAZIONE | AMB. REUMATOLOGIA | SINGOLA | 102068 | 0 | DA FARE | 2068 | 2026-07-28 | POSITIVO |  |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | II | B | 230,6 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 7.8 | 1.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102069 | LETTINO DA VISITA ELETTRIFICATO | SNELL HABITAT SPA | 22.05.05 | 31070 | SINGOLA | 102069 | 0 | S.PIETRO | PREOSPEDALIZZAZIONE | PREOSPEDALIZZAZIONE | AMB. REUMATOLOGIA | SINGOLA | 102069 | 0 | DA FARE | 2069 | 2026-07-28 | POSITIVO |  |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | II | B | 230,6 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 7.2 | 1.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102073 | ELETTROCARDIOGRAFO | ESAOTE SPA | P 80 POWER | 01231 | SINGOLA | 102073 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102074 | REGISTRATORE HOLTER DEL PH GASTROESOFAGEO | ALPINE BIOMED APS | ACCUTRAC PH Z | J10B016B | COMPONENTE | 102045 | 0 | S.PIETRO | AMB. CHIRURGIA G. | S. G. GRANDE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102076 | INCUBATRICE NEONATALE | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | CALEO | ASCC-0060 | SINGOLA | 102076 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 102613 | 0 | DA FARE | 2076 | 2026-05-04 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,068 Cavo + Sistema: 0,179 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 168.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102077 | INCUBATRICE NEONATALE | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | CALEO | ASCC-0059 | SINGOLA | 102077 | 0 | S.PIETRO | UTIN | S. MARIA GORETTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102078 | INCUBATRICE NEONATALE | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | CALEO | ASCC-0058 | SINGOLA | 102078 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102079 | INCUBATRICE NEONATALE | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | CALEO | ASCC-0057 | SINGOLA | 102079 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102080 | INCUBATRICE NEONATALE | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | CALEO | ASCC-0061 | SINGOLA | 102080 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102081 | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 5000 | 101990005443 | SINGOLA | 102081 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | LABORATORIO SEAB | SINGOLA | 102081 | 0 | DA FARE | 2081 |  | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω) | cavo: 0,082 cavo + sistema: 0,165 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 96.1 | 39.1 | PIASTRE (BF) | 14.1 | CAVO ECG (CF) | 7.5 | CAVO SPO2 (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102083 | SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA | RIMEC SRL | FISIOTEK 2000 N | 03949 | SINGOLA | 102083 | 0 | S.PIETRO | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 102083 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102084 | SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA | RIMEC SRL | FISIOTEK 2000 N | 03909 | SINGOLA | 102084 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 102084 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102085 | SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA | RIMEC SRL | FISIOTEK 2000 N | 04045 | SINGOLA | 102085 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | SINGOLA | 102085 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102087 | SONDA ECOGRAFICA | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | PVT 770 RT | 99A1122579 | COMPONENTE | 103793 | ECO30 (103793) | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102088 | MICROSCOPIO OPERATORIO | LEICA MICROSCOPY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTS | M 525 | 0400710002 | SINGOLA | 102088 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | AMB. ORL | AMB. ORL | SINGOLA | 102088 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102089 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT SPACE | 48506 | SINGOLA | 102089 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102092 | REGISTRATORE HOLTER DEL PH GASTROESOFAGEO | MEDTRONIC INC | DIGITRAPPER PH 400 | 82076 | SINGOLA | 102092 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102093 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ML 301 | ML301000000W388 | SINGOLA | 102093 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 102093 | 0 | DA FARE | 2093 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.185 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 21.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102095 | INSUFFLATORE DI GAS | STRYKER CORP | SURE XL | 1010CE585 | COMPONENTE | 102097 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO MAGAZZINO | COMPONENTE | 102097 | 0 | DA FARE | 2095 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,088 cavo + sistema: 0,159 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 82.5 | 12.7 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102097 | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | STRYKER CORP | ST 4 | 138325 | PRINCIPALE | 102097 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO MAGAZZINO | PRINCIPALE | 102097 | 0 | DA FARE | 2097 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo + sistema: 0,150 Ω | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 104.7 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102098 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | STRYKER CORP | VISION ELECT HDTV 26" | VEH260D0229 | COMPONENTE | 102097 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102099 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | STRYKER CORP | VISION ELECT HDTV 26" | VEH260G0363 | COMPONENTE | 102097 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102101 | ELETTROTERAPIA, APPARECCHIO PER | BIOREM GROUP | EXPERT MINI BRT8 | 96/066832 | SINGOLA | 102101 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | SINGOLA | 102101 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102102 | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 5000 | 101990005447 | SINGOLA | 102102 | 0 | S.PIETRO | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | SINGOLA | 102102 | 0 | DA FARE | 2102 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 231,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,109 Cavo + Sistema: 0,295 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 65.4 | 12.1 | CAVO ECG (CF) | 40.1 | PIASTRE (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102103 | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 5000 | 101990004805 | SINGOLA | 102103 | 0 | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | SINGOLA | 102103 | 0 | DA FARE | 2103 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 227,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,074 Cavo +Sistema: 0,134 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 74.4 | 12.2 | CAVO ECG (CF) | 34.8 | PIASTRE (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102106 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT FM | 51606 | SINGOLA | 102106 | 0 | S.PIETRO | UTIC | S. MARIA GORETTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102107 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT FM | 51581 | SINGOLA | 102107 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102110 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 65 OXIMAX | P11802908 | SINGOLA | 102110 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102111 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 600 X OXIMAX | G09834320 | SINGOLA | 102111 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | SINGOLA | 102111 | 0 | DA FARE | 2111 | 2026-07-23 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 226,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,068 Cavo + Sistema: 0,124 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 32.6 | 4.9 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102112 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 600 X OXIMAX | G09830268 | SINGOLA | 102112 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | PRONTO SOCCORSO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102115 | VIDEOGASTROSCOPIO | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | GIF XP 160 | 2311337 | COMPONENTE | 104270 | SYS 2 (104269) | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA | AMB. ENDOSCOPIA | AMB. ENDOSCOPIA | COMPONENTE | 104270 | SYS 2 (104269) | DA FARE | 2115 | 2026-09-01 | POSITIVO | VERIFICATO CON FONTE LUMINOSA | [12 empty] | Ω
102121 | OTOSCOPIO DIRETTO AMBULATORIALE | WELCH ALLYN INC | 25282 PROFESSIONAL | 04218562A | SINGOLA | 102121 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 102121 | 0 | DA FARE | 2121 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,061 Cavo + Sistema: 0,291 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 21.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102122 | OTOSCOPIO DIRETTO AMBULATORIALE | WELCH ALLYN INC | 25282 PROFESSIONAL | 01408703A | SINGOLA | 102122 | 0 | S.PIETRO | AMB. ORL | AMB. ORL | AMB. ORL | SINGOLA | 102122 | 0 | DA FARE | 2122 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,6 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,075 cavo + sistema: 0,141 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 25.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102123 | OTOSCOPIO DIRETTO AMBULATORIALE | WELCH ALLYN INC | 25282 PROFESSIONAL | 04218628A | SINGOLA | 102123 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 102123 | 0 | DA FARE | 2123 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,101 Cavo + sistema: 0,290 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 28.3 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102124 | RIVELATORE BATTITO CARDIACO FETALE | SONICS & MATERIALS INC | A820052 | SZABA82005202420D | SINGOLA | 102124 | 0 | S.PIETRO | S. GIOVANNI DI DIO (MED. DONNE) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102125 | OTOSCOPIO DIRETTO AMBULATORIALE | WELCH ALLYN INC | 25282 PROFESSIONAL | 00525981A | SINGOLA | 102125 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 102125 | 0 | DA FARE | 2125 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,111 Cavo + sistema: 0,288 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 30.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102126 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR COMPACT | 91214 | SINGOLA | 102126 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA PREPARAZIONE | SINGOLA | 102126 | 0 | DA FARE | 2126 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0.069 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 8.8 | 1.1 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102127 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR COMPACT | 90296 | SINGOLA | 102127 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA PREPARAZIONE | SINGOLA | 102127 | 0 | DA FARE | 2127 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0.062 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 6.8 | 1.1 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102141 | MONITOR | COMPUR ELECTRONIC GMBH | NR | NR | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO ELETTROSTIMOLAZIONE | S. CARLO ELETTROSTIMOLAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102143 | REGISTRATORE HOLTER DEL PH GASTROESOFAGEO | MEDTRONIC INC | DIGITRAPPER PH 400 | 143 | SINGOLA | 102143 | 0 | S.PIETRO | AMB. CHIRURGIA G. | S. RAFFAELE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102144 | TRAPANO OTOLOGICO | STORZ KARL GMBH & CO KG | 20711520 UNIDRIVE II PLUS | DG2565 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | SALA OPERATORIA ORL | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102146 | MONITOR FETALE | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | AVALON FM20 | DE53018550 | SINGOLA | 102146 | 0 | S.PIETRO | SALA TRAVAGLIO | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | SINGOLA | 102146 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102147 | MONITOR FETALE | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | AVALON FM20 | DE53018587 | SINGOLA | 102147 | 0 | S.PIETRO | S. GIOVANNI DI DIO (MED. DONNE) | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | SINGOLA | 102147 | 0 | DA FARE | 2147 | 2026-07-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 26.1 | 7.6 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102148 | MONITOR FETALE | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | AVALON FM20 | DE53018573 | SINGOLA | 102148 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | SINGOLA | 102148 | 0 | DA FARE | 2148 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω) | cavo: 0,085 Ω cavo + sistema: 0,151 Ω | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 41.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102149 | MONITOR FETALE | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | AVALON FM20 | DE53018577 | SINGOLA | 102149 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | SINGOLA | 102149 | 0 | DA FARE | 2149 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω) | cavo: 0,077 Ω cavo + sistema: 0,161 Ω | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 44.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102150 | ECOTOMOGRAFO | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | APLIO XG SSA-790A | 99K1116148 | PRINCIPALE | 102150 | ECO3 (102150) | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA (SENOLOGIA) | RADIOLOGIA (SENOLOGIA) | PRINCIPALE | 102150 | ECO3 (102150) | DA FARE | 2150 | 2026-09-14 | POSITIVO | VSE ESEGUITO CON APP 102302, 102303, 102309 | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,088 cavo + sistema: 0,170 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 144.3 | 9.8 | SONDA ECOGRAFICA (BF) | 8.4 | SONDA ECOGRAFICA (BF) | 8.8 | SONDA ECOGRAFICA (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102151 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | NR | NR | COMPONENTE | 102150 | ECO3 (102150) | S.PIETRO | RADIOLOGIA (SENOLOGIA) | RADIOLOGIA (SENOLOGIA) | RADIOLOGIA (SENOLOGIA) | COMPONENTE | 102150 | ECO3 (12150) | DA FARE | 2151 | 2026-09-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.225 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 66.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102152 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP D 897 | 194561 | COMPONENTE | 102150 | ECO3 (102150) | S.PIETRO | RADIOLOGIA (SENOLOGIA) | RADIOLOGIA (SENOLOGIA) | RADIOLOGIA (SENOLOGIA) | COMPONENTE | 102150 | ECO3 (102150) | DA FARE | 2152 | 2026-09-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,095 cavo + sistema: 0,194 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 61.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102155 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | CP 30 DW | 602587M | COMPONENTE | 102150 | ECO3 (102150) | S.PIETRO | RADIOLOGIA (SENOLOGIA) | RADIOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102156 | ECOTOMOGRAFO | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | NEMIO XG | E7B10Y4436 | PRINCIPALE | 102156 | ECO4 (102156) | S.PIETRO | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | AMB. UROLOGIA | PRINCIPALE | 102156 | ECO4 (102156) | DA FARE | 2156 | 2026-07-10 | POSITIVO | EFFETTUATA CON APP 102160 E 102161 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,095 Cavo + Sistema: 0,195 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 145.5 | 9.8 | SONDA ECOGRAFICA (BF) | 9.9 | SONDA ECOGRAFICA (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027 | SI | SI
102157 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | NR | 2157 | COMPONENTE | 102156 | ECO4 (102156) | S.PIETRO | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | AMB. UROLOGIA | COMPONENTE | 102156 | ECO4 (102156) | DA FARE | 2157 | 2026-07-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,090 Cavo + Sistema: 0,198 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 92.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027 | SI | SI
102158 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | CP 30 DW | 602590M | COMPONENTE | 102156 | ECO4 (102156) | S.PIETRO | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | AMB. UROLOGIA | COMPONENTE | 102156 | ECO4 (102156) | DA FARE | 2158 | 2026-07-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,099 Cavo + Sistema: 0,298 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 85.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027 | SI | SI
102159 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP D 897 | 194562 | COMPONENTE | 102156 | ECO4 (102156) | S.PIETRO | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | AMB. UROLOGIA | COMPONENTE | 102156 | ECO4 (102156) | DA FARE | 2159 | 2026-07-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,090 Cavo + Sistema: 0,294 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 68.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027 | SI | SI
102160 | SONDA ECOGRAFICA | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | PLM 703 AT | TDA10X4966 | COMPONENTE | 102156 | ECO4 (102156) | S.PIETRO | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | AMB. UROLOGIA | COMPONENTE | 102156 | ECO4 (102156) | DA FARE | 2156 | 2026-07-10 | POSITIVO | EFFETTUATA CON APP PADRE 102156 | [12 empty] | Ω
102161 | SONDA ECOGRAFICA | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | PVM 375 AT | TDA10Y3890 | COMPONENTE | 102156 | ECO4 (102156) | S.PIETRO | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | AMB. UROLOGIA | COMPONENTE | 102156 | ECO4 (102156) | DA FARE | 2156 | 2026-07-10 | POSITIVO | EFFETTUATA CON APP PADRE 102156 | [12 empty] | Ω
102162 | ECOTOMOGRAFO | GE HEALTHCARE | LOGIQ P5 PREMIUM | 1428SU6 | PRINCIPALE | 102162 | ECO5 (102162) | S.PIETRO | AMB. REUMATOLOGIA | AMB. REUMATOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102163 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP D 25 MD | 71620 | COMPONENTE | 102162 | ECO5 (102162) | S.PIETRO | AMB. REUMATOLOGIA | AMB. REUMATOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102164 | SONDA ECOGRAFICA | GE HEALTHCARE | 11L | 102395WP1 | COMPONENTE | 102162 | ECO5 (102162) | S.PIETRO | AMB. REUMATOLOGIA | AMB. REUMATOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102165 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP D 897 | 1588-7313 | COMPONENTE | 102162 | ECO5 (102162) | S.PIETRO | AMB. REUMATOLOGIA | AMB. REUMATOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102176 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 2300 | 28754 | SINGOLA | 102176 | 0 | S.PIETRO | FARMACIA | FARMACIA | FARMACIA | SINGOLA | 102176 | 0 | DA FARE | 2176 | 2026-08-27 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.284 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 77.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102177 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 2300 | 28755 | SINGOLA | 102177 | 0 | S.PIETRO | FARMACIA | FARMACIA | FARMACIA | SINGOLA | 102177 | 0 | DA FARE | 2177 | 2026-08-27 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.288 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 18.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102183 | BISTURI AD ULTRASUONI | ETHICON ENDO SURGERY INC | GENERATORE G11 | 1111127611 | SINGOLA | 102183 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 3 | SINGOLA | 102183 | 0 | DA FARE | 2183 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,069 Cavo + Sistema: 0,137 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 78.8 | 32.5 | BISTURI (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102184 | BISTURI AD ULTRASUONI | ETHICON ENDO SURGERY INC | GENERATORE G11 | 1111125415 | SINGOLA | 102184 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 3 | SINGOLA | 102184 | 0 | DA FARE | 2184 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,077 Cavo + Sistema: 0,142 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 83.5 | 29.8 | BISTURI (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102185 | VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | BABYLOG VN500 | ASCH-0035 | SINGOLA | 102185 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 102185 | 0 | DA FARE | 2185 | 2026-04-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,061, Cavo + Sistema: 0,121 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 89.6 | 93 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102186 | VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | BABYLOG VN500 | ASCH-0036 | SINGOLA | 102186 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 102186 | 0 | DA FARE | 2186 | 2026-04-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,060, Cavo + Sistema: 0,118 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 88.7 | 55.2 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102187 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 1500 2T LUX | 39841 | SINGOLA | 102187 | 0 | S.PIETRO | FARMACIA | FARMACIA | FARMACIA | SINGOLA | 102187 | 0 | DA FARE | 2187 | 2026-08-27 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.278 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 17.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102190 | MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI | STRYKER CORP | SDC ULTRA | 10H056604 | COMPONENTE | 102097 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO MAGAZZINO | COMPONENTE | 102097 | 0 | DA FARE | 2190 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,066 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 105.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102191 | PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | BV PULSERA 12" | IT53761169 | PRINCIPALE | 102191 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA ATTREZZI | PRINCIPALE | 10219 | 0 | DA FARE | 2191 | 2026-08-27 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.276 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 232.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102192 | CATENA TV | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | XTV 3 | 002055 | COMPONENTE | 102191 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102193 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | EL 8119 19" | 102193 | COMPONENTE | 102191 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102194 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | EL 8119 19" | 102194 | COMPONENTE | 102191 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA ATTREZZI | COMPONENTE | 102191 | 0 | DA FARE | 2194 | 2026-08-27 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP. PADRE | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | Ω
102197 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | NR | NR | 2989001 | SINGOLA | 102197 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 102197 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102198 | PORTA MODULI | FUKUDA DENSHI CO LTD | INPUT BOX IB 5006 | 29071735 | COMPONENTE | 100091 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | COMPONENTE | 100091 | 0 | DA FARE | 91 | 2026-09-11 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP PADRE | [12 empty] | Ω
102202 | ECOTOMOGRAFO | GE HEALTHCARE | VOLUSON E6 | D53640 | PRINCIPALE | 102202 | ECO6 (102202) | S.PIETRO | SALA PARTO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | PRINCIPALE | 102202 | ECO6 (102202) | DA FARE | 2202 | 2026-08-18 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP 103332, 104138, 104664 | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω) | Cavo: 0,098 cavo + sistema: 0,185 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 80.1 | 8.1 | SONDA ECOGRAFICA (BF) | 7.5 | SONDA ECOGRAFICA (BF) | 7.7 | SONDA ECOGRAFICA (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102203 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP D 897 | 212239 | COMPONENTE | 102202 | ECO6 (102202) | S.PIETRO | SALA PARTO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | COMPONENTE | 102202 | ECO6 (102202) | DA FARE | 2203 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 227,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω) | Cavo: 0,088 cavo + sistema: 0,189 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 54.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102209 | ANALIZZATORE OSSIGENO | MAXTEC INC | MAXO OM 25ME | TB89299014 | SINGOLA | 102209 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102213 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 65 OXIMAX | P10801531 | SINGOLA | 102213 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102214 | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | FRED EASY | 58991047579 | SINGOLA | 102214 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | SINGOLA | 102214 | 0 | DA FARE | 2214 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | BF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 3.8 | PIASTRE (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102216 | SISTEMA OSSIGENO TERAPIA ALTI FLUSSI | VAPOTHERM | PRECISION FLOW | PF00006815-S | SINGOLA | 102216 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | SINGOLA | 102216 | 0 | DA FARE | 2216 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 228,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,094 Cavo + Sistema: 0,185 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 18.4 | 6.5 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102222 | SEPARATORE CELLULARE | HAEMONETICS CORP | MCS PLUS | 09C070 | SINGOLA | 102222 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | SINGOLA | 102222 | 0 | DA FARE | 2222 | 2026-06-15 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 225,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,100 Cavo + Sistema: 0,185 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 35.5 | 3.8 | SIRINGA (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102223 | SEPARATORE CELLULARE | HAEMONETICS CORP | MCS PLUS | 01A050 | SINGOLA | 102223 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | SINGOLA | 102223 | 0 | DA FARE | 2223 | 2026-06-15 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 225,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,075 Cavo + Sistema: 0,135 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 38.8 | 3.1 | SIRINGA (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102224 | POTENZIALI EVOCATI, APPARECCHIO PER L'ANALISI DEI | NATUS MEDICAL INC | ALGO 3 | 90711 | SINGOLA | 102224 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102225 | STAMPANTE PER ETICHETTE | NR | NR | 425056001486 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102226 | BAGNO TERMOSTATICO | FALC INSTRUMENTS SRL | WB M15 | B101813 | SINGOLA | 102226 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA PARTO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102227 | REGISTRATORE HOLTER DELLA PRESSIONE SANGUIGNA | DEL MAR AVIONICS | BR 102 | 29002443 | SINGOLA | 102227 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102229 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 65 OXIMAX | P11819039 | SINGOLA | 102229 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102230 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 65 OXIMAX | P11819174 | SINGOLA | 102230 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102231 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 560 OXIMAX | 011109060479 | SINGOLA | 102231 | 0 | S.PIETRO | RADIOTERAPIA | RADIOTERAPIA | RADIOTERAPIA | SINGOLA | 102231 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102232 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 560 OXIMAX | 011109120419 | SINGOLA | 102232 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102235 | ELETTROBISTURI | MITEK SURGICAL PRODUCTS | VAPR SYSTEM III | 0220984 | SINGOLA | 102235 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102236 | ECOTOMOGRAFO | ESAOTE SPA | MYLAB ONE | 91106049 | PRINCIPALE | 102236 | ECO7 (102236) | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA PREPARAZIONE | PRINCIPALE | 102236 | ECO7 (102236) | DA FARE | 2236 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 11.1 | 7.4 | SONDA ECOGRAFICA (BF) | 8.3 | SONDA ECOGRAFICA (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102241 | PIASTRA RISCALDANTE | BARLOWORLD SCIENTIFIC STUART | SB 162 | R000109689 | SINGOLA | 102241 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 102241 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102242 | MICROSCOPIO ELETTRONICO | NIKON CORP | 80I | 552359 | SINGOLA | 102242 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 102242 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102243 | INCUBATORE | INTERCONTINENTAL SRL | DAS 73010 | 0100121/10 | SINGOLA | 102243 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 102243 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102245 | FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | CLV 180 EXERA II | 7111453 | COMPONENTE | 102251 | SYS 1 (102251) | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | COMPONENTE | 102251 | SYS 1 (102251) | DA FARE | 2245 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,073 Cavo + Sistema: 0,152 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 60.7 | 17.4 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102246 | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | CV 180 EXERA II | 7102806 | COMPONENTE | 102251 | SYS 1 (102251) | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | COMPONENTE | 102251 | SYS 1 (102251) | DA FARE | 2246 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,069 Cavo + Sistema: 0,148 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 61.2 | 9.2 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102247 | VIDEOPROCESSORE PER ECOENDOSCOPIA | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | EU ME1 | 1121419 | COMPONENTE | 102247 | OLY (102247) | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102248 | POMPA PERISTALTICA | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | OFP 2 | 21124753 | COMPONENTE | 102251 | SYS 1 (102251) | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | COMPONENTE | 102251 | SYS 1 (102251) | DA FARE | 2248 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,073 Cavo + Sistema: 0,150 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 39.4 | 2.1 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102250 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | ADVAN INTERNATIONAL CORP | MONITOR PIATTO HD 21" | 211BMP0017 | COMPONENTE | 102251 | SYS 1 (102251) | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | COMPONENTE | 102251 | SYS 1 (102251) | DA FARE | 2250 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.175 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 42.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102251 | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | WM NP1 | 21122796 | PRINCIPALE | 102251 | SYS 1 (102251) | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | PRINCIPALE | 102251 | SYS 1 (102251) | DA FARE | 2251 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,060 Cavo + Sistema: 0,095 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 194.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102252 | VIDEOCOLONSCOPIO | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | CF Q 165 I | 2103194 | COMPONENTE | 102251 | SYS 1 (102251) | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | COMPONENTE | 102251 | SYS 1 (102251) | DA FARE | 2251 | 2026-08-11 | POSITIVO | VERIFICATO CON FONTE LUMINOSA | [12 empty] | Ω
102253 | VIDEOGASTROSCOPIO | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | GIF H 180 | 2106090 | COMPONENTE | 102251 | SYS 1 (102251) | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | COMPONENTE | 102251 | SYS 1 (102251) | DA FARE | 2251 | 2026-08-11 | POSITIVO | VERIFICATO CON FONTE LUMINOSA | [12 empty] | Ω
102254 | ECOGASTROSCOPIO | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | GF UCT 180 | 1110357 | SINGOLA | 102254 | 0 | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102256 | UNITA' DI CONTROLLO | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | UNITA' MOTORE MAJ 935 | 1101992 | PRINCIPALE | 102246 | 0 | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102257 | BOBINA RISONANZA MAGNETICA | MEDTRONIC INC | BOBINA A FARFALLA | 215 | COMPONENTE | 101982 | 0 | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102261 | TELECAMERA | JVC LTD | NR | Q22954 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 102261 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102263 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 600 X OXIMAX | G11817812 | SINGOLA | 102263 | 0 | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | SINGOLA | 102263 | 0 | DA FARE | 2263 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,089 Cavo + sistema: 0,171 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 33.5 | 1.1 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102264 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 600 X OXIMAX | G10801172 | SINGOLA | 102264 | 0 | S.PIETRO | PREOSPEDALIZZAZIONE | PREOSPEDALIZZAZIONE | PREOSPEDALIZZAZIONE | SINGOLA | 102264 | 0 | DA FARE | 2264 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,089 Cavo + sistema: 0,185 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 35.1 | 1.2 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102265 | MONITOR | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 5600 | 023210040021 | SINGOLA | 102265 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | SALA OPERATORIA ORL | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102267 | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | STRYKER CORP | 1288 HD | 11K049894 | COMPONENTE | 100180 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO MAGAZZINO | COMPONENTE | 100180 | 0 | DA FARE | 2267 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,088 cavo + sistema: 0,184 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 109.3 | 18.9 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102268 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | STRYKER CORP | VISION ELECT HDTV 26" | VEH261J0514 | COMPONENTE | 100180 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | AMB. ORL | AMB. ORL | COMPONENTE | 100180 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102269 | TELECAMERA | STRYKER CORP | TESTINA 1288HD | 12/009924 | COMPONENTE | 100180 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | AMB. ORL | COMPONENTE | 100180 | 0 | DA FARE | 2269 | 2026-08-31 | POSITIVO | VSE ESEGUITO CON APP PADRE | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | Ω
102270 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 560 OXIMAX | 011110020954 | SINGOLA | 102270 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. VINCENZO | S. VINCENZO | SINGOLA | 102270 | 0 | DA FARE | 2270 | 2026-05-11 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 228,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,065 Cavo + Sistema: 0,165 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 12.4 | 2.5 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102271 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 560 OXIMAX | 011111050542 | SINGOLA | 102271 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 102271 | 0 | DA FARE | 2271 | 2026-04-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,088 Cavo + Sistema: 0,202 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 23.5 | 13.1 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102274 | ELETTROBISTURI | SUTTER CORP | CURIS RF BM 1700 | BM1700020112059 | PRINCIPALE | 102274 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 1 | PRINCIPALE | 102274 | 0 | DA FARE | 2274 | 2026-08-26 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP 102274 | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,087 Ω Cavo + sistema: 0,166 Ω | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 96.2 | 29.7 | BISTURI (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102275 | AUTOCLAVE | MOCOM SRL | MILLENIUM B MICRO | 10MM0027 | SINGOLA | 102275 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102276 | PEDALIERA PER ELETTROBISTURI | SUTTER CORP | NR | 00418 | COMPONENTE | 102274 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 1 | COMPONENTE | 102274 | 0 | DA FARE | 2276 | 2026-08-26 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP PADRE | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | Ω
102280 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | MARLED E3 | 000011W3770 | SINGOLA | 102280 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102281 | OTOSCOPIO DIRETTO AMBULATORIALE | WELCH ALLYN INC | NR | NR | SINGOLA | 102281 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 102281 | 0 | DA FARE | 2281 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,061 Cavo + Sistema: 0,289 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 25.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102282 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | MARLED E3 | 000011W3768 | SINGOLA | 102282 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 102282 | 0 | DA FARE | 2282 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,5 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.128 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 10.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102283 | OTOSCOPIO DIRETTO AMBULATORIALE | WELCH ALLYN INC | NR | NR | SINGOLA | 102283 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 102283 | 0 | DA FARE | 2283 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,099 Cavo + sistema: 0,270 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 19.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102284 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | MARLED E3 | 000011W3769 | SINGOLA | 102284 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 102284 | 0 | DA FARE | 2284 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.188 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 16.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102285 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ML 301 | 05000653363 | SINGOLA | 102285 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA OCULISTICA | OSTETRICIA (B.MENNI) | OSTETRICIA (B.MENNI) | SINGOLA | 102285 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102289 | CARDIOSTIMOLATORE ESTERNO | MEDTRONIC INC | 5348 | PEP104388R | SINGOLA | 102289 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102290 | VAPORIZZATORE | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | D VAPOR | ASCJ-0744 | SINGOLA | 102290 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102300 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 1500 2T LUX | 41809 | SINGOLA | 102300 | 0 | S.PIETRO | FARMACIA | FARMACIA | FARMACIA | SINGOLA | 102300 | 0 | DA FARE | 2300 | 2026-08-27 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.274 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 18.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102301 | IPO-IPERTERMIA, APPARECCHIO PER | KANMED AB | BABY WARMER 50 W | B9364/09 | SINGOLA | 102301 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 102301 | 0 | DA FARE | 2301 | 2026-04-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,065, Cavo + Sistema: 0,132 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 61.2 | 6.8 | MATERASSINO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102302 | SONDA ECOGRAFICA | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | PLT 704 SBT | PPB1234426 | COMPONENTE | 102150 | ECO3 (102150) | S.PIETRO | RADIOLOGIA (SENOLOGIA) | RADIOLOGIA (SENOLOGIA) | RADIOLOGIA (SENOLOGIA) | COMPONENTE | 102150 | ECO3 (102150) | DA FARE | 2150 | 2026-09-14 | POSITIVO | VSE ESEGUITO CON APP PADRE | [12 empty] | Ω
102303 | SONDA ECOGRAFICA | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | PLT 805 AT | TDA1223309 | COMPONENTE | 102150 | ECO3 (102150) | S.PIETRO | RADIOLOGIA (SENOLOGIA) | RADIOLOGIA (SENOLOGIA) | RADIOLOGIA (SENOLOGIA) | COMPONENTE | 102150 | ECO3 (102150) | DA FARE | 2150 | 2026-09-14 | POSITIVO | VSE ESEGUITO CON APP PADRE | [12 empty] | Ω
102304 | OTOSCOPIO DIRETTO AMBULATORIALE | WELCH ALLYN INC | NR | 102304 | SINGOLA | 102304 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 102304 | 0 | DA FARE | 2304 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,061 Cavo + Sistema: 0,278 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 15.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102306 | CAPPA ASPIRANTE | ASAL SRL | CARBO 900 | 750 | SINGOLA | 102306 | 0 | S.PIETRO | RADIOTERAPIA | RADIOTERAPIA | RADIOTERAPIA | SINGOLA | 102306 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102309 | SONDA ECOGRAFICA | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | PVT 375 BT | FDA1225424 | COMPONENTE | 102150 | ECO3 (102150) | S.PIETRO | RADIOLOGIA (SENOLOGIA) | RADIOLOGIA (SENOLOGIA) | RADIOLOGIA (SENOLOGIA) | COMPONENTE | 102150 | ECO3 (102150) | DA FARE | 2150 | 2026-09-14 | POSITIVO | VSE ESEGUITO CON APP PADRE | [12 empty] | Ω
102314 | CENTRIFUGA | INTERCONTINENTAL SRL | CENTRIC 322A | 1/00067/07 | SINGOLA | 102314 | 0 | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | SINGOLA | 102314 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102315 | IMPEDENZA CORPOREA, ANALIZZATORE DI | AKERN SRL | BIA 101 | 200506039 | SINGOLA | 102315 | 0 | S.PIETRO | SERVIZIO DIETISTA | SERVIZIO DIETISTA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102317 | LAVATRICE PER ENDOSCOPI | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | ETD 3 PLUS PAA | 12131415 | PRINCIPALE | 102317 | 0 | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | SINGOLA | 102317 | 0 | DA FARE | 2317 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 229,4 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.104 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 18.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102318 | STAMPANTE PER ETICHETTE | EPSON | TM U220 D | FDCF017552 | COMPONENTE | 102317 | 0 | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | COMPONENTE | 102317 | 0 | DA FARE | 2318 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 225,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 8.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102323 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 65 OXIMAX | P11802803 | SINGOLA | 102323 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102327 | PERSONAL COMPUTER | NR | NR | NR | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO ELETTROSTIMOLAZIONE | S. CARLO ELETTROSTIMOLAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102331 | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | NIKON CORP | ECLIPSE E 200 POL | 147122 | SINGOLA | 102331 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 102331 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102337 | COLORATORE AUTOMATICO DI TESSUTI | WESCOR INC | 7320 AEROSPRAY | NR | SINGOLA | 102337 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 102337 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102346 | NASO FARINGO/LARINGOSCOPIO | STORZ KARL GMBH & CO KG | 11001 RD1 | 2815888 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | RADIOTERAPIA | RADIOTERAPIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102350 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 700 LUX | 43890 | SINGOLA | 102350 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 102350 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102351 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 1500 LUX | 43889 | SINGOLA | 102351 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 102351 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102352 | CAPPA ASPIRANTE | BLUEAIR SRL | BLUECARB 4 | BC4001/002 | SINGOLA | 102352 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 102352 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102353 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 560 OXIMAX | 011109061096 | SINGOLA | 102353 | 0 | S.PIETRO | SALA PRELIEVI | SALA PRELIEVI | SALA PRELIEVI | SINGOLA | 102353 | 0 | DA FARE | 2353 | 2026-03-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 228,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,085 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | OVER | OVER | 407 | 4.5 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102355 | AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI | GETINGE INFECTION CONTROL AB | HS 22 K7 | 12138253 | SINGOLA | 102355 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | SINGOLA | 102355 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102357 | PULSOSSIMETRO | MASIMO CORP | RADICAL 7 | 190780/008636 | SINGOLA | 102357 | 0 | S.PIETRO | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | UTIN | UTIN | SINGOLA | 102357 | 0 | DA FARE | 2357 | 2026-04-28 | POSITIVO CON RISERVA | NC 22 BATTERIA NON FUNZIONANTE | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055, Cavo + Sistema: 0,270 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 155.1 | 65.1 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102358 | PULSOSSIMETRO | MASIMO CORP | RADICAL 7 | 191561/008574 | SINGOLA | 102358 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102359 | CAPPA STERILE | DWYER INSTRUMENTS INC | CHIMICA MARK II | NR | SINGOLA | 102359 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 102359 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102362 | TRAPANO ORTOPEDICO | SMITH & NEPHEW PLC | NR | WA04489 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102363 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 65 OXIMAX | P12824902 | SINGOLA | 102363 | 0 | S.PIETRO | B. MENNI | OSTETRICIA (B.MENNI) | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102364 | AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI | GETINGE INFECTION CONTROL AB | HS 22 K7 | 12138248 | SINGOLA | 102364 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | SINGOLA | 102364 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102365 | MICROMANIPOLATORE | DEKA M.E.L.A. SRL GRUPPO EL EN | NR | KM 0A241 | COMPONENTE | 100981 | 0 | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102367 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT FMS | 63984 | SINGOLA | 102367 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102368 | OFTALMOSCOPIO | HEINE OPTOTECHNIK | EN 20 1 | 1/8212 | SINGOLA | 102368 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | SINGOLA | 102368 | 0 | DA FARE | 2368 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 224,7 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 8.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102369 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 65 OXIMAX | P12824740 | SINGOLA | 102369 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102374 | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 5000 | 101992006834 | SINGOLA | 102374 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO SALA 1 | SINGOLA | 102374 | 0 | DA FARE | 2374 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0.051 Cavo + Sistema: 0.175 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 54.5 | 16.2 | CAVO ECG (CF) | 41.5 | PIASTRE (BF) | 7.1 | CAVO SPO2 (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102375 | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 5000 | 101991006057 | SINGOLA | 102375 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 3 | SINGOLA | 102375 | 0 | DA FARE | 2375 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0.064 Cavo + Sistema: 0.171 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 68.4 | 16.9 | CAVO ECG (CF) | 54.8 | PIASTRE (BF) | 7 | CAVO SPO2 (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102376 | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 5000 | 101992006833 | SINGOLA | 102376 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | SINGOLA | 102376 | 0 | DA FARE | 2198 | 2026-09-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,089 cavo + sistema: 0,165 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 92.4 | 40.2 | PIASTRE (BF) | 14.2 | CAVO ECG (CF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102378 | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 5000 | 101992006832 | SINGOLA | 102378 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | SINGOLA | 102378 | 0 | DA FARE | 2378 | 2026-07-20 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 229,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,075 Cavo + Sistema: 0,152 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 74.5 | 10.2 | CAVO ECG (CF) | 39.2 | PIASTRE (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102379 | PULSOSSIMETRO | MASIMO CORP | RADICAL 7 | 192503/008685 | SINGOLA | 102379 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 102379 | 0 | DA FARE | 2379 | 2026-05-06 | POSITIVO CON RISERVA | NC 25 BATTERIA NON FUNZIONANTE | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 228,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,065, Cavo + Sistema: 0,178 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 40.2 | 7.2 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102381 | SPIROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO | COSMED SRL | QUARK PFT ERGO | 2012100515 | PRINCIPALE | 102381 | 0 | S.PIETRO | AMB. PNEUMOLOGIA | AMB. PNEUMOLOGIA | AMB. PNEUMOLOGIA | PRINCIPALE | 102381 | 0 | DA FARE | 2381 | 2026-07-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,086 Cavo+ Sistema: 0,173 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 68.4 | 4.1 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102382 | MONITOR PER PERSONAL COMPUTER | DELL COMPUTER CORP | LCD 22" | 742611CR225J | COMPONENTE | 102381 | 0 | S.PIETRO | AMB. PNEUMOLOGIA | AMB. PNEUMOLOGIA | AMB. PNEUMOLOGIA | COMPONENTE | 102381 | 0 | DA FARE | 2382 | 2026-07-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,059 Cavo+ Sistema: 0,126 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 38.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102383 | PERSONAL COMPUTER | DELL COMPUTER CORP | NR | 75B5H5J | COMPONENTE | 102381 | 0 | S.PIETRO | AMB. PNEUMOLOGIA | AMB. PNEUMOLOGIA | AMB. PNEUMOLOGIA | COMPONENTE | 102381 | 0 | DA FARE | 2383 | 2026-07-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,089 Cavo+ Sistema: 0,176 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 69.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102384 | STAMPANTE PER PC | BROTHER | HL 4140 CN | L1J223300 | COMPONENTE | 102381 | 0 | S.PIETRO | AMB. PNEUMOLOGIA | AMB. PNEUMOLOGIA | AMB. PNEUMOLOGIA | COMPONENTE | 102381 | 0 | DA FARE | 2384 | 2026-07-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,092 Cavo+ Sistema: 0,196 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 46.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102385 | CARRELLO ELETTRIFICATO | NR | NR | 2012110441 | COMPONENTE | 102381 | 0 | S.PIETRO | AMB. PNEUMOLOGIA | AMB. PNEUMOLOGIA | AMB. PNEUMOLOGIA | PRINCIPALE | 102381 | 0 | DA FARE | 2385 | 2026-07-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,092 Cavo+ Sistema: 0,176 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 172.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102388 | ECOTOMOGRAFO PORTATILE | ESAOTE SPA | MYLAB 30 GOLG CARDIOVASCULAR | 05929 | PRINCIPALE | 102388 | ECO8 (102388) | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | S. G. GRANDE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | 2388 |  | NEGATIVO | IMPOSSIBILE EFFETTUARE VERIFICA IN QUANTO NON SI ACCENDE | [12 empty] | Ω
102389 | SONDA ECOGRAFICA | ESAOTE SPA | CA 430 E | 03473 | COMPONENTE | 102388 | ECO8 (102388) | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | S. G. GRANDE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102390 | SONDA ECOGRAFICA | ESAOTE SPA | LA 523 E | 32169 | COMPONENTE | 102388 | ECO8 (102388) | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | S. G. GRANDE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102391 | CARRELLO ELETTRIFICATO | ESAOTE SPA | NR | 106399 | COMPONENTE | 102388 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | S. G. GRANDE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | 2391 | 2026-09-24 | NEGATIVO | NON ESEGUIBILE, NON SI ALIMENTA | [12 empty] | Ω
102395 | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 5000 | 101992007036 | SINGOLA | 102395 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | SINGOLA | 102395 | 0 | DA FARE | 2395 | 2026-07-15 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 220,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,061 Cavo + Sistema: 0,226 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 59.4 | 12.1 | CAVO ECG (CF) | 58.4 | PIASTRE (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102400 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 140 ECT-F TOUCH (MED0142B1TV1094) | 45914 | SINGOLA | 102400 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 102400 | 0 | DA FARE | 2400 | 2026-05-06 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.225 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 65.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102401 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 140 ECT-F TOUCH (MED0142B1TV1094) | 45915 | SINGOLA | 102401 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 102401 | 0 | DA FARE | 2401 | 2026-04-01 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.15 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 432.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102402 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 140 ECT-F TOUCH (MED0142B1TV1094) | 45916 | SINGOLA | 102402 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 102402 | 0 | DA FARE | 2402 | 2026-03-27 | NEGATIVO | IMPOSSIBILE EFFETTUARE VERIFICA IN QUANTO PROBLEMA SCHEDA ALIMENTAZIONE. APERTO RIT 29066 | OK | N.V. | OK | KO | OK | OK | KO | [5 empty] | Ω | [14 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102403 | LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE | KARISMEDICA SPA | 727 RT050 | 10046790 | SINGOLA | 102403 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 102403 | 0 | DA FARE | 2403 | 2026-06-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 227,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.135 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 27.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102404 | LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE | KARISMEDICA SPA | 727 RT050 | 10046791 | SINGOLA | 102404 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 102404 | 0 | DA FARE | 2404 | 2026-07-07 | POSITVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.118 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 32.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102405 | LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE | KARISMEDICA SPA | 727 RT050 | 10046787 | SINGOLA | 102405 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 102405 | 0 | DA FARE | 2405 | 2026-07-07 | POSITVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.125 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 33.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102406 | LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE | KARISMEDICA SPA | 727 RT050 | 10046788 | SINGOLA | 102406 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 102406 | 0 | DA FARE | 2406 | 2026-07-07 | POSITVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.128 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 36.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102407 | LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE | KARISMEDICA SPA | 727 RT050 | 10046789 | SINGOLA | 102407 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102408 | LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE | KARISMEDICA SPA | 727 RT050 | 10046786 | SINGOLA | 102408 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 102408 | 0 | DA FARE | 2408 | 2026-07-07 | POSITVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.123 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 34.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102409 | LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE | KARISMEDICA SPA | 727 RT050 | 10046784 | SINGOLA | 102409 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 102409 | 0 | DA FARE | 2409 | 2026-07-07 | POSITVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.124 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 32.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102410 | LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE | KARISMEDICA SPA | 727 RT050 | 10046785 | SINGOLA | 102410 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 102410 | 0 | DA FARE | 2410 | 2026-06-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 227,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.141 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 28.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102413 | FLUORANGIOGRAFO | ZEISS CARL | VISUCAM 500 | 1100608 | COMPONENTE | 102415 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | COMPONENTE | 102415 | 0 | DA FARE | 2413 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 225,9 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,099 cavo + sistema: 0,194 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 58.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102414 | MONITOR PER PERSONAL COMPUTER | HEWLETT PACKARD CO | LA 1951 G | CNK2193ZR | COMPONENTE | 102415 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | COMPONENTE | 102415 | 0 | DA FARE | 2414 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 225,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,084 Cavo + sistema: 0,161 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 35.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102415 | TAVOLI PORTA-STRUMENTI OFTALMOLOGICI | ZEISS CARL | POWER TABLE | 2003484 | PRINCIPALE | 102415 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | PRINCIPALE | 102415 | 0 | DA FARE | 2415 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,092 Cavo + sistema: 0,187 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 187.7 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102418 | LETTO PER RIANIMAZIONE NEONATALE | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | BABYTHERM 8004 | ASED-0029 | SINGOLA | 102418 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 102418 | 0 | DA FARE | 2418 | 2026-04-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,062 Cavo + Sistema: 0,155 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 22.5 | 13.5 | MATERASSINO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102419 | BILANCIA TECNICA | KERN & SOHN GMBH GOTTLIEB | 440 49N | WC0652572 | SINGOLA | 102419 | 0 | S.PIETRO | PREOSPEDALIZZAZIONE | PREOSPEDALIZZAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102420 | VIDEODUODENOSCOPIO | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | TJF 160 VR | 2500599 | SINGOLA | 102524 | SYS 4 (102527) | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102421 | FOTOCOAGULATORE LASER | MERIDIAN AG | MERILAS 532 ALPHA | MGA 130366 | PRINCIPALE | 102421 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | PRINCIPALE | 102421 | 0 | DA FARE | 2421 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 225,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,098 Cavo + sistema: 0,291 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 68.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102422 | MICROMANIPOLATORE | MERIDIAN AG | MMAMRJ | 0164 | COMPONENTE | 102421 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | COMPONENTE | 102421 | 0 | DA FARE | 2421 | 2026-08-31 | POSITIVO | VSE EFFETTUATA CON APP PADRE | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | Ω | [14 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102423 | OFTALMOSCOPIO | HEINE OPTOTECHNIK | OMEGA 500 | 0097 | COMPONENTE | 102421 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | COMPONENTE | 102421 | 0 | DA FARE | 2423 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 224,7 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 8.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102424 | ALIMENTATORE | HEINE OPTOTECHNIK | ALTHEN | 1080002719 | COMPONENTE | 102423 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | COMPONENTE | 102423 | 0 | DA FARE | 2424 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 224,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 6.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102425 | PEDALE | MERIDIAN AG | MKFS 1PW-MED | 33231904 | COMPONENTE | 102421 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | COMPONENTE | 102421 | 0 | DA FARE | 2425 | 2026-08-31 | POSITIVO | VSE ESEGUITO CON APP PADRE | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | Ω | [14 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102426 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 140 ECT-F TOUCH (MED0142B1TV1094) | 46962 | SINGOLA | 102426 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | SINGOLA | 102426 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102427 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 140 ECT-F TOUCH (MED0142B1TV1094) | 46961 | SINGOLA | 102427 | 0 | S.PIETRO | FARMACIA | FARMACIA | FARMACIA | SINGOLA | 102427 | 0 | DA FARE | 2427 | 2026-08-27 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.284 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 66.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102428 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 140 ECT-F TOUCH (MED0142B1TV1094) | 46960 | SINGOLA | 102428 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA PREPARAZIONE | SINGOLA | 102428 | 0 | DA FARE | 2428 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.21 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 68.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102429 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 65 OXIMAX | P12823528 | SINGOLA | 102429 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | S. CARLO SOLVENTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102430 | POLTRONA PER TERAPIA | GARDHEN BILANCE SRL | NR | 13DP0499 | SINGOLA | 102430 | 0 | S.PIETRO | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | SINGOLA | 102430 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102432 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 65 OXIMAX | P12823412 | SINGOLA | 102432 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102433 | INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA | EUROCLONE LTD | S@FEGROW 188 (CO20010) | M6820 | SINGOLA | 102433 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 102433 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102434 | CONGELATORE DA LABORATORIO | KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL | K 60 PL | 74498 | SINGOLA | 102434 | 0 | S.PIETRO | SALA CONGELATORI E FRIGOEMOTECA | SALA CONGELATORI E FRIGOEMOTECA | SALA CONGELATORI E FRIGOEMOTECA | SINGOLA | 102434 | 0 | DA FARE | 2434 | 2026-06-15 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.225 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 155.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102435 | CONGELATORE DA LABORATORIO | KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL | K 60 PL | 74499 | SINGOLA | 102435 | 0 | S.PIETRO | FARMACIA | FARMACIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102436 | RIVELATORE BATTITO CARDIACO FETALE | CONTEC MEDICAL INC | SONOLINE B | 11AD055558 | SINGOLA | 102436 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA PARTO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102437 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 65 OXIMAX | P12823014 | SINGOLA | 102437 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 102437 | 0 | DA FARE | 2437 | 2026-07-09 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | BF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 5.1 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102439 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 65 OXIMAX | MBB1200094 | SINGOLA | 102439 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. ORTOPEDIA | AMB. ORTOPEDIA | SINGOLA | 102439 | 0 | DA FARE | 2439 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 228,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,089 Cavo + sistema: 0,164 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 35.4 | 3.2 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102440 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 65 OXIMAX | P12822751 | SINGOLA | 102440 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | UTIC | UTIC | SINGOLA | 102440 | 0 | DA FARE | 2440 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | BF | 230,2 V | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.2 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102441 | SALDATORE DI SACCHE | DELCON SRL | HEMOWELD T | 31113210 | SINGOLA | 102441 | 0 | S.PIETRO | PREOSPEDALIZZAZIONE | PREOSPEDALIZZAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102442 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 600 X OXIMAX | G12805716 | SINGOLA | 102442 | 0 | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | SINGOLA | 102442 | 0 | DA FARE | 2442 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,089 Cavo + sistema: 0,169 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 36.8 | 1.4 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102444 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS VIAL SA | PILOTE ENTERAL | 21781453 | SINGOLA | 102444 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 102444 | 0 | DA FARE | 2444 | 2026-04-10 | POSITIVO CON RISERVA | NC 12 BATTERIA GUASTA, FUNZIONA SOLO CON CAVO ALIMENTAZIONE | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,071, Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 35.1 | 2.1 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102445 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS VIAL SA | PILOTE ENTERAL | 21781456 | SINGOLA | 102445 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102448 | POLTRONA PER TERAPIA | GIVAS SRL | AP 4096 | 001135636 | SINGOLA | 102448 | 0 | S.PIETRO | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | SINGOLA | 102448 | 0 | DA FARE | 2448 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 231,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 14.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102449 | POLTRONA PER TERAPIA | GIVAS SRL | AP 4096 | 001135633 | SINGOLA | 102449 | 0 | S.PIETRO | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | SINGOLA | 102449 | 0 | DA FARE | 2449 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 231,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 10.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102450 | POLTRONA PER TERAPIA | GIVAS SRL | AP 4096 | 001135631 | SINGOLA | 102450 | 0 | S.PIETRO | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | SINGOLA | 102450 | 0 | DA FARE | 2450 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 231,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 8.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102451 | POLTRONA PER TERAPIA | GIVAS SRL | AP 4096 | 001135632 | SINGOLA | 102451 | 0 | S.PIETRO | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | SINGOLA | 102451 | 0 | DA FARE | 2451 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 231,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 7.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102452 | POLTRONA PER TERAPIA | GIVAS SRL | AP 4096 | 001135634 | SINGOLA | 102452 | 0 | S.PIETRO | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | SINGOLA | 102452 | 0 | DA FARE | 2452 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 231,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 9.7 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102453 | POLTRONA PER TERAPIA | GIVAS SRL | AP 4096 | 001135635 | SINGOLA | 102453 | 0 | S.PIETRO | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | SINGOLA | 102453 | 0 | DA FARE | 2453 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 231,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 9.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102454 | ECOTOMOGRAFO | ESAOTE SPA | MYLAB CLASS C | 3141 | PRINCIPALE | 102454 | ECO9 (102454) | S.PIETRO | RADIOLOGIA (MAMMOGRAFIA) | RADIOLOGIA (MAMMOGRAFIA) | RADIOLOGIA | PRINCIPALE | 102454 | ECO9 (102454) | DA FARE | 2454 | 2026-07-20 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF |  | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,102 Cavo + Sistema: 0,298 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 100.1 | [8 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102456 | SONDA ECOGRAFICA | ESAOTE SPA | CA 541 (121010900) | 03803 | COMPONENTE | 102454 | ECO9 (102454) | S.PIETRO | RADIOLOGIA (MAMMOGRAFIA) | RADIOLOGIA (MAMMOGRAFIA) | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 102454 | ECO9 (102454) | DA FARE | 2454 | 2026-07-20 | POSITIVO | VERIFICATA CON APP PADRE | [12 empty] | Ω
102458 | FOTOTERAPIA PEDIATRICA, APPARECCHIO PER | GINEVRI SRL | MIZAR | 029/13 | SINGOLA | 102458 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 102458 | 0 | DA FARE | 2458 | 2026-05-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.188 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 225.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102460 | CISTOSCOPIO FLESSIBILE | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | CYF 5 | W358863 | SINGOLA | 102460 | 0 | S.PIETRO | AMB. UROLOGIA | AMB. UROLOGIA | AMB. UROLOGIA | SINGOLA | 102460 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102462 | ELETTROBISTURI | VALLEYLAB INC | FORCE TRIAD | T3J37858EX | SINGOLA | 102462 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 3 | SINGOLA | 102462 | 0 | DA FARE | 2462 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,077 Cavo + Sistema: 0,165 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 131.9 | 33.7 | BISTURI (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102463 | LAMPADA A FESSURA | SHIN NIPPON COMMERCE INC | SL 500 | 2011-0359 | COMPONENTE | 102464 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | COMPONENTE | 102464 | 0 | DA FARE | 2463 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 225,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 136.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102464 | TAVOLI PORTA-STRUMENTI OFTALMOLOGICI | MDT J.ZYCH A.BUDYN SP.J | MD 3 | 11066 | PRINCIPALE | 102464 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | PRINCIPALE | 102464 | 0 | DA FARE | 2464 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,096 Cavo + sistema: 0,182 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 136.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102467 | BISTURI AD ULTRASUONI | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | G2 SONOSURG | 9327893 | SINGOLA | 102467 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102468 | EMISSIONI OTOACUSTICHE, APPARECCHIO PER | GN OTOMETRICS AS | ACCUSCREEN | 641000 | PRINCIPALE | 102468 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | PRINCIPALE | 102468 | 0 | DA FARE | 2468 | 2026-05-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | BF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.2 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102469 | DOCKING STATION | GN OTOMETRICS AS | ACCUSCREEN | 8-69-41000 | COMPONENTE | 102468 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | COMPONENTE | 102468 | 0 | DA FARE | 2469 | 2026-05-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 3.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102471 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 140 ECT-F TOUCH (MED0142B1TV1094) | 49298 | SINGOLA | 102471 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | SINGOLA | 102741 | 0 | DA FARE | 2471 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 229,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.217 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 72.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102477 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 140 ECT-F TOUCH (MED0142B1TV1094) | 49296 | SINGOLA | 102477 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 102477 | 0 | DA FARE | 2477 | 2026-04-07 | POSITIVO CON RISERVA | NON SI AVVIA. GESTITO CON RIT 28535 | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,7 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.204 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 474 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102478 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 140 ECT-F TOUCH (MED0142B1TV1094) | 49297 | SINGOLA | 102478 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | SINGOLA | 102478 | 0 | DA FARE | 2478 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.166 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 148.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102479 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 280 2T ECT-F TOUCH | 49299 | SINGOLA | 102479 | 0 | S.PIETRO | SALA TRAVAGLIO | SALA TRAVAGLIO | SALA TRAVAGLIO | SINGOLA | 102479 | 0 | DA FARE | 2479 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 229,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.179 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 79.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102486 | SALDATORE DI SACCHE | FRESENIUS KABI AG | COMPOSEAL MOBILEA | 1NMA2746 | SINGOLA | 102486 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | SINGOLA | 102486 | 0 | DA FARE | 2486 | 2026-06-15 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | N.A. | 225,2 V | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102488 | CENTRIFUGA | THERMO FISHER SCIENTIFIC | MEGAFUGE16 75004230 | 41617424 | SINGOLA | 102488 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 102488 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102489 | CENTRIFUGA | THERMO FISHER SCIENTIFIC | MEGAFUGE16 75004230 | 41617423 | SINGOLA | 102489 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 102489 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102490 | TRANSILLUMINATORE | PAM SNC DI PASIAN & C | F 350 | 598 | SINGOLA | 102490 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102491 | POLTRONA PER TERAPIA | GIVAS SRL | AP 4095 | 00114342 | SINGOLA | 102491 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | SINGOLA | 102491 | 0 | DA FARE | 2491 | 2026-06-15 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 225,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 2.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102494 | AUTOCLAVE | STERIS SURGICAL TECHNOLOGIES | AMSCO V PRO 1 | 0301314-17 | SINGOLA | 102494 | 0 | S.PIETRO | CENTRALE DI STERILIZZAZIONE | CENTRALE DI STERILIZZAZIONE | CENTRALE DI STERILIZZAZIONE | SINGOLA | 102494 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102496 | TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | VANTAGE TITAN W M POWER | F4B13X2053 | PRINCIPALE | 102496 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | PRINCIPALE | 102496 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102498 | CONSOLLE DI COMANDO PER TAVOLO PER PAZIENTE | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | CTPTOS | A33434 | COMPONENTE | 102496 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 102496 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102499 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | MTVTOS | 120515001 | COMPONENTE | 102496 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 102496 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102500 | MONITOR | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | MONTOS | L511D00406 | COMPONENTE | 102496 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 102496 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102501 | MONITOR PER PERSONAL COMPUTER | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | MP1TOS | L511D00410 | COMPONENTE | 102496 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 102496 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102502 | BOBINA RISONANZA MAGNETICA | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | ATLAS SPEEDER SPINE COIL (MJAS-147A/E1) | E1C1262687 | COMPONENTE | 102496 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 102496 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102503 | BOBINA RISONANZA MAGNETICA | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | BREAST SPEEDER COIL (800334) | 36797 | COMPONENTE | 102496 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 102496 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102504 | BOBINA RISONANZA MAGNETICA | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | QD KNEE/FOOT COIL (MJQJ-167A/S1) | S1B1412266 | COMPONENTE | 102496 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 102496 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102505 | BOBINA RISONANZA MAGNETICA | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | ATLAS SPDR HEAD/CERV COIL (MJAH-137A/E2) | E2C1412266 | COMPONENTE | 102496 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 102496 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102506 | BOBINA RISONANZA MAGNETICA | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | 16CH FLEX SPEEDER COIL MEDIUM (MJAJ-217A/S1) | S1C1422092 | COMPONENTE | 102496 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 102496 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102507 | BOBINA RISONANZA MAGNETICA | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | ATLAS SPEEDER BODY COIL (MJAB-167A/P1) | P1B126413 | COMPONENTE | 102496 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 102496 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102509 | SISTEMA ANTIDECUBITO | ARJO HOSPITAL EQUIPMENT AB | ALPHA ACTIVE 4 | 648410113 | SINGOLA | 102509 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 102509 | 0 | DA FARE | 2509 | 2026-07-07 | POSITVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 5 | 1.1 | MATERASSINO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102510 | SISTEMA ANTIDECUBITO | ARJO HOSPITAL EQUIPMENT AB | ALPHA ACTIVE 4 | 648410112 | SINGOLA | 102510 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 102510 | 0 | DA FARE | 2510 | 2026-07-07 | POSITVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 5.4 | 1.4 | MATERASSINO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102511 | SISTEMA ANTIDECUBITO | ARJO HOSPITAL EQUIPMENT AB | ALPHA ACTIVE 4 | 648410111 | SINGOLA | 102511 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 102511 | 0 | DA FARE | 2511 | 2026-06-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 224,7 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 5.4 | 1.2 | MATERASSINO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102512 | SISTEMA ANTIDECUBITO | ARJO HOSPITAL EQUIPMENT AB | ALPHA ACTIVE 4 | 648410110 | SINGOLA | 102512 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 102512 | 0 | DA FARE | 2512 | 2026-06-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 227,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 5.8 | 1.1 | MATERASSINO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102513 | SISTEMA ANTIDECUBITO | ARJO HOSPITAL EQUIPMENT AB | ALPHA ACTIVE 4 | 648410183 | SINGOLA | 102513 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 102513 | 0 | DA FARE | 2513 | 2026-07-07 | POSITVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 5.2 | 1.3 | MATERASSINO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102514 | SISTEMA ANTIDECUBITO | ARJO HOSPITAL EQUIPMENT AB | ALPHA ACTIVE 4 | 948410184 | SINGOLA | 102514 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 102514 | 0 | DA FARE | 2514 | 2026-07-07 | POSITVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 4.9 | 1.5 | MATERASSINO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102515 | SISTEMA ANTIDECUBITO | ARJO HOSPITAL EQUIPMENT AB | ALPHA ACTIVE 4 | 648410185 | SINGOLA | 102515 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 102515 | 0 | DA FARE | 2515 | 2026-07-07 | POSITVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 5.5 | 1.4 | MATERASSINO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102517 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | HUNTLEIGH HEALTHCARE | ENTERPRISE 8000 | 102517 | SINGOLA | 102517 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 102517 | 0 | DA FARE | 2517 | 2026-07-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.218 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 51.4 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102518 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | HUNTLEIGH HEALTHCARE | ENTERPRISE 8000 | 102518 | SINGOLA | 102518 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 102518 | 0 | DA FARE | 2518 | 2026-07-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.221 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 55.2 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102519 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | HUNTLEIGH HEALTHCARE | ENTERPRISE 8000 | 102519 | SINGOLA | 102519 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 102519 | 0 | DA FARE | 2519 | 2026-04-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.218 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 64.5 | 0 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102520 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | HUNTLEIGH HEALTHCARE | ENTERPRISE 8000 | 102520 | SINGOLA | 102520 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 102520 | 0 | DA FARE | 2520 | 2026-07-09 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.225 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 54.9 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102521 | BOBINA RISONANZA MAGNETICA | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | QD HEAD COIL (MJQH-147A/J1) | J1B1442035 | COMPONENTE | 102496 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 102496 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102522 | VAPORIZZATORE | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | D VAPOR | ASEC0009 | COMPONENTE | 100158 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 2 | COMPONENTE | 100138 | 0 | DA FARE | 2522 | 2026-08-25 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP. PADRE | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | Ω
102524 | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | CV 190 EXERA | 7403658 | COMPONENTE | 102527 | SYS 4 (102527) | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO MAGAZZINO | COMPONENTE | 102527 | SYS 4 (102527) | DA FARE | 2524 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,094 cavo + sistema: 0,192 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 89.1 | 16.2 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102525 | FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | CLV 190 EXERA III | 7452792 | COMPONENTE | 102527 | SYS 4 (102527) | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO MAGAZZINO | COMPONENTE | 102527 | SYS 4 (102527) | DA FARE | 2525 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,099 Ω Cavo + Sistema: 0,185 Ω | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 82.8 | 13.1 | ENDOSCOPIO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102526 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | OEV 261H | 7459909 | COMPONENTE | 102527 | SYS 4 (102527) | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO MAGAZZINO | COMPONENTE | 102527 | SYS 4 (102527) | DA FARE | 2526 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 27.3 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102527 | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | NR | 21408067 | PRINCIPALE | 102527 | SYS 4 (102527) | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO MAGAZZINO | PRINCIPALE | 102527 | SYS 4 (102527) | DA FARE | 2527 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,111 Cavo + sistema: 0,209 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 103.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102528 | VIDEOCOLONSCOPIO | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | CF Q 165 L | 2404904 | COMPONENTE | 102524 | SYS 4 (102527) | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | COMPONENTE | 102524 | SYS 4 (102527) | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102529 | VIDEOGASTROSCOPIO | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | GIF Q 165 | 2418790 | COMPONENTE | 102524 | SYS 4 (102527) | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | COMPONENTE | 102524 | SYS 4 (102527) | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102530 | LAVATRICE PER ENDOSCOPI | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | MINI ETD 2 PLUS PAA | 14842771 | PRINCIPALE | 102530 | 0 | S.PIETRO | AMB. UROLOGIA | AMB. UROLOGIA | AMB. UROLOGIA | PRINCIPALE | 102530 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102531 | STAMPANTE PER ETICHETTE | EPSON | TM U220 D | FJTF220593 | COMPONENTE | 102530 | 0 | S.PIETRO | AMB. UROLOGIA | AMB. UROLOGIA | AMB. UROLOGIA | COMPONENTE | 102530 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102532 | MONITOR | FUKUDA DENSHI CO LTD | DS 7100 | 50000022 | SINGOLA | 102532 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102535 | UMIDIFICATORE | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE | MR 850 ALV | 140212206192 | SINGOLA | 102535 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 102535 | 0 | DA FARE | 2535 | 2026-04-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,068, Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 9.2 | 1.9 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102537 | UMIDIFICATORE | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE | MR 850 ALV | 140212206168 | SINGOLA | 102537 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102539 | UMIDIFICATORE | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE | MR 850 ALV | 140212206169 | SINGOLA | 102539 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 102539 | 0 | DA FARE | 2539 | 2026-04-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.185 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 175.1 | 6.9 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102540 | UMIDIFICATORE | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE | MR 850 ALV | 140212206197 | SINGOLA | 102540 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 102540 | 0 | DA FARE | 2540 | 2026-04-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.177 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 190.2 | 4.8 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102542 | BILANCIA PRELIEVI | VASINI DI VASINI CARLO BILANCE SRL | E051P B TC RF | 1155 | SINGOLA | 102542 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | PRINCIPALE | 102542 | 0 | DA FARE | 2542 | 2026-06-15 | POSITIVO | EFFETTUATO CON APP. 102550 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 225,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 62.3 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102543 | BILANCIA PRELIEVI | VASINI DI VASINI CARLO BILANCE SRL | E051P B TC R | 1156 | SINGOLA | 102543 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | PRINCIPALE | 102543 | 0 | DA FARE | 2543 | 2026-06-15 | POSITIVO | EFFETTUATO CON APP. 102547 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 225,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 67.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102544 | BILANCIA PRELIEVI | VASINI DI VASINI CARLO BILANCE SRL | E051P B TC R | 1157 | SINGOLA | 102544 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | PRINCIPALE | 102544 | 0 | DA FARE | 2544 | 2026-06-15 | POSITIVO | EFFETTUATO CON APP. 102548 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 225,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 69.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102545 | BILANCIA PRELIEVI | VASINI DI VASINI CARLO BILANCE SRL | E051P B TC RF | 1158 | SINGOLA | 102545 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | PRINCIPALE | 102545 | 0 | DA FARE | 2545 | 2026-06-15 | POSITIVO | EFFETTUATO CON APP 102549 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 225,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 71.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102546 | BILANCIA PRELIEVI | VASINI DI VASINI CARLO BILANCE SRL | E051P B TC RF | 1159 | SINGOLA | 102546 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | PRINCIPALE | 102546 | 0 | DA FARE | 2546 | 2026-06-15 | POSITIVO | EFFETTUATO CON APP. 102551 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 225,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 70.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102547 | LETTORE CODICE A BARRE | VASINI DI VASINI CARLO BILANCE SRL | TD 1100 | G13H39979 | COMPONENTE | 102543 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | COMPONENTE | 102543 | 0 | DA FARE | 2545 | 2026-06-15 | POSITIVO | EFFETTUATO CON APP. PADRE 102543 | [9 empty] | 225,2 V |  |  | Ω | [14 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027 | bar: OK to OK
102548 | LETTORE CODICE A BARRE | VASINI DI VASINI CARLO BILANCE SRL | TD 1100 | G13H39996 | COMPONENTE | 102544 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | COMPONENTE | 102544 | 0 | DA FARE | 2544 | 2026-06-15 | POSITIVO | EFFETTUATO CON APP. PADRE | [9 empty] | 225,2 V |  |  | Ω | [14 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027 | bar: OK to OK
102549 | LETTORE CODICE A BARRE | VASINI DI VASINI CARLO BILANCE SRL | TD 1100 | G13H49648 | COMPONENTE | 102545 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | COMPONENTE | 102545 | 0 | DA FARE | 2545 | 2026-06-15 | POSITIVO | EFFETTUATO CON APP. PADRE | [9 empty] | 225,2 V |  |  | Ω | [14 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027 | bar: OK to OK
102550 | LETTORE CODICE A BARRE | VASINI DI VASINI CARLO BILANCE SRL | TD 1100 | G13H39961 | COMPONENTE | 102542 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | COMPONENTE | 102542 | 0 | DA FARE | 2542 | 2026-06-15 | POSITIVO | EFFETTUATO CON APP. PADRE 102542 | [9 empty] | 225,2 V |  |  | Ω | [14 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027 | bar: OK to OK
102551 | LETTORE CODICE A BARRE | VASINI DI VASINI CARLO BILANCE SRL | TD 1100 | G13I05417 | COMPONENTE | 102546 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | COMPONENTE | 102546 | 0 | DA FARE | 2546 | 2026-06-15 | POSITIVO | EFFETTUATO CON APP PADRE | [9 empty] | 225,2 V |  |  | Ω | [14 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027 | bar: OK to OK
102556 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | PM 10 N | MBP000503 | SINGOLA | 102556 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | S. VINCENZO | S. VINCENZO | SINGOLA | 102556 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102557 | PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO | ITALRAY SRL | CORSIX R32 | 0808001400002 | SINGOLA | 102557 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | SINGOLA | 102557 | 0 | DA FARE | 2557 | 2026-07-20 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,7 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.198 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 85.4 | 1.2 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102558 | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 5000 | 101994100448 | SINGOLA | 102558 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | AMB. ORTOPEDIA | AMB. ORTOPEDIA | SINGOLA | 102558 | 0 | DA FARE | 2558 | 2026-08-31 | POSITIVO CON RISERVA | NC 61 SECONDA BATTERIA NON FUNZIONANTE | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF |  |  |  | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 76.2 | 13.4 | CAVO ECG (CF) | 55.1 | PIASTRE (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102559 | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 5000 | 101994100449 | SINGOLA | 102559 | 0 | S.PIETRO | RADIOTERAPIA | RADIOTERAPIA | RADIOTERAPIA | SINGOLA | 102559 | 0 | DA FARE | 2559 | 2026-09-08 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF |  | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055 Cavo + Sistema: 0,115 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 85.5 | 51.8 | PIASTRE (BF) | 11.7 | CAVO ECG (CF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102560 | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 5000 | 101994100450 | SINGOLA | 102560 | 0 | S.PIETRO | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | SALA PARTO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102561 | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 5000 | 101994100447 | SINGOLA | 102561 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | SALA OP. PAMPURI | SALA OP. PAMPURI | SINGOLA | 102561 | 0 | DA FARE | 2561 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 231,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,096 Cavo + Sistema: 0,195 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 70.8 | 14.1 | CAVO ECG (CF) | 40.8 | PIASTRE (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102562 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 600 OXIMAX | G11815738 | SINGOLA | 102562 | 0 | S.PIETRO | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | SINGOLA | 102562 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102563 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 600 X OXIMAX | G12806021 | SINGOLA | 102563 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102564 | UNITA' DI CONTROLLO | NR | NR | 00371/OEM__76310 | COMPONENTE | 101774 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102565 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102565 | SINGOLA | 102565 | 0 | S.PIETRO | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | SINGOLA | 102565 | 0 | DA FARE | 2565 | 2026-08-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 21.4 | 1.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102566 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102566 | SINGOLA | 102566 | 0 | S.PIETRO | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | SINGOLA | 102566 | 0 | DA FARE | 2566 | 2026-08-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 22.2 | 1.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102567 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102567 | SINGOLA | 102567 | 0 | S.PIETRO | S. GIUSEPPE | S. G. GRANDE | RIANIMAZIONE - NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 102567 | 0 | DA FARE | 2567 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 28.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102568 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102568 | SINGOLA | 102568 | 0 | S.PIETRO | S. GIUSEPPE | S. G. GRANDE | RIANIMAZIONE - NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 102568 | 0 | DA FARE | 2568 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 27.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102569 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102569 | SINGOLA | 102569 | 0 | S.PIETRO | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 102569 | 0 | DA FARE | 2569 | 2026-04-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 15.5 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102570 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102570 | SINGOLA | 102570 | 0 | S.PIETRO | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | SINGOLA | 102570 | 0 | DA FARE | 2570 | 2026-08-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 20.2 | 1.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102571 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102571 | SINGOLA | 102571 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 102571 | 0 | DA FARE | 2571 | 2026-04-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 18.4 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102572 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102572 | SINGOLA | 102572 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | S. G. GRANDE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102573 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102573 | SINGOLA | 102573 | 0 | S.PIETRO | S. GIUSEPPE | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 102573 | 0 | DA FARE | 2573 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,1V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 15.8 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102574 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102574 | SINGOLA | 102574 | 0 | S.PIETRO | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | SINGOLA | 102574 | 0 | DA FARE | 2574 | 2026-08-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 21.4 | 1.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102575 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102575 | SINGOLA | 102575 | 0 | S.PIETRO | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | SINGOLA | 102575 | 0 | DA FARE | 2575 | 2026-08-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 23.2 | 1.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102576 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102576 | SINGOLA | 102576 | 0 | S.PIETRO | S. GIUSEPPE | S. VINCENZO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102577 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102577 | SINGOLA | 102577 | 0 | S.PIETRO | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | SINGOLA | 102577 | 0 | DA FARE | 2577 | 2026-08-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 20.8 | 1.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102578 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102578 | SINGOLA | 102578 | 0 | S.PIETRO | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | SINGOLA | 102578 | 0 | DA FARE | 2578 | 2026-08-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 19.9 | 1.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102579 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102579 | SINGOLA | 102579 | 0 | S.PIETRO | S. GIUSEPPE | S. G. GRANDE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102580 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102580 | SINGOLA | 102580 | 0 | S.PIETRO | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | SINGOLA | 102580 | 0 | DA FARE | 2580 | 2026-08-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 21.1 | 1.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102581 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102581 | SINGOLA | 102581 | 0 | S.PIETRO | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | SINGOLA | 102581 | 0 | DA FARE | 2581 | 2026-08-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 20.5 | 1.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102582 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102582 | SINGOLA | 102582 | 0 | S.PIETRO | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102583 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102583 | SINGOLA | 102583 | 0 | S.PIETRO | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | SINGOLA | 102583 | 0 | DA FARE | 2583 | 2026-08-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 21.2 | 1.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102584 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102584 | SINGOLA | 102584 | 0 | S.PIETRO | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | SINGOLA | 102584 | 0 | DA FARE | 2584 | 2026-08-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 22.2 | 1.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102585 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102585 | SINGOLA | 102585 | 0 | S.PIETRO | S. GIUSEPPE | S. G. GRANDE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102586 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102586 | SINGOLA | 102586 | 0 | S.PIETRO | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | SINGOLA | 102586 | 0 | DA FARE | 2586 | 2026-08-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 19.8 | 1.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102587 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102587 | SINGOLA | 102587 | 0 | S.PIETRO | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | SINGOLA | 102587 | 0 | DA FARE | 2587 | 2026-08-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 20.9 | 1.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102588 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102588 | SINGOLA | 102588 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | SINGOLA | 102588 | 0 | DA FARE | 2588 | 2026-08-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 20.2 | 1.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102589 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102589 | SINGOLA | 102589 | 0 | S.PIETRO | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102590 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102590 | SINGOLA | 102590 | 0 | S.PIETRO | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | SINGOLA | 102590 | 0 | DA FARE | 2590 | 2026-08-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 21.2 | 1.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102591 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102591 | SINGOLA | 102591 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | SINGOLA | 102591 | 0 | DA FARE | 2591 | 2026-08-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 21 | 1.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102592 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102592 | SINGOLA | 102592 | 0 | S.PIETRO | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | SINGOLA | 102592 | 0 | DA FARE | 2592 | 2026-08-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 19.9 | 1.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102593 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102593 | SINGOLA | 102593 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 102593 | 0 | DA FARE | 2593 | 2026-04-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 12.4 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102594 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102594 | SINGOLA | 102594 | 0 | S.PIETRO | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 102594 | 0 | DA FARE | 2594 | 2026-04-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 16.5 | 0.4 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102595 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102595 | SINGOLA | 102595 | 0 | S.PIETRO | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | SINGOLA | 102595 | 0 | DA FARE | 2595 | 2026-08-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 20.8 | 1.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102596 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR 858 LTD005/DRB8 | NR | SINGOLA | 102596 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 102596 | 0 | DA FARE | 2596 | 2026-04-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 19.1 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102597 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102597 | SINGOLA | 102597 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 102597 | 0 | DA FARE | 2597 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,1V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 16.1 | 0 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102598 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102598 | SINGOLA | 102598 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 102598 | 0 | DA FARE | 2598 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,1V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 15.4 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102599 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102599 | SINGOLA | 102599 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 102599 | 0 | DA FARE | 2599 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,1V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 15.5 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102600 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102600 | SINGOLA | 102600 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 102600 | 0 | DA FARE | 2600 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,1V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 15.2 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102601 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102601 | SINGOLA | 102601 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 102601 | 0 | DA FARE | 2601 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,1V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 14.3 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102602 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102602 | SINGOLA | 102602 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 102602 | 0 | DA FARE | 2602 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,1V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 16.2 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102603 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102603 | SINGOLA | 102603 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 102603 | 0 | DA FARE | 2603 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,1V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 15.5 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102604 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102604 | SINGOLA | 102604 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 102604 | 0 | DA FARE | 2604 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,1V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 14.3 | 0 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102606 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | AMBU INTERNATIONAL AS | AVIEW | AM14100151 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102608 | DOCKING STATION | BEAC BIOMEDICAL | NR | 101214-27 | COMPONENTE | 102609 | 0 | S.PIETRO | AMB. CHIRURGIA G. | AMB. CHIRURGIA G. | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102609 | BIO-FEEDBACK, APPARECCHIATURA PER | BEAC BIOMEDICAL | PELVY TUTOR | 101214-27 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | AMB. CHIRURGIA G. | AMB. ENDOSCOPIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102610 | INCUBATRICE NEONATALE | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | ISOLETTE 8000 | AM04556 | SINGOLA | 102610 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 102610 | 0 | DA FARE | 2610 | 2026-05-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,052 Cavo + Sistema: 0,185 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 165.2 | 3.1 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102611 | INCUBATRICE NEONATALE | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | ISOLETTE 8000 | AM04557 | SINGOLA | 102611 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 102611 | 0 | DA FARE | 2611 | 2026-05-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,062 Cavo + Sistema: 0,192 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 165.2 | 4.1 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102612 | INCUBATRICE NEONATALE | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | ISOLETTE 8000 | AM04559 | SINGOLA | 102612 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 102613 | 0 | DA FARE | 2612 | 2026-05-04 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,065 Cavo + Sistema: 0,172 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 167.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102613 | INCUBATRICE NEONATALE | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | ISOLETTE 8000 | AM04558 | SINGOLA | 102613 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 102613 | 0 | DA FARE | 2613 | 2026-05-04 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,060 Cavo + Sistema: 0,165 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 166.3 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102620 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 1500 TN V | 51919 | SINGOLA | 102620 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 102620 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102621 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 140 ECT-F TOUCH (MED0142B1TV1094) | 52035 | SINGOLA | 102621 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. CARLO SOLVENTI | S. CARLO SOLVENTI | SINGOLA | 102261 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102622 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 140 ECT-F TOUCH (MED0142B1TV1094) | 52033 | SINGOLA | 102622 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | SINGOLA | 102622 | 0 | DA FARE | 2622 | 2026-09-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 226,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.189 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 68.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102623 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 140 ECT-F TOUCH (MED0142B1TV1094) | 52034 | SINGOLA | 102623 | 0 | S.PIETRO | AMB. UROLOGIA | AMB. UROLOGIA | AMB. UROLOGIA | SINGOLA | 102623 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102624 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102624 | SINGOLA | 102624 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 102624 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102625 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102625 | SINGOLA | 102625 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 102625 | 0 | DA FARE | 2625 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,1V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 18.2 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102626 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102626 | SINGOLA | 102626 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 102626 | 0 | DA FARE | 2626 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,1V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 16.5 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102627 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102627 | SINGOLA | 102627 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 102627 | 0 | DA FARE | 2627 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,1V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 17.1 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102628 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102628 | SINGOLA | 102628 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 102628 | 0 | DA FARE | 2628 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,1V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 16.8 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102629 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102629 | SINGOLA | 102629 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 102629 | 0 | DA FARE | 2629 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,1V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 15.4 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102630 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102630 | SINGOLA | 102630 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 102630 | 0 | DA FARE | 2630 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,1V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 18.4 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102631 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102631 | SINGOLA | 102631 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102632 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102632 | SINGOLA | 102632 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102633 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR C539 LTD007/DRB5SM | 102633 | SINGOLA | 102633 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102639 | LETTORE HOLTER MULTIDISCIPLINARE | EB NEURO SPA | GALILEO NET STAZIONE DI LETTURA HOLTER | 3WMLWZ1 | SINGOLA | 102639 | 0 | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102640 | REGISTRATORE HOLTER EEG | EB NEURO SPA | HOLTER EEG BE MICRO | 00275 | SINGOLA | 102640 | 0 | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102641 | REGISTRATORE HOLTER EEG | EB NEURO SPA | HOLTER EEG BE MICRO | 00276 | SINGOLA | 102641 | 0 | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102642 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | STRYKER CORP | VISIONPRO 26 LED | VPD26H0811 | COMPONENTE | 100076 | SYS 3 (100076) | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA | AMB. ENDOSCOPIA | AMB. ENDOSCOPIA | COMPONENTE | 100076 | SYS 3 (100076) | DA FARE | 2642 | 2026-09-01 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP. PADRE | [12 empty] | Ω
102643 | ANALIZZATORE SPETTRALE DOPPLER | ATYS MEDICAL | WAKI E 2TC | 230297 | PRINCIPALE | 102643 | 0 | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | PRINCIPALE | 102643 | 0 | DA FARE | 2643 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 226,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,081 cavo + sistema: 0,164 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 49.9 | 7.8 | DOPPLER (BF) | 7.2 | DOPPLER (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102644 | STAMPANTE PER PC | HEWLETT PACKARD CO | LASERJET 1018 | CN489193GX | COMPONENTE | 102643 | 0 | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | COMPONETEN | 102643 | 0 | DA FARE | 2644 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 6.3 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102645 | MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI | STRYKER CORP | SDC 3 BASE SYSTEM | 14J006734 | COMPONENTE | 100060 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO - NUOVA VERTICALE 4 PIANO | COMPONENTE | 100060 | 0 | DA FARE | 2645 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.138 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 66.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102646 | MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI | STRYKER CORP | SDC HD | 08F008954 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA | MAGAZZINO TECNICO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102647 | TERMOSALDATRICE | HAWO GMBH | HD 680 DE | 477878 | SINGOLA | 102647 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | SINGOLA | 102647 | 0 | DA FARE | 2647 | 2026-07-27 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 226,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,083 Cavo + Sistema: 0,279 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 258.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102649 | AUDIOMETRO | GN OTOMETRICS AS | AURICAL AUD (1081) | 970876 | PRINCIPALE | 102649 | 0 | S.PIETRO | AMB. ORL | AMB. ORL | AMB. ORL | PRINCIPALE | 102649 | 0 | DA FARE | 2649 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 230,0 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 6.6 | 8.6 | CUFFIE (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102650 | NASO FARINGO/LARINGOSCOPIO | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | ENF GP | W405093 | COMPONENTE | 100183 | 0 | S.PIETRO | AMB. ORL | AMB. ORL | AMB. ORL | COMPONENTE | 100183 | 0 | DA FARE | 183 | 2026-08-31 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP PADRE | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | Ω | [14 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102652 | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | BREAS MEDICAL AB | ISLEEP 25 | L170405 | SINGOLA | 102652 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. VINCENZO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102653 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT FM | 71877 | SINGOLA | 102653 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 102653 | 0 | DA FARE | 2653 | 2026-04-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 227,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,061 Cavo + Sistema: 0,262 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 35.5 | 7.6 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102654 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT FM | 64056 | SINGOLA | 102654 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 102654 | 0 | DA FARE | 2654 | 2026-04-08 | POSITIVO CON RISERVA | ALL'ACCENSIONE ERRORE FF08B (NC 9) | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 227,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,061 Cavo + Sistema: 0,262 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 28.4 | 6.4 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102655 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT FM | 71876 | SINGOLA | 102655 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 102655 | 0 | DA FARE | 2655 | 2026-04-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 227,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,061 Cavo + Sistema: 0,262 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 35.1 | 7.2 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102656 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT FM | 51593 | SINGOLA | 102656 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 102656 | 0 | DA FARE | 2656 | 2026-04-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,067 Cavo + Sistema: 0,122 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 25.2 | 3.5 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102658 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT FMS | NR | SINGOLA | 102658 | 0 | S.PIETRO | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102659 | IPO-IPERTERMIA, APPARECCHIO PER | KANMED AB | BABY WARMER BW3 | 1890/13 | SINGOLA | 102659 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 102659 | 0 | DA FARE | 2659 | 2026-04-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,065, Cavo + Sistema: 0,183 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 32.3 | 3.1 | MATERASSINO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102660 | TERMOREGOLAZIONE CORPOREA NEONATALE | KANMED AB | BABY BED | 8001 | SINGOLA | 102660 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 102660 | 0 | DA FARE | 2660 | 2026-04-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,094, Cavo + Sistema: 0,186 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 89.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102661 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT FMS | 64029 | SINGOLA | 102661 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | SINGOLA | 102661 | 0 | DA FARE | 2661 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 228,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo:0,097 Cavo + Sistema: 0,208 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 15.1 | 1.2 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102662 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT FM | 51578 | SINGOLA | 102662 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102663 | MISURATORE AUTOMATICO NON INVASIVO DELLA PRESSIONE | STRYKER CORP | SMART PUMP DOPPIO CANALE | 1411403143 | SINGOLA | 102663 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | SINGOLA | 102663 | 0 | DA FARE | 2663 | 2026-09-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,094 Cavo + Sistema: 0,171 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 27 | 3.4 | BRACCIALE NIBP (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102664 | RIVELATORE BATTITO CARDIACO FETALE | CONTEC MEDICAL INC | SONOLINE B | FB1408300181 | SINGOLA | 102664 | 0 | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102665 | RIVELATORE BATTITO CARDIACO FETALE | CONTEC MEDICAL INC | SONOLINE B | FB1408300649 | SINGOLA | 102665 | 0 | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102666 | RIVELATORE BATTITO CARDIACO FETALE | CONTEC MEDICAL INC | SONOLINE B | FB1408300675 | SINGOLA | 102666 | 0 | S.PIETRO | OSTETRICIA/GINECOLOGIA | OSTETRICIA/GINECOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102667 | VAPORIZZATORE | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | VAPOR SEVORANE 2000 | ASFC-0619 | SINGOLA | 102667 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | COMPONENTE | 103174 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102669 | VAPORIZZATORE | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | VAPOR SEVORANE 2000 | ASFC-0748 | COMPONENTE | 100055 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 4 | COMPONENTE | 100055 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102670 | VAPORIZZATORE | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | VAPOR SEVORANE 2000 | ASFC-0746 | COMPONENTE | 100158 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | SALA PARTO | SALA TRAVAGLIO | COMPONENTE | 100158 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102671 | VAPORIZZATORE | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | VAPOR SEVORANE 2000 | ASFC-0747 | COMPONENTE | 100051 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 2 | COMPONENTE | 100138 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102672 | VAPORIZZATORE | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | VAPOR SEVORANE 2000 | ASFC-0741 | SINGOLA | 102672 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 1 | SINGOLA | 102672 | 0 | NON PREVISTO | 2672 | [15 empty] | Ω
102679 | VAPORIZZATORE | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | VAPOR SEVORANE 2000 | ASFC-0618 | SINGOLA | 102679 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | SALA OP. OCULISTICA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102680 | VAPORIZZATORE | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | VAPOR SEVORANE 2000 | ASFC-0620 | SINGOLA | 102680 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | COMPONENTE | 103064 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102685 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | HUNTLEIGH HEALTHCARE | ENTERPRISE 8000 | P052564 | SINGOLA | 102685 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 102685 | 0 | DA FARE | 2685 | 2026-07-09 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.219 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 55.2 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102687 | VAPORIZZATORE | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | VAPOR SEVORANE 2000 | ASFC-0448 | SINGOLA | 102687 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | SINGOLA | 102687 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102690 | VAPORIZZATORE | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | VAPOR SEVORANE 2000 | ASFC-0449 | SINGOLA | 102690 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | SINGOLA | 102690 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102691 | VAPORIZZATORE | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | VAPOR SEVORANE 2000 | ASFC-0450 | SINGOLA | 102691 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA PARTO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102695 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | HUNTLEIGH HEALTHCARE | ENTERPRISE 8000 | P0304624 | SINGOLA | 102695 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 102695 | 0 | DA FARE | 2695 | 2026-07-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.214 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 53.2 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102696 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | HUNTLEIGH HEALTHCARE | ENTERPRISE 8000 | P0304625 | SINGOLA | 102696 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 102978 | 0 | DA FARE | 2696 | 2026-07-09 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.228 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 55.2 | 0.3 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102697 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | HUNTLEIGH HEALTHCARE | ENTERPRISE 8000 | P0304627 | SINGOLA | 102697 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 102697 | 0 | DA FARE | 2697 | 2026-07-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.229 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 54.9 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102698 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | HUNTLEIGH HEALTHCARE | ENTERPRISE 8000 | P0304626 | SINGOLA | 102698 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 102978 | 0 | DA FARE | 2698 | 2026-07-09 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.231 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 55.1 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102699 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GIVAS SRL | EB 2950 | 001123101 | SINGOLA | 102699 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 102699 | 0 | DA FARE | 2699 | 2026-09-01 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.225 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 54.3 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102700 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GIVAS SRL | EB 2950 | 001123104 | SINGOLA | 102700 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 102700 | 0 | DA FARE | 2700 | 2026-09-01 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.238 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 56.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102701 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GIVAS SRL | EB 2950 | 001123102 | SINGOLA | 102701 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 102701 | 0 | DA FARE | 2701 | 2026-09-01 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.241 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 58.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102702 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GIVAS SRL | EB 2950 | 001123105 | SINGOLA | 102702 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 102702 | 0 | DA FARE | 2702 | 2026-09-01 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.246 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 55.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102703 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GIVAS SRL | EB 2950 | 001123103 | SINGOLA | 102703 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 102703 | 0 | DA FARE | 2703 | 2026-09-01 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.254 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 59.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102706 | VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO | MEDIN MEDICAL INNOVATIONS GMBH | CNO | 30901605 | SINGOLA | 102706 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 102706 | 0 | DA FARE | 2706 | 2026-05-04 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,056 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 6.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102709 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | PM 10 N | MBP0003514 | SINGOLA | 102709 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102710 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | PM 1000 N | GBA1200367 | SINGOLA | 102710 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | SINGOLA | 102710 | 0 | DA FARE | 2710 | 2026-05-11 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 228,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,068 Cavo + Sistema: 0,167 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 14.5 | 2.8 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102711 | FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA | HEINE OPTOTECHNIK | HK 4000 | 1/3951 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | MEDICHERIA S.CATERINA ORL | MEDICHERIA S.CATERINA ORL | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102712 | PULSOSSIMETRO | INVIVO CORP | 4500 MRI | OXMRI 3792 | SINGOLA | 102712 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102716 | BRONCOSCOPIO | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | BF TE 2 | 2503919 | SINGOLA | 102716 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102717 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 140 ECT-F TOUCH | 53726 | SINGOLA | 102717 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | LAB.A.T. S.I.C. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | SINGOLA | 102717 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102718 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 140 ECT-F TOUCH | 53726 | SINGOLA | 102718 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | AMB. PEDIATRIA | AMB. PEDIATRIA | SINGOLA | 102718 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102719 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 140 ECT-F TOUCH | 53728 | SINGOLA | 102719 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | SINGOLA | 102719 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102728 | CENTRIFUGA | EPPENDORF AG | 5417 C | 17188 | SINGOLA | 102728 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 102728 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102730 | VELOCITA' DI ERITRO-SEDIMENTAZIONE, APPARECCHIO PER | SIRE ANALYTICAL SYSTEMS SRL | TEST 1 | 102730 | SINGOLA | 102730 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 102730 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102731 | UNITA' DI CONTROLLO | BIO-RAD LABORATORIES INC | NR | 102731 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102733 | ANTIBIOGRAMMA ED IDENTIFICAZIONE MICROBICA, APPARECCHIO PER | BIOMERIEUX SA | VITEK 2 | 102733 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 102733 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102738 | ELETTROFORESI AUTOMATICA, APPARECCHIO PER | INTERLAB SRL | INTERLAB G26/S | 36305413 | SINGOLA | 102738 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 102738 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102743 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 600 X | G12803735 | SINGOLA | 102743 | 0 | S.PIETRO | AMB. PEDIATRIA | AMB. PEDIATRIA | AMB. PEDIATRIA | SINGOLA | 102743 | 0 | DA FARE | 2743 | 2026-09-01 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 224,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,099 Cavo + sistema: 0,198 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 31.2 | 1.9 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102746 | LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER | GETINGE INFECTION CONTROL AB | FD 1600 NINJO | BAA059450 | SINGOLA | 102746 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | SINGOLA | 102746 | 0 | DA FARE | 2746 |  | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.099 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 9.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102747 | LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER | GETINGE INFECTION CONTROL AB | FD 1600 NINJO | BAA059496 | SINGOLA | 102747 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 102978 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102751 | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | FRED EASY | 058995064079 | SINGOLA | 102751 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | SINGOLA | 102751 | 0 | DA FARE | 2751 | 2026-06-15 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | BF | 225,2 V | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 4.5 | PIASTRE (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102752 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT SPACE | 50081 | SINGOLA | 102752 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102753 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT SPACE | 50033 | SINGOLA | 102753 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102755 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT SPACE | 334658 | SINGOLA | 102755 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102756 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR SPACE | 285972 | SINGOLA | 102756 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102757 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT SPACE | 334610 | SINGOLA | 102757 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102759 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT SPACE | 334655 | SINGOLA | 102759 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102761 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR SPACE | 285914 | SINGOLA | 102761 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102762 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT SPACE | 334609 | SINGOLA | 102762 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102764 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT SPACE | 334660 | SINGOLA | 102764 | 0 | S.PIETRO | UTIC | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102765 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT SPACE | 334636 | SINGOLA | 102765 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102767 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR SPACE | 285937 | SINGOLA | 102767 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | BLOCCO OPERATORIO - NUOVA VERTICALE 4 PIANO | SINGOLA | 102767 | 0 | DA FARE | 2767 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,068 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 6.1 | 1.5 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102768 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR SPACE | 285909 | SINGOLA | 102768 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102769 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR SPACE | 285962 | SINGOLA | 102769 | 0 | S.PIETRO | UTIC | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102770 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR SPACE | 285964 | SINGOLA | 102770 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102771 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT SPACE | 334649 | SINGOLA | 102771 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102772 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR SPACE | 285904 | SINGOLA | 102772 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102773 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR SPACE | 285939 | SINGOLA | 102773 | 0 | S.PIETRO | UTIC | LAB.A.T. S.I.C. | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102774 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR SPACE | 285959 | SINGOLA | 102774 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102775 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR SPACE | 285955 | SINGOLA | 102775 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102777 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT SPACE | 334607 | SINGOLA | 102777 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102778 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT SPACE | 334565 | SINGOLA | 102778 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102779 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR SPACE | 285970 | SINGOLA | 102779 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102781 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT SPACE | 334631 | SINGOLA | 102781 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102782 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT SPACE | 334608 | SINGOLA | 102782 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102783 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR SPACE | 285846 | SINGOLA | 102783 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102784 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT SPACE | 334571 | SINGOLA | 102784 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102786 | SONDA ECOGRAFICA | GE HEALTHCARE | 4C | 261117WX6 | COMPONENTE | 102162 | ECO5 (102162) | S.PIETRO | AMB. REUMATOLOGIA | AMB. REUMATOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102787 | LAMPADA A FESSURA | TAKAGI SEIKO CO LTO | 2ZL | 0215019 | COMPONENTE | 102788 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | COMPONENTE | 102788 | 0 | DA FARE | 2787 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,7 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 11.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102788 | TAVOLI PORTA-STRUMENTI OFTALMOLOGICI | STOLMIK | STM1 | 0204 | PRINCIPALE | 102788 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | PRINCIPALE | 102788 | 0 | DA FARE | 2788 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,098 Cavo + sistema: 0,196 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 218.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102789 | CENTRIFUGA | THERMO FISHER SCIENTIFIC | SL8 | LT722115030405 | SINGOLA | 102789 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 102789 | 0 | DA FARE | 2789 | 2026-06-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,085 Cavo + Sistema: 0,188 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 145.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102790 | CENTRIFUGA | THERMO FISHER SCIENTIFIC | SL8 | LT722115030403 | SINGOLA | 102790 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 102790 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102791 | APPARECCHIO MOTORIZZATO, GENERATORE PER | WOLF RICHARD GMBH | 2306 001 RIWO MORCE POWER | 0339U1412R | SINGOLA | 102791 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102792 | LAVAGGIO GLOBULI ROSSI, APPARECCHIO PER | HAEMONETICS CORP | ACP 215 | 14L014G | PRINCIPALE | 102792 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | SINGOLA | 104780 | 0 | DA FARE | 2792 | 2026-06-15 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 225,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,088 Cavo + Sistema: 0,175 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 38.5 | [8 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102793 | AGITATORE DA LABORATORIO | HAEMONETICS CORP | ACP 215 | AM107231412 | COMPONENTE | 102792 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: ASSEGNAZIONE EMOCOMPONENTI | PRINCIPALE | 104790 | 0 | DA FARE | 2792 | 2026-06-15 | POSITIVO | EFFETTUATO CON APP 102794 | [9 empty] | 225,2 V |  |  | Ω | [14 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027 | bar: OK to OK
102794 | STAMPANTE PER ETICHETTE | HAEMONETICS CORP | DPU 414 | 1052062 | COMPONENTE | 102792 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: ASSEGNAZIONE EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: ASSEGNAZIONE EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: ASSEGNAZIONE EMOCOMPONENTI | SINGOLA | 104809 | 0 | DA FARE | 2792 | 2026-06-15 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 225,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 1.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102795 | CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI | B BRAUN GMBH | SPACE STATION | 71945 (50892) | SINGOLA | 102795 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102796 | CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI | B BRAUN GMBH | SPACE STATION | 71929 (50906) | SINGOLA | 102796 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102797 | CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI | B BRAUN GMBH | SPACE STATION | 71926 (50904) | SINGOLA | 102797 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102798 | CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI | B BRAUN GMBH | SPACE STATION | 71925 (50894) | SINGOLA | 102798 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102799 | CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI | B BRAUN GMBH | SPACE STATION | 71927 (50903) | SINGOLA | 102799 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102800 | CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI | B BRAUN GMBH | SPACE STATION | 71931 (50891) | SINGOLA | 102800 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102801 | CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI | B BRAUN GMBH | SPACE STATION | 71930 (50905) | SINGOLA | 102801 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102802 | CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI | B BRAUN GMBH | SPACE STATION | 71928 (50893) | SINGOLA | 102802 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102803 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | BEDSIDE SPO2 PATIENT MONITORING SYSTEM | MBB1500085 | SINGOLA | 102803 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA PARTO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102804 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | BEDSIDE SPO2 PATIENT MONITORING SYSTEM | MBB1503832 | SINGOLA | 102804 | 0 | S.PIETRO | UTIN | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | SINGOLA | 102804 | 0 | DA FARE | 2804 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 229,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,091 Cavo + Sistema: 0,187 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 32.6 | 5.6 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102805 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | BEDSIDE SPO2 PATIENT MONITORING SYSTEM | MBB1503804 | SINGOLA | 102805 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102806 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | BEDSIDE SPO2 PATIENT MONITORING SYSTEM | MBB1501004 | SINGOLA | 102806 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102807 | LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER | GETINGE INFECTION CONTROL AB | FD 1600 NINJO | BAA060746 | SINGOLA | 102807 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | SINGOLA | 102807 | 0 | DA FARE | 2807 | 2026-04-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.244 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 49.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102810 | LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE | LINET SPOL SRO LTD | ELEGANZA 1 1GTP 02227-61 | 20150041522 | SINGOLA | 102810 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 102810 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102811 | LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE | LINET SPOL SRO LTD | ELEGANZA 1 1GTP 02227-61 | 20150041523 | SINGOLA | 102811 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 102811 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102812 | LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE | LINET SPOL SRO LTD | ELEGANZA 1 1GTP 02227-61 | 20150041529 | SINGOLA | 102812 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 102812 | 0 | DA FARE | 2812 | 2026-04-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.182 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 59.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102813 | LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE | LINET SPOL SRO LTD | ELEGANZA 1 1GTP 02227-61 | 20150041528 | SINGOLA | 102813 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 102813 | 0 | DA FARE | 2813 | 2026-04-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.195 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 55.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102814 | LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE | LINET SPOL SRO LTD | ELEGANZA 1 1GTP 02227-61 | 20150041525 | SINGOLA | 102814 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 102814 | 0 | DA FARE | 2814 | 2026-04-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.184 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 56.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102815 | LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE | LINET SPOL SRO LTD | ELEGANZA 1 1GTP 02227-61 | 20150041524 | SINGOLA | 102815 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 102815 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102816 | LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE | LINET SPOL SRO LTD | ELEGANZA 1 1GTP 02227-61 | 20150041526 | SINGOLA | 102816 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 102816 | 0 | DA FARE | 2816 | 2026-04-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.186 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 57.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102817 | LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE | LINET SPOL SRO LTD | ELEGANZA 1 1GTP 02227-61 | 20150041527 | SINGOLA | 102817 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 102817 | 0 | DA FARE | 2817 | 2026-04-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.187 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 59.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102821 | SISTEMA ANTIDECUBITO | ARJO HOSPITAL EQUIPMENT AB | ALPHA ACTIVE 4 | 648401571 | SINGOLA | 102821 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 102821 | 0 | DA FARE | 2821 | 2026-06-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 227,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 6.1 | 1.2 | MATERASSINO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102822 | DEFIBRILLATORE | MINDRAY CO LTD | BENEHEART D3 | EL56021128 | SINGOLA | 102822 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | SINGOLA | 102822 | 0 | DA FARE | 2822 | 2026-05-11 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 228,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,061 Cavo + Sistema: 0,211 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 114.6 | 12.1 | CAVO ECG (CF) | 26.4 | PIASTRE (BF) | 8.4 | CAVO SPO2 (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102823 | DEFIBRILLATORE | MINDRAY CO LTD | BENEHEART D3 | EL56021127 | SINGOLA | 102823 | 0 | S.PIETRO | PREOSPEDALIZZAZIONE | PREOSPEDALIZZAZIONE | PREOSPEDALIZZAZIONE | SINGOLA | 102823 | 0 | DA FARE | 2823 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 229,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,069 Cavo +Sistema: 0,152 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 65.4 | 11.4 | CAVO ECG (CF) | 42.3 | PIASTRE (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102824 | ELETTROBISTURI | COVIDIEN | LIGASURE LS10 | L15D0675GX | SINGOLA | 102824 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 1 | SINGOLA | 102824 | 0 | DA FARE | 2824 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,081 Cavo + Sistema: 0,160 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 89.9 | 25.8 | BISTURI (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102825 | LAMPADA SCIALITICA | ACEM SRL | STARLED 1 EVO A STATIVO CON RUOTE | 11R1001810 | SINGOLA | 102825 | 0 | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | SINGOLA | 102825 | 0 | DA FARE | 2825 | 2026-07-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.168 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 45.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102826 | LAMPADA SCIALITICA | ACEM SRL | STARLED 1 EVO A STATIVO CON RUOTE | 11R1001809 | SINGOLA | 102826 | 0 | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | SINGOLA | 102826 | 0 | DA FARE | 2826 | 2026-07-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.176 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 52.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102829 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | PM 10 N | MBP0003500 | SINGOLA | 102829 | 0 | S.PIETRO | UPMC | RADIOTERAPIA UPMC | RADIOTERAPIA UPMC | SINGOLA | 102829 | 0 | DA FARE | 2829 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,089 Cavo + sistema: 0,169 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 35.8 | 1.8 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102830 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 600 X OXIMAX | G12801314 | SINGOLA | 102830 | 0 | S.PIETRO | UPMC | RADIOTERAPIA UPMC | RADIOTERAPIA UPMC | SINGOLA | 102830 | 0 | DA FARE | 2830 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,089 Cavo + sistema: 0,169 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 36.4 | 2.1 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102831 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 600 X OXIMAX | G12803713 | SINGOLA | 102831 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | SINGOLA | 102831 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102832 | NASO FARINGO/LARINGOSCOPIO | XION MEDICAL GMBH | EF N14 | 14580 | COMPONENTE | 100183 | 0 | S.PIETRO | AMB. ORL | AMB. ORL | AMB. ORL | COMPONENTE | 100183 | 0 | DA FARE | 183 | 2026-08-31 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP PADRE | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | Ω | [14 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102833 | STIMOLATORE SUDORE | WESCOR INC | 3700 MACRODUCT | 3700155419 | SINGOLA | 102833 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102834 | FOTOMETRO A FIAMMA | WESCOR INC | 3120 SWEAT CHEK | 3120151780 | SINGOLA | 102834 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102835 | EMOGLOBINOMETRO | HEMOCUE AB | HB 201 + | 1448013148 | SINGOLA | 102835 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | SINGOLA | 102835 | 0 | DA FARE | 2835 | 2026-06-15 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 225,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 5.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102836 | EMOGLOBINOMETRO | HEMOCUE AB | HB 201 + | 1448013151 | SINGOLA | 102836 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | SINGOLA | 102836 | 0 | DA FARE | 2836 | 2026-06-16 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 225,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 6.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102837 | EMOGLOBINOMETRO | HEMOCUE AB | HB 201 + | 1448013152 | SINGOLA | 102837 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | SINGOLA | 102837 | 0 | DA FARE | 2837 | 2026-06-16 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 225,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 5.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102838 | EMOGLOBINOMETRO | HEMOCUE AB | HB 201 + | 1448013153 | SINGOLA | 102838 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | SINGOLA | 102838 | 0 | DA FARE | 2838 | 2026-06-16 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 225,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 5.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102840 | SALDATORE DI TUBI | CENTRON TECHNOLOGIES CORP | SE 260 | 2620262 | SINGOLA | 102840 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | SINGOLA | 102840 | 0 | DA FARE | 2840 | 2026-06-16 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 225,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,075 Cavo + Sistema: 0,145 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 42.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102841 | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | GAMBRO AB | PRISMAFLEX | PA15324 | SINGOLA | 102841 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102843 | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | GAMBRO AB | PRISMAFLEX | PA15322 | SINGOLA | 102843 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102845 | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | GAMBRO AB | PRISMAFLEX | PA15323 | SINGOLA | 102845 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102852 | MONITORAGGIO DEL RILASSAMENTO NEUROMUSCOLARE, APPARECCHIO PER | ORGANON INTERNATIONAL INC | TOF WATCH SX | 18-2014029 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102853 | MONITORAGGIO DEL RILASSAMENTO NEUROMUSCOLARE, APPARECCHIO PER | ORGANON INTERNATIONAL INC | TOF WATCH SX | 18-2014033 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102854 | ECOTOMOGRAFO | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | APLIO 400 (TUS A 400) | WAB1592211 | PRINCIPALE | 102854 | ECO10 (102854) | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | SALA OP. PAMPURI | SALA OP. PAMPURI | PRINCIPALE | 102854 | ECO10 (102854) | DA FARE | 2854 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 228,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,098 Cavo + Sistema: 0,184 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 165.8 | 9.1 | SONDA ECOGRAFICA (BF) | 8.4 | SONDA ECOGRAFICA (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102855 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | CP 30 DW | MAA1522016 | COMPONENTE | 102854 | ECO10 (102854) | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | SALA OP. PAMPURI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102857 | SONDA ECOGRAFICA | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | PLT 1005 BT | FMA1592446 | COMPONENTE | 102854 | ECO10 (102854) | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102860 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | TA 700 | 242050257SQ | COMPONENTE | 102854 | ECO10 (102854) | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | SALA OP. PAMPURI | SALA OP. PAMPURI | COMPONENTE | 102854 | ECO10 (102854) | DA FARE | 2854 | 2026-07-24 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP PADRE 102854 | [12 empty] | Ω
102861 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR 858 LTD005/DRB8 | NR | SINGOLA | 102861 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | RIANIMAZIONE - NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 102861 | 0 | DA FARE | 2861 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 27.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102862 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR 858 LTD005/DRB8 | NR | SINGOLA | 102862 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | SINGOLA | 102862 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102863 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR 858 LTD005/DRB8 | NR | SINGOLA | 102863 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. GIUSEPPE | S. G. GRANDE | SINGOLA | 102863 | 0 | DA FARE | 2863 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 228,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 18.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102864 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR 858 LTD005/DRB8 | NR | SINGOLA | 102864 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102866 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR 858 LTD005/DRB8 | NR | SINGOLA | 102866 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. G. GRANDE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102867 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR 858 LTD005/DRB8 | NR | SINGOLA | 102867 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | SINGOLA | 102867 | 0 | DA FARE | 2867 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 231,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 22.5 | 1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102868 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR 858 LTD005/DRB8 | NR | SINGOLA | 102868 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. G. GRANDE | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 102868 | 0 | DA FARE | 2868 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,1V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 17.5 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102869 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR 858 LTD005/DRB8 | NR | SINGOLA | 102869 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 102869 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102870 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR 858 LTD005/DRB8 | NR | SINGOLA | 102870 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. GIUSEPPE | RIANIMAZIONE - NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 102870 | 0 | DA FARE | 2870 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 26.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102871 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR 858 LTD005/DRB8 | NR | SINGOLA | 102871 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | SINGOLA | 102871 | 0 | DA FARE | 2871 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 231,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 26.4 | 1.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102872 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR 858 LTD005/DRB8 | NR | SINGOLA | 102872 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. G. GRANDE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102873 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR 858 LTD005/DRB8 | NR | SINGOLA | 102873 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | SINGOLA | 102873 | 0 | DA FARE | 2873 | 2026-08-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 21.1 | 1.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102874 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR 858 LTD005/DRB8 | NR | SINGOLA | 102874 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | S. G. GRANDE | SINGOLA | 102874 | 0 | DA FARE | 2874 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 228,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 20.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102875 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR 858 LTD005/DRB8 | NR | SINGOLA | 102875 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | SINGOLA | 102875 | 0 | DA FARE | 2875 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 231,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 28.1 | 1.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102876 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR 858 LTD005/DRB8 | NR | SINGOLA | 102876 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | SINGOLA | 102876 | 0 | DA FARE | 2876 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 231,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 27.4 | 1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102878 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR 858 LTD005/DRB8 | NR | SINGOLA | 102878 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102879 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR 858 LTD005/DRB8 | NR | SINGOLA | 102879 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | SINGOLA | 102879 | 0 | DA FARE | 2879 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 231,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 27.6 | 1.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102880 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR 858 LTD005/DRB8 | NR | SINGOLA | 102880 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | SINGOLA | 102880 | 0 | DA FARE | 2880 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 231,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 25.4 | 1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102881 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR 858 LTD005/DRB8 | NR | SINGOLA | 102881 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. G. GRANDE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102882 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR 858 LTD005/DRB8 | NR | SINGOLA | 102882 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. G. GRANDE | RIANIMAZIONE - NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 102882 | 0 | DA FARE | 2882 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 28.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102883 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR 858 LTD005/DRB8 | NR | SINGOLA | 102883 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | RIANIMAZIONE - NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 102883 | 0 | DA FARE | 2883 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 26.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102884 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR 858 LTD005/DRB8 | NR | SINGOLA | 102884 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 102884 | 0 | DA FARE | 2884 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,1V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 18.1 | 0 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102886 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR 858 LTD005/DRB8 | NR | SINGOLA | 102886 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102887 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR 858 LTD005/DRB8 | NR | SINGOLA | 102887 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | RIANIMAZIONE - NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 102887 | 0 | DA FARE | 2887 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 27.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102888 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR 858 LTD005/DRB8 | NR | SINGOLA | 102888 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | SINGOLA | 102888 | 0 | DA FARE | 2888 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 231,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 22.1 | 1.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102889 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR 858 LTD005/DRB8 | NR | SINGOLA | 102889 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | SINGOLA | 102889 | 0 | DA FARE | 2889 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 231,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 23.2 | 1.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102890 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | GUANGDONG FOSHAN SHUNDE MEDICAL TECNO.EQUIP.FACTORY | DR 858 LTD005/DRB8 | NR | SINGOLA | 102890 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | S. GIUSEPPE | SINGOLA | 102890 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102891 | MONITOR | GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO LTD | Q 5 | Q068E004450 | SINGOLA | 102891 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 102891 | 0 | DA FARE | 2891 | 2026-04-20 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055, Cavo + Sistema: 0,280 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 80.5 | 8.2 | CAVO ECG (CF) | 3.9 | CAVO SPO2 (BF) | 4.7 | BRACCIALE NIBP (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102892 | MONITOR | GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO LTD | Q 5 | Q068E004446 | SINGOLA | 102892 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 102892 | 0 | DA FARE | 2892 | 2026-04-20 | POSITIVO CON RISERVA | NC 15 BATTERIA GUASTA DA SOSTITUIRE | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055, Cavo + Sistema: 0,112 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 88.7 | 8.4 | CAVO ECG (CF) | 4.3 | CAVO SPO2 (BF) | 5.1 | BRACCIALE NIBP (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102893 | MONITOR | GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO LTD | Q 5 | Q068E004455 | SINGOLA | 102893 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 102893 | 0 | DA FARE | 2893 | 2026-04-20 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,054 Cavo + sistema: 0,124 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 81.2 | 8.4 | CAVO ECG (CF) | 4.1 | CAVO SPO2 (BF) | 3.5 | BRACCIALE NIBP (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102894 | MONITOR | GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO LTD | Q 5 | Q068E004449 | SINGOLA | 102894 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 102894 | 0 | DA FARE | 2894 | 2026-04-20 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055, Cavo + Sistema: 0,124 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 79.3 | 8.3 | CAVO ECG (CF) | 5.4 | CAVO SPO2 (BF) | 4.3 | BRACCIALE NIBP (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102895 | MONITOR | GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO LTD | Q 5 | Q068E004452 | SINGOLA | 102895 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 102895 | 0 | DA FARE | 2895 | 2026-04-20 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055, Cavo + Sistema: 0,061 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 110.9 | 3.1 | CAVO ECG (CF) | 6.7 | CAVO SPO2 (BF) | 3.2 | BRACCIALE NIBP (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102896 | MONITOR | GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO LTD | Q 5 | Q068E004447 | SINGOLA | 102896 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 102896 | 0 | DA FARE | 2896 | 2026-04-20 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,054 Cavo + sistema: 0,134 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 82.5 | 7.2 | CAVO ECG (CF) | 3.1 | CAVO SPO2 (BF) | 2.2 | BRACCIALE NIBP (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102897 | MONITOR | GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO LTD | Q 5 | Q068E004456 | SINGOLA | 102897 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 102897 | 0 | DA FARE | 2897 | 2026-04-20 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055, Cavo + Sistema: 0,280 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 78.2 | 11.4 | CAVO ECG (CF) | 2.9 | CAVO SPO2 (BF) | 2.8 | BRACCIALE NIBP (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102898 | MONITOR | GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO LTD | Q 5 | Q068E004453 | SINGOLA | 102898 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 102898 | 0 | DA FARE | 2898 | 2026-04-20 | POSITIVO CON RISERVA | NC 16 BATTERIA GUASTA DA SOSTITUIRE | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,065, Cavo + Sistema: 0,125 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 88.9 | 5.6 | CAVO ECG (CF) | 4.6 | CAVO SPO2 (BF) | 3.2 | BRACCIALE NIBP (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102899 | MONITOR | GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO LTD | Q 5 | Q068E004454 | SINGOLA | 102899 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 102899 | 0 | DA FARE | 2899 | 2026-04-20 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055, Cavo + Sistema: 0,196 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 79.9 | 9.8 | CAVO ECG (CF) | 7.4 | CAVO SPO2 (BF) | 8.7 | BRACCIALE NIBP (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102900 | MONITOR | GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO LTD | Q 5 | Q068E004448 | SINGOLA | 102900 | 0 | S.PIETRO | UTIN | LAB.A.T S.I.C | UTIN | SINGOLA | 102900 | 0 | NON PREVISTO | 2900 | 2026-04-20 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055, Cavo + Sistema: 0,186 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 36.5 | 8.2 | CAVO ECG (CF) | 9.5 | CAVO SPO2 (BF) | 12.1 | BRACCIALE NIBP (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102901 | MONITOR | GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO LTD | Q 5 | Q068E004445 | SINGOLA | 102901 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 102901 | 0 | DA FARE | 2901 | 2026-04-20 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055, Cavo + Sistema: 0,075 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 123.3 | 7.2 | CAVO ECG (CF) | 9.9 | CAVO SPO2 (BF) | 10.1 | BRACCIALE NIBP (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102902 | MONITOR | GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO LTD | Q 5 | Q068E004451 | SINGOLA | 102902 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 102902 | 0 | DA FARE | 2902 | 2026-04-20 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055, Cavo + Sistema: 0,068 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 77.1 | 6.5 | CAVO ECG (CF) | 9.2 | CAVO SPO2 (BF) | 9.7 | BRACCIALE NIBP (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102906 | TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO | NR | ASTELION ADVANCE TSX-034A/4F | 4FC1532054 | PRINCIPALE | 102906 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | PRINCIPALE | 102906 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102907 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | EIZO NANAO CORP | NR | NR | COMPONENTE | 102906 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 102906 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102908 | TASTIERA | NR | NR | NR | COMPONENTE | 102906 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 102906 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102909 | UNITA' DI CONTROLLO | NR | NR | NR | COMPONENTE | 102906 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 102906 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102912 | INIETTORE ANGIOGRAFICO | MEDRAD INC | STELLANT | 200249 | PRINCIPALE | 102912 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | PRINCIPALE | 102912 | 0 | DA FARE | 2912 | 2026-07-20 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 229,7 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.098 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102915 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | CLA HOSPITAL SRL | 50001965 | 26650 | SINGOLA | 102915 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO SOLVENTI | S. CARLO SOLVENTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102916 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | CLA HOSPITAL SRL | 50001965 | 26652 | SINGOLA | 102916 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 102916 | 0 | DA FARE | 2916 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A | OVER | OVER | N.A | N.A | 32.2 | 0 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102917 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | CLA HOSPITAL SRL | 50001965 | 06648 | SINGOLA | 102917 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO SOLVENTI | S. CARLO SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 102917 | 0 | DA FARE | 2917 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A | OVER | OVER | N.A | N.A | 33.4 | 0 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102918 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | CLA HOSPITAL SRL | 50001965 | 26653 | SINGOLA | 102918 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO SOLVENTI | S. CARLO SOLVENTI | S. CARLO SOLVENTI | SINGOLA | 102918 | 0 | DA FARE | 2918 | 2026-01-04 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 228,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 18.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027 | SI | SI
102919 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | CLA HOSPITAL SRL | 50001965 | 26661 | SINGOLA | 102919 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO SOLVENTI | S. CARLO SOLVENTI | S. CARLO SOLVENTI | SINGOLA | 102919 | 0 | DA FARE | 2919 | 2026-01-04 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 228,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 17.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027 | SI | SI
102920 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | CLA HOSPITAL SRL | 50001965 | 26658 | SINGOLA | 102920 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 102920 | 0 | DA FARE | 2920 | 2026-03-27 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A | OVER | OVER | N.A | N.A | 35.2 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102921 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | CLA HOSPITAL SRL | 50001965 | 26656 | SINGOLA | 102921 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO SOLVENTI | S. CARLO SOLVENTI | RIANIMAZIONE - NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 102921 | 0 | DA FARE | 2921 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 25.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102922 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | CLA HOSPITAL SRL | 50001965 | 26669 | SINGOLA | 102922 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO SOLVENTI | S. CARLO SOLVENTI | S. CARLO SOLVENTI | SINGOLA | 102922 | 0 | DA FARE | 2922 | 2026-01-04 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 228,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 16.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027 | SI | SI
102923 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | CLA HOSPITAL SRL | 50001965 | 26660 | SINGOLA | 102923 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO SOLVENTI | S. CARLO SOLVENTI | S. CARLO SOLVENTI | SINGOLA | 102923 | 0 | DA FARE | 2923 | 2026-01-04 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 228,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 18.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027 | SI | SI
102924 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | CLA HOSPITAL SRL | 50001965 | 26654 | SINGOLA | 102924 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 102924 | 0 | DA FARE | 2924 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A | OVER | OVER | N.A | N.A | 30.2 | 0 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102925 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | CLA HOSPITAL SRL | 50001965 | 26665 | SINGOLA | 102925 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 102915 | 0 | DA FARE | 2925 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A | OVER | OVER | N.A | N.A | 35.5 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102926 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | CLA HOSPITAL SRL | 50001965 | 26649 | SINGOLA | 102926 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO SOLVENTI | S. CARLO SOLVENTI | S. CARLO SOLVENTI | SINGOLA | 102926 | 0 | DA FARE | 2926 | 2026-01-04 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 228,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 17.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027 | SI | SI
102928 | CONGELATORE DA LABORATORIO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | FREEZER 250 ECT-F TOUCH FRE 0252 | 56436 | SINGOLA | 102928 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 102928 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102929 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 700 ECT-F TOUCH MED 0702 | 56438 | SINGOLA | 102929 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 102929 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102930 | CONGELATORE DA LABORATORIO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | FREEZER 700 ECT-F TOUCH FRE0 702 | 56437 | SINGOLA | 102930 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 102930 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102931 | TRAPANO DA DENTISTA | W & H DENTALWERK BURMOOS GESMBH | OSSEO SET 200 PER IMPIANTI | 53707 | SINGOLA | 102931 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | SINGOLA | 102931 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102932 | TRAPANO DA DENTISTA | W & H DENTALWERK BURMOOS GESMBH | OSSEO SET 200 PER IMPIANTI | 53696 | SINGOLA | 102932 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | SINGOLA | 102932 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102933 | RESPIRATORE MANUALE | TECNO GAZ SPA | SPEEDY 2 CON BOMBOLA | MF1801210 | SINGOLA | 102933 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102934 | MONTA VETRINI AUTOMATICO | LEICA MICROSCOPY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTS | CV 5030 | 4783 | SINGOLA | 102934 | 0 | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102935 | COLORATORE AUTOMATICO DI TESSUTI | LEICA INSTRUMENTS GMBH | ST 5020 | 2513 | SINGOLA | 102935 | 0 | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102936 | PREPARATORE AUTOMATICO DI VETRINI | LEICA BIOSYSTEMS PTY | BOND MAX | M495185 | COMPONENTE | 104172 | LY(104172) | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102940 | TRATTAMENTO TESSUTI BIOLOGICI, APPARECCHIO PER | LEICA MICROSCOPY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTS | ASP 300 S | 6336 | SINGOLA | 102940 | 0 | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | SINGOLA | 102940 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102941 | PIASTRA RAFFREDDANTE PER PARAFFINA | LEICA MICROSCOPY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTS | EG 1150 C1 | 0093 | SINGOLA | 102941 | 0 | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | SINGOLA | 102941 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102942 | MICROTOMO | LEICA MICROSCOPY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTS | RM 2235 | 11287 | SINGOLA | 102942 | 0 | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102943 | PIASTRA RISCALDANTE | LEICA MICROSCOPY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTS | HI 1210 HOT PLATE | 14041521466 | SINGOLA | 102943 | 0 | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102945 | MICROTOMO | LEICA MICROSCOPY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTS | RM 2235 | 11326 | SINGOLA | 102945 | 0 | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102946 | PIASTRA RISCALDANTE | LEICA MICROSCOPY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTS | HI 1210 HOT PLATE | 12961 | SINGOLA | 102946 | 0 | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102949 | CRIOSTATO | LEICA MICROSCOPY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTS | CM 1950 UV | 00000005287 | SINGOLA | 102949 | 0 | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | SINGOLA | 102949 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102950 | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | LEICA MICROSCOPY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTS | DM 2000 LED | 395179 | SINGOLA | 102950 | 0 | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | SINGOLA | 102950 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102951 | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | LEICA MICROSCOPY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTS | DM 2000 LED | 395187 | SINGOLA | 102951 | 0 | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | SINGOLA | 102951 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102952 | MONITOR | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | EV 1000 M | 157148029 | COMPONENTE | 102953 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | BLOCCO OPERATORIO MAGAZZINO | COMPONENTE | 102953 | 0 | DA FARE | 2952 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,076 cavo + sistema: 0,134 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 77.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102953 | MISURATORE GITTATA CARDIACA | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | VIGILANCE II | EV001829 | PRINCIPALE | 102953 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO MAGAZZINO | PRINCIPALE | 102953 | 0 | DA FARE | 2953 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 9.8 | 2.5 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102954 | TOMOGRAFO A COERENZA OTTICA | OPTOVUE INC | IVUE 100 | 26314 | PRINCIPALE | 102954 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | PRINCIPALE | 102954 | 0 | DA FARE | 2954 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 228,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 29.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102955 | PERSONAL COMPUTER | OPTOVUE INC | IVUE 100 | 15090431 | COMPONENTE | 102954 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | COMPONENTE | 102954 | 0 | DA FARE | 2955 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,099 Cavo + sistema: 0,104 | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 35.3 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102956 | STAMPANTE PER PC | CANON INC | JSENSYS LBP7010C | MTQA036883 | COMPONENTE | 102954 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | COMPONENTE | 102954 | 0 | DA FARE | 2956 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 226, 1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,088 Cavo + sistema: 0,184 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 44.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102957 | TAVOLI PORTA-STRUMENTI OFTALMOLOGICI | SCHUMO AG | TES2 23L TB0322 W91 200 515 Z | NR | COMPONENTE | 102954 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102959 | UNITA' DI CONTROLLO | MEDRAD INC | MARK 7 ARTERION | 3034673 100513 | COMPONENTE | 102960 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO SALA ATTREZZI | COMPONENTE | 102960 | 0 | DA FARE | 2959 | 2026-08-27 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP. PADRE | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | Ω
102960 | INIETTORE ANGIOGRAFICO | MEDRAD INC | MARK 7 ARTERION | 3034672 100305 | PRINCIPALE | 102960 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO SALA ATTREZZI | PRINCIPALE | 102960 | 0 | DA FARE | 2960 | 2026-08-27 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.199 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 68.8 | 2.9 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102961 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 140 | 57165 | SINGOLA | 102961 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 102961 | 0 | NON PREVISTO | 2961 | 2026-03-27 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,6 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.127 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 760 | N.A.
102962 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 140 | 57164 | SINGOLA | 102962 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. VINCENZO | S. VINCENZO | SINGOLA | 102962 | 0 | DA FARE | 2962 | 2026-05-11 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.122 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 120.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102963 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 140 | 57166 | SINGOLA | 102963 | 0 | S.PIETRO | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | SINGOLA | 102963 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102965 | POLTRONA PER TERAPIA | GARDHEN BILANCE SRL | STEPHEN H ECO VERSIONE 1 | 15DP1829 | SINGOLA | 102965 | 0 | S.PIETRO | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | SINGOLA | 102965 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102966 | POLTRONA PER TERAPIA | GARDHEN BILANCE SRL | STEPHEN H ECO VERSIONE 1 | 15DP1828 | SINGOLA | 102966 | 0 | S.PIETRO | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | SINGOLA | 102966 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102967 | POLTRONA PER TERAPIA | GARDHEN BILANCE SRL | STEPHEN H ECO VERSIONE 1 | 15DP1825 | SINGOLA | 102967 | 0 | S.PIETRO | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | SINGOLA | 102967 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102968 | POLTRONA PER TERAPIA | GARDHEN BILANCE SRL | STEPHEN H ECO VERSIONE 1 | 15DP1827 | SINGOLA | 102968 | 0 | S.PIETRO | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | SINGOLA | 102968 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102969 | POLTRONA PER TERAPIA | GARDHEN BILANCE SRL | STEPHEN H ECO VERSIONE 1 | 15DP1830 | SINGOLA | 102969 | 0 | S.PIETRO | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | SINGOLA | 102969 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102970 | POLTRONA PER TERAPIA | GARDHEN BILANCE SRL | STEPHEN H ECO VERSIONE 1 | 15DP1826 | SINGOLA | 102970 | 0 | S.PIETRO | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | SINGOLA | 102970 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102971 | POLTRONA PER TERAPIA | GARDHEN BILANCE SRL | STEPHEN H ECO VERSIONE 1 | 15DP1832 | SINGOLA | 102971 | 0 | S.PIETRO | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | SINGOLA | 102971 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102972 | POLTRONA PER TERAPIA | GARDHEN BILANCE SRL | STEPHEN H ECO VERSIONE 1 | 15DP1831 | SINGOLA | 102972 | 0 | S.PIETRO | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | SINGOLA | 102972 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102973 | LAMPADA SCIALITICA | ACEM SRL | STARLED5 NX | 55N1000321 | SINGOLA | 102973 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | SINGOLA | 102973 | 0 | DA FARE | 2973 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.122 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 11.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102974 | LAMPADA SCIALITICA | ACEM SRL | STARLED5 NX | 55N1000322 | SINGOLA | 102974 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | SINGOLA | 102974 | 0 | DA FARE | 2974 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.125 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 12.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102975 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 140 | 30722 | SINGOLA | 102975 | 0 | S.PIETRO | AMB. ALLERGOLOGIA | SALA PRELIEVI | SALA PRELIEVI | SINGOLA | 102975 | 0 | DA FARE | 2975 | 2026-03-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,065 Cavo + Sistema: 0,150 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 265.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102976 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | PD 100 | C0900001 | SINGOLA | 102976 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | SINGOLA | 102976 | 0 | DA FARE | 2976 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 228,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 14.1 | 1.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102977 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | HUNTLEIGH HEALTHCARE | ENTERPRISE 8000 | P055567 | SINGOLA | 102977 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 102978 | 0 | DA FARE | 2977 | 2026-07-09 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.284 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 53 | 0.3 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102978 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | HUNTLEIGH HEALTHCARE | ENTERPRISE 8000 | P052565 | SINGOLA | 102978 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 102978 | 0 | DA FARE | 2978 | 2026-07-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.218 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 57.4 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102979 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | HUNTLEIGH HEALTHCARE | ENTERPRISE 8000 | P052563 | SINGOLA | 102979 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S.RAFFAELE | S. VINCENZO | SINGOLA | 102979 | 0 | DA FARE | 2979 | 2026-05-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.201 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 51.7 | 1.5 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102980 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | HUNTLEIGH HEALTHCARE | ENTERPRISE 8000 | P052566 | SINGOLA | 102980 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 102980 | 0 | DA FARE | 2980 | 2026-07-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.219 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 54.1 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102981 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | CLA HOSPITAL SRL | 50001965 | 26668 | SINGOLA | 102981 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102982 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | CLA HOSPITAL SRL | 50001965 | 26651 | SINGOLA | 102982 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 102982 | 0 | DA FARE | 2982 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A | OVER | OVER | N.A | N.A | 34.6 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102983 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | CLA HOSPITAL SRL | 50001965 | 26664 | SINGOLA | 102983 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 102983 | 0 | DA FARE | 2983 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A | OVER | OVER | N.A | N.A | 33.5 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102984 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | CLA HOSPITAL SRL | 50001965 | 26659 | SINGOLA | 102984 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CARLO SOLVENTI | S. CARLO SOLVENTI | SINGOLA | 102984 | 0 | DA FARE | 2984 | 2026-01-04 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 228,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 18 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027 | SI | SI
102985 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | CLA HOSPITAL SRL | 50001965 | 26667 | SINGOLA | 102985 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | S. VINCENZO | SINGOLA | 102985 | 0 | DA FARE | 2985 | 2026-05-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.245 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 28.8 | 1.4 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102986 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | CLA HOSPITAL SRL | 50001965 | 26657 | SINGOLA | 102986 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102987 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | CLA HOSPITAL SRL | 50001965 | 26666 | SINGOLA | 102987 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102988 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | CLA HOSPITAL SRL | 50001965 | 26655 | SINGOLA | 102988 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. VINCENZO | S. GIUSEPPE | SINGOLA | 102988 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102989 | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | PROVITA MEDIZINTECHNIK GMBH | L230112A | 0712029 | SINGOLA | 102989 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
102990 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 019160/20970066 | SINGOLA | 102990 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 102990 | 0 | DA FARE | 2990 | 2026-06-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 224,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,065 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | OVER | OVER | 40.2 | 1.2 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102991 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 019160/20970044 | SINGOLA | 102991 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | UTIN | UTIN | SINGOLA | 102991 | 0 | DA FARE | 2991 | 2026-04-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 38.4 | 1.5 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102992 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 019160/21067011 | SINGOLA | 102992 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 102992 | 0 | DA FARE | 2992 | 2026-06-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 224,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,059 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | OVER | OVER | 44.1 | 1.4 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102993 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 019160/20970043 | SINGOLA | 102993 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 102993 | 0 | DA FARE | 2993 | 2026-06-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 224,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,060 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | OVER | OVER | 45.2 | 1.3 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102994 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 019160/20917695 | SINGOLA | 102994 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 102994 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
102995 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 019160/20886605 | SINGOLA | 102995 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 102995 | 0 | DA FARE | 2995 | 2026-07-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 55.5 | 1.2 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102996 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 019160/20971383 | SINGOLA | 102996 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 102996 | 0 | DA FARE | 2996 | 2026-07-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 56.1 | 1.5 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102997 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 019160/20971270 | SINGOLA | 102997 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 102997 | 0 | DA FARE | 2997 | 2026-06-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 224,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,058 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | OVER | OVER | 39.5 | 1 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102998 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 019160/21067019 | SINGOLA | 102998 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 102998 | 0 | DA FARE | 2998 | 2026-07-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 54.2 | 1.8 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
102999 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 019160/21067007 | SINGOLA | 102999 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 102999 | 0 | DA FARE | 2999 | 2026-06-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 224,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,052 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | OVER | OVER | 43.5 | 1.4 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103000 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 019160/20970064 | SINGOLA | 103000 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | SINGOLA | 103000 | 0 | DA FARE | 3000 | 2026-04-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 228,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,070 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 35.2 | 1.1 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103001 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 019160/21960249 | SINGOLA | 103001 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 103001 | 0 | DA FARE | 3001 | 2026-06-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 224,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,062 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | OVER | OVER | 44.1 | 1.1 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103002 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 019160/20970016 | SINGOLA | 103002 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103003 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 019160/20970027 | SINGOLA | 103003 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 103003 | 0 | DA FARE | 3003 | 2026-06-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 224,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,065 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | OVER | OVER | 40.2 | 1.2 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103004 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 01960/20971263 | SINGOLA | 103004 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 103004 | 0 | DA FARE | 3004 | 2026-06-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 224,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,068 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | OVER | OVER | 39.2 | 1.1 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103005 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 019160/21426285 | SINGOLA | 103005 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | SINGOLA | 103042 | 0 | DA FARE | 3005 | 2026-04-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 228,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,072 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 35.3 | 1.2 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103006 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 019160/20917663 | SINGOLA | 103006 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 103006 | 0 | DA FARE | 3006 | 2026-07-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 55.4 | 1.7 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103007 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 019160/20971374 | SINGOLA | 103007 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | SINGOLA | 103007 | 0 | DA FARE | 3007 | 2026-04-02 | POSITIVO | TARGA INVENTARIO ASSENTE | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 228,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,068 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 34.2 | 1 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103008 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 019160/20970047 | SINGOLA | 103008 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 103008 | 0 | DA FARE | 3008 | 2026-04-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,074 | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 36.6 | 1.5 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103009 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 019160/22743036 | SINGOLA | 103009 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 103009 | 0 | DA FARE | 3009 | 2026-07-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 51.1 | 1.2 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103010 | SPIROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO | MIR SRL MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH | SPIRODOC | A23-0W06023 | SINGOLA | 103010 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103012 | ACCELERATORE LINEARE | VARIAN INC | TRUEBEAM | 2376 | SINGOLA | 103012 | 0 | S.PIETRO | RADIOTERAPIA | RADIOTERAPIA | RADIOTERAPIA | SINGOLA | 103012 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103013 | AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE | APPLIED BIOSYSTEMS INC | ABI PRISM 7300 REAL TIME PCR SYSTEM | 273004070 | SINGOLA | 103013 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 103013 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103014 | ANALIZZATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE | APPLIED BIOSYSTEMS INC | 3500 GENETIC ANALYZER | 23128-161 | SINGOLA | 103014 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 103014 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103015 | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 5000 | 101997001313 | SINGOLA | 103015 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | SINGOLA | 103015 | 0 | DA FARE | 3015 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 229, V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,098 Cavo + Sistema: 0,191 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 44.9 | 11.2 | CAVO ECG (CF) | 38.1 | PIASTRE (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103016 | LETTO/POLTRONA ELETTRIFICATO DA PARTO | BORCAD | AVE BASE | 2674 | SINGOLA | 103016 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | SINGOLA | 103016 | 0 | DA FARE | 3016 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.171 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 36.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103017 | RISCALDATORE RADIANTE PER NEONATI | WEYER GMBH | CERAMOTHERM 3000 | 50483 | COMPONENTE | 103021 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA PARTO | SALA TRAVAGLIO | COMPONENTE | 103021 | 0 | DA FARE | 3017 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,084 Cavo + Sistema: 0,164 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 202.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103018 | RISCALDATORE RADIANTE PER NEONATI | WEYER GMBH | CERAMOTHERM 3000 | 50481 | COMPONENTE | 103026 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA PARTO | SALA TRAVAGLIO | COMPONENTE | 103026 | 0 | DA FARE | 3018 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,090 Cavo + Sistema: 0,177 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 202.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103019 | LETTO/POLTRONA ELETTRIFICATO DA PARTO | BORCAD | AVE BASE | 2673 | SINGOLA | 103019 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | SINGOLA | 103019 | 0 | DA FARE | 3019 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.178 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 41.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103020 | MONITOR FETALE | EDAN INSTRUMENTS INC | F9 | 560144-M15300560001 | SINGOLA | 103020 | 0 | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | SINGOLA | 103020 | 0 | DA FARE | 3020 | 2026-07-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 29.1 | 7 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103021 | LETTO PER RIANIMAZIONE NEONATALE | WEYER GMBH | WY 2010 | 50128 | PRINCIPALE | 103021 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA PARTO | SALA TRAVAGLIO | PRINCIPALE | 103021 | 0 | DA FARE | 3021 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 229,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,065 Cavo + sistema: 0,127 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 55.9 | 6.8 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103022 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | NR | NR | NR | SINGOLA | 103022 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | SINGOLA | 103022 | 0 | DA FARE | 3022 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,2 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.135 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 17.7 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103023 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | NR | NR | NR | SINGOLA | 103023 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103024 | MONITOR | MINDRAY CO LTD | BENEVIEW T5 | CM63148075 | COMPONENTE | 103174 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | COMPONENTE | 103174 | 0 | DA FARE | 3024 | 2026-09-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,089 cavo + sistema: 0,175 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 72.4 | 18.3 | CAVO ECG (CF) | 4 | CAVO SPO2 (BF) | 3.1 | BRACCIALE NIBP (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103025 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | MINDRAY CO LTD | WATO EX 65 | KT 63000027 | PRINCIPALE | 103025 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 3 | PRINCIPALE | 103025 | 0 | DA FARE | 3025 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,081 Cavo + Sistema: 0,145 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 108.4 | 6.2 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103026 | LETTO PER RIANIMAZIONE NEONATALE | WEYER GMBH | 1830 | 50131 | PRINCIPALE | 103026 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA PARTO | SALA TRAVAGLIO | PRINCIPALE | 103026 | 0 | DA FARE | 3026 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 229,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,060 Cavo + sistema: 0,129 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 59.9 | 6.4 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103027 | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 5000 | 101997001312 | SINGOLA | 103027 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | SINGOLA | 103027 | 0 | DA FARE | 3027 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 229, V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω |  | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 51.1 | 12.1 | CAVO ECG (CF) | 38.9 | PIASTRE (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103028 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 19160/22743230 | SINGOLA | 103028 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | D.H. ONCOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103029 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 19160/22743012 | SINGOLA | 103029 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | SINGOLA | 103029 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103030 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 019160/2274389 | SINGOLA | 103030 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 103030 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103031 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 19160/21426297 | SINGOLA | 103031 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. VINCENZO | S. VINCENZO | SINGOLA | 103031 | 0 | DA FARE | 3031 | 2026-05-11 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 228,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | Cavo: 0,062 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 43.2 | 1.2 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103032 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 019160/21067009 | SINGOLA | 103032 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. VINCENZO | S. VINCENZO | SINGOLA | 103032 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103033 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 019160/21067015 | SINGOLA | 103033 | 0 | S.PIETRO | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | SINGOLA | 103033 | 0 | DA FARE | 3033 | 2026-08-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 229,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,061 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 53.9 | 1.1 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103034 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 019160/22743304 | SINGOLA | 103034 | 0 | S.PIETRO | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 103034 | 0 | DA FARE | 3034 | 2026-07-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 50.5 | 1.4 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103035 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 019160/20917173 | SINGOLA | 103035 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | SINGOLA | 103035 | 0 | DA FARE | 3035 | 2026-04-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 228,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,075 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 31.2 | 1.4 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103036 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 019160/22743014 | SINGOLA | 103036 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103037 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 019160/21337044 | SINGOLA | 103037 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 103037 | 0 | DA FARE | 3037 | 2026-07-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 56.4 | 1.8 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103038 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS VIAL SA | INJECTOMAT AGILIA | 018060/22866300 | SINGOLA | 103038 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CARLO SOLVENTI | S. CARLO SOLVENTI | SINGOLA | 103038 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103039 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS VIAL SA | INJECTOMAT AGILIA | 018060/22866298 | SINGOLA | 103039 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 103039 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103040 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS VIAL SA | INJECTOMAT AGILIA | 018060/22866295 | SINGOLA | 103040 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. VINCENZO | S. VINCENZO | SINGOLA | 103040 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103041 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS VIAL SA | INJECTOMAT AGILIA | 018060/22866302 | SINGOLA | 103041 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. VINCENZO | S. VINCENZO | SINGOLA | 103041 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103042 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS VIAL SA | INJECTOMAT AGILIA | 018060/22866299 | SINGOLA | 103042 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 103042 | 0 | DA FARE | 3042 | 2026-06-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 224,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,058 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | OVER | OVER | 37.5 | 1.1 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103043 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS VIAL SA | INJECTOMAT AGILIA | 018060/22866301 | SINGOLA | 103043 | 0 | S.PIETRO | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | S. CARLO CARDIOLOGIA | SINGOLA | 103043 | 0 | DA FARE | 3043 | 2026-04-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,124 | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 68.2 | 1.1 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103045 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS VIAL SA | INJECTOMAT AGILIA | 018060/22866293 | SINGOLA | 103045 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103045 | 0 | DA FARE | 3045 | 2026-04-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,052 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 34.2 | 2.1 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103046 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS VIAL SA | INJECTOMAT AGILIA | 018060/22866304 | SINGOLA | 103046 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | RIANIMAZIONE | UTIC | SINGOLA | 103046 | 0 | DA FARE | 3046 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | OVER | OVER | 14.4 | 1.1 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103047 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS VIAL SA | INJECTOMAT AGILIA | 018060/22866296 | SINGOLA | 103047 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103048 | MISCELATORE ARIA/OSSIGENO | SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS | KL 20 | K2151204001B | SINGOLA | 103048 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103049 | MISCELATORE ARIA/OSSIGENO | SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS | KL 20 | K2151026004B | SINGOLA | 103049 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103049 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103050 | MISCELATORE ARIA/OSSIGENO | SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS | KL 20 | K2151204004B | SINGOLA | 103050 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103050 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103052 | REGISTRATORE HOLTER DELLA PRESSIONE SANGUIGNA | SPACELABS HEALTHCARE | 90217 | 1927 | SINGOLA | 103052 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO ELETTROSTIMOLAZIONE | S. CARLO ELETTROSTIMOLAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103053 | BILIRUBINOMETRO CUTANEO | GERIUM MEDICAL | BILICARE | 1500550 | SINGOLA | 103053 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103053 | 0 | DA FARE | 3053 | 2026-04-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | BF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.1 | AGO(BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103054 | BILIRUBINOMETRO CUTANEO | GERIUM MEDICAL | BILICARE | 1500488 | SINGOLA | 103054 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103054 | 0 | DA FARE | 3054 | 2026-04-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | BF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.3 | AGO(BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103055 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | BEDSIDE LIBRA | MBB1509689 | SINGOLA | 103055 | 0 | S.PIETRO | UTIN | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 103055 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103056 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | BEDSIDE LIBRA | GBA1303169 | SINGOLA | 103056 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | SINGOLA | 103056 | 0 | DA FARE | 3056 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 229,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,095 Cavo + Sistema: 0,191 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 40.1 | 4.9 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103057 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | PM 1000 N | GBA1200365 | SINGOLA | 103057 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA TRAVAGLIO | SALA TRAVAGLIO | SINGOLA | 103057 | 0 | DA FARE | 3057 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 229,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,077 Cavo + Sistema:0,143 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 32.5 | 4.4 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103058 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | PM 1000 N | MBB1509677 | SINGOLA | 103058 | 0 | S.PIETRO | UTIN | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | SINGOLA | 103058 | 0 | DA FARE | 3058 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 229,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,095 Cavo + Sistema: 0,190 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 39.1 | 4.9 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103060 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 140 | 58130 | SINGOLA | 103060 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | SINGOLA | 103060 | 0 | DA FARE | 3060 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 229,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.198 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 66.7 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103061 | RISCALDATORE RADIANTE PER NEONATI | WEYER GMBH | CERAMOTHERM 3000 | 50655 | SINGOLA | 103061 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | SINGOLA | 103061 | 0 | DA FARE | 3061 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,2 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.112 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 17.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103062 | RISCALDATORE RADIANTE PER NEONATI | WEYER GMBH | CERAMOTHERM 3000 | 50654 | SINGOLA | 103062 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | SINGOLA | 103062 | 0 | DA FARE | 3062 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,099 Cavo + Sistema: 0,191 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 44.3 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103063 | MONITOR | MINDRAY CO LTD | BENEVIEW T5 | CM63148076 | COMPONENTE | 104370 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO SALA PREPARAZIONE | COMPONENTE | 103172 | 0 | DA FARE | 3063 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,066 cavo + sistema: 0,134 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 70.4 | 16.5 | CAVO ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103064 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | MINDRAY CO LTD | WATO EX 65 | KT 63000026 | PRINCIPALE | 103064 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | PRINCIPALE | 103064 | 0 | DA FARE | 3064 | 2026-09-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,068 cavo + sistema: 0,124 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 107.9 | 7.8 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103066 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 140 | 58186 | SINGOLA | 103066 | 0 | S.PIETRO | B. MENNI | OSTETRICIA (B.MENNI) | OSTETRICIA (B.MENNI) | SINGOLA | 103066 | 0 | DA FARE | 3066 | 2026-05-08 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.18 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 72.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103067 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 140 | 58187 | SINGOLA | 103067 | 0 | S.PIETRO | RADIOTERAPIA | RADIOTERAPIA | RADIOTERAPIA | SINGOLA | 103067 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103069 | TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER | ARIZANT HEALTHCARE INC | BAIR HUGGER 775 | 85599 | SINGOLA | 103069 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA PREPARAZIONE | SINGOLA | 103069 | 0 | DA FARE | 3069 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 2301.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,078 Cavo + Sistema: 0,177 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 32.8 | 1.6 | TUBO (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103070 | MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA, APPARECCHIO PER | 3M | SPOTON 370 | 05313 | SINGOLA | 103070 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103073 | MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA, APPARECCHIO PER | 3M | SPOTON 370 | 05035 | SINGOLA | 103073 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103074 | MONITOR FETALE | EDAN INSTRUMENTS INC | F9 | 560144-M16400250002 | SINGOLA | 103074 | 0 | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | SINGOLA | 103074 | 0 | DA FARE | 3074 | 2026-07-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 32.1 | 7.1 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103075 | LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER | GETINGE INFECTION CONTROL AB | FD 1600 NINJO | BAA064645 | SINGOLA | 103075 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | SINGOLA | 103075 | 0 | DA FARE | 3075 | 2026-08-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.187 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 49.9 | 1.1 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103076 | ECOTOMOGRAFO | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | APLIO 300 (TUS A300) | WAB1582139 | PRINCIPALE | 103076 | ECO11 (103076) | S.PIETRO | UTIN | AMB. PEDIATRIA | AMB. PEDIATRIA | PRINCIPALE | 103076 | ECO11 (103076) | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103077 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | NR | 23767015 | COMPONENTE | 103076 | ECO11 (103076) | S.PIETRO | UTIN | AMB. PEDIATRIA | AMB. PEDIATRIA | COMPONENTE | 103076 | ECO11 (103076) | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103078 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | CP 30 DW | 606475M | COMPONENTE | 103076 | ECO11 (103076) | S.PIETRO | UTIN | AMB. PEDIATRIA | AMB. PEDIATRIA | COMPONENTE | 103076 | ECO11 (103076) | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103079 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP D 898 MD | 7015812 | COMPONENTE | 103076 | ECO11 (103076) | S.PIETRO | UTIN | AMB. PEDIATRIA | AMB. PEDIATRIA | COMPONENTE | 103076 | ECO11 (103076) | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103080 | SONDA ECOGRAFICA | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | PVT 712 BT | 99B1654567 | COMPONENTE | 103076 | ECO11 (103076) | S.PIETRO | UTIN | AMB. PEDIATRIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103081 | SONDA ECOGRAFICA | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | PLT 1204 BT | 99A1584300 | COMPONENTE | 103076 | ECO11 (103076) | S.PIETRO | UTIN | AMB. PEDIATRIA | AMB. PEDIATRIA | COMPONENTE | 103076 | ECO11 (103076) | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103082 | SONDA ECOGRAFICA | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | PST 50 BT | 99S15X3466 | COMPONENTE | 104008 | ECO15 (104008) | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | COMPONENTE | 104008 | ECO15 (104008) | DA FARE | 104008 | 2026-04-30 | POSITIVO | VERIFICATO CON APP PADRE | [12 empty] | Ω | [14 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103083 | MONITOR FUNZIONALITA' CEREBRALI | NATUS MEDICAL INC | OLYMPIC BRAINZ MONITOR | 101789 | SINGOLA | 103083 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103083 | 0 | DA FARE | 3083 | 2026-05-04 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,062 Cavo + Sistema: 0,238 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 154.2 | 8.1 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103084 | PRESSIONE POSITIVA CONTINUA, APPARECCHIO PER | ACUTRONIC MEDICAL SYSTEMS AG | FABIAN THERAPY EVOLUTION | AT20BD0643 | SINGOLA | 103084 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103084 | 0 | DA FARE | 3084 | 2026-04-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,050, Cavo + Sistema: 0,136 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 193.4 | 0.5 | TUBO (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103087 | PRESSIONE POSITIVA CONTINUA, APPARECCHIO PER | ACUTRONIC MEDICAL SYSTEMS AG | FABIAN THERAPY EVOLUTION | AT01112 | SINGOLA | 103087 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103087 | 0 | DA FARE | 3087 | 2026-04-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,052 Cavo + Sistema: 0,122 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 24.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103089 | PRESSIONE POSITIVA CONTINUA, APPARECCHIO PER | ACUTRONIC MEDICAL SYSTEMS AG | FABIAN THERAPY EVOLUTION | AT01113 | SINGOLA | 103089 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103824 | 0 | DA FARE | 3089 | 2026-04-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,062 Cavo + Sistema: 0,122 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 55.2 | 1.2 | TUBO (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103091 | PRESSIONE POSITIVA CONTINUA, APPARECCHIO PER | ACUTRONIC MEDICAL SYSTEMS AG | FABIAN THERAPY EVOLUTION | AT01111 | SINGOLA | 103091 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103091 | 0 | DA FARE | 3091 | 2026-04-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,054 Cavo + Sistema: 0,128 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 22.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103093 | PRESSIONE POSITIVA CONTINUA, APPARECCHIO PER | ACUTRONIC MEDICAL SYSTEMS AG | FABIAN THERAPY EVOLUTION | AT01110 | SINGOLA | 103093 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103093 | 0 | DA FARE | 3093 | 2026-05-04 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,085 Cavo + Sistema: 0,112 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 22.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103095 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 20970041 | SINGOLA | 103095 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [15 empty] | cavo + sistema: 0,170 Ω | Ω
103098 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS VIAL SA | INJECTOMAT AGILIA | 23047586 | SINGOLA | 103098 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 103098 | 0 | DA FARE | 3098 | 2026-06-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 224,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,059 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | OVER | OVER | 34.5 | 1.3 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103099 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS VIAL SA | INJECTOMAT AGILIA | 23047588 | SINGOLA | 103099 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 103099 | 0 | DA FARE | 3099 | 2026-06-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 224,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | OVER | OVER | 36.5 | 1.1 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103100 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS VIAL SA | INJECTOMAT AGILIA | 23047589 | SINGOLA | 103100 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | UTIC | SINGOLA | 103100 | 0 | DA FARE | 3100 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | OVER | OVER | 14.8 | 1.1 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103101 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS VIAL SA | INJECTOMAT AGILIA | 23047595 | SINGOLA | 103101 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | SINGOLA | 103101 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103102 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS VIAL SA | INJECTOMAT AGILIA | 23047597 | SINGOLA | 103102 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103104 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS VIAL SA | INJECTOMAT AGILIA | 23047591 | SINGOLA | 103104 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | SINGOLA | 103104 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103105 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | NR | SINGOLA | 103105 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | UTIN | SINGOLA | 103105 | 0 | NON PREVISTO | 3105 | 2026-05-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,058 | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 18.9 | 1.1 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103106 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 21003653 | SINGOLA | 103106 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103107 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 20971269 | SINGOLA | 103107 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103107 | 0 | DA FARE | 3107 | 2026-04-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,065, Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 32.1 | 1.8 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103108 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 20917684 | SINGOLA | 103108 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | SINGOLA | 103108 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103109 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 20970034 | SINGOLA | 103109 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 103109 | 0 | DA FARE | 3109 | 2026-06-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 224,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,058 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | OVER | OVER | 40.2 | 1 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103110 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 20970083 | SINGOLA | 103110 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103110 | 0 | DA FARE | 3110 | 2026-04-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 37.2 | 1.1 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103111 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 20886592 | SINGOLA | 103111 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | SINGOLA | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103112 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 20970078 | SINGOLA | 103112 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103113 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 20917667 | SINGOLA | 103113 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103113 | 0 | DA FARE | 3113 | 2026-04-22 | POSITIVO CON RISERVA | NC 18 ETICHETTA INVENTARIO ROVINATA NON LEGGIBILE COMPLETAMETE | OK | N.V. | KO | OK | OK | OK | OK | II | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 38.2 | 1.1 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103114 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 20403445 | SINGOLA | 103114 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103114 | 0 | DA FARE | 3114 | 2026-04-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,066, Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 32.9 | 1 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103115 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | HUNTLEIGH HEALTHCARE | ENTERPRISE 8000X | P0386432 | SINGOLA | 103115 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | SINGOLA | 103115 | 0 | DA FARE | 3115 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.153 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 48.7 | 1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103116 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | HUNTLEIGH HEALTHCARE | ENTERPRISE 8000X | P0386430 | SINGOLA | 103116 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | SINGOLA | 103116 | 0 | DA FARE | 3116 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.155 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 50.1 | 1.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103117 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | HUNTLEIGH HEALTHCARE | ENTERPRISE 8000X | P0386429 | SINGOLA | 103117 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | SINGOLA | 103117 | 0 | DA FARE | 3117 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.158 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 46.5 | 1.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103118 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | HUNTLEIGH HEALTHCARE | ENTERPRISE 8000X | P0386433 | SINGOLA | 103118 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | SINGOLA | 103118 | 0 | DA FARE | 3118 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.148 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 47.5 | 1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103119 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | HUNTLEIGH HEALTHCARE | ENTERPRISE 8000X | P0386431 | SINGOLA | 103119 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | SINGOLA | 103119 | 0 | DA FARE | 3119 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.144 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 48.2 | 1.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103120 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | HUNTLEIGH HEALTHCARE | ENTERPRISE 8000X | P0386428 | SINGOLA | 103120 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | SINGOLA | 103120 | 0 | DA FARE | 3120 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.149 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 48.3 | 1.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103121 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | HUNTLEIGH HEALTHCARE | ENTERPRISE 8000X | P0386426 | SINGOLA | 103121 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | SINGOLA | 103121 | 0 | DA FARE | 3121 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.153 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 47.1 | 1.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103122 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | HUNTLEIGH HEALTHCARE | ENTERPRISE 8000X | P0386427 | SINGOLA | 103122 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | SINGOLA | 103122 | 0 | DA FARE | 3122 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.157 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 48.2 | 1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103123 | LAMPADA SCIALITICA | ACEM SRL | STARLED5 NX | 55N1000438 | SINGOLA | 103123 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | SINGOLA | 103123 | 0 | DA FARE | 3123 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.128 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 11.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103124 | LAMPADA SCIALITICA | ACEM SRL | STARLED5 NX | 55N1000439 | SINGOLA | 103124 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | SINGOLA | 103124 | 0 | DA FARE | 3124 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.12 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 12.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103126 | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 5000 | 101995101089 | SINGOLA | 103126 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | SINGOLA | 103126 | 0 | DA FARE | 3126 | 2026-07-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 223,6 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,054 Cavo + Sistema: 0,263 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 112.1 | 9.9 | CAVO ECG (CF) | 25.5 | PIASTRE (BF) | 7.4 | CAVO SPO2 (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103128 | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 5000 | 101995101090 | SINGOLA | 103128 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | LAB.A.T. S.I.C. | SALA OP. OCULISTICA | SINGOLA | 103128 | 0 | DA FARE | 3128 | 2026-09-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 227,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,076 Cavo + Sistema: 0,138 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 76.3 | 32.9 | PIASTRE (BF) | 13.4 | CAVO ECG (CF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103130 | SALDATORE DI SACCHE | HAEMONETICS CORP | B40 | B40-00-1113 | SINGOLA | 103130 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | SINGOLA | 103130 | 0 | DA FARE | 3130 | 2026-06-16 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 225,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 5.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103131 | LETTO PER RIANIMAZIONE NEONATALE | ATOM MEDICAL CORP | INFA WARMER I 103 | 2540224 | SINGOLA | 103131 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | SINGOLA | 103131 | 0 | DA FARE | 3131 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 229,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,081, Cavo + Sistema: 0,211 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 162.6 | 1.9 | MATERASSINO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103132 | LETTO PER RIANIMAZIONE NEONATALE | ATOM MEDICAL CORP | INFA WARMER I 103 | 2540208 | SINGOLA | 103132 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | SINGOLA | 103132 | 0 | DA FARE | 3132 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 229,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,077, Cavo + Sistema: 0,209 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 161.6 | 1.9 | MATERASSINO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103133 | LETTO PER RIANIMAZIONE NEONATALE | ATOM MEDICAL CORP | INFA WARMER I 103 | 2520553 | SINGOLA | 103133 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | SINGOLA | 103133 | 0 | DA FARE | 3133 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 229,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,079, Cavo + Sistema: 0,221 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 162 | 2.2 | MATERASSINO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103134 | LETTO PER RIANIMAZIONE NEONATALE | ATOM MEDICAL CORP | INFA WARMER I 103 | 24Z0762 | SINGOLA | 103134 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA TRAVAGLIO | SALA TRAVAGLIO | SINGOLA | 103134 | 0 | DA FARE | 3134 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055 Cavo + Sistema: 0,199 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 151.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103137 | MINISONDA ECOGRAFICA | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | UM DP20 25R MINISONDA | 7630120 | COMPONENTE | 102247 | OLY (102247) | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103139 | LETTO/POLTRONA ELETTRIFICATO DA PARTO | BORCAD | AVE BASE | 2818 | SINGOLA | 103139 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | SINGOLA | 103139 | 0 | DA FARE | 3139 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.181 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 42.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103140 | LETTO/POLTRONA ELETTRIFICATO DA PARTO | BORCAD | AVE BASE | 2819 | SINGOLA | 103140 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | SINGOLA | 103140 | 0 | DA FARE | 3140 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.184 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 40.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103141 | MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA, APPARECCHIO PER | 3M | SPOTON 370 | 06920 | SINGOLA | 103141 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 4 | SINGOLA | 103141 | 0 | DA FARE | 3141 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.104 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 88.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103142 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 65 OXIMAX | P14803765 | SINGOLA | 103142 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO SOLVENTI | D.H. ONCOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103143 | CAPPA ASPIRANTE | BIO OPTICA MILANO SPA | TRIMMING TECH 180 | S01629161 | SINGOLA | 103143 | 0 | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | SINGOLA | 103143 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103144 | ANALIZZATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE | THERMO FISHER SCIENTIFIC | ION CHEF | 242470361 | PRINCIPALE | 103144 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | PRINCIPALE | 103144 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103145 | AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE | THERMO FISHER SCIENTIFIC | ION S5 SEQUENCER | 2772760600 | COMPONENTE | 103144 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | COMPONENTE | 103144 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103146 | CENTRIFUGA | THERMO FISHER SCIENTIFIC | HERAEUS BIOFUGE PICO 17 | 41987792 | SINGOLA | 103146 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103147 | CENTRIFUGA | THERMO FISHER SCIENTIFIC | HERAEUS BIOFUGE PICO 17 | 41987791 | SINGOLA | 103147 | 0 | S.PIETRO | S. GIOVANNI DI DIO (MED. DONNE) | OSTETRICIA (B.MENNI) | OSTETRICIA (B.MENNI) | SINGOLA | 103147 | 0 | DA FARE | 3147 | 2026-05-08 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,060 Cavo + Sistema: 0,185 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 185 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103148 | RISCALDATORE RADIANTE PER NEONATI | WEYER GMBH | CERAMOTHERM 3000 | 51115 | SINGOLA | 103148 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | SINGOLA | 103148 | 0 | DA FARE | 3148 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,109 Cavo + Sistema: 0,209 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 40.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103149 | RISCALDATORE RADIANTE PER NEONATI | WEYER GMBH | CERAMOTHERM 3000 | 51114 | SINGOLA | 103149 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | SINGOLA | 103149 | 0 | DA FARE | 3149 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,095 Cavo + Sistema: 0,207 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 40.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103150 | BILIRUBINOMETRO | GINEVRI SRL | ONE BEAM 8067 | 1560/16 | SINGOLA | 103150 | 0 | S.PIETRO | UTIN | AMB. PEDIATRIA | AMB. PEDIATRIA | SINGOLA | 103150 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103151 | BILIRUBINOMETRO | GINEVRI SRL | ONE BEAM 8067 | 1559/16 | SINGOLA | 103151 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103151 | 0 | DA FARE | 3151 | 2026-05-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,082 Cavo + Sistema: 0,165 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 79.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103152 | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | STORZ KARL GMBH & CO KG | IMAGE 1 D3 LINK TC 302 | PT746796-P | COMPONENTE | 103157 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO MAGAZZINO | COMPONENTE | 103157 | 0 | DA FARE | 3152 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,093 cavo + sistema: 0,194 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 66.8 | 10.4 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103153 | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | STORZ KARL GMBH & CO KG | IMAGE 1 H3 LINK TC 300 | RT747114-P | COMPONENTE | 103157 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO MAGAZZINO | COMPONENTE | 103157 | 0 | DA FARE | 3153 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,099 cavo + sistema: 0,201 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 70.5 | 9.6 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103154 | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | STORZ KARL GMBH & CO KG | IMAGE 1 CONNECT TC 200 | RT747002-P | COMPONENTE | 103157 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO MAGAZZINO | COMPONENTE | 103157 | 0 | DA FARE | 3154 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,091 cavo + sistema: 0,221 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 63.9 | 9.8 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103155 | FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA | STORZ KARL GMBH & CO KG | 20133720 D-LIGHT P SCB | RT3927-C | COMPONENTE | 103157 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO MAGAZZINO | COMPONENTE | 103157 | 0 | DA FARE | 3155 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,097 Ω Cavo + Sistema: 0,181 Ω | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 71.2 | 7.9 | ENDOSCOPIO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103156 | INSUFFLATORE DI GAS | STORZ KARL GMBH & CO KG | THERMOFLATOR 26432008-1 | RT21083 | COMPONENTE | 103157 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO MAGAZZINO | COMPONENTE | 103157 | 0 | DA FARE | 3156 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,089 cavo + sistema: 0,161 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 60 | 6.3 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103157 | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | STORZ KARL GMBH & CO KG | COR CARTS UG 220 | PT01945 | PRINCIPALE | 103157 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO MAGAZZINO | PRINCIPALE | 103157 | 0 | DA FARE | 3157 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo + sistema: 0,150 Ω | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 104.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103158 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | STORZ KARL GMBH & CO KG | MONITOR HOLDER 3D MOD_TM323 | RT1604330 | COMPONENTE | 103157 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO MAGAZZINO | COMPONENTE | 103157 | 0 | DA FARE | 3158 | 2026-08-25 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP. PADRE | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | Ω
103160 | TELECAMERA | STORZ KARL GMBH & CO KG | IMAGE 1 H3 Z FI SPIES | RT873573-H | COMPONENTE | 103157 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 1 | COMPONENTE | 103157 | 0 | DA FARE | 3160 | 2026-08-26 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | Ω
103161 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP D 898 MD | 7116425 | COMPONENTE | 101937 | ECO1 (101937) | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | OSTETRICIA/GINECOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103163 | VIDEOGASTROSCOPIO | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | GIF Q 165 | 2629835 | COMPONENTE | 102251 | SYS 1 (102251) | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103165 | VIDEOCOLONSCOPIO | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | CF Q 165 I | 2614083 | COMPONENTE | 103374 | SYS 5 (103374) | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103166 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 65 OXIMAX | P14803822 | SINGOLA | 103166 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103167 | CARRELLO BAGNOMARIA | HUPFER METALLWERKE GMBH & CO. KG | SPA EB1 | BL3479605 | SINGOLA | 103167 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103167 | 0 | DA FARE | 3167 | 2026-05-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.199 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 195.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103168 | MONITOR FETALE | EDAN INSTRUMENTS INC | F9 | 560144-M16703500002 | SINGOLA | 103168 | 0 | S.PIETRO | SALA TRAVAGLIO | SALA PARTO | SALA TRAVAGLIO | SINGOLA | 103168 | 0 | DA FARE | 3168 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 229,3 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,099 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 15.1 | 5.8 | SONDE FETALI (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103169 | MONITOR FETALE | EDAN INSTRUMENTS INC | F9 | 560144-M16703500001 | SINGOLA | 103169 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | SINGOLA | 103169 | 0 | DA FARE | 3169 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 229,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,095 Cavo + Sistema: 0,180 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 51.1 | 9.3 | SONDE FETALI (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103170 | SEGA PER GESSI | STRYKER CORP | CAST CUTTER 0941-000-000 | 1623500419 | PRINCIPALE | 103170 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRINCIPALE | 103170 | 0 | DA FARE | 3170 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 7.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103171 | ASPIRATORE POLVERI DERIVANTI DAL TAGLIO GESSO | STRYKER CORP | 0996-000-000 | 1621500619 | COMPONENTE | 103170 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | COMPONENTE | 103170 | 0 | DA FARE | 3171 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,099 cavo + sistema: 0,202 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 28.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103172 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | MINDRAY CO LTD | WATO EX 65 | KT 66000072 | PRINCIPALE | 103172 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO SALA PREPARAZIONE | PRINCIPALE | 103172 | 0 | DA FARE | 3172 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,091 Cavo + Sistema: 0,171 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 170.9 | 7.4 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103173 | MONITOR | MINDRAY CO LTD | BENEVIEW T5 | CM66149637 | COMPONENTE | 103064 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | COMPONENTE | 103064 | 0 | DA FARE | 3173 | 2026-09-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,075 cavo + sistema: 0,145 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 61.5 | 14.5 | CAVO ECG (CF) | 4.8 | CAVO SPO2 (BF) | 2.9 | BRACCIALE NIBP (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103174 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | MINDRAY CO LTD | WATO EX 65 | KT 66000071 | PRINCIPALE | 103174 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | PRINCIPALE | 103174 | 0 | DA FARE | 3174 | 2026-09-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,078 cavo + sistema: 0,119 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 168.9 | 4.9 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103175 | MONITOR | MINDRAY CO LTD | BENEVIEW T5 | CM66149636 | SINGOLA | 103175 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103176 | LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER | GETINGE INFECTION CONTROL AB | FD 1600 NINJO | BAA071299 | SINGOLA | 103176 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | SINGOLA | 103176 | 0 | DA FARE | 3176 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.126 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 13.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103177 | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | PROVITA MEDIZINTECHNIK GMBH | L 230112 A | 1603002 | SINGOLA | 103177 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | SINGOLA | 103177 | 0 | DA FARE | 3177 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 5 | [8 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103178 | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | PROVITA MEDIZINTECHNIK GMBH | L 230112 A | 0712020 | SINGOLA | 103178 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | SINGOLA | 103176 | 0 | DA FARE | 3178 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 5.1 | [8 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103179 | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | PROVITA MEDIZINTECHNIK GMBH | L 230112 A | 0712013 | SINGOLA | 103179 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | SINGOLA | 103179 | 0 | DA FARE | 3179 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 5.4 | [8 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103180 | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | PROVITA MEDIZINTECHNIK GMBH | L 230112 A | 0712038 | SINGOLA | 103180 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | SINGOLA | 103180 | 0 | DA FARE | 3180 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 5.3 | [8 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103181 | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | PROVITA MEDIZINTECHNIK GMBH | L 230112 A | 0712042 | SINGOLA | 103181 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | SINGOLA | 103181 | 0 | DA FARE | 3181 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 4.9 | [8 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103182 | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | PROVITA MEDIZINTECHNIK GMBH | L 230112 A | 1603001 | SINGOLA | 103182 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | SINGOLA | 103182 | 0 | DA FARE | 3182 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 5.1 | [8 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103183 | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | PROVITA MEDIZINTECHNIK GMBH | L 23011 2A | 0712041 | SINGOLA | 103183 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | SINGOLA | 103183 | 0 | DA FARE | 3183 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 4.8 | [8 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103184 | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | PROVITA MEDIZINTECHNIK GMBH | L 230112 A | 0712026 | SINGOLA | 103184 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | SINGOLA | 103184 | 0 | DA FARE | 3184 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 4.5 | [8 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103185 | ELETTROBISTURI | BOWA ELECTRONIC GMBH & CO KG | ARC 400 | 40000884 | SINGOLA | 103185 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | SINGOLA | 103185 | 0 | DA FARE | 3185 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 228,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,088 Cavo + Sistema: 0,176 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 194.4 | 42.4 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103186 | VAPORIZZATORE | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | D VAPOR | ASCA0184 | SINGOLA | 103186 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 1 | SINGOLA | 103186 | 0 | DA FARE | 3186 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.168 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 32.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103187 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 170 | 59938 | SINGOLA | 103187 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO SOLVENTI | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 103187 | 0 | DA FARE | 3187 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 229,2V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.091 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 92.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103188 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 1500 | 59649 | SINGOLA | 103188 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 103188 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103189 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR SPACE | 244238 | SINGOLA | 103189 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103190 | DEFIBRILLATORE | MEDIANA CO LTD | A10 | 156416020129 | SINGOLA | 103190 | 0 | S.PIETRO | SCUOLA INFERMIERI | SCUOLA INFERMIERI | SCUOLA INFERMIERI | SINGOLA | 103190 | 0 | DA FARE | 3190 | 2026-09-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | BF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2.5 | PIASTRE (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103193 | TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER | ARIZANT HEALTHCARE INC | BAIR HUGGER 775 | 95201 | SINGOLA | 103193 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA PREPARAZIONE | SINGOLA | 103193 | 0 | DA FARE | 3193 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 2301.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,090 Cavo + Sistema: 0,181 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 40.1 | 1.6 | TUBO (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103194 | LAMPADA SCIALITICA | DR MACH GMBH & CO | 500 F | 99/0170 | SINGOLA | 103194 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA RADIOTERAPIA | SALA OP. OCULISTICA | SALA OP. OCULISTICA | SINGOLA | 103194 | 0 | DA FARE | 3194 | 2026-09-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 227,2 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.118 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 11.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103195 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | PM 10 N | MBP1512491 | SINGOLA | 103195 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | SALA OPERATORIA RADIOTERAPIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103196 | SISTEMA OSSIGENO TERAPIA ALTI FLUSSI | VAPOTHERM | PRECISION FLOW | PF00024886-E | SINGOLA | 103196 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | SINGOLA | 103196 | 0 | DA FARE | 3196 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 228,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,087 Cavo + Sistema: 0,192 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 22.4 | 6.1 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103198 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS INC | IM 80 | 301264-M15800370001 | SINGOLA | 103198 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103200 | VAPORIZZATORE | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | VAPOR 2000 | ASEN 0051 | COMPONENTE | 103209 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 103209 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103201 | VAPORIZZATORE | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | VAPOR 2000 | ASEN 0052 | SINGOLA | 103201 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA PARTO | BLOCCO OPERATORIO SALA PREPARAZIONE | SINGOLA | 103201 | 0 | NON PREVISTO | 3201 | 2026-08-26 | [14 empty] | Ω
103203 | VAPORIZZATORE | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | VAPOR 2000 | ASEN 0029 | SINGOLA | 103203 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 3 | SINGOLA | 103203 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103204 | ECOTOMOGRAFO | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | APLIO 400 (TUS A400) | WAD16X2473 | PRINCIPALE | 103204 | ECO12 (103204) | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA (PREPARAZIONE RM) | PRINCIPALE | 103204 | ECO12 (103204) | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103205 | SONDA ECOGRAFICA | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | PLT 1005 BT | FMA1683385 | COMPONENTE | 103204 | ECO12 (103204) | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA (PREPARAZIONE RM) | COMPONENTE | 103204 | ECO12 (103204) | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103208 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | CP 30 DW | 606721M | COMPONENTE | 103204 | ECO12 (103204) | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA (PREPARAZIONE RM) | COMPONENTE | 103204 | ECO12 (103204) | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103209 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | MINDRAY CO LTD | WATO EX 35 | KG 65000078 | SINGOLA | 103209 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | SINGOLA | 103209 | 0 | DA FARE | 3209 | 2026-07-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 229,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,095 Cavo + Sistema: 0,170 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 164.4 | 2.5 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103210 | MONITOR | MINDRAY CO LTD | BENEVIEW T5 | CM64148526 | SINGOLA | 103210 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | SINGOLA | 103210 | 0 | DA FARE | 3210 | 2026-07-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 229,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,090 Cavo + Sistema: 0,125 | Ω | OVER | OVER | N.A. | 99.9 MΩ | 99.4 MΩ | 85.2 | 17.4 | CAVO ECG (CF) | 8.4 | CAVO SPO2 (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103211 | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 5000 | 101996101210 | SINGOLA | 103211 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | SINGOLA | 103211 | 0 | DA FARE | 3211 | 2026-07-20 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 229,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,094 Cavo + Sistema: 0,182 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 49.2 | 9.2 | CAVO ECG (CF) | 28.4 | PIASTRE (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103213 | CONGELATORE DA LABORATORIO | KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL | K 58 PL | 77802 | SINGOLA | 103213 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE | SALA CONGELATORI E FRIGOEMOTECA | SALA CONGELATORI E FRIGOEMOTECA | SINGOLA | 103213 | 0 | DA FARE | 3213 | 2026-06-16 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.228 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 160.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103214 | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | BREAS MEDICAL AB | ISLEEP 25 | X490099 | SINGOLA | 103214 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103215 | RINOMANOMETRO | ATMOS MEDIZINTECHNIK GMBH & CO | DIAGNOSTIC CUBE | 747 | SINGOLA | 103215 | 0 | S.PIETRO | AMB. ORL | AMB. ORL | AMB. ORL | SINGOLA | 103215 | 0 | DA FARE | 3215 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 6.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103217 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | HUNTLEIGH HEALTHCARE | ENTERPRISE 8000 | P0392794 | SINGOLA | 103217 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 103217 | 0 | DA FARE | 3217 | 2026-07-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.216 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 52.5 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103218 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | HUNTLEIGH HEALTHCARE | ENTERPRISE 8000 | P0392789 | SINGOLA | 103218 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 103218 | 0 | DA FARE | 3218 | 2026-07-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.227 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 51.3 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103219 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | HUNTLEIGH HEALTHCARE | ENTERPRISE 8000 | P0392788 | SINGOLA | 103219 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 103219 | 0 | DA FARE | 3219 | 2026-07-09 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.229 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 52.4 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103220 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | HUNTLEIGH HEALTHCARE | ENTERPRISE 8000 | P0392787 | SINGOLA | 103220 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 103220 | 0 | DA FARE | 3220 | 2026-07-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.219 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 53.4 | 0.3 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103221 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | HUNTLEIGH HEALTHCARE | ENTERPRISE 8000 | P0392790 | SINGOLA | 103221 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 103221 | 0 | DA FARE | 3221 | 2026-07-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.222 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 54.6 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103222 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | HUNTLEIGH HEALTHCARE | ENTERPRISE 8000 | P0392792 | SINGOLA | 103222 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 103222 | 0 | DA FARE | 3222 | 2026-07-09 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.225 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 55.2 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103223 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | HUNTLEIGH HEALTHCARE | ENTERPRISE 8000 | P0392793 | SINGOLA | 103223 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 103223 | 0 | DA FARE | 3223 | 2026-07-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.224 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 51 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103224 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | HUNTLEIGH HEALTHCARE | ENTERPRISE 8000 | P0392791 | SINGOLA | 103224 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 103224 | 0 | DA FARE | 3224 | 2026-07-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.218 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 49.9 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103225 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | BEDSIDE SPO2 PATIENT MONITORING SYSTEM | MBB1509456 | SINGOLA | 103225 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO SOLVENTI | S. CARLO SOLVENTI | S. CARLO SOLVENTI | SINGOLA | 103225 | 0 | DA FARE | 3225 | 2026-01-04 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 228,3 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,044 Cavo + Sistema: 0,108 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 33.4 | 3.2 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027 | SI | SI
103226 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | BEDSIDE SPO2 PATIENT MONITORING SYSTEM | MBB1509473 | SINGOLA | 103226 | 0 | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA | AMB. ENDOSCOPIA | AMB. ENDOSCOPIA | SINGOLA | 103226 | 0 | DA FARE | 3226 | 2026-09-01 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 224,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,095 Cavo + sistema: 0,186 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 44.5 | 2.2 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103227 | TAVOLO OPERATORIO | STERIS SURGICAL TECHNOLOGIES | UNIMAX | 15057 | SINGOLA | 103227 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 1 | SINGOLA | 103227 | 0 | DA FARE | 3227 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,076 Cavo + Sistema: 0,132 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 75.7 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103228 | ECOTOMOGRAFO | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | EPIQ 7C | USN16B1300 | PRINCIPALE | 103228 | ECO13 (103228) | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | S. CARLO ECOCARDIOGRAFIA | S. CARLO ECOCARDIOGRAFIA | PRINCIPALE | 103228 | ECO13 (103228) | DA FARE | 3228 |  | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,069 Cavo + Sistema: 0,125 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 89.5 | 6.2 | SONDA ECOGRAFICA (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103230 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP P 110 | 07127643 | COMPONENTE | 103228 | ECO13 (103228) | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | S. CARLO ECOCARDIOGRAFIA | S. CARLO ECOCARDIOGRAFIA | COMPONENTE | 103228 | ECO13 (103228) | DA FARE | 3230 |  | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,071 Cavo + Sistema: 0,178 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 13.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103231 | STAMPANTE PER PC | HEWLETT PACKARD CO | LASERJET PRO 500 | CNB9JTY3WT | COMPONENTE | 103228 | ECO13 (103228) | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | S. CARLO ECOCARDIOGRAFIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103232 | PERSONAL COMPUTER | DELL COMPUTER CORP | D115 | 7LVFXD2 | COMPONENTE | 103228 | ECO13 (103228) | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | S. CARLO ECOCARDIOGRAFIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103233 | MONITOR PER PERSONAL COMPUTER | PHILIPS | 1954 LSB 5 00 | UK1A1409058990 | COMPONENTE | 103228 | ECO13 (103228) | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | S. CARLO ECOCARDIOGRAFIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103234 | SONDA TRANSESOFAGEA | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | X7 2T | B1XZZN | COMPONENTE | 103228 | ECO13 (103228) | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | S. CARLO ECOCARDIOGRAFIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103235 | ECOTOMOGRAFO | MINDRAY CO LTD | M7 ADVANTAGE | NW62005634 | PRINCIPALE | 103235 | ECO14 (103235) | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRINCIPALE | 103235 | ECO14 (103235) | DA FARE | 3235 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 22 | 10.4 | SONDA ECOGRAFICA (BF) | 6.1 | SONDA ECOGRAFICA (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103236 | SONDA ECOGRAFICA | MINDRAY CO LTD | P4 2S | NYA64011244 | COMPONENTE | 103235 | ECO14 (103235) | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | COMPONENTE | 103235 | ECO14 (103235) | DA FARE | 3235 | 2026-08-28 | POSITIVO | VERIFICATO CON APP PADRE | [12 empty] | Ω | [6 empty] | 10.4 | SONDA ECOGRAFICA (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103237 | SONDA ECOGRAFICA | MINDRAY CO LTD | C5 2S | 9KD63030686 | COMPONENTE | 103235 | ECO14 (103235) | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103239 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP X 898 MD | 7041744 | COMPONENTE | 103235 | ECO14 (103235) | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | COMPONENTE | 103235 | ECO14 (103235) | DA FARE | 3239 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,069 Cavo + sistema: 0,139 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 28.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103240 | VIDEOCOLONSCOPIO | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | CF Q 165 L | 2615665 | COMPONENTE | 104270 | SYS 2 (104269) | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA | AMB. ENDOSCOPIA | AMB. ENDOSCOPIA | COMPONENTE | 104270 | SYS 2 (104269) | DA FARE | 4270 | 2026-09-01 | POSITIVO | VERIFICATO CON FONTE LUMINOSA | [12 empty] | Ω
103241 | VIDEOGASTROSCOPIO | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | GIF Q 165 | 2630002 | COMPONENTE | 104270 | SYS 2 (104269) | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA | AMB. ENDOSCOPIA | AMB. ENDOSCOPIA | COMPONENTE | 104270 | SYS 2 (104269) | DA FARE | 4270 | 2026-09-01 | POSITIVO | VERIFICATO CON FONTE LUMINOSA | [12 empty] | Ω
103242 | DOPPLER CON ACCESSO VASCOLARE | BARD ACCESS SYSTEMS INC | SITE RITE 8 | DYAWAD087 | PRINCIPALE | 103242 | DV (103242 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103243 | SONDA ECOGRAFICA | BARD ACCESS SYSTEMS INC | NR | DYAXZZ013 | COMPONENTE | 103242 | DV (103242 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103244 | SENSORE DI TRACCIAMENTO | BARD ACCESS SYSTEMS INC | SHERLOCK 3 CG TCS | ASAVL202 | COMPONENTE | 103242 | DV (103242 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103245 | CAPPA ASPIRANTE | NR | NR | NR | SINGOLA | 103245 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 103245 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103246 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP D 898 MD | 7120197 | COMPONENTE | 103204 | ECO12 (103204) | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA (PREPARAZIONE RM) | COMPONENTE | 103204 | ECO12 (103204) | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103247 | CONSOLLE DI COMANDO PER INIETTORE ANGIOGRAFICO | MEDRAD INC | UTC 515 | 200249 - 202286 | COMPONENTE | 102912 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 102912 | 0 | DA FARE | 3247 | 2026-07-20 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,7 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 8.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103253 | RIVELATORE BATTITO CARDIACO FETALE | EDAN INSTRUMENTS INC | SONOTRAX BASIC A | 304075-M16C01160005 | SINGOLA | 103253 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA PARTO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103254 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 600 X OXIMAX | G11817165 | SINGOLA | 103254 | 0 | S.PIETRO | UTIN | OSTETRICIA (B.MENNI) | OSTETRICIA (B.MENNI) | SINGOLA | 103254 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103255 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 600 X OXIMAX | G09818019 | SINGOLA | 103255 | 0 | S.PIETRO | UTIN | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103257 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 20996303 | SINGOLA | 103257 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103257 | 0 | DA FARE | 3257 | 2026-04-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 33.2 | 1.2 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103258 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 21003541 | SINGOLA | 103258 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103258 | 0 | DA FARE | 3258 | 2026-04-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,068, Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 30.5 | 2.2 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103259 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 20917103 | SINGOLA | 103259 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103259 | 0 | DA FARE | 3259 | 2026-04-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,052, Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 28.2 | 2.2 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103260 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 20917122 | SINGOLA | 103260 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103261 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 21003546 | SINGOLA | 103261 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103261 | 0 | DA FARE | 3261 | 2026-04-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,064, Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 32.5 | 2 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103262 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 20886549 | SINGOLA | 103262 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103262 | 0 | DA FARE | 3262 | 2026-04-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,068, Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 33.5 | 1.9 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103263 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 20917178 | SINGOLA | 103263 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103263 | 0 | DA FARE | 3263 | 2026-04-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,065 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 38.8 | 2.1 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103264 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 20886609 | SINGOLA | 103264 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103264 | 0 | DA FARE | 3264 | 2026-04-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 36.2 | 2.5 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103265 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 20917116 | SINGOLA | 103265 | 0 | S.PIETRO | UTIN | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 103265 | 0 | DA FARE | 3265 | 2026-06-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 224,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,060 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | OVER | OVER | 39.1 | 1.1 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103266 | RADIOLOGIA ENDORALE, APPARECCHIO PER | IMAGING SCIENCES INTERNATIONAL | KAVO 3D EXAM | ICU080526 | PRINCIPALE | 103266 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | PRINCIPALE | 103266 | 0 | DA FARE | 3266 | 2026-07-27 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 226,4 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.123 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 12.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103268 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | EIZO NANAO CORP | FLEXSCAN S 2000 | NR | COMPONENTE | 103266 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | COMPONENTE | 103266 | 0 | DA FARE | 3268 | 2026-07-27 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 226,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,072 Cavo + Sistema: 0,154 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 40.3 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103269 | RADIOLOGIA DENTALE PANORAMICA, APPARECCHIO PER | VATECH | PCH 2500 PAX I CEPH SCAN | 047-008562 | PRINCIPALE | 103269 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | PRINCIPALE | 103269 | 0 | DA FARE | 3269 | 2026-07-27 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 226,4 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.135 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 210.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103270 | PERSONAL COMPUTER | HEWLETT PACKARD CO | NR | CZC6107YHX | COMPONENTE | 103269 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | COMPONENTE | 103269 | 0 | DA FARE | 3270 | 2026-07-27 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 226,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,075 Cavo + Sistema: 0,171 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 72.3 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103271 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | NR | 19S4Q | COMPONENTE | 103269 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | COMPONENTE | 103269 | 0 | DA FARE | 3271 | 2026-07-27 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 226,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,065 Cavo + Sistema: 0,134 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 35.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103272 | NUTRIPOMPA | NUTRICIA MEDICAL DEVICES BV | FLOCARE INFINITY | 76009042 | SINGOLA | 103272 | 0 | S.PIETRO | UFFICIO TECNICO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 103272 | 0 | DA FARE | 3272 | 2026-07-07 | POSITVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 1.5 | 1.2 | SIRINGA (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103273 | NUTRIPOMPA | NUTRICIA MEDICAL DEVICES BV | FLOCARE INFINITY | 76001200 | SINGOLA | 103273 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 103273 | 0 | DA FARE | 3273 | 2026-04-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 2.1 | 1.1 | AGO(BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103274 | NUTRIPOMPA | NUTRICIA MEDICAL DEVICES BV | FLOCARE INFINITY | 76009038 | SINGOLA | 103274 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 103274 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103275 | NUTRIPOMPA | NUTRICIA MEDICAL DEVICES BV | FLOCARE INFINITY | 76001196 | SINGOLA | 103275 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. VINCENZO | S. VINCENZO | SINGOLA | 103275 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103277 | NUTRIPOMPA | NUTRICIA MEDICAL DEVICES BV | FLOCARE INFINITY | 76211818 | SINGOLA | 103277 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CARLO SOLVENTI | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | SINGOLA | 103277 | 0 | DA FARE | 3277 | 2026-07-22 | POSITIVO | [10 empty] | 221,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 2.8 | 1.1 | SIRINGA (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027 | bar: I to CF
103278 | NUTRIPOMPA | NUTRICIA MEDICAL DEVICES BV | FLOCARE INFINITY | 76004192 | SINGOLA | 103278 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 103281 | 0 | DA FARE | 3278 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 229,1V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,080 | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 2.8 | 0.1 | AGO(BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103279 | NUTRIPOMPA | NUTRICIA MEDICAL DEVICES BV | FLOCARE INFINITY | 76752067 | SINGOLA | 103279 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. VINCENZO | S. VINCENZO | SINGOLA | 103279 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103280 | NUTRIPOMPA | NUTRICIA MEDICAL DEVICES BV | FLOCARE INFINITY | 76752062 | SINGOLA | 103280 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 103280 | 0 | DA FARE | 3280 | 2026-04-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 2 | 1.1 | AGO(BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103281 | NUTRIPOMPA | NUTRICIA MEDICAL DEVICES BV | FLOCARE INFINITY | 76009043 | SINGOLA | 103281 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | SINGOLA | 103281 | 0 | DA FARE | 3281 | 2026-07-22 | POSITIVO | [10 empty] | 221,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 2.7 | 1.2 | SIRINGA (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027 | bar: I to CF
103282 | NUTRIPOMPA | NUTRICIA MEDICAL DEVICES BV | FLOCARE INFINITY | 76211818 | SINGOLA | 103282 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | S. VINCENZO | S. VINCENZO | SINGOLA | 103282 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103283 | NUTRIPOMPA | NUTRICIA MEDICAL DEVICES BV | FLOCARE INFINITY | 76801214 | SINGOLA | 103283 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | S. G. GRANDE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103284 | NUTRIPOMPA | NUTRICIA MEDICAL DEVICES BV | FLOCARE INFINITY | 76009037 | SINGOLA | 103284 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 103284 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103285 | NUTRIPOMPA | NUTRICIA MEDICAL DEVICES BV | FLOCARE INFINITY | 76004191 | SINGOLA | 103285 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 103285 | 0 | DA FARE | 3285 | 2026-07-07 | POSITVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 1.7 | 1.1 | SIRINGA (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103286 | NUTRIPOMPA | NUTRICIA MEDICAL DEVICES BV | FLOCARE INFINITY | 76002848 | SINGOLA | 103286 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 103286 | 0 | DA FARE | 3286 | 2026-06-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 227,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 2.1 | 1.5 | SIRINGA (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103287 | NUTRIPOMPA | NUTRICIA MEDICAL DEVICES BV | FLOCARE INFINITY | 76211817 | SINGOLA | 103287 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | SINGOLA | 103287 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103290 | PERSONAL COMPUTER | HEWLETT PACKARD CO | NR | NR | COMPONENTE | 103289 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | COMPONENTE | 103289 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103292 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | HEWLETT PACKARD CO | NR | NR | COMPONENTE | 103289 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | COMPONENTE | 103289 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103293 | SISTEMA PER RADIOLOGIA DIGITALE | CARESTREAM HEALTH INC | ELITE CR SYSTEM | 2005138-58009684 | PRINCIPALE | 103293 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | PRINCIPALE | 103293 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103294 | PERSONAL COMPUTER | HEWLETT PACKARD CO | NR | NR | COMPONENTE | 103293 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 103293 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103296 | CARRELLO ELETTRIFICATO | MINDRAY CO LTD | UMT 300 | PA57003012 | COMPONENTE | 103235 | ECO14 (103235) | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | COMPONENTE | 103235 | ECO14 (103235) | DA FARE | 3235 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.133 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 61.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103299 | PERSONAL COMPUTER | HEWLETT PACKARD CO | NR | 6CR7437L7N | COMPONENTE | 103297 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | COMPONENTE | 103297 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103301 | PRESSIONE POSITIVA CONTINUA, APPARECCHIO PER | DIMAR SRL | EASY FLOW MONITOR/PPC | G395 | SINGOLA | 103301 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103302 | PRESSIONE POSITIVA CONTINUA, APPARECCHIO PER | DIMAR SRL | EASY FLOW MONITOR/PPC | G396 | SINGOLA | 103302 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103310 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 600 X OXIMAX | G11820712 | SINGOLA | 103310 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 103310 | 0 | DA FARE | 3310 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 228,3 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055, Cavo + Sistema:0,293 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 3.5 | 5.3 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103311 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 140 | 61865 | SINGOLA | 103311 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | SINGOLA | 103311 | 0 | DA FARE | 3311 | 2026-04-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.12 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 631 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103312 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 700 | 61866 | SINGOLA | 103312 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 103312 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103314 | FOTOTERAPIA PEDIATRICA, APPARECCHIO PER | CREMASCOLI & IRIS SRL | BILICRYSTAL DUO 3 | 20020517 | SINGOLA | 103314 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103314 | 0 | DA FARE | 3314 | 2026-05-06 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,081, Cavo + Sistema: 0,166 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 155.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103315 | FOTOTERAPIA PEDIATRICA, APPARECCHIO PER | CREMASCOLI & IRIS SRL | BILICRYSTAL TRANS 3 | 40030517 | SINGOLA | 103315 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103317 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | STORZ KARL GMBH & CO KG | 8403 ZX | WU7074 | PRINCIPALE | 103317 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103319 | MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI | STORZ KARL GMBH & CO KG | 8402 X | ZV8163 | COMPONENTE | 103317 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103321 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR SPACE | 244286 | SINGOLA | 103321 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103322 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR SPACE | 244307 | SINGOLA | 103322 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | LAB.A.T. S.I.C. | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103324 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT SPACE | 283875 | SINGOLA | 103324 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103325 | NUTRIPOMPA | NUTRICIA MEDICAL DEVICES BV | FLOCARE INFINITY | 76211816 | SINGOLA | 103325 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103327 | SONDA ECOGRAFICA | ESAOTE SPA | SL 3323 | 13095042 | COMPONENTE | 102236 | ECO7 (102236) | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA PREPARAZIONE | COMPONENTE | 102236 | ECO7 (102236) | DA FARE | 2236 | 2026-08-26 | POSITIVO | VSE EFFETTUATA CON PADRE | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I |  |  |  |  | Ω
103328 | MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA, APPARECCHIO PER | 3M | 37010 SPOTON | 05258 | SINGOLA | 103328 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103332 | SONDA ECOGRAFICA | GE HEALTHCARE | RAB 4 8D | 116799KR8 | COMPONENTE | 102202 | ECO6 (102202) | S.PIETRO | SALA PARTO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | COMPONENTE | 102202 | ECO6 (102202) | DA FARE | 3332 | 2026-08-18 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP PADRE | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | Ω | [6 empty] | 8.1 | SONDA ECOGRAFICA (BF)
103334 | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | NIKON CORP | YS 100 | 516661 | SINGOLA | 103334 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103335 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 23464192 | SINGOLA | 103335 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 103335 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103336 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 23464222 | SINGOLA | 103336 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 103336 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103337 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 23464231 | SINGOLA | 103337 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 103337 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103338 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1200 EXPRESS | 460016-M17510860001 | SINGOLA | 103338 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103339 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1200 EXPRESS | 460016-M17510860002 | SINGOLA | 103339 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103340 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1200 EXPRESS | 460016-M17510860003 | SINGOLA | 103340 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103341 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1200 EXPRESS | 460016-M17510860014 | SINGOLA | 103341 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103342 | CISTOSCOPIO FLESSIBILE | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | CYF 5 | 2769447 | SINGOLA | 103342 | 0 | S.PIETRO | AMB. UROLOGIA | AMB. UROLOGIA | AMB. UROLOGIA | SINGOLA | 103342 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103343 | CAPPA ASPIRANTE | BIO OPTICA MILANO SPA | BENCH TECH 150 | 5017242030 | SINGOLA | 103343 | 0 | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | SINGOLA | 103343 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103344 | CARRELLO ELETTRIFICATO | MINDRAY CO LTD | UMT 300 | PA73003663 | COMPONENTE | 103344 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 103344 | 0 | DA FARE | 3344 | 2026-07-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,9 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.152 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 9.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103345 | ECOTOMOGRAFO | MINDRAY CO LTD | M7 ADVANTAGE | CAQ 75000578 | PRINCIPALE | 103345 | ECO17 (103345) | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | PRINCIPALE | 103345 | ECO17 (103345) | DA FARE | 3345 | 2026-07-07 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON INV 103347 103348 104672 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 24.5 | 5.8 | SONDA ECOGRAFICA (BF) | 4.6 | SONDA ECOGRAFICA (BF) | 5.2 | SONDA ECOGRAFICA (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103347 | SONDA ECOGRAFICA | MINDRAY CO LTD | L12 4S | 9TN73029419 | COMPONENTE | 103345 | ECO17 (103345) | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | COMPONENTE | 103345 | ECO17 (103345) | DA FARE | 3345 | 2026-07-07 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP PADRE | [12 empty] | Ω | [6 empty] | 5.8 | SONDA ECOGRAFICA (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103348 | SONDA ECOGRAFICA | MINDRAY CO LTD | P4 2S | VSM74015711 | COMPONENTE | 103345 | ECO17 (103345) | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | COMPONENTE | 103345 | ECO17 (103345) | DA FARE | 3345 | 2026-07-07 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP PADRE | [12 empty] | Ω | [8 empty] | 4.6 | SONDA ECOGRAFICA (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103349 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 23460883 | SINGOLA | 103349 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 103349 | 0 | DA FARE | 3349 | 2026-07-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 52.4 | 1.6 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103353 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR SPACE | 87511 | SINGOLA | 103354 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103354 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR SPACE | 87739 | SINGOLA | 103355 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103355 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR SPACE | 87736 | SINGOLA | 103355 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103356 | DEFIBRILLATORE | METRAX GMBH | PRIMEDIC DEFI XD | 73503006500 | SINGOLA | 103356 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | SINGOLA | 103356 | 0 | DA FARE | 3356 | 2026-07-27 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 226,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,083 Cavo + Sistema: 0,279 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 245.6 | 11.2 | CAVO ECG (CF) | 39.9 | PIASTRE (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103357 | DEFIBRILLATORE | METRAX GMBH | PRIMEDIC DEFI XD | 73503006419 | SINGOLA | 103357 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | SALA PRELIEVI | SALA PRELIEVI | SINGOLA | 103357 | 0 | DA FARE | 3357 | 2026-03-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 228,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,070 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | OVER | OVER | 227 | 10.2 | CAVO ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103359 | DEFIBRILLATORE | METRAX GMBH | PRIMEDIC DEFI XD | 73503006497 | SINGOLA | 103359 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA (PREPARAZIONE RM) | SINGOLA | 103359 | 0 | DA FARE | 3359 | 2026-07-20 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 229,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,096 Cavo + Sistema: 0,189 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 51.2 | 9.8 | CAVO ECG (CF) | 38.8 | PIASTRE (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103361 | MONITOR | MAMMENDORFER INSTITUT FUR PHYSIK UND MEDIZIN GMBH | TESLA M3 | TM3M0449 | SINGOLA | 103361 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA (PREPARAZIONE RM) | PRINCIPALE | 103361 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103362 | MONITOR | MAMMENDORFER INSTITUT FUR PHYSIK UND MEDIZIN GMBH | TESLA PLUS | TMB3R0319 | SINGOLA | 103362 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103363 | PULSOSSIMETRO | MAMMENDORFER INSTITUT FUR PHYSIK UND MEDIZIN GMBH | TESLA OXYSAT | PO2M0508 | SINGOLA | 103363 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA (PREPARAZIONE RM) | SINGOLA | 103363 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103364 | SISTEMA WIRELESS | MAMMENDORFER INSTITUT FUR PHYSIK UND MEDIZIN GMBH | 5300028 (MODULO W ECG PER TESLA M3) | ECG1211 | SINGOLA | 103364 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA (PREPARAZIONE RM) | COMPONENTE | 103361 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103366 | TRAPANO ORTOPEDICO | RIMEC SRL | KR 2000 | 00789 | SINGOLA | 103366 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 103366 | 0 | DA FARE | 3366 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | B | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103367 | INCUBATRICE NEONATALE DA TRASPORTO | ATOM MEDICAL CORP | V 808 TR | 2630827 | SINGOLA | 103367 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103367 | 0 | DA FARE | 3367 | 2026-05-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,068 Cavo + Sistema: 0,199 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 131.2 | 9.8 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103368 | VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO | ACUTRONIC MEDICAL SYSTEMS AG | FABIAN NCPAP EVOLUTION | AN11ED1110 | SINGOLA | 103368 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103368 | 0 | DA FARE | 3368 | 2026-05-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,075 Cavo + Sistema: 0,155 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 91.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103369 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | LAERDAL MEDICAL | LC 5U 4 | 161212A1200 | SINGOLA | 103369 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103369 | 0 | DA FARE | 3369 | 2026-05-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 90.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103370 | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | CV 190 EXERA III | 7747679 | COMPONENTE | 103374 | SYS 5 (103374) | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | COMPONENTE | 103374 | SYS 5 (103374) | DA FARE | 3370 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 228,4V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,056 Cavo + Sistema: 0,142 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 52.5 | 11.2 | ENDOSCOPIO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103371 | FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | CLV 190 EXERA III | 7774297 | COMPONENTE | 103374 | SYS 5 (103374) | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | COMPONENTE | 103374 | SYS 5 (103374) | DA FARE | 3371 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 228,4V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,052 Cavo + Sistema: 0,152 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 67.5 | 9.6 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103372 | INSUFFLATORE DI GAS | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | UCR | 7733095 | COMPONENTE | 103374 | SYS 5 (103374) | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | COMPONENTE | 103374 | SYS 5 (103374) | DA FARE | 3372 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 228,4V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,061 Cavo + Sistema: 0,160 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 49.8 | 5.1 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103373 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | OEV 262 H | 7761304 | COMPONENTE | 103374 | SYS 5 (103374) | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | COMPONENTE | 103374 | SYS 5 (103374) | DA FARE | 3373 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,4V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.172 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 33.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103374 | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | WM NP2 | 21732256 | PRINCIPALE | 103374 | SYS 5 (103374) | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | PRINCIPALE | 103374 | SYS 5 (103374) | DA FARE | 3374 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,4V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,077 Cavo + Sistema: 0,151 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 32.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103375 | INSUFFLATORE DI GAS | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | UCR | 7733100 | COMPONENTE | 103374 | SYS 5 (103374) | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | COMPONENTE | 102251 | SYS 1 (102251) | DA FARE | 3375 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,074 Cavo + Sistema: 0,149 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 35.7 | 1.9 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103376 | INSUFFLATORE DI GAS | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | UCR | 7733101 | COMPONENTE | 100076 | SYS 3 (100076) | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA | AMB. ENDOSCOPIA | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | COMPONENTE | 100076 | SYS 3 (100076) | DA FARE | 3376 | 2026-09-01 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 224,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,088 Cavo + sistema: 0,171 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 48.7 | 1.8 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103377 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | PM 10 N | MBP1631311 | SINGOLA | 103377 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103378 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 21272332 | SINGOLA | 103378 | 0 | S.PIETRO | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | SINGOLA | 103378 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103379 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 21272060 | SINGOLA | 103379 | 0 | S.PIETRO | D.H. ONCOLOGIA | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 103379 | 0 | DA FARE | 3379 | 2026-06-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 224,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,061 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | OVER | OVER | 37.5 | 1.2 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103380 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 21272113 | SINGOLA | 103380 | 0 | S.PIETRO | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103381 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 21272051 | SINGOLA | 103381 | 0 | S.PIETRO | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103382 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 23464203 | SINGOLA | 103382 | 0 | S.PIETRO | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | SINGOLA | 103382 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103383 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 23464212 | SINGOLA | 103383 | 0 | S.PIETRO | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | SINGOLA | 103383 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103384 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 23464193 | SINGOLA | 103384 | 0 | S.PIETRO | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | SINGOLA | 103384 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103385 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 23464236 | SINGOLA | 103385 | 0 | S.PIETRO | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103393 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 560 OXIMAX | 011109100365 | SINGOLA | 103393 | 0 | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103395 | PH-METRO | SANDHILL SCIENTIFIC INC | ZEPHR | H139048C | SINGOLA | 103395 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103395 | 0 | DA FARE | 3395 | 2026-05-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | BF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.2 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103397 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 140 | 63419 | SINGOLA | 103397 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | MAGAZZINO TECNICO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOL | 103397 | 0 | DA FARE | 3397 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.282 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 73.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103398 | UMIDIFICATORE | DEAS SRL | HYDRALTIS 9500 NEO | 164847 | SINGOLA | 103398 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103398 | 0 | DA FARE | 3398 | 2026-04-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,059 Cavo + Sistema: 0,122 | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 4.2 | 2.2 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103399 | UMIDIFICATORE | DEAS SRL | HYDRALTIS 9500 NEO | 164833 | SINGOLA | 103399 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103399 | 0 | DA FARE | 3399 | 2026-04-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,068, Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 9.4 | 1.9 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103400 | UMIDIFICATORE | DEAS SRL | HYDRALTIS 9500 NEO | 171451 | SINGOLA | 103400 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103400 | 0 | DA FARE | 3400 | 2026-04-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,058, Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 9.2 | 2.2 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103401 | UMIDIFICATORE | DEAS SRL | HYDRALTIS 9500 NEO | 171454 | SINGOLA | 103401 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103401 | 0 | DA FARE | 3401 | 2026-05-04 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,061 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 2.8 | 3.4 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103402 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 14110 | SINGOLA | 103402 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 103402 | 0 | DA FARE | 3402 | 2026-07-09 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.231 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 51.4 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103403 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 14134 | SINGOLA | 103403 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 103403 | 0 | DA FARE | 3403 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.16 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A | N.A | 52.2 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103404 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 14107 | SINGOLA | 103404 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. VINCENZO | S. VINCENZO | SINGOLA | 103404 | 0 | DA FARE | 3404 |  | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 231,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | 0.154 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 43.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103405 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 14128 | SINGOLA | 103405 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 103405 | 0 | DA FARE | 3405 | 2026-03-27 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.169 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A | N.A | 57.5 | 0 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103406 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 14098 | SINGOLA | 103406 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. VINCENZO | S. VINCENZO | SINGOLA | 103406 | 0 | DA FARE | 3406 | 2026-05-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.189 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 42.4 | 1.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103407 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 14104 | SINGOLA | 103407 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. VINCENZO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103408 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 14118 | SINGOLA | 103408 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | OSTETRICIA (B.MENNI) | OSTETRICIA (B.MENNI) | SINGOLA | 103408 | 0 | DA FARE | 3408 | 2026-05-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.15 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 34.5 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103409 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 14102 | SINGOLA | 103409 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 103409 | 0 | DA FARE | 3409 | 2026-08-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.198 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 40.5 | 1.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103410 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 14115 | SINGOLA | 103410 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. VINCENZO | S. VINCENZO | SINGOLA | 103410 | 0 | DA FARE | 3410 | 2026-05-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.192 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 45.2 | 1.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103411 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 14099 | SINGOLA | 103411 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. VINCENZO | S. VINCENZO | SINGOLA | 103411 | 0 | DA FARE | 3411 | 2026-05-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.187 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 51.5 | 1.5 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103412 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 14121 | SINGOLA | 103412 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | SINGOLA | 103412 | 0 | DA FARE | 3412 | 2026-07-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.231 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 51.4 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103413 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 14109 | SINGOLA | 103413 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | OSTETRICIA (B.MENNI) | OSTETRICIA (B.MENNI) | SINGOLA | 103413 | 0 | DA FARE | 3413 | 2026-05-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.185 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 33.4 | 0 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103414 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 14131 | SINGOLA | 103414 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. VINCENZO | S. VINCENZO | SINGOLA | 103414 | 0 | DA FARE | 3414 | 2026-05-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.185 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 40.2 | 1.6 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103415 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 14124 | SINGOLA | 103415 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 103440 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103416 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 14105 | SINGOLA | 103416 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | SINGOLA | 103416 | 0 | DA FARE | 3416 | 2026-07-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.198 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 48.4 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103417 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 14135 | SINGOLA | 103417 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | SINGOLA | 103417 | 0 | DA FARE | 3417 | 2026-04-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.192 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 39.5 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103418 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 14132 | SINGOLA | 103418 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. VINCENZO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103419 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 14103 | SINGOLA | 103419 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 103419 | 0 | DA FARE | 3419 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.175 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A | N.A | 45.1 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103420 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 14108 | SINGOLA | 103420 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 103420 | 0 | DA FARE | 3420 | 2026-04-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.18 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 54.2 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103421 | DEFIBRILLATORE | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | EFFICIA DFM 100 | CN32612555 | SINGOLA | 103421 | 0 | S.PIETRO | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | SINGOLA | 103421 | 0 | DA FARE | 3421 | 2026-08-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 229,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,077 Cavo + Sistema: 0,162 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 90.2 | 13.1 | CAVO ECG (CF) | 33.6 | PIASTRE (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103422 | DEFIBRILLATORE | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | EFFICIA DFM 100 | CN32612551 | SINGOLA | 103422 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | SINGOLA | 103422 | 0 | DA FARE | 3422 | 2026-07-22 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 221,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,065, Cavo + Sistema: 0,228 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 149.6 | 7.7 | CAVO ECG (CF) | 77.1 | PIASTRE (BF) | 4.1 | CAVO SPO2 (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103423 | DEFIBRILLATORE | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | EFFICIA DFM 100 | CN32612554 | SINGOLA | 103423 | 0 | S.PIETRO | SALA PRELIEVI | S. CARLO SOLVENTI | S. CARLO SOLVENTI | SINGOLA | 103423 | 0 | DA FARE | 3423 | 2026-01-04 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 228,3 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,050 Cavo + Sistema: 0,194 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 86.5 | 7.4 | CAVO ECG (CF) | 3.1 | CAVO SPO2 (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027 | SI | SI
103424 | DEFIBRILLATORE | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | EFFICIA DFM 100 | CN32612552 | SINGOLA | 103424 | 0 | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA | AMB. ENDOSCOPIA | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | SINGOLA | 103424 | 0 | DA FARE | 3424 | 2026-09-01 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 224,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,099 Cavo + sistema: 0,185 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 71.6 | 37.9 | PIASTRE (BF) | 14.1 | CAVO ECG (CF) | 7.4 | CAVO SPO2 (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103425 | DEFIBRILLATORE | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | EFFICIA DFM 100 | CN32612553 | SINGOLA | 103425 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 103425 | 0 | DA FARE | 3425 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,065 Cavo + sistema: 0,112 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 95.2 | 17.1 | CAVO ECG (CF) | 32.4 | PIASTRE (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103426 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 14123 | SINGOLA | 103426 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. VINCENZO | S. VINCENZO | SINGOLA | 103426 | 0 | DA FARE | 3426 | 2026-05-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.19 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 41.2 | 1.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103427 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 14129 | SINGOLA | 103427 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | SINGOLA | 103427 | 0 | DA FARE | 3427 | 2026-04-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.194 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 52.2 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103428 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 14126 | SINGOLA | 103428 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | OSTETRICIA (B.MENNI) | OSTETRICIA (B.MENNI) | SINGOLA | 103428 | 0 | DA FARE | 3428 | 2026-05-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.184 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 33.5 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103429 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 14122 | SINGOLA | 103429 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. VINCENZO | S. VINCENZO | SINGOLA | 103429 | 0 | DA FARE | 3429 | 2026-05-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.191 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 43.2 | 1.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103430 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 14101 | SINGOLA | 103430 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | SINGOLA | 103430 | 0 | DA FARE | 3430 | 2026-04-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.189 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 53.5 | 0 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103431 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 14116 | SINGOLA | 103431 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | SINGOLA | 103431 | 0 | DA FARE | 3431 | 2026-04-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.19 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 55 | 0 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103432 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 14096 | SINGOLA | 103432 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 103432 | 0 | DA FARE | 3432 | 2026-04-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.174 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 56.4 | 0 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103433 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 14133 | SINGOLA | 103433 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. VINCENZO | S. VINCENZO | SINGOLA | 103433 | 0 | DA FARE | 3433 | 2026-05-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.193 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 44.1 | 1.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103434 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 14130 | SINGOLA | 103434 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | OSTETRICIA (B.MENNI) | OSTETRICIA (B.MENNI) | SINGOLA | 103434 | 0 | DA FARE | 3434 | 2026-05-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.159 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 36.5 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103435 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 14112 | SINGOLA | 103435 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. VINCENZO | S. VINCENZO | SINGOLA | 103435 | 0 | DA FARE | 3435 | 2026-05-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.188 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 40.1 | 1.6 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103436 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 14125 | SINGOLA | 103436 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. VINCENZO | S. VINCENZO | SINGOLA | 103436 | 0 | DA FARE | 3436 | 2026-05-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.185 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 45 | 1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103437 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 14097 | SINGOLA | 103437 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. VINCENZO | S. VINCENZO | SINGOLA | 103437 | 0 | DA FARE | 3437 | 2026-05-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.187 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 42.1 | 1.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103438 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 14106 | SINGOLA | 103438 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103439 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 14113 | SINGOLA | 103439 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 103439 | 0 | DA FARE | 3439 | 2026-04-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.182 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 58.1 | 0 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103440 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 14119 | SINGOLA | 103440 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 103440 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103441 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 14117 | SINGOLA | 103441 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 103441 | 0 | DA FARE | 3441 | 2026-04-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.184 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 55.1 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103442 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 14100 | SINGOLA | 103442 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 103442 | 0 | DA FARE | 3442 | 2026-04-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.177 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 61.1 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103443 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 14127 | SINGOLA | 103443 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 103443 | 0 | DA FARE | 3443 | 2026-04-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.19 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 57.4 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103444 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 14120 | SINGOLA | 103444 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 103444 | 0 | DA FARE | 3444 | 2026-07-09 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.234 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 50.5 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103445 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 14114 | SINGOLA | 103445 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | SINGOLA | 103445 | 0 | DA FARE | 3445 | 2026-07-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.201 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 51.4 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103446 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 14111 | SINGOLA | 103446 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. VINCENZO | S. VINCENZO | SINGOLA | 103446 | 0 | DA FARE | 3446 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 228,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 21.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103447 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR SPACE | 87750 | SINGOLA | 103447 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103449 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR SPACE | 24816 | SINGOLA | 103449 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103450 | INCUBATORE | CAVALLO SRL | RITB2100/7 | Z160 | SINGOLA | 103450 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | SINGOLA | 103450 | 0 | DA FARE | 3450 | 2026-06-16 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 225,2 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.099 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 18.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103451 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 140 | 63417 | SINGOLA | 103451 | 0 | S.PIETRO | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | SINGOLA | 103451 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103452 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 140 | 63418 | SINGOLA | 103452 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | SINGOLA | 103452 | 0 | DA FARE | 3452 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.202 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 68.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103453 | UMIDIFICATORE | DEAS SRL | HYDRALTIS 9500 NEO | 173507 | SINGOLA | 103453 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103453 | 0 | DA FARE | 3453 | 2026-04-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,058, Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 9.6 | 2.1 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103454 | SALDATORE DI SACCHE | FRESENIUS KABI AG | MOBILEA II | 5NKF3217 | SINGOLA | 103454 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA PARTO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103455 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 250 | 63420 | SINGOLA | 103455 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 103455 | 0 | DA FARE | 3455 | 2026-07-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.212 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 68.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103456 | VIDEOBRONCOSCOPIO | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | BF 1 T 180 | 2755818 | SINGOLA | 103456 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103457 | FACOEMULSIFICATORE | BAUSCH & LOMB INC | STELLARIS ACTIVATE | SY503895 | SINGOLA | 103457 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | SALA OP. OCULISTICA | SALA OP. OCULISTICA |  | 103457 | 0 | DA FARE | 3457 | 2026-09-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,086 Cavo + Sistema: 0,145 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 230.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027 | SI | SI
103458 | TELECAMERA | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | CH S190 XZ E | 7708063 | COMPONENTE | 102524 | SYS 4 (102527) | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | ISTOPATOLOGIA | COMPONENTE | 102524 | SYS 4 (102527) | DA FARE | 2524 | 2026-07-13 | POSITIVO | VERIFICATO CON APP PADRE | [12 empty] | Ω
103459 | VIDEOLAPAROSCOPIO | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | WA 53005 A | 754185 | SINGOLA | 103459 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 103459 | 0 | DA FARE | 3459 |  | POSITIVO | VERIFICATO CON FONTE LUMINOSA | [12 empty] | Ω
103460 | VIDEOLAPAROSCOPIO | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | WA 53005 A | 756869 | SINGOLA | 103460 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 103460 | 0 | DA FARE | 3460 |  | POSITIVO | VERIFICATO CON FONTE LUMINOSA | [12 empty] | Ω
103461 | POMPA PERISTALTICA | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | OFP 2 | 21736533 | COMPONENTE | 103374 | SYS 5 (103374) | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | RIANIMAZIONE | COMPONENTE | 103374 | SYS 5 (103374) | DA FARE | 3461 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 228,4V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,079 Cavo + Sistema: 0,162 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 31.2 | 2.2 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103462 | POMPA PERISTALTICA | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | OFP 2 | 21736376 | COMPONENTE | 100076 | SYS 3 (100076) | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA | AMB. ENDOSCOPIA | RIANIMAZIONE | COMPONENTE | 100076 | SYS 3 (100076) | DA FARE | 3462 | 2026-09-01 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 224,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,088 Cavo + sistema: 0,174 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 38.3 | 1.9 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103463 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13278 | SINGOLA | 103463 | 0 | S.PIETRO | B. MENNI | OSTETRICIA (B.MENNI) | S. RAFFAELE | SINGOLA | 103463 | 0 | DA FARE | 3463 | 2026-05-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.164 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 36.1 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103464 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13270 | SINGOLA | 103464 | 0 | S.PIETRO | B. MENNI | OSTETRICIA (B.MENNI) | OSTETRICIA (B.MENNI) | SINGOLA | 103464 | 0 | DA FARE | 3464 | 2026-05-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.145 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 35.8 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103465 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13279 | SINGOLA | 103465 | 0 | S.PIETRO | B. MENNI | OSTETRICIA (B.MENNI) | OSTETRICIA (B.MENNI) | SINGOLA | 103465 | 0 | DA FARE | 3465 | 2026-05-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.156 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 37.1 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103466 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13283 | SINGOLA | 103466 | 0 | S.PIETRO | B. MENNI | OSTETRICIA (B.MENNI) | OSTETRICIA (B.MENNI) | SINGOLA | 103466 | 0 | DA FARE | 3466 | 2026-01-04 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.152 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 38.2 | 0 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103467 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13247 | SINGOLA | 103467 | 0 | S.PIETRO | B. MENNI | OSTETRICIA (B.MENNI) | OSTETRICIA (B.MENNI) | SINGOLA | 103467 | 0 | DA FARE | 3467 | 2026-05-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.165 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 36.3 | 0 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103468 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13284 | SINGOLA | 103468 | 0 | S.PIETRO | B. MENNI | OSTETRICIA (B.MENNI) | SALA PRELIEVI | SINGOLA | 103468 | 0 | DA FARE | 3468 | 2026-05-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.145 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 36.5 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103470 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13253 | SINGOLA | 103470 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | SINGOLA | 103470 | 0 | DA FARE | 3470 | 2026-07-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.199 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 52.2 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103471 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13282 | SINGOLA | 103471 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | SINGOLA | 103471 | 0 | DA FARE | 3471 | 2026-04-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.144 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 51.2 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103472 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13248 | SINGOLA | 103472 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | OSTETRICIA (B.MENNI) | OSTETRICIA (B.MENNI) | SINGOLA | 103472 | 0 | DA FARE | 3472 | 2026-05-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.154 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 35.4 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103475 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13246 | SINGOLA | 103475 | 0 | S.PIETRO | B. MENNI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 103475 | 0 | DA FARE | 3475 | 2026-01-04 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.151 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 37.2 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103476 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13257 | SINGOLA | 103476 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | OSTETRICIA (B.MENNI) | OSTETRICIA (B.MENNI) | SINGOLA | 103476 | 0 | DA FARE | 3476 | 2026-05-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.168 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 38.1 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103477 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13267 | SINGOLA | 103477 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | OSTETRICIA (B.MENNI) | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 103477 | 0 | DA FARE | 3477 | 2026-05-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.136 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 36.8 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103478 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13273 | SINGOLA | 103478 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. VINCENZO | UTIN | SINGOLA | 103478 | 0 | DA FARE | 3478 | 2026-05-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.188 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 44.1 | 1.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103479 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13254 | SINGOLA | 103479 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO SOLVENTI | UTIN | SINGOLA | 103479 | 0 | DA FARE | 3479 | 2026-01-04 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.148 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 38.1 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103480 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13272 | SINGOLA | 103480 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | UTIN | SINGOLA | 103480 | 0 | DA FARE | 3480 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.172 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A | N.A | 55.1 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103481 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13256 | SINGOLA | 103481 | 0 | S.PIETRO | B. MENNI | OSTETRICIA (B.MENNI) | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | SINGOLA | 103481 | 0 | DA FARE | 3481 | 2026-05-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.161 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 39.1 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103482 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13268 | SINGOLA | 103482 | 0 | S.PIETRO | B. MENNI | OSTETRICIA (B.MENNI) | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | SINGOLA | 103482 | 0 | DA FARE | 3482 | 2026-05-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.164 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 33.8 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103483 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13274 | SINGOLA | 103483 | 0 | S.PIETRO | B. MENNI | OSTETRICIA (B.MENNI) | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | SINGOLA | 103483 | 0 | DA FARE | 3483 | 2026-05-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.163 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 40.1 | 0 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103484 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13275 | SINGOLA | 103484 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | SINGOLA | 103484 | 0 | DA FARE | 3484 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.174 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A | N.A | 55.3 | 0 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103485 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13281 | SINGOLA | 103485 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | SINGOLA | 103485 | 0 | DA FARE | 3485 |  | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 231,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | 0.165 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 55.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103486 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13269 | SINGOLA | 103486 | 0 | S.PIETRO | B. MENNI | S. VINCENZO | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | SINGOLA | 103486 | 0 | DA FARE | 3486 | 2026-04-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.185 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 72.2 | 0 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103487 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13249 | SINGOLA | 103487 | 0 | S.PIETRO | B. MENNI | OSTETRICIA (B.MENNI) | AMB. ENDOSCOPIA | SINGOLA | 103487 | 0 | DA FARE | 3487 | 2026-05-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.168 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 41.2 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103488 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13250 | SINGOLA | 103488 | 0 | S.PIETRO | B. MENNI | OSTETRICIA (B.MENNI) | OSTETRICIA (B.MENNI) | SINGOLA | 103488 | 0 | DA FARE | 3488 | 2026-05-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.166 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 38.2 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103489 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13276 | SINGOLA | 103489 | 0 | S.PIETRO | B. MENNI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 103489 | 0 | DA FARE | 3489 | 2026-03-27 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.166 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A | N.A | 65.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027 | SI | SI
103491 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13280 | SINGOLA | 103491 | 0 | S.PIETRO | B. MENNI | OSTETRICIA (B.MENNI) | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 103491 | 0 | DA FARE | 3491 | 2026-05-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.171 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 36.5 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103492 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13265 | SINGOLA | 103492 | 0 | S.PIETRO | B. MENNI | S. G. ANTIDA | OSTETRICIA (B.MENNI) | SINGOLA | 103492 | 0 | DA FARE | 3492 | 2026-04-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.188 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 58.1 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103493 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13261 | SINGOLA | 103493 | 0 | S.PIETRO | B. MENNI | S. VINCENZO | OSTETRICIA (B.MENNI) | SINGOLA | 103493 | 0 | DA FARE | 3493 | 2026-05-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.186 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 39.5 | 1.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103494 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13277 | SINGOLA | 103494 | 0 | S.PIETRO | B. MENNI | OSTETRICIA (B.MENNI) | OSTETRICIA (B.MENNI) | SINGOLA | 103494 | 0 | DA FARE | 3494 | 2026-05-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.175 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 36 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027 | SI | SI
103495 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13285 | SINGOLA | 103495 | 0 | S.PIETRO | B. MENNI | OSTETRICIA (B.MENNI) | OSTETRICIA (B.MENNI) | SINGOLA | 103495 | 0 | DA FARE | 3495 | 2026-05-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.177 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 36.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027 | SI | SI
103496 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13264 | SINGOLA | 103496 | 0 | S.PIETRO | B. MENNI | S. VINCENZO | S. VINCENZO | SINGOLA | 103496 | 0 | DA FARE | 3496 | 2026-05-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.189 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 42.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027 | SI | SI
103497 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13260 | SINGOLA | 103497 | 0 | S.PIETRO | B. MENNI | OSTETRICIA (B.MENNI) | OSTETRICIA (B.MENNI) | SINGOLA | 103497 | 0 | DA FARE | 3497 | 2026-05-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.178 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 39.2 | 0 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103498 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13259 | SINGOLA | 103498 | 0 | S.PIETRO | B. MENNI | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | SINGOLA | 103498 | 0 | DA FARE | 3498 | 2026-07-23 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,6 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.204 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 52.4 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103499 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13255 | SINGOLA | 103499 | 0 | S.PIETRO | B. MENNI | S. CATERINA SOLVENTI | UTIN | SINGOLA | 103499 | 0 | DA FARE | 3499 | 2026-01-04 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.151 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 39 | 0 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103500 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13251 | SINGOLA | 103500 | 0 | S.PIETRO | B. MENNI | OSTETRICIA (B.MENNI) | OSTETRICIA (B.MENNI) | SINGOLA | 103500 | 0 | DA FARE | 3500 | 2026-05-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.175 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 36.8 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103501 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13271 | SINGOLA | 103501 | 0 | S.PIETRO | B. MENNI | S. CATERINA SOLVENTI | UTIN | SINGOLA | 103501 | 0 | DA FARE | 3501 | 2026-03-27 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.156 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A | N.A | 68.1 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103502 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13262 | SINGOLA | 103502 | 0 | S.PIETRO | B. MENNI | OSTETRICIA (B.MENNI) | UTIN | SINGOLA | 103502 | 0 | DA FARE | 3502 | 2026-05-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.17 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 38.1 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103503 | CONGELATORE DA LABORATORIO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | VISION 2T 500 | 63421 | SINGOLA | 103503 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | UTIN | SINGOLA | 103503 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103504 | CONGELATORE DA LABORATORIO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | FREEZER 700 | 63422 | SINGOLA | 103504 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | UTIN | SINGOLA | 103504 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103505 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 65 OXIMAX | P14803737 | SINGOLA | 103305 | 0 | S.PIETRO | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 103305 | 0 | DA FARE | 3505 | 2026-07-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,089 Cavo + sistema: 0,169 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 33.5 | 1.8 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103506 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13329 | SINGOLA | 103506 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO DAY HOSPITAL | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 103506 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103507 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13327 | SINGOLA | 103507 | 0 | S.PIETRO | B. MENNI | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 103507 | 0 | DA FARE | 3507 | 2026-07-09 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.23 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 52.1 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103508 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13328 | SINGOLA | 103508 | 0 | S.PIETRO | S. GIOVANNI DI DIO (MED. DONNE) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 103508 | 0 | DA FARE | 3508 | 2026-07-23 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,6 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.204 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 65.4 | 0.3 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103509 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13351 | SINGOLA | 103509 | 0 | S.PIETRO | B. MENNI | OSTETRICIA (B.MENNI) | S. VINCENZO | SINGOLA | 103509 | 0 | DA FARE | 3509 | 2026-05-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.175 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 35.8 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103510 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13330 | SINGOLA | 103510 | 0 | S.PIETRO | B. MENNI | OSTETRICIA (B.MENNI) | OSTETRICIA (B.MENNI) | SINGOLA | 103510 | 0 | DA FARE | 3510 | 2026-05-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.177 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 40.1 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103511 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13339 | SINGOLA | 103511 | 0 | S.PIETRO | S. GIOVANNI DI DIO (MED. DONNE) | OSTETRICIA (B.MENNI) | OSTETRICIA (B.MENNI) | SINGOLA | 103511 | 0 | DA FARE | 3511 | 2026-05-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.168 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 41.1 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103512 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13336 | SINGOLA | 103512 | 0 | S.PIETRO | S. GIOVANNI DI DIO (MED. DONNE) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | S. GIUSEPPE | SINGOLA | 103512 | 0 | DA FARE | 3512 | 2026-01-04 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.153 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 39.2 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103513 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13348 | SINGOLA | 103513 | 0 | S.PIETRO | S. GIOVANNI DI DIO (MED. DONNE) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | S. VINCENZO | SINGOLA | 103513 | 0 | DA FARE | 3513 | 2026-07-23 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,6 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.204 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 62.2 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103514 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13360 | SINGOLA | 103514 | 0 | S.PIETRO | S. GIOVANNI DI DIO (MED. DONNE) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | S. VINCENZO | SINGOLA | 103514 | 0 | DA FARE | 3514 | 2026-07-23 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,6 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.204 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 51.5 | 0.4 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103515 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13350 | SINGOLA | 103515 | 0 | S.PIETRO | S. GIOVANNI DI DIO (MED. DONNE) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | SINGOLA | 103515 | 0 | DA FARE | 3515 | 2026-07-23 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,6 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.204 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 68.7 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103516 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13349 | SINGOLA | 103516 | 0 | S.PIETRO | S. GIOVANNI DI DIO (MED. DONNE) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | OSTETRICIA (B.MENNI) | SINGOLA | 103516 | 0 | DA FARE | 3516 | 2026-07-23 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,6 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.204 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 60.2 | 0.5 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103517 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13353 | SINGOLA | 103517 | 0 | S.PIETRO | S. GIOVANNI DI DIO (MED. DONNE) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | S. VINCENZO | SINGOLA | 103517 | 0 | DA FARE | 3517 | 2026-07-23 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,6 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.204 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 62.5 | 0.3 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103518 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13347 | SINGOLA | 103518 | 0 | S.PIETRO | S. GIOVANNI DI DIO (MED. DONNE) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 103518 | 0 | DA FARE | 3518 | 2026-07-23 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,6 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.204 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 57.7 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103519 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13332 | SINGOLA | 103519 | 0 | S.PIETRO | S. GIOVANNI DI DIO (MED. DONNE) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | SINGOLA | 103519 | 0 | DA FARE | 3519 | 2026-07-23 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,6 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.204 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 56.4 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103520 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13359 | SINGOLA | 103520 | 0 | S.PIETRO | S. GIOVANNI DI DIO (MED. DONNE) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | S. CARLO CARDIOLOGIA | SINGOLA | 103520 | 0 | DA FARE | 3520 | 2026-07-23 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,6 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.204 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 58.7 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103521 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13326 | SINGOLA | 103521 | 0 | S.PIETRO | S. GIOVANNI DI DIO (MED. DONNE) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | SINGOLA | 103521 | 0 | DA FARE | 3521 | 2026-07-23 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,6 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.204 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 55.4 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103522 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13337 | SINGOLA | 103522 | 0 | S.PIETRO | S. GIOVANNI DI DIO (MED. DONNE) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 103522 | 0 | DA FARE | 3522 | 2026-07-23 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,6 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.204 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 62.1 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103523 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13343 | SINGOLA | 103523 | 0 | S.PIETRO | S. GIOVANNI DI DIO (MED. DONNE) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 103523 | 0 | DA FARE | 3523 | 2026-07-23 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,6 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.204 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 59.4 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103524 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13345 | SINGOLA | 103524 | 0 | S.PIETRO | S. GIOVANNI DI DIO (MED. DONNE) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | S. GIUSEPPE | SINGOLA | 103524 | 0 | DA FARE | 3524 | 2026-07-23 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,6 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.204 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 62.1 | 0.3 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103526 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13356 | SINGOLA | 103526 | 0 | S.PIETRO | S. GIOVANNI DI DIO (MED. DONNE) | OSTETRICIA (B.MENNI) | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | SINGOLA | 103526 | 0 | DA FARE | 3526 | 2026-05-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.162 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 38.5 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103527 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13333 | SINGOLA | 103527 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. VINCENZO | S. CARLO SOLVENTI | SINGOLA | 103527 | 0 | DA FARE | 3527 | 2026-05-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.198 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 40.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027 | SI | SI
103530 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13331 | SINGOLA | 103530 | 0 | S.PIETRO | S. GIOVANNI DI DIO (MED. DONNE) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | AMB. ENDOSCOPIA | SINGOLA | 103530 | 0 | DA FARE | 3530 | 2026-07-23 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,6 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.204 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 59.4 | 0.4 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103531 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13341 | SINGOLA | 103531 | 0 | S.PIETRO | S. GIOVANNI DI DIO (MED. DONNE) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 103531 | 0 | DA FARE | 3531 | 2026-07-23 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,6 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.204 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 61.4 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103532 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13352 | SINGOLA | 103532 | 0 | S.PIETRO | S. GIOVANNI DI DIO (MED. DONNE) | OSTETRICIA (B.MENNI) | S. VINCENZO | SINGOLA | 103532 | 0 | DA FARE | 3532 | 2026-05-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.164 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 33.5 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103533 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13344 | SINGOLA | 103533 | 0 | S.PIETRO | S. GIOVANNI DI DIO (MED. DONNE) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | S. CARLO CARDIOLOGIA | SINGOLA | 103533 | 0 | DA FARE | 3533 | 2026-07-23 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,6 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.204 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 60.8 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103534 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13363 | SINGOLA | 103534 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO DAY HOSPITAL | S. CARLO CARDIOLOGIA | OSTETRICIA (B.MENNI) | SINGOLA | 103534 | 0 | DA FARE | 3534 | 2026-04-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.152 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 56.2 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103537 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13358 | SINGOLA | 103537 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO DAY HOSPITAL | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. VINCENZO | SINGOLA | 103537 | 0 | DA FARE | 3537 | 2026-04-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.162 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 57.4 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103539 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13355 | SINGOLA | 103539 | 0 | S.PIETRO | S. GIOVANNI DI DIO (MED. DONNE) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | S. CARLO CARDIOLOGIA | SINGOLA | 103539 | 0 | DA FARE | 3539 | 2026-07-23 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,6 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.204 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 62.2 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103540 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13340 | SINGOLA | 103540 | 0 | S.PIETRO | S. GIOVANNI DI DIO (MED. DONNE) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | S. CARLO CARDIOLOGIA | SINGOLA | 103540 | 0 | DA FARE | 3540 | 2026-07-23 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,6 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.204 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 60 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103541 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13365 | SINGOLA | 103541 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO DAY HOSPITAL | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 103571 | 0 | DA FARE | 3541 | 2026-04-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.165 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 55.2 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103542 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13342 | SINGOLA | 103542 | 0 | S.PIETRO | S. GIOVANNI DI DIO (MED. DONNE) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | S. VINCENZO | SINGOLA | 103542 | 0 | DA FARE | 3542 | 2026-07-23 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,6 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.204 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 54.4 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103543 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13338 | SINGOLA | 103543 | 0 | S.PIETRO | S. GIOVANNI DI DIO (MED. DONNE) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | OSTETRICIA (B.MENNI) | SINGOLA | 103543 | 0 | DA FARE | 3543 | 2026-07-23 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,6 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.204 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 57.8 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103544 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13334 | SINGOLA | 103545 | 0 | S.PIETRO | S. GIOVANNI DI DIO (MED. DONNE) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | S. VINCENZO | SINGOLA | 103544 | 0 | DA FARE | 3544 | 2026-07-23 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,6 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.204 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 59.9 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103545 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13361 | SINGOLA | 103546 | 0 | S.PIETRO | S. GIOVANNI DI DIO (MED. DONNE) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | S. VINCENZO | SINGOLA | 103545 | 0 | DA FARE | 3545 | 2026-07-23 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,6 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.204 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 54.6 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103546 | ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHIMICA | BIO-RAD LABORATORIES INC | IH 1000 | 1200470 | PRINCIPALE | 103546 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | S. VINCENZO | SINGOLA | 103546 | 0 | DA FARE | 3546 | 2026-06-16 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 225,2 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.125 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 14.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103547 | INCUBATORE | BIO-RAD LABORATORIES INC | ID INCUBATOR L | 0100321 | SINGOLA | 103547 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | SINGOLA | 103547 | 0 | DA FARE | 3547 | 2026-06-16 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 225,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,095 Cavo + Sistema: 0,185 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 110.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103548 | CENTRIFUGA | BIO-RAD LABORATORIES INC | ID CENTRIFUGE L | 0100699 | SINGOLA | 103548 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 103548 | 0 | DA FARE | 3548 | 2026-06-16 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 225,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,097 Cavo + Sistema: 0,195 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 155.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103550 | ANTIBIOGRAMMA ED IDENTIFICAZIONE MICROBICA, APPARECCHIO PER | BIOMERIEUX SA | VITEK 2 | SCSA15350 | COMPONENTE | 101536 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 103550 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103551 | ANTIBIOGRAMMA ED IDENTIFICAZIONE MICROBICA, APPARECCHIO PER | BIOMERIEUX SA | VITEK 2 | SCSA17497 | COMPONENTE | 101536 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 103551 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103552 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 21248431 | SINGOLA | 103552 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 103552 | 0 | DA FARE | 3552 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 229,1V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,085 | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 3 | 0.1 | AGO(BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103553 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 21272110 | SINGOLA | 103553 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | S. CATERINA SOLVENTI | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 103553 | 0 | DA FARE | 3553 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 229,1V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,090 | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 3.1 | 0.2 | AGO(BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103554 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 21426245 | SINGOLA | 103554 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103555 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 21272339 | SINGOLA | 103555 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | S. VINCENZO | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | SINGOLA | 103555 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103556 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 21337042 | SINGOLA | 103556 | 0 | S.PIETRO | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | S. G. GRANDE | SINGOLA | 103556 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103557 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 21272106 | SINGOLA | 103557 | 0 | S.PIETRO | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | SINGOLA | 103557 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103558 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 21426273 | SINGOLA | 103558 | 0 | S.PIETRO | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103559 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 21184657 | SINGOLA | 103559 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | D.H. ONCOLOGIA | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | SINGOLA | 103559 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103560 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 21248460 | SINGOLA | 103560 | 0 | S.PIETRO | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | S. GIUSEPPE | SINGOLA | 103560 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103561 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 21248438 | SINGOLA | 103561 | 0 | S.PIETRO | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | S. MARIA GORETTI | SINGOLA | 103561 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103562 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 21272473 | SINGOLA | 103562 | 0 | S.PIETRO | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | UTIN | SINGOLA | 103562 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103563 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 21272121 | SINGOLA | 103563 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | D.H. ONCOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103564 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 21248417 | SINGOLA | 103564 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103565 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 21248405 | SINGOLA | 103565 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | SINGOLA | 103565 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103566 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 21184799 | SINGOLA | 103566 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | SINGOLA | 103566 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103567 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | VOLUMAT MC AGILIA | 21248450 | SINGOLA | 103567 | 0 | S.PIETRO | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103568 | VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO | MEDIN MEDICAL INNOVATIONS GMBH | MEDIN CNO | 30901794 | SINGOLA | 103568 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103568 | 0 | DA FARE | 3568 | 2026-04-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,066 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 6.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103569 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13372 | SINGOLA | 103569 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | SINGOLA | 103569 | 0 | DA FARE | 3569 | 2026-04-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.174 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 49.5 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103570 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13383 | SINGOLA | 103570 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | SINGOLA | 103570 | 0 | DA FARE | 3570 | 2026-07-23 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,6 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.204 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 51.2 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103571 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13381 | SINGOLA | 103571 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103572 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13371 | SINGOLA | 103572 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. VINCENZO | S. VINCENZO | SINGOLA | 103572 | 0 | DA FARE | 3572 | 2026-05-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.191 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 43.4 | 1.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103573 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13385 | SINGOLA | 103573 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | SINGOLA | 103573 | 0 | DA FARE | 3573 | 2026-04-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.188 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 56.4 | 0 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103574 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13382 | SINGOLA | 103574 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | SINGOLA | 103574 | 0 | DA FARE | 3574 | 2026-04-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.145 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 58.4 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103575 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13379 | SINGOLA | 103575 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CATERINA SOLVENTI | S. CARLO SOLVENTI | SINGOLA | 103575 | 0 | DA FARE | 3575 | 2026-01-04 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.155 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 38.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027 | SI | SI
103576 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13373 | SINGOLA | 103576 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | SINGOLA | 103576 | 0 | DA FARE | 3576 | 2026-04-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.142 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 54.4 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103577 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13386 | SINGOLA | 103577 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 103577 | 0 | DA FARE | 3577 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.134 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A | N.A | 55.1 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103578 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13384 | SINGOLA | 103578 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. VINCENZO | S. VINCENZO | SINGOLA | 103578 | 0 | DA FARE | 3578 | 2026-05-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.192 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 44.1 | 1.4 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103579 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13405 | SINGOLA | 103579 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | SINGOLA | 103579 | 0 | DA FARE | 3579 | 2026-04-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.165 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 52.5 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103580 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13395 | SINGOLA | 103580 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | SINGOLA | 103580 | 0 | DA FARE | 3580 | 2026-04-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.164 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 56.5 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103581 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13398 | SINGOLA | 103581 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | SINGOLA | 103581 | 0 | DA FARE | 3581 | 2026-04-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.166 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 55.4 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103582 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13404 | SINGOLA | 103582 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 103582 | 0 | DA FARE | 3582 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.155 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A | N.A | 64.1 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103583 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13377 | SINGOLA | 103583 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | SINGOLA | 103583 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103584 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13401 | SINGOLA | 103584 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | SINGOLA | 103584 | 0 | DA FARE | 3584 | 2026-04-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.167 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 59.2 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103585 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13370 | SINGOLA | 103585 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 103585 | 0 | DA FARE | 3585 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.165 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A | N.A | 55 | 0 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103586 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13368 | SINGOLA | 103586 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 103586 | 0 | DA FARE | 3586 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.16 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A | N.A | 51.2 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103587 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13403 | SINGOLA | 103587 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 103587 | 0 | DA FARE | 3587 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.165 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A | N.A | 49.5 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103588 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13400 | SINGOLA | 103588 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 103588 | 0 | DA FARE | 3588 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.166 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A | N.A | 60.1 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103589 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13369 | SINGOLA | 103589 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 103589 | 0 | DA FARE | 3589 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.167 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A | N.A | 55.1 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103590 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13378 | SINGOLA | 103590 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | SINGOLA | 103590 | 0 | DA FARE | 3590 | 2026-04-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.168 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 56.1 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103591 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13397 | SINGOLA | 103591 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 103591 | 0 | DA FARE | 3591 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.168 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A | N.A | 62.3 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103592 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13399 | SINGOLA | 103592 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 103592 | 0 | DA FARE | 3592 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.166 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A | N.A | 54.2 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103593 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13394 | SINGOLA | 103593 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | SINGOLA | 103593 | 0 | DA FARE | 3593 | 2026-04-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.166 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 52 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103594 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13393 | SINGOLA | 103594 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | SINGOLA | 103594 | 0 | DA FARE | 3594 | 2026-04-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.168 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 55.2 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103595 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13396 | SINGOLA | 103595 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | SINGOLA | 103595 | 0 | DA FARE | 3595 | 2026-04-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.166 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 56.2 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103596 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13406 | SINGOLA | 103596 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | SINGOLA | 103596 | 0 | DA FARE | 3596 | 2026-04-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.175 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 54 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103597 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13374 | SINGOLA | 103597 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | SINGOLA | 103597 | 0 | DA FARE | 3597 | 2026-04-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.178 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 53 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103598 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13380 | SINGOLA | 103598 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | SINGOLA | 103598 | 0 | DA FARE | 3598 | 2026-04-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.166 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 52.2 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103599 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13391 | SINGOLA | 103599 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 103599 | 0 | DA FARE | 3599 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.165 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A | N.A | 55.3 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103600 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 13392 | SINGOLA | 103600 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 103600 | 0 | DA FARE | 3600 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.164 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A | N.A | 52.3 | 0 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103601 | LAVATRICE PER ENDOSCOPI | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | ETD 4 BASIC PAA | 16132009 | PRINCIPALE | 103601 | 0 | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA | AMB. ENDOSCOPIA | AMB. ENDOSCOPIA | PRINCIPALE | 103601 | 0 | DA FARE | 3601 | 2026-09-01 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 224,8 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.105 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 17.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103602 | ADDOLCITORE | PENTAIR WATER ITALY SRL | 256760 LOGIX 760C | 1603185712087 A1553 | COMPONENTE | 103601 | 0 | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA | AMB. ENDOSCOPIA | AMB. ENDOSCOPIA | COMPONENTE | 103601 | 0 | DA FARE | 3602 | 2026-09-01 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 224,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,084 Cavo + sistema: 0,161 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 25.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103603 | STAMPANTE PER ETICHETTE | EPSON | TM U220 D | RJTF261654 | COMPONENTE | 103601 | 0 | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA | AMB. ENDOSCOPIA | AMB. ENDOSCOPIA | COMPONENTE | 103601 | 0 | DA FARE | 3603 | 2026-09-01 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 224,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 8.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103604 | ECOTOMOGRAFO | MINDRAY CO LTD | M9 | 7B 66000930 | PRINCIPALE | 103604 | ECO27 (103604) | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | PRINCIPALE | 103604 | ECO27 (103604) | DA FARE | 3604 | 2026-08-11 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP 103605, 103606 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 227,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 11.5 | 7.4 | SONDA ECOGRAFICA (BF) | 6.2 | SONDA ECOGRAFICA (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103605 | SONDA ECOGRAFICA | MINDRAY CO LTD | SP5 1S | 9SC7B008692 | COMPONENTE | 103604 | ECO27 (103604) | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | COMPONENTE | 103604 | ECO27 (103604) | DA FARE | 3605 | 2026-08-11 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP PADRE | [12 empty] | Ω | [6 empty] | 7.4 | SONDA ECOGRAFICA (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103606 | SONDA ECOGRAFICA | MINDRAY CO LTD | L10 3S | 8JR7B000310 | COMPONENTE | 103604 | ECO27 (103604) | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | COMPONENTE | 103604 | ECO27 (103604) | DA FARE | 3606 | 2026-08-11 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP PADRE | [12 empty] | Ω | [6 empty] | 6.2 | SONDA ECOGRAFICA (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103607 | CARRELLO ELETTRIFICATO | MINDRAY CO LTD | UMT 500 | 7E 7A001002 | COMPONENTE | 103604 | 0 | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | COMPONENTE | 103604 | ECO27 (103604) | DA FARE | 3607 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 227,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.184 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 87.3 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103608 | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | BREAS MEDICAL AB | VIVO 60 | Q060377 | SINGOLA | 103608 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | SINGOLA | 103608 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103611 | LAVATRICE PER ENDOSCOPI | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | ETD 4 BASIC PAA | 16132004 | PRINCIPALE | 103611 | 0 | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | SINGOLA | 103611 | 0 | DA FARE | 3611 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 229,4 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.116 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 19.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103612 | ADDOLCITORE | PENTAIR WATER ITALY SRL | 256760 LOGIX 760C | 1708016359637A0 | COMPONENTE | 103611 | 0 | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | COMPONENTE | 103612 | 0 | DA FARE | 3612 | 2026-08-11 |  |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,5 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.096 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 12.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103613 | STAMPANTE PER ETICHETTE | EPSON | TM U220 D | FJTF261655 | COMPONENTE | 103611 | 0 | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | COMPONENTE | 103611 | 0 | DA FARE | 3613 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 225,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 12.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103615 | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | GAMBRO AB | PRISMAFLEX | PA14759 | SINGOLA | 103615 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103616 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | KLINIKBETT IMPULSE 3000 KL | 07171074113 | SINGOLA | 103616 | 0 | S.PIETRO | MAGAZZINO TECNICO | MAGAZZINO TECNICO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103617 | ECOTOMOGRAFO | MINDRAY CO LTD | DC 70 | CAE 81000771 | PRINCIPALE | 103617 | ECO28 (103617) | S.PIETRO | RADIOTERAPIA | UPMC | UPMC | PRINCIPALE | 103617 | ECO28 (103617) | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103618 | SONDA ECOGRAFICA | MINDRAY CO LTD | L12 3E | CAYD7C041084 | COMPONENTE | 103617 | ECO28 (103617) | S.PIETRO | RADIOTERAPIA | UPMC | UPMC | COMPONENTE | 103617 | ECO28 (103617) | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103619 | SONDA ECOGRAFICA | MINDRAY CO LTD | C5 2E | VST73039668 | COMPONENTE | 103617 | ECO28 (103617) | S.PIETRO | RADIOTERAPIA | UPMC | UPMC | COMPONENTE | 103617 | ECO28 (103617) | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103620 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP X898MD | 7059310 | COMPONENTE | 103617 | ECO28 (103617) | S.PIETRO | RADIOTERAPIA | UPMC | UPMC | COMPONENTE | 103617 | ECO28 (103617) | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103621 | TAVOLO TELECOMANDATO | MECALL SRL | EIDOS RF439 | 00875 | PRINCIPALE | 103621 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | PRINCIPALE | 103621 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103622 | COMPLESSO RADIOGENO | MECALL SRL | AL 003 | 34187 | COMPONENTE | 103621 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 103621 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103623 | TAVOLO RIBALTABILE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO | MECALL SRL | CLISIS EXCEL DRF | 34061 | COMPONENTE | 103621 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 103621 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103624 | GENERATORE D'ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO | MECALL SRL | CASTOR RF 80 TS | 17L 2049 | COMPONENTE | 103621 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 103621 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103625 | GRUPPO DI CONTINUITA' | NR | 2000VA | 10031701709 | COMPONENTE | 103621 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 103621 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103626 | CONSOLLE DI COMANDO PER GRUPPO RADIOLOGICO | MECALL SRL | NR | 34161 | COMPONENTE | 103621 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 103621 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103627 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | TECNI NT | EM19TFTI MII C3 | 17500097 | COMPONENTE | 103621 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 103621 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103628 | FOTOMETRO | HEMOCUE AB | PLASMA LOW HB | 1245303035 | SINGOLA | 103628 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | SINGOLA | 103628 | 0 | DA FARE | 3628 | 2026-06-16 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 225,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 4.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103629 | EMOGLOBINOMETRO | HEMOCUE AB | HB 201 + | 1733014459 | SINGOLA | 103629 | 0 | S.PIETRO | UTIN | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | SINGOLA | 103629 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103630 | EMOGLOBINOMETRO | HEMOCUE AB | HB 201 + | 1733014460 | SINGOLA | 103630 | 0 | S.PIETRO | UTIN | RIANIMAZIONE CORRETTA SU VE | UTIN | SINGOLA | 103630 | 0 | DA FARE | 3630 | 2026-04-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 3.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103631 | EMOGLOBINOMETRO | HEMOCUE AB | HB 201 + | 1733014461 | SINGOLA | 103631 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103631 | 0 | DA FARE | 3631 | 2026-04-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 4.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103632 | SALDATORE DI TUBI | CENTRON TECHNOLOGIES CORP | SE 260 | 2620261 | SINGOLA | 103632 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | SINGOLA | 103632 | 0 | DA FARE | 3632 | 2026-06-16 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 225,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,065 Cavo + Sistema: 0,130 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 40.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103635 | BILIRUBINOMETRO | GINEVRI SRL | ONE BEAM CON STAMPANTE | 1826/18 | SINGOLA | 103635 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103635 | 0 | DA FARE | 3635 | 2026-04-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,056 Cavo + Sistema: 0,162 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 51.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103636 | BILIRUBINOMETRO | GINEVRI SRL | ONE BEAM CON STAMPANTE | 1827/18 | SINGOLA | 103636 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | OSTETRICIA (B.MENNI) | SINGOLA | 103636 | 0 | DA FARE | 3636 | 2026-05-08 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,054 Cavo + Sistema: 0,110 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 18.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103637 | NUTRIPOMPA | NUTRICIA MEDICAL DEVICES BV | FLOCARE INFINITY | 76679603 | SINGOLA | 103637 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 103637 | 0 | DA FARE | 3637 | 2026-07-07 | POSITVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 1.8 | 1 | SIRINGA (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103638 | LASER CHIRURGICO | AMERICAN MEDICAL SYSTEM | GREEN LIGHT XPS | XPS50839 | SINGOLA | 103638 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 5 | SINGOLA | 103638 | 0 | DA FARE | 3638 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.149 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 165.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103639 | LITOTRITORE ENDOSCOPICO LASER | STORZ KARL GMBH & CO KG | 27750220-1 CALCULASEII | VY0190 | PRINCIPALE | 103639 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103649 | FRIGOEMOTECA | KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL | KLAB BBR700V MD | 79562 | SINGOLA | 103649 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: ASSEGNAZIONE EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: ASSEGNAZIONE EMOCOMPONENTI | SALA CONGELATORI E FRIGOEMOTECA | SINGOLA | 103649 | 0 | DA FARE | 3649 | 2026-06-16 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.221 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 144.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103650 | CONGELATORE DA LABORATORIO | KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL | K56HPL MD | 79563 | SINGOLA | 103650 | 0 | S.PIETRO | FARMACIA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 103650 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103651 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR SPACE | 244342 | SINGOLA | 103651 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103652 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR SPACE | 270515 | SINGOLA | 103652 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103653 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR SPACE | 254230 | SINGOLA | 103653 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103654 | MODULO PER MONITOR | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | EV 1000 M | TPAB088248 | COMPONENTE | 103655 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | COMPONENTE | 103655 | 0 | DA FARE | 3655 | 2026-06-24 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP PADRE | [12 empty] | Ω
103655 | MISURATORE GITTATA CARDIACA | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | EV 1000 DB | EVD82243 | PRINCIPALE | 103655 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | PRINCIPALE | 103655 | 0 | DA FARE | 3655 | 2026-06-24 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP 103654 | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 224,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 7.2 | 4.9 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103656 | MISCELATORE DI SACCHE | DELCON SRL | HEMOMIX PLUS | 1432 | SINGOLA | 103656 | 0 | S.PIETRO | PREOSPEDALIZZAZIONE | PREOSPEDALIZZAZIONE | PREOSPEDALIZZAZIONE | SINGOLA | 103656 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103657 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | PM 10 N | MBP1631308 | SINGOLA | 103657 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103658 | ECOTOMOGRAFO | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | APLIO 300 (TUS A300) | FEC1822133 | PRINCIPALE | 103658 | ECO31 (103658) | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO MAGAZZINO | PRINCIPALE | 103658 | ECO31 (103658) | DA FARE | 3658 | 2026-08-25 | POSITIVO CON RISERVA | IMPOSSIBILE ESEGUIRE DISPERSIONE SU PARTE APPLICATA IN QUANTO SONDE ASSENTI | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,077 Cavo + Sistema: 0,177 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 122.6 | N.V. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103659 | SONDA ECOGRAFICA | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | PVL 715 RST | FSB17Z2134 | COMPONENTE | 103793 | ECO30 (103793) | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | RADIOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103660 | SONDA ECOGRAFICA | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | PET 805 LA | 99B1822201 | COMPONENTE | 103658 | ECO31 (103658) | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103661 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP D 898 MD | 7166492 | COMPONENTE | 103658 | ECO31 (103658) | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO MAGAZZINO | COMPONENTE | 103658 | ECO31 (103658) | DA FARE | 3661 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055 Cavo + Sistema: 0,181 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 128.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103664 | NUTRIPOMPA | FRESENIUS KABI AG | AMIKA | 23109388 | SINGOLA | 103664 | 0 | S.PIETRO | UTIC | MAGAZZINO TECNICO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103665 | NUTRIPOMPA | FRESENIUS KABI AG | AMIKA | 23109412 | SINGOLA | 103665 | 0 | S.PIETRO | UTIC | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | SINGOLA | 103665 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103666 | PIASTRA RAFFREDDANTE PER PARAFFINA | LEICA MICROSCOPY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTS | EG 1150 C1 | 2354 | SINGOLA | 103666 | 0 | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | SINGOLA | 103666 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103668 | ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHIMICA | GOLD STANDARD DIAGNOSTIC | THUNDERBOLT EIA CL | 171245976 | PRINCIPALE | 103668 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 103668 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103669 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 65 OXIMAX | P12824179 | SINGOLA | 103669 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO SOLVENTI | S. CARLO SOLVENTI | S. CARLO SOLVENTI | SINGOLA | 103669 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103671 | PROCTOSCOPIO A ULTRASUONI | AMI AGENCY FOR MEDICAL INNOVATIONS | WI 3 HAL RAR | 180068035 | SINGOLA | 103671 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103686 | SISTEMA ANTIDECUBITO | TERMOLETTO ITALIANA SAS | AIR SYSTEM PRO 5000 | 22038544 | SINGOLA | 103686 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103691 | SISTEMA ANTIDECUBITO | TERMOLETTO ITALIANA SAS | AIR SYSTEM PRO 5000 | 03188511 | SINGOLA | 103691 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103692 | SISTEMA ANTIDECUBITO | TERMOLETTO ITALIANA SAS | AIR SYSTEM PRO 5000 | 03188502 | SINGOLA | 103692 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103694 | CONTAGLOBULI AUTOMATICO DIFFERENZIALE | SYSMEX CORP | XN 2000 | 34284/34285 | SINGOLA | 103694 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 103694 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103695 | PERSONAL COMPUTER | DELL COMPUTER CORP | SIERRA SUMMIT(B075001) | CNSGDP2 | PRINCIPALE | 103695 | 0 | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | PRINCIPALE | 103695 | 0 | DA FARE | 3695 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 231,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,065 Cavo + Sistema: 0,134 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 78.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103696 | CONSOLLE DI COMANDO PER ELETTROMIOGRAFO | CADWELL LABORATORIES INC | SIERRA SUMMIT | 1902720205AC1217094 | COMPONENTE | 103695 | 0 | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | COMPONENTE | 103695 | 0 | DA FARE | 3696 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 226,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 78.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103697 | TESTINA PAZIENTE | CADWELL LABORATORIES INC | 12 CH SUMMIT | 19028002AA1217015 | COMPONENTE | 103695 | 0 | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | COMPONENTE | 103695 | 0 | DA FARE | 3697 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 226,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 78.9 | 7.2 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103698 | MONITOR PER PERSONAL COMPUTER | DELL COMPUTER CORP | P2217HB | CH7BVL2 | COMPONENTE | 103695 | 0 | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | COMPONENTE | 103695 | 0 | DA FARE | 3698 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 227,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,085 cavo + sistema: 0,162 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 42.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103699 | MONITOR PER PERSONAL COMPUTER | DELL COMPUTER CORP | P2217HB | BG7BVL2 | COMPONENTE | 103695 | 0 | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | COMPONENTE | 103695 | 0 | DA FARE | 3699 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 227,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,090 cavo + sistema: 0,158 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 43.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103700 | STAMPANTE PER PC | SAMSUNG ELECTRONICS | XPRESS M 2026 | 08HVB86J9F05EMX | COMPONENTE | 103695 | 0 | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | COMPONENTE | 103695 | 0 | DA FARE | 3700 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 7.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103708 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR SPACE | 87775 | SINGOLA | 103708 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103709 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR SPACE | 76174 | SINGOLA | 103709 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103710 | VAPORIZZATORE | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | VAPOR SEVORANE 2000 | ASEM 1757 | SINGOLA | 103710 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 103710 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103712 | OZONO TERAPIA, APPARECCHIO PER | ALNITEC SRL | OZO 2 FUTURA PLUS | 23180426 | SINGOLA | 103712 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103713 | SPIROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO | COSMED SRL | PONY FX | 2018043524 | SINGOLA | 103713 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103714 | MONITOR FETALE | EDAN INSTRUMENTS INC | F9 | 560053-M18504090001 | SINGOLA | 103714 | 0 | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | SINGOLA | 103714 | 0 | DA FARE | 3714 | 2026-07-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 28.4 | 6.5 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103715 | MONITOR FETALE | EDAN INSTRUMENTS INC | F9 | 560053-M18504090002 | SINGOLA | 103715 | 0 | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | SINGOLA | 103715 | 0 | DA FARE | 3715 | 2026-07-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 26.6 | 6.6 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103717 | ANALIZZATORE AUTOMATICO EMOCOLTURE | BIOMERIEUX SA | BACT ALERT 3D | 209CL3384 | SINGOLA | 103717 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 103717 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103718 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | AGILIA VP MC | 23735796 | SINGOLA | 103718 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103719 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | AGILIA VP MC | 23735991 | SINGOLA | 103719 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103720 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | AGILIA VP MC | 23735765 | SINGOLA | 103720 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | SINGOLA | 103720 | 0 | DA FARE | 3720 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 228,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 38.4 | 2.1 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103721 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | AGILIA VP MC | 23735800 | SINGOLA | 103721 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | SINGOLA | 103721 | 0 | DA FARE | 3721 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 228,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 40.1 | 2 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103722 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | AGILIA VP MC | 23735786 | SINGOLA | 103722 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | SINGOLA | 103722 | 0 | DA FARE | 3722 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 228,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 35.8 | 1.9 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103723 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | AGILIA VP MC | 23735822 | SINGOLA | 103723 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | SINGOLA | 103723 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103724 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | AGILIA VP MC | 23735783 | SINGOLA | 103724 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103725 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | AGILIA VP MC | 23735775 | SINGOLA | 103725 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | SINGOLA | 103725 | 0 | DA FARE | 3725 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 228,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 39.8 | 2.2 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103726 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | AGILIA VP MC | 23735787 | SINGOLA | 103726 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | SINGOLA | 103726 | 0 | DA FARE | 3726 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 228,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 41.1 | 2.3 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103727 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | AGILIA VP MC | 23735788 | SINGOLA | 103727 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. CARLO SOLVENTI | S. CARLO SOLVENTI | SINGOLA | 103727 | 0 | DA FARE | 3727 | 2026-01-04 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 227,2V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,035 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 37.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027 | SI | SI
103730 | ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHIMICA | BIOMERIEUX SA | VIDAS | IVD7004757 | PRINCIPALE | 103730 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 103730 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103731 | VIDEOCOLONSCOPIO | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | CF H 185 I | 2831476 | COMPONENTE | 103374 | SYS 5 (103374) | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103732 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | BEDSIDE SPO2 PATIENT MONITORING SYSTEM | MBB1700765 | SINGOLA | 103732 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | SINGOLA | 103732 | 0 | DA FARE | 3732 | 2026-06-16 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 225,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,101 Cavo + Sistema: 0,298 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 17.5 | 1.8 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103733 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 65 OXIMAX | P12836135 | SINGOLA | 103733 | 0 | S.PIETRO | MAGAZZINO TECNICO | MAGAZZINO TECNICO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103734 | AEROSOL, APPARECCHIO PER | AEROGEN LTD | AERONEB PRO | AP-100605 | SINGOLA | 103734 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103734 | 0 | DA FARE | 3734 | 2026-04-08 | POSITIVO CON RISERVA | NON FUNZIONANTE A BATTERIA ( NC 8) | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 227,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 1.4 | 9.7 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103735 | MONITOR PER VENTILAZIONE | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 85 | 97525939 | SINGOLA | 103735 | 0 | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA | AMB. ENDOSCOPIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103736 | ELETTROBISTURI | LED SPA | DIATERMO MB 80 D | 5670208093 | SINGOLA | 193736 | 0 | S.PIETRO | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | SINGOLA | 103736 | 0 | DA FARE | 3736 | 2026-09-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,099 cavo + sistema: 0,189 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 151.4 | 19.7 | BISTURI (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103737 | EMOGASANALIZZATORE | INSTRUMENTATION LABORATORY | GEM PREMIER 5000 | 18031669 | SINGOLA | 103737 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | UTIC | UTIC | SINGOLA | 103737 | 0 | DA FARE | 3737 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,2 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.133 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 8.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103738 | VIDEODUODENOSCOPIO | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | TJF Q 180 V | 2822727 | SINGOLA | 102524 | SYS 4 (102527) | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103739 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 140 | 67394 | SINGOLA | 103739 | 0 | S.PIETRO | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | SINGOLA | 103739 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103740 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 140 | 67395 | SINGOLA | 103740 | 0 | S.PIETRO | S. GIOVANNI DI DIO (MED. DONNE) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | SINGOLA | 103740 | 0 | DA FARE | 3740 | 2026-07-23 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 226,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.208 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 72.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103741 | POLTRONA DA CHIRURGO | AKRUS GMBH & CO | AK 480 | 25367 | SINGOLA | 103741 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA OCULISTICA | SALA OPERATORIA OCULISTICA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103742 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 250 | 67399 | SINGOLA | 103742 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103744 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 250 | 67398 | SINGOLA | 103744 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 103744 | 0 | DA FARE | 3744 | 2026-06-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 224,7 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.165 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 66.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103745 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 400 | 67393 | SINGOLA | 103745 | 0 | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | SINGOLA | 103745 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103746 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 700 | 67397 | SINGOLA | 103746 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 103746 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103747 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1200 EXPRESS | 311076-M16A05180001 | SINGOLA | 103747 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103748 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 601 C | 360480-M16102450002 | SINGOLA | 103748 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO SOLVENTI | S. CARLO SOLVENTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103749 | MONITOR FETALE | EDAN INSTRUMENTS INC | F3 | 460323-M16400260001 | SINGOLA | 103749 | 0 | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | SINGOLA | 103749 | 0 | DA FARE | 3749 | 2026-07-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 25.9 | 6.7 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103750 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 140 | 67396 | SINGOLA | 103750 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | SINGOLA | 103750 | 0 | DA FARE | 3750 | 2026-07-27 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 226,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.189 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 97.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103751 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 400 2T | 67389 | SINGOLA | 103751 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 103751 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103752 | ECOTOMOGRAFO | MINDRAY CO LTD | RESONA 7 | 7V86001027 | PRINCIPALE | 103752 | ECO29 (103752) | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | PRINCIPALE | 103752 | ECO29 (103752) | DA FARE | 3752 | 2026-07-30 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP 103754 E 103754 | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,085 Cavo + Sistem: 0,164 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 125.3 | 5.8 | SONDA ECOGRAFICA (BF) |  | SONDA ECOGRAFICA (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103753 | SONDA ECOGRAFICA | MINDRAY CO LTD | L11 3U | 9KU84002598 | COMPONENTE | 103752 | ECO29 (103752) | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | COMPONENTE | 103752 | ECO29 (103752) | DA FARE | 3752 | 2026-07-30 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP PADRE | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | Ω | [6 empty] | 5.8 | SONDA ECOGRAFICA (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103754 | SONDA ECOGRAFICA | MINDRAY CO LTD | SP5 1U | 9KL85012343 | COMPONENTE | 103752 | ECO29 (103752) | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | COMPONENTE | 103752 | ECO29 (103752) | DA FARE | 3752 | 2026-07-30 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP PADRE | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | Ω | [8 empty] | 6.4 | SONDA ECOGRAFICA (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103755 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP D 898 MD | 7068245 | COMPONENTE | 103752 | ECO29 (103752) | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | COMPONENTE | 103752 | ECO29 (103752) | DA FARE | 3755 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,099 Cavo + Sistem: 0,198 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 103.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103757 | EMOGASANALIZZATORE | INSTRUMENTATION LABORATORY | GEM PREMIER 5000 | 18031668 | SINGOLA | 103757 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 103757 | 0 | DA FARE | 3757 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 229,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.125 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 16.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103758 | EMOGASANALIZZATORE | INSTRUMENTATION LABORATORY | GEM PREMIER 5000 | 18051767 | SINGOLA | 103758 | 0 | S.PIETRO | UTIC | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | SINGOLA | 103758 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103760 | EMOGASANALIZZATORE | INSTRUMENTATION LABORATORY | GEM PREMIER 5000 | 18051768 | SINGOLA | 103760 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA PREPARAZIONE | SINGOLA | 103760 | 0 | DA FARE | 3760 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230.1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.123 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 19.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103761 | EMOGASANALIZZATORE | INSTRUMENTATION LABORATORY | GEM PREMIER 5000 | 18051766 | SINGOLA | 103761 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 103761 | 0 | DA FARE | 3761 | 2026-06-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 224,7 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.115 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 9.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103768 | POMPA DI INFUSIONE | B BRAUN GMBH | INFUSOMAT SPACE | 233881 | SINGOLA | 103768 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103770 | TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO | CANON INC | AQUILION PRIME SP TSX-303B | 1CB1842055 | PRINCIPALE | 103770 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | PRINCIPALE | 103770 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103771 | MONITOR | HUNTLEIGH HEALTHCARE | LIFE PULSE 110 | 774AB43030518 | COMPONENTE | 103770 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 103770 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103772 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | EIZO NANAO CORP | RADIOFORCE MX192 | 25684048 | COMPONENTE | 103770 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 103770 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103773 | CONSOLLE DI COMANDO PER TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO | CANON INC | PSX 74-2866 | H6000739 | COMPONENTE | 103770 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 103770 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103774 | WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | CANON INC | VITREA 2 | CZC829754P | COMPONENTE | 103770 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 103770 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103775 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | EIZO NANAO CORP | RADIOFORCE MX242W | 53406127 | COMPONENTE | 103770 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 103770 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103779 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 560 OXIMAX | 011108050569 | SINGOLA | 103778 | 0 | S.PIETRO | AMB. PNEUMOLOGIA | AMB. PNEUMOLOGIA | AMB. PNEUMOLOGIA | SINGOLA | 103779 | 0 | DA FARE | 3779 | 2026-07-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,099 Cavo+ Sistema: 0,197 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 40.1 | 4.2 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103780 | SONDA ECOGRAFICA | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | PVT 375 BT | FSC1894432 | COMPONENTE | 103204 | ECO12 (103204) | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA (PREPARAZIONE RM) | COMPONENTE | 103204 | ECO12 (103204) | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103781 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 140 | 41068 | SINGOLA | 103781 | 0 | S.PIETRO | PREOSPEDALIZZAZIONE | RADIOLOGIA (SENOLOGIA) | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103783 | BOBINA RISONANZA MAGNETICA | CANON INC | ATLAS SPEEDER HEAD/NECK (MJAH-177A/S1) | S1H18X2128 | COMPONENTE | 102496 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 102496 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103784 | BOBINA RISONANZA MAGNETICA | CANON INC | ATLAS SPEEDER KNEE/FOOT (MJAJ-257A/S1) | S1F18X2049 | COMPONENTE | 102496 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 102496 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103785 | BOBINA RISONANZA MAGNETICA | CANON INC | ATLAS SPEEDER SPALLA (MJAJ-177A/S1) | S1J18X2685 | COMPONENTE | 102496 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 102496 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103786 | PERSONAL COMPUTER | CANON INC | NR | FAB-X5520NM153 | COMPONENTE | 102496 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 102496 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103787 | VAPORIZZATORE | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | D VAPOR | ARXL 0686 | SINGOLA | 103787 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 3 | SINGOLA | 103787 | 0 | DA FARE | 3787 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.145 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 34.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103789 | TERMOREGOLAZIONE CORPOREA NEONATALE | KANMED AB | BABY BED | 9227 | SINGOLA | 103789 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103789 | 0 | DA FARE | 3789 | 2026-04-28 | POSITIVO CON RISERVA | GESTITA CON RIT 29722 | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,094, Cavo + Sistema: 0,186 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 89.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103790 | IPO-IPERTERMIA, APPARECCHIO PER | KANMED AB | BABY WARMER BW3 | 5125/19 | SINGOLA | 103790 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103790 | 0 | DA FARE | 3790 | 2026-05-04 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,062 Cavo + Sistema: 0,128 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 29.2 | 2.8 | TUBO (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103791 | TERMOREGOLAZIONE CORPOREA NEONATALE | KANMED AB | BABY BED | 9228 | SINGOLA | 103791 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103791 | 0 | DA FARE | 3791 | 2026-05-04 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,060 Cavo + Sistema: 0,182 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 35.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103792 | IPO-IPERTERMIA, APPARECCHIO PER | KANMED AB | BABY WARMER BW3 | 5146/19 | SINGOLA | 103792 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103792 | 0 | DA FARE | 3792 | 2026-04-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,065, Cavo + Sistema: 0,188 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 54.5 | 3.7 | MATERASSINO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103793 | ECOTOMOGRAFO | CANON INC | APLIO A450 | AEA1942231 | PRINCIPALE | 103793 | ECO30 (103793) | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | PRINCIPALE | 103793 | ECO30 (103793) | DA FARE | 3793 | 2026-07-17 | POSITIVO | VERIFICATA CON APP 3794 E 3796 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 228,6 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,089 Cavo + Sistema: 0,205 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 104.5 | 7.5 | SONDA ECOGRAFICA (BF) | 6.5 | SONDA ECOGRAFICA (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103794 | SONDA ECOGRAFICA | CANON INC | PLT 1005 BT | FMC1932988 | COMPONENTE | 103793 | ECO30 (103793) | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 103793 | ECO30 (103793) | DA FARE | 3793 | 2026-07-17 | POSITIVO | VERIFICATA CON APP PADRE | [12 empty] | Ω | [6 empty] | 7.5 | SONDA ECOGRAFICA (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103796 | SONDA ECOGRAFICA | CANON INC | PVT 781 VTE | FMC1934400 | COMPONENTE | 103793 | ECO30 (103793) | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 103793 | ECO30 (103793) | DA FARE | 3793 | 2026-07-17 | POSITIVO | VERIFICATA CON APP PADRE | [12 empty] | Ω | [6 empty] | 6.5 | SONDA ECOGRAFICA (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103797 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP D 898 MD | 7194904 | COMPONENTE | 103793 | ECO30 (103793) | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 103793 | ECO30 (103793) | DA FARE | 3797 | 2026-07-17 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 229,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,034 Cavo + Sistema: 0,197 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 64.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103803 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | PM 10 N | MBP1631310 | SINGOLA | 103803 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103804 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | PM 10 N | MBP1713661 | SINGOLA | 103804 | 0 | S.PIETRO | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103806 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | PM 10 N | MBP1523234 | SINGOLA | 103806 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103807 | DEFIBRILLATORE | MINDRAY CO LTD | BENEHEART D3 | EZ94018613 | SINGOLA | 103807 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | SINGOLA | 103807 | 0 | DA FARE | 3807 | 2026-04-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 227,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,053 Cavo+Sistema: 0,180 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 82.1 | 7.2 | CAVO ECG (CF) | 1.2 | CAVO SPO2 (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103808 | ECOTOMOGRAFO | GE HEALTHCARE | VOLUSON E 10 BT19 | E72926 | PRINCIPALE | 103808 | ECO24 (103808) | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | PRINCIPALE | 103808 | ECO24 (103808) | DA FARE | 3808 | 28/072026 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP: 103809 104898 E 104936 | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,090 Cavo + Sistema: 0,188 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 170.5 | 8.1 | SONDA ECOGRAFICA (BF) | 7.9 | SONDA ECOGRAFICA (BF) | 8.4 | SONDA ECOGRAFICA (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103809 | SONDA ECOGRAFICA | GE HEALTHCARE | RIC 5 9D | 241773KR1 | COMPONENTE | 103808 | ECO24 (103808) | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | COMPONENTE | 103808 | ECO24 (103808) | DA FARE | 3808 | 28/072026 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP PADRE | [12 empty] | Ω | [6 empty] | 8.1 | SONDA ECOGRAFICA (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103812 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP 898 MD | 7193425 | COMPONENTE | 103808 | ECO24 (103808) | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | COMPONENTE | 103808 | ECO24 (103808) | DA FARE | 3812 | 28/072026 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,080 Cavo + Sistema: 0,123 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 61.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103813 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 21238 | SINGOLA | 103813 | 0 | S.PIETRO | B. MENNI | S. VINCENZO | S. VINCENZO | SINGOLA | 103813 | 0 | DA FARE | 3813 | 2026-05-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.194 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 42.4 | 1.3 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103814 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 21268 | SINGOLA | 103814 | 0 | S.PIETRO | B. MENNI | OSTETRICIA (B.MENNI) | OSTETRICIA (B.MENNI) | SINGOLA | 103814 | 0 | DA FARE | 3814 | 2026-05-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.177 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 39.2 | 0 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103815 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 21267 | SINGOLA | 103815 | 0 | S.PIETRO | B. MENNI | OSTETRICIA (B.MENNI) | OSTETRICIA (B.MENNI) | SINGOLA | 103815 | 0 | DA FARE | 3815 | 2026-05-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.172 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 38.5 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103816 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 21236 | SINGOLA | 103816 | 0 | S.PIETRO | B. MENNI | OSTETRICIA (B.MENNI) | OSTETRICIA (B.MENNI) | SINGOLA | 103816 | 0 | DA FARE | 3816 | 2026-05-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.175 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 40.2 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103817 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 21234 | SINGOLA | 103817 | 0 | S.PIETRO | B. MENNI | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | SINGOLA | 103817 | 0 | DA FARE | 3817 | 2026-07-23 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,6 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.204 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 53.4 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103818 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 21229 | SINGOLA | 103818 | 0 | S.PIETRO | B. MENNI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 103818 | 0 | DA FARE | 3818 | 2026-03-27 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.16 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A | N.A | 58.5 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103819 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 21232 | SINGOLA | 103819 | 0 | S.PIETRO | B. MENNI | OSTETRICIA (B.MENNI) | OSTETRICIA (B.MENNI) | SINGOLA | 103819 | 0 | DA FARE | 3819 | 2026-05-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.178 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 40.1 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103820 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 21231 | SINGOLA | 103820 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | SINGOLA | 103820 | 0 | DA FARE | 3820 | 2026-07-23 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,6 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.204 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 55.5 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103821 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 21264 | SINGOLA | 103821 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 103821 | 0 | DA FARE | 3821 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.156 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A | N.A | 50.3 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103822 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 21233 | SINGOLA | 103822 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 103822 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103823 | UMIDIFICATORE | DEAS SRL | HYDRALTIS 9500 NEO | 182599 | SINGOLA | 103823 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103824 | UMIDIFICATORE | DEAS SRL | HYDRALTIS 9500 NEO | 182600 | SINGOLA | 103824 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103824 | 0 | DA FARE | 3824 | 2026-04-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,062 Cavo + Sistema: 0,124 | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 5.1 | 1.9 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103825 | UMIDIFICATORE | DEAS SRL | HYDRALTIS 9500 NEO | 174125 | SINGOLA | 103825 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103825 | 0 | DA FARE | 3825 | 2026-05-04 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,064 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 3.1 | 3.9 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103826 | UMIDIFICATORE | DEAS SRL | HYDRALTIS 9500 NEO | 182601 | SINGOLA | 103826 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103826 | 0 | DA FARE | 3826 | 2026-04-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055, Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 9.2 | 2 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103827 | UMIDIFICATORE | DEAS SRL | HYDRALTIS 9500 NEO | 182603 | SINGOLA | 103827 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103827 | 0 | DA FARE | 3827 | 2026-04-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,061, Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 17.5 | 2.5 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103828 | VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO | ACUTRONIC MEDICAL SYSTEMS AG | FABIAN HFO | AI00208 | SINGOLA | 103828 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103828 | 0 | DA FARE | 3828 | 2026-04-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055, Cavo + Sistema: 0,114 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 318.1 | 0.3 | TUBO (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103829 | UMIDIFICATORE | DEAS SRL | HYDRALTIS 9500 NEO | 175911 | SINGOLA | 103829 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103829 | 0 | DA FARE | 3829 | 2026-04-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 20.2 | 2.1 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103830 | VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO | ACUTRONIC MEDICAL SYSTEMS AG | FABIAN HFO | AI00827 | SINGOLA | 103830 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103830 | 0 | DA FARE | 3830 | 2026-04-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,052, Cavo + Sistema: 0,118 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 308.1 | 0.3 | TUBO (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103831 | UMIDIFICATORE | DEAS SRL | HYDRALTIS 9500 NEO | 174126 | SINGOLA | 103831 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103831 | 0 | DA FARE | 3831 | 2026-04-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,079 Cavo + Sistema: 0,101 | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 4.8 | 2 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103832 | SISTEMA OSSIGENO TERAPIA ALTI FLUSSI | VAPOTHERM | PRECISION FLOW | PF00028279-E | SINGOLA | 103832 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | SINGOL | 103832 | 0 | DA FARE | 3832 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 228,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,090 Cavo + Sistema: 0,188 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 25.1 | 5.8 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103834 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | BEDSIDE SPO2 PATIENT MONITORING SYSTEM | MBB1812542 | SINGOLA | 103834 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 103834 | 0 | DA FARE | 3834 | 2026-03-27 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | N.A. | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,050 Cavo+Sistema: 0,264 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 20.5 | 2.4 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103835 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | BEDSIDE SPO2 PATIENT MONITORING SYSTEM | MBB1812541 | SINGOLA | 103835 | 0 | S.PIETRO | S. GIOVANNI DI DIO (MED. DONNE) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | SINGOLA | 103835 | 0 | DA FARE | 3835 | 2026-07-23 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 226,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,068 Cavo + Sistema: 0,132 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 30.2 | 4.7 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103838 | TROMBOELASTOGRAFO | ROTEM INDUSTRIES LTD | SIGMA | 10656 | SINGOLA | 103838 | 0 | S.PIETRO | SALA TRAVAGLIO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | SINGOLA | 103838 | 0 | DA FARE | 3838 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,2 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.095 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 11.3 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103839 | CARDIOSTIMOLATORE ESTERNO | MEDTRONIC INC | 53401 | MDB06336IP | SINGOLA | 103839 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103840 | CARDIOSTIMOLATORE ESTERNO | MEDTRONIC INC | 53401 | MDB06995IP | SINGOLA | 103840 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103841 | CARDIOSTIMOLATORE ESTERNO | MEDTRONIC INC | 53401 | MDB06337IP | SINGOLA | 103841 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103842 | PULSOSSIMETRO | MASIMO CORP | RADICAL 7 | 262556/1000084800 | SINGOLA | 103842 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103842 | 0 | DA FARE | 3842 | 2026-04-24 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,076, Cavo+Sistema: 0,088 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 41.1 | 4.2 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103843 | PULSOSSIMETRO | MASIMO CORP | RADICAL 7 | 262580/1000085734 | SINGOLA | 103843 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103843 | 0 | DA FARE | 3843 | 2026-04-28 | POSITIVO CON RISERVA | NC 21 BATTERIA NON FUNZIONANTE | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055, Cavo + Sistema: 0,280 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 153.6 | 133.5 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103844 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | MINDRAY CO LTD | WATO EX 65 PRO | KY 95001342 | PRINCIPALE | 103844 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | PRINCIPALE | 103844 | 0 | DA FARE | 3844 | 2026-09-03 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,082 Cavo + Sistema: 0,158 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 210.5 | 7.7 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103845 | MONITOR | MINDRAY CO LTD | BENEVISION N15 | F595006514 | COMPONENTE | 103887 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | COMPONENTE | 103844 | 0 | DA FARE | 3845 | 2026-09-03 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,20 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω |  | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 87.8 | 14.8 | CAVO ECG (CF) | 5.1 | CAVO SPO2 (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103846 | ANALIZZATORE/PROGRAMMATORE PER CARDIOSTIMOLATORI | MEDTRONIC INC | NR | RFA003349A | SINGOLA | 103846 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO ELETTROSTIMOLAZIONE | S. CARLO ELETTROSTIMOLAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103849 | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | STORZ KARL GMBH & CO KG | TELEPACK X LED TP 100 | ZS6424 | PRINCIPALE | 103849 | 0 | S.PIETRO | AMB. UROLOGIA | AMB. UROLOGIA | AMB. UROLOGIA | PRINCIPALE | 103849 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103850 | TELECAMERA | STORZ KARL GMBH & CO KG | 20212032 | RXY787107 H | COMPONENTE | 103849 | 0 | S.PIETRO | AMB. UROLOGIA | AMB. UROLOGIA | AMB. UROLOGIA | COMPONENTE | 103849 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103852 | ACCELERATORE LINEARE | VIEWRAY | MRIDIAN LINAC | 244 | SINGOLA | 103852 | 0 | S.PIETRO | RADIOTERAPIA | RADIOTERAPIA | RADIOTERAPIA | SINGOLA | 103852 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103853 | FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA | GIMA SPA | GIMA 5 | 7413 | SINGOLA | 103853 | 0 | S.PIETRO | RADIOTERAPIA | RADIOTERAPIA | RADIOTERAPIA | SINGOLA | 103853 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103854 | ECOTOMOGRAFO | MINDRAY CO LTD | RESONA 7 | 7V96001582 | PRINCIPALE | 103854 | ECO25 (103854) | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | PRINCIPALE | 103854 | ECO25 (103854) | DA FARE | 3854 | 2026-09-03 | POSITIVO | VSE EFFETTUATA CON APP 103855, 103856, 104213 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω |  | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 164.8 | 9.8 | SONDA ECOGRAFICA (BF) | 9.5 | SONDA ECOGRAFICA (BF) | 8.4 | SONDA ECOGRAFICA (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103855 | SONDA ECOGRAFICA | MINDRAY CO LTD | L9 3U | 9TJ96004763 | COMPONENTE | 103854 | ECO25 (103854) | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | COMPONENTE | 103854 | ECO25 (103854) | DA FARE | 3854 | 2026-09-03 |  | VSE EFFETTUATA CON APP PADRE | [12 empty] | Ω
103856 | SONDA ECOGRAFICA | MINDRAY CO LTD | SP5 1U | 9KL93019323 | COMPONENTE | 103854 | ECO25 (103854) | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | COMPONENTE | 103854 | ECO25 (103854) | DA FARE | 3854 | 2026-09-03 |  | VSE EFFETTUATA CON APP PADRE | [12 empty] | Ω
103858 | INIETTORE ANGIOGRAFICO | ACIST MEDICAL SYSYEMS INC | CVI | 30010973 | SINGOLA | 103858 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | SINGOLA | 103858 | 0 | DA FARE | 3858 | 2026-09-03 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,089 Cavo + sistema: 0,161 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 157.6 | 10.8 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103859 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | PAM MOBILITY Srl | SYNAGO | 2143 | SINGOLA | 103859 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO SOLVENTI | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 103859 | 0 | DA FARE | 3859 | 2026-04-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 61.4 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103860 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | PAM MOBILITY Srl | SYNAGO | 2144 | SINGOLA | 103860 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO SOLVENTI | S. CARLO SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 103860 | 0 | DA FARE | 3860 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 35.1 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103861 | SISTEMA MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA | STRYKER CORP | CONSOLE CORE | 1817611443 | PRINCIPALE | 103861 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | PRINCIPALE | 103861 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103862 | STAZIONE DI RICARICA BATTERIE | STRYKER CORP | UNIVERSAL BATTERY CHARGER | 1908725203 | COMPONENTE | 103861 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | COMPONENTE | 103861 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103863 | ANGIOGRAFIA DIGITALE, SISTEMA PER | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | AZURION 7 M20 | 872 | PRINCIPALE | 103863 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | PRINCIPALE | 103863 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103864 | TAVOLO PER ANGIOGRAFIA | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | TYPE 989600204434 | NR | COMPONENTE | 103863 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | COMPONENTE | 103864 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103865 | POLIGRAFO | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | XPER FLEX CARDIO FC2010 | 217_US1837000142 | COMPONENTE | 103863 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | COMPONENTE | 103863 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103866 | CONSOLLE DI COMANDO PER GRUPPO RADIOLOGICO | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | TSM12PHC | 721910328507 | COMPONENTE | 103863 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | COMPONENTE | 103863 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103867 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | BARCO NV | CV560S | 721915343041 | COMPONENTE | 103863 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | COMPONENTE | 103863 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103868 | LAMPADA SCIALITICA | DR MACH GMBH & CO | MACH LED 130F | 19/08750 | COMPONENTE | 103863 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | COMPONENTE | 103863 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103869 | MONITOR | BARCO NV | NR | 721913338055 | COMPONENTE | 103863 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | COMPONENTE | 103863 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103870 | MONITOR | BARCO NV | NR | NR | COMPONENTE | 103863 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | COMPONENTE | 103863 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103871 | MONITOR | BARCO NV | NR | NR | COMPONENTE | 103863 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | COMPONENTE | 103863 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103872 | PERSONAL COMPUTER | SONY CORP | NR | 9224004N9020019 | COMPONENTE | 103863 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | COMPONENTE | 103863 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103873 | MONITOR | HEWLETT PACKARD CO | NR | NR | COMPONENTE | 103863 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | COMPONENTE | 103863 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103874 | PERSONAL COMPUTER | HEWLETT PACKARD CO | NR | CZC852736J | COMPONENTE | 103863 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | COMPONENTE | 103863 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103876 | ANGIOGRAFIA DIGITALE, SISTEMA PER | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | ALLURA XPER FD20 | 940 | PRINCIPALE | 103876 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | PRINCIPALE | 103876 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103877 | TAVOLO PER ANGIOGRAFIA | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | XPER AD7 | 006102 | COMPONENTE | 103876 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | COMPONENTE | 103877 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103878 | CONSOLLE DI COMANDO PER GRUPPO RADIOLOGICO | BARCO NV | TSM12PHC B | AN00161000397 | COMPONENTE | 103876 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | COMPONENTE | 103877 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103879 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | BARCO NV | DTM19LB | 721852265096 | COMPONENTE | 103876 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | COMPONENTE | 103876 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103880 | LAMPADA SCIALITICA | DR MACH GMBH & CO | MACH LED 130F | 18/27414 | COMPONENTE | 103876 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | COMPONENTE | 103876 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103881 | MONITOR | NEC SAN-EI INSTRUMENTS LTD | NR | NR | COMPONENTE | 103876 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | COMPONENTE | 103876 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103882 | MONITOR | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | NR | NR | COMPONENTE | 103876 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | COMPONENTE | 103876 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103883 | MONITOR | NEC SAN-EI INSTRUMENTS LTD | NR | NR | COMPONENTE | 103876 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | COMPONENTE | 103876 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103884 | PERSONAL COMPUTER | DELL COMPUTER CORP | NR | NR | COMPONENTE | 103876 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | COMPONENTE | 103884 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103885 | MONITOR | BARCO NV | NR | NR | COMPONENTE | 103876 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | COMPONENTE | 103876 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103886 | STAMPANTE PER PC | HEWLETT PACKARD CO | NR | CZ29260B74 | COMPONENTE | 103876 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | COMPONENTE | 103876 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103887 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | MINDRAY CO LTD | WATO EX 65 PRO | KY 97001475 | PRINCIPALE | 103887 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | PRINCIPALE | 103887 | 0 | DA FARE | 3887 | 2026-09-03 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,088 Cavo + Sistema: 0,164 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 188.6 | 5.1 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103888 | MONITOR | MINDRAY CO LTD | BENEVISION N15 | F597007469 | COMPONENTE | 103844 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | COMPONENTE | 103887 | 0 | DA FARE | 3888 | 2026-09-03 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,20 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω |  | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 103.2 | 12.9 | CAVO ECG (CF) | 6.4 | CAVO SPO2 (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103889 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS INC | IM 80 | 360068-M19706800002 | SINGOLA | 103889 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | SINGOLA | 103889 | 0 | DA FARE | 3889 | 2026-09-03 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,088 Cavo + sistema: 0,178 | Ω | OVER | OVER | N.A. | 102,7 MΩ | 102,8 MΩ | 185.1 | 17.5 | CAVO ECG (CF) | 4.5 | CAVO SPO2 (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103890 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS INC | IM 80 | 360068-M19706800001 | SINGOLA | 103890 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | SINGOLA | 103890 | 0 | DA FARE | 3890 | 2026-09-03 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,091 Cavo + sistema: 0,188 | Ω | OVER | OVER | N.A. | 101,2 MΩ | 101,8 MΩ | 168.6 | 16.7 | CAVO ECG (CF) | 5.1 | CAVO SPO2 (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103891 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | FRIMED SRL | FS 20V | FF2823FMK0719 | SINGOLA | 103891 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | SINGOLA | 103891 | 0 | DA FARE | 3891 | 2026-09-03 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.154 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 87.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103892 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1200 EXPRESS | 460016-M18B12890003 | SINGOLA | 103892 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | SINGOLA | 103892 | 0 | DA FARE | 3892 | 2026-09-03 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,054 Cavo + Sistema:0,125 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 86.9 | 15.1 | CAVO ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103894 | LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER | GETINGE INFECTION CONTROL AB | WD 15 CLARO | WAA090933 | SINGOLA | 103894 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | SINGOLA | 103894 | 0 | DA FARE | 3894 | 2026-09-03 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.105 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 20.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103895 | ECOTOMOGRAFO | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | AFFINITI 70 | US719F0593 | PRINCIPALE | 103895 | ECO16 (103895 | S.PIETRO | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | PRINCIPALE | 103895 | ECO16 (103895) | DA FARE | 3895 | 2026-09-07 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP: 104015, 103896, 104580, 104016 | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,064 Cavo + Sistema: 0,145 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 107.3 | 8.5 | SONDA ECOGRAFICA (BF) | 7.1 | SONDA ECOGRAFICA (BF) | 6.9 | SONDA ECOGRAFICA (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103896 | SONDA ECOGRAFICA | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | C6 2 COMPACT | B32P38 | COMPONENTE | 103895 | ECO16 (103895 | S.PIETRO | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | COMPONENTE | 103895 | ECO16 (103895) | DA FARE | 3895 | 2026-09-07 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP. PADRE | [12 empty] | Ω
103898 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP P 110 | 7004071 | COMPONENTE | 103895 | ECO16 (103895 | S.PIETRO | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | COMPONENTE | 103895 | ECO16 (103895) | DA FARE | 3898 | 2026-09-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,066 Cavo + Sistema: 0,151 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 71.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103899 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 22018 | SINGOLA | 103899 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 103899 | 0 | DA FARE | 3899 | 2026-03-27 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.179 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A | N.A | 62.3 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103900 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 22026 | SINGOLA | 103900 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | SINGOLA | 103900 | 0 | DA FARE | 3900 | 2026-05-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.198 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 44.1 | 1.4 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103901 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 22021 | SINGOLA | 103901 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | SINGOLA | 103901 | 0 | DA FARE | 3901 | 2026-05-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.189 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 43.2 | 1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103902 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 22022 | SINGOLA | 103902 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103903 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 22024 | SINGOLA | 103903 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 103903 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103904 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 22025 | SINGOLA | 103904 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 103904 | 0 | DA FARE | 3904 | 2026-07-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.232 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 56.5 | 0.4 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103905 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 22019 | SINGOLA | 103905 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 103905 | 0 | DA FARE | 3905 | 2026-07-09 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.235 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 54.4 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103906 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 22023 | SINGOLA | 103906 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 103906 | 0 | DA FARE | 3906 | 2026-07-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.236 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 51.8 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103907 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 22020 | SINGOLA | 103907 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | SINGOLA | 103907 | 0 | DA FARE | 3907 | 2026-05-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.186 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 45.4 | 1.3 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103908 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 22017 | SINGOLA | 103908 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | SINGOLA | 103908 | 0 | DA FARE | 3908 | 2026-05-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.187 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 40.1 | 1.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103909 | URODINAMICA, SISTEMA PER | MEDICAL MEASUREMENT SYSTEMS BV | SOLAR BLUE MODULE | PE19 7SBL1586 | PRINCIPALE | 103909 | 0 | S.PIETRO | AMB. UROLOGIA | AMB. UROLOGIA | AMB. UROLOGIA | PRINCIPALE | 103909 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103910 | PERSONAL COMPUTER | HEWLETT PACKARD CO | NR | 8CC9214HCL | COMPONENTE | 103909 | 0 | S.PIETRO | AMB. UROLOGIA | AMB. UROLOGIA | AMB. UROLOGIA | COMPONENTE | 103909 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103911 | UROFLUSSOMETRO | MEDICAL MEASUREMENT SYSTEMS BV | UROFLOW | PE19 9FLM9823 | COMPONENTE | 103909 | 0 | S.PIETRO | AMB. UROLOGIA | AMB. UROLOGIA | AMB. UROLOGIA | COMPONENTE | 103909 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103912 | DEFIBRILLATORE | MINDRAY CO LTD | BENEHEART D3 | EZ97023287 | SINGOLA | 103912 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | SINGOLA | 103912 | 0 | DA FARE | 3912 | 2026-09-03 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω |  | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 86.2 | 14.5 | CAVO ECG (CF) | 39.8 | PIASTRE (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103913 | DEFIBRILLATORE | MINDRAY CO LTD | BENEHEART D3 | EZ97023288 | SINGOLA | 103913 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | SINGOLA | 103913 | 0 | DA FARE | 3913 | 2026-09-03 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω |  | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 85.8 | 13.8 | CAVO ECG (CF) | 37.4 | PIASTRE (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103914 | DEFIBRILLATORE | MINDRAY CO LTD | BENEHEART D3 | EZ97023291 | SINGOLA | 103914 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | SINGOLA | 103914 | 0 | DA FARE | 3914 | 2026-09-03 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω |  | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 85.5 | 14.5 | CAVO ECG (CF) | 38.6 | PIASTRE (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103915 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | AGILIA VP MC | 24068969 | SINGOLA | 103915 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103916 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS KABI AG | AGILIA SP MC | 23881066 | SINGOLA | 103916 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103917 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS KABI AG | AGILIA SP MC | 23881058 | SINGOLA | 103917 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | AMB. CARDIOLOGIA | SINGOLA | 103917 | 0 | DA FARE | 3917 | 2026-09-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 226,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 46.1 | 1.8 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103918 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS KABI AG | AGILIA SP MC | 23881059 | SINGOLA | 103918 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | SINGOLA | 103918 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103919 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | AGILIA VP MC | 24068967 | SINGOLA | 103919 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | SINGOLA | 103919 | 0 | DA FARE | 3919 | 2026-09-03 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,077 Cavo + Sistema:N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 47.4 | 1.9 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103920 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | AGILIA VP MC | 24068965 | SINGOLA | 103920 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103921 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS KABI AG | AGILIA SP MC | 23881061 | SINGOLA | 103921 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | SINGOLA | 103921 | 0 | DA FARE | 3921 | 2026-05-11 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 228,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | Cavo: 0,062 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 45.1 | 1 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103922 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS KABI AG | AGILIA SP MC | 23881067 | SINGOLA | 103922 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103922 | 0 | DA FARE | 3922 | 2026-04-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,058 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 33.5 | 3.1 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103923 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | AGILIA VP MC | 24068955 | SINGOLA | 103923 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | SINGOLA | 103923 | 0 | DA FARE | 3923 | 2026-05-11 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 228,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | Cavo: 0,062 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 37.9 | 1.4 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103924 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | AGILIA VP MC | 24068091 | SINGOLA | 103924 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | SINGOLA | 103924 | 0 | DA FARE | 3924 | 2026-05-11 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 228,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | Cavo: 0,062 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 40.5 | 1.2 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103925 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | AGILIA VP MC | 24068849 | SINGOLA | 103925 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103926 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | AGILIA VP MC | 24068904 | SINGOLA | 103926 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | SINGOLA | 103926 | 0 | DA FARE | 3926 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 228,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 36.5 | 2 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103927 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | AGILIA VP MC | 24068938 | SINGOLA | 103927 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | SINGOLA | 103927 | 0 | DA FARE | 3927 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 228,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 37.7 | 2.4 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103928 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | AGILIA VP MC | 24068939 | SINGOLA | 103928 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | SINGOLA | 103928 | 0 | DA FARE | 3928 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 228,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 38.1 | 2.1 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103929 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | AGILIA VP MC | 24068916 | SINGOLA | 103929 | 0 | S.PIETRO | AMB. REUMATOLOGIA | PREOSPEDALIZZAZIONE | AMB. REUMATOLOGIA | SINGOLA | 103929 | 0 | DA FARE | 3929 | 2026-07-28 | POSITIVO |  |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | II | CF | 230,6 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 35.1 | 1.2 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103930 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | AGILIA VP MC | 24068991 | SINGOLA | 103930 | 0 | S.PIETRO | AMB. REUMATOLOGIA | PREOSPEDALIZZAZIONE | AMB. REUMATOLOGIA | SINGOLA | 103930 | 0 | DA FARE | 3930 | 2026-07-28 | POSITIVO |  |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | II | CF | 230,6 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 33.2 | 1.5 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103931 | PULSOSSIMETRO | BITMOS GMBH | SAT 801 DELTA | 79190105 | SINGOLA | 103931 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103932 | PULSOSSIMETRO | BITMOS GMBH | SAT 801 DELTA | 79190108 | SINGOLA | 103932 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103933 | DEFIBRILLATORE | MINDRAY CO LTD | BENEHEART D3 | EZ97023289 | SINGOLA | 103933 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | SINGOLA | 103933 | 0 | DA FARE | 3933 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,064 Cavo + Sistema: 0,145 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 89.8 | 17.7 | CAVO ECG (CF) | 35.5 | PIASTRE (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103934 | METAL DETECTOR PORTATILE | CEIA SPA COSTRUZIONI ELETTRONICHE INDUSTRIALI AUTOMATISMI | PD 240 CH | 31100290018 | PRINCIPALE | 103934 | 0 | S.PIETRO | RADIOTERAPIA | RADIOTERAPIA | RADIOTERAPIA | PRINCIPALE | 103934 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103935 | DOCKING STATION | CEIA SPA COSTRUZIONI ELETTRONICHE INDUSTRIALI AUTOMATISMI | HHDS CH | NR | COMPONENTE | 103934 | 0 | S.PIETRO | RADIOTERAPIA | RADIOTERAPIA | RADIOTERAPIA | COMPONENTE | 103935 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103936 | COAGULOMETRO | HELENA LABORATORIES | ACTALYKE MINI II | 641920404 | SINGOLA | 103936 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | SINGOLA | 103936 | 0 | DA FARE | 3936 | 2026-09-03 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,095 Cavo + Sistema:0,187 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 45.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103937 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | FRIMED SRL | AF 70V P | FF2698FMK0719 | SINGOLA | 103937 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 103937 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103938 | CONGELATORE DA LABORATORIO | FRIMED SRL | AF 70B P | C02701FMK0719 | SINGOLA | 103938 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 103938 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103939 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | FRIMED SRL | AF 70V 2 | FF2700FMK0719 | SINGOLA | 103939 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | PRONTO SOCCORSO | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 103939 | 0 | DA FARE | 3939 | 2026-07-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.125 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 154.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103940 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | FRIMED SRL | AF 70V P | FF2699FMK0719 | SINGOLA | 103940 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 103940 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103941 | LAVAGGIO AD ULTRASUONI, APPARECCHIATURA PER | INTERNATIONAL STEEL CO SPA | US 80 | 1909210HW045 | SINGOLA | 103941 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO MAGAZZINO | SINGOLA | 103941 | 0 | DA FARE | 3941 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.115 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22.7 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103942 | SPIROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO | COSMED SRL | PONY FX | 2019094243 | SINGOLA | 103942 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. VINCENZO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103944 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 65 OXIMAX | P11816684 | SINGOLA | 103944 | 0 | S.PIETRO | CAMPER | CAMPER | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103945 | FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA | STORZ KARL GMBH & CO KG | HALOGEN 150 20112320 | AH4207 | SINGOLA | 103945 | 0 | S.PIETRO | RADIOTERAPIA | RADIOTERAPIA | RADIOTERAPIA | SINGOLA | 103945 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103946 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1201 | 360253-M19607020001 | SINGOLA | 103946 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. G. ANTIDA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103947 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1201 | 360253-M19607020003 | SINGOLA | 103947 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | SINGOLA | 103947 | 0 | DA FARE | 3947 | 2026-09-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 226,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,061 Cavo + Sistema: 0,135 | Ω | OVER | OVER | N.A. | 99,6 MΩ | 99,1 MΩ | 57.8 | 14.1 | CAVO ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103948 | ELETTROTERAPIA, APPARECCHIO PER | UNIBELL INTERNATIONAL SRL | TECAR HCR 1002 | 181294106 | SINGOLA | 103948 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | SINGOLA | 103948 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103949 | TRATTAMENTO TESSUTI BIOLOGICI, APPARECCHIO PER | LEICA MICROSCOPY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTS | ASP 300 S | 6337 | SINGOLA | 103949 | 0 | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | SINGOLA | 103949 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103950 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | FRIMED SRL | AF 140 V | FF2697FMK0719 | SINGOLA | 103950 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 103950 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103951 | PIASTRA RAFFREDDANTE PER PARAFFINA | LEICA MICROSCOPY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTS | EG 1150 C1 | 0128 | SINGOLA | 103951 | 0 | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | SINGOLA | 103951 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103953 | MICROTOMO | LEICA MICROSCOPY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTS | RM 2235 | 11079 | SINGOLA | 103953 | 0 | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103954 | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | LEICA MICROSCOPY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTS | DM 2000 LED | 395185 | SINGOLA | 103954 | 0 | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | SINGOLA | 103954 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103955 | INCUBATORE | THERMO FISHER SCIENTIFIC | HERATHERM IGS750 | 42488985 | SINGOLA | 103955 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 103955 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103957 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS KABI AG | AGILIA SP MC | 23881927 | SINGOLA | 103957 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 103957 | 0 | DA FARE | 3939 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,054 Cavo + Sistema:N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 3.1 | 4.9 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103958 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS KABI AG | AGILIA SP MC | 23881933 | SINGOLA | 103958 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 103958 | 0 | DA FARE | 3958 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,054 Cavo + Sistema:N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 2.7 | 4.7 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103961 | VAPORIZZATORE | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | VAPOR SEVOFLURANE 2000 | ASFC-0129 | COMPONENTE | 103887 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | COMPONENTE | 103887 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103962 | FOTOTERAPIA PEDIATRICA, APPARECCHIO PER | NATUS MEDICAL INC | NEOBLUE COMPACT | 101142 | SINGOLA | 103962 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103962 | 0 | DA FARE | 3962 | 2026-05-06 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,071, Cavo + Sistema: 0,156 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 150.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103963 | FOTOTERAPIA PEDIATRICA, APPARECCHIO PER | NATUS MEDICAL INC | NEOBLUE COMPACT | 101148 | SINGOLA | 103962 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 103963 | 0 | DA FARE | 3963 | 2026-05-06 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,051, Cavo + Sistema: 0,135 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 38.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103965 | CONTROPULSATORE AORTICO | ARROW INTERNATIONAL INC | AUTOCAT 2 WAVE | 080928W | SINGOLA | 103965 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | SINGOLA | 103965 | 0 | DA FARE | 3965 | 2026-09-03 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,095 Cavo + Sistema:0,187 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 186.9 | 10.8 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103966 | PIASTRA RAFFREDDANTE PER PARAFFINA | LEICA MICROSCOPY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTS | EG 1150 C1 | 6363 | SINGOLA | 103966 | 0 | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | SINGOLA | 103966 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103967 | DEFIBRILLATORE | MINDRAY CO LTD | BENEHEART D3 | EZ9C030281 | SINGOLA | 103967 | 0 | S.PIETRO | RADIOTERAPIA | UTIC | UTIC | SINGOLA | 103967 | 0 | DA FARE | 3967 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,073 Cavo + Sistema: 0,165 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 93.3 | 15.5 | CAVO ECG (CF) | 34.8 | PIASTRE (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103968 | SONDA ECOGRAFICA | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | ENDOCAVITARIA MOD.C10-4EC | B3FNBX | COMPONENTE | 103895 | ECO16 (103895 | S.PIETRO | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | MAGAZZINO TECNICO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103969 | NUTRIPOMPA | NUTRICIA MEDICAL DEVICES BV | FLOCARE INFINITY | 76805392 | SINGOLA | 103969 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103970 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | BEDSIDE LIBRA | MBB1700774 | SINGOLA | 103970 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 103970 | 0 | DA FARE | 3970 | 2026-03-27 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 226,3 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,056, Cavo+Sistema: 0,181 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 19.2 | 9.1 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103972 | BANCO DI RIDUZIONE REPERTI | GRUPPO STROLA SAS DI S TOSETTI & C | DFB 220 | 22419052 | SINGOLA | 103972 | 0 | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | SINGOLA | 103972 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103973 | ARMADIO ASPIRATO A FILTRAZIONE CHIMICA | GRUPPO STROLA SAS DI S TOSETTI & C | AP 1200 | 1231906 | SINGOLA | 103973 | 0 | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | SINGOLA | 103973 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103974 | CAPPA ASPIRANTE | GRUPPO STROLA SAS DI S TOSETTI & C | GS 1500 S | 1502001 | SINGOLA | 103974 | 0 | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | SINGOLA | 103974 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103975 | CAPPA ASPIRANTE | ASAL SRL | ASALAIR CARBO 1500 FB R | 65 | SINGOLA | 103975 | 0 | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | SINGOLA | 103975 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103976 | POLTRONA PER TERAPIA | TT MED | EXPEDIA BASIC | BE00001008 | SINGOLA | 103976 | 0 | S.PIETRO | AMB. ORL | AMB. ORL | AMB. ORL | SINGOLA | 103976 | 0 | DA FARE | 3976 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 9.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103977 | AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI | GETINGE INFECTION CONTROL AB | HS 22 K7 | 12138260 | SINGOLA | 103977 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | SINGOLA | 103977 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103978 | MONITOR | MASIMO CORP | ROOT RDS 7 A | 2000011754 | PRINCIPALE | 103978 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | SALA PARTO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103980 | MONITOR | MASIMO CORP | ROOT RDS 7 A | 2000046638 | PRINCIPALE | 103980 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 4 | PRINCIPALE | 103980 | 0 | DA FARE | 3980 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,076 cavo + sistema: 0,143 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 57.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103981 | PULSOSSIMETRO | MASIMO CORP | RADICAL 7 | 1000157710 | COMPONENTE | 103980 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 4 | COMPONENTE | 103980 | 0 | DA FARE | 3981 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | BF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 3.8 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103982 | MONITOR | MASIMO CORP | ROOT RDS 7 A | 2000046644 | PRINCIPALE | 103982 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO MAGAZZINO | PRINCIPALE | 103982 | 0 | DA FARE | 3982 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,098 cavo + sistema: 0,177 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 59.7 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103983 | PULSOSSIMETRO | MASIMO CORP | RADICAL 7 | 1000153600 | COMPONENTE | 103982 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO MAGAZZINO | COMPONENTE | 103982 | 0 | DA FARE | 3983 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | BF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 3 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103985 | PULSOSSIMETRO | MASIMO CORP | RADICAL 7 | 100157616 | COMPONENTE | 104466 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO MAGAZZINO | COMPONENTE | 104466 | 0 | DA FARE | 3985 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | BF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.5 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103987 | PULSOSSIMETRO | MASIMO CORP | RADICAL 7 | 1000122345 | COMPONENTE | 103978 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | SALA PARTO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103988 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | PM 1000 N | GBA1200356 | SINGOLA | 103988 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | S. VINCENZO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103989 | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | BREAS MEDICAL AB | VIVO 60 | H390277 | SINGOLA | 103989 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | SINGOLA | 103989 | 0 | DA FARE | 3989 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 9.1 | 1.2 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103990 | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | BREAS MEDICAL AB | VIVO 60 | H210351 | SINGOLA | 103990 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | SINGOLA | 103990 | 0 | DA FARE | 3990 | 2026-05-11 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 228,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | Cavo: 0,064 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 16.2 | 5.2 | TUBO (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103991 | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | BREAS MEDICAL AB | VIVO 60 | V110386 | SINGOLA | 103991 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | MAGAZZINO TECNICO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103992 | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | BREAS MEDICAL AB | VIVO 60 | L330567 | SINGOLA | 103992 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | SINGOLA | 103992 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
103993 | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | BREAS MEDICAL AB | VIVO 60 | V260340 | SINGOLA | 103993 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 103993 | 0 | DA FARE | 3993 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 229,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,061. Cavo + Sistema: 0,121 | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | OVER | 13.4 | 2.2 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103994 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | BEDSIDE LIBRA | MBB1700762 | SINGOLA | 103994 | 0 | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103995 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | BEDSIDE LIBRA | MBB1200470 | SINGOLA | 103995 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 103995 | 0 | DA FARE | 3995 | 2026-04-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,088 Cavo + Sistema: 0,098 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 10.3 | 8.5 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103996 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | BEDSIDE LIBRA | MBB1700764 | SINGOLA | 103996 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | S. MARIA GORETTI | UTIN | SINGOLA | 103996 | 0 | DA FARE | 3996 | 2026-04-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,076, Cavo+Sistema: 0,109 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 27.5 | 4.6 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103997 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | BEDSIDE LIBRA | MBB1200686 | SINGOLA | 103997 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | MAGAZZINO TECNICO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
103998 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | BEDSIDE LIBRA | MBB1700763 | SINGOLA | 103998 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | SINGOLA | 103998 | 0 | DA FARE | 3998 | 2026-09-03 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,099 Cavo + Sistema:0,197 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 59.8 | 14.5 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
103999 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS INC | IM 50 | M183006040001 | SINGOLA | 103999 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | UTIC | UTIC | SINGOLA | 103999 | 0 | DA FARE | 3999 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,1,V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω |  | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 47.4 | 16.8 | CAVO ECG (CF) | 8.1 | CAVO SPO2 (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104000 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS INC | IM 50 | M18306040002 | SINGOLA | 104000 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104001 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS INC | IM 60 | M19806740001 | SINGOLA | 104001 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 104001 | 0 | DA FARE | 4001 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 229,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,088 Cavo + sistema: 0,198 | Ω | OVER | OVER | N.A. | 99,7 MΩ | 99,2 MΩ | 128.1 | 9.3 | CAVO ECG (CF) | 6.8 | CAVO SPO2 (BF) | 3.1 | BRACCIALE NIBP (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104002 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS INC | IM 70 | M16A05440001 | SINGOLA | 104002 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | SINGOLA | 104002 | 0 | DA FARE | 4002 | 2026-09-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,087 cavo + sistema: 0,159 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 59.8 | 16.4 | CAVO ECG (CF) | 5.1 | CAVO SPO2 (BF) | 2.8 | BRACCIALE NIBP (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104003 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | STORZ KARL GMBH & CO KG | 8403 ZX K CMAC | RU5286 | PRINCIPALE | 104003 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 3 | PRINCIPALE | 104003 | 0 | DA FARE | 4003 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | OVER | 44.7 | 5.6 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104006 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | PM 10 N | MBP1913141 | SINGOLA | 104006 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104007 | ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHIMICA | DIASORIN DEUTSCHLAND GMBH | LIAISON XL | 2210004927 | SINGOLA | 104007 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 104007 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104008 | ECOTOMOGRAFO | CANON INC | TUS A300 APLIO 300 | FED19X2368 | PRINCIPALE | 104008 | ECO15 (104008) | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | PADRE | 104008 | ECO15 (104008) | DA FARE | 104008 | 2026-04-30 | POSITIVO | VERIFICATO CON APP INV: 103082,104009, 104010, 104011 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,083, Cavo+Sistema: 0,241 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 42.8 | 3.9 | SONDA ECOGRAFICA (BF) | 5 | SONDA ECOGRAFICA (BF) | 4 | SONDA ECOGRAFICA (BF) | 5.5 | SONDA ECOGRAFICA (BF) | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104009 | SONDA ECOGRAFICA | CANON INC | PVT 712 BT SONDA MICROCONVEX | 99E19Y6490 | COMPONENTE | 104008 | ECO15 (104008) | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | COMPONENTE | 104008 | ECO15 (104008) | DA FARE | 104008 | 2026-04-30 | POSITIVO | VERIFICATO CON APP PADRE | [12 empty] | Ω | [6 empty] | 3.9 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104010 | SONDA ECOGRAFICA | CANON INC | PLT 1204 BT SONDA LINEARE HF | MAC19Y4254 | COMPONENTE | 104008 | ECO15 (104008) | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | COMPONENTE | 104008 | ECO15 (104008) | DA FARE | 104008 | 2026-04-30 | POSITIVO | VERIFICATO CON APP PADRE | [12 empty] | Ω | [6 empty] | 4.0 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104011 | SONDA ECOGRAFICA | CANON INC | PVT 375 BT | FDE1992796 | COMPONENTE | 104008 | ECO15 (104008) | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | COMPONENTE | 104008 | ECO15 (104008) | DA FARE | 104008 | 2026-04-30 | POSITIVO | VERIFICATO CON APP PADRE | [12 empty] | Ω | [6 empty] | 5.5 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104012 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | STORZ KARL GMBH & CO KG | 8403 ZX K CMAC | RP22503 | PRINCIPALE | 104012 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | PRINCIPALE | 104012 | 0 | DA FARE | 4012 | 2026-06-24 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP 104162 | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 224,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,061 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 3.8 | 9.9 | VIDEOLARINGOSCOPIO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104014 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP D 898 MD | 7223465 | COMPONENTE | 104008 | ECO15 (104008) | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | COMPONENTE | 104008 | ECO15 (104008) | DA FARE | 104014 | 2026-04-30 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,073, Cavo+Sistema: 0,131 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 40.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104015 | UNITA' DI COLLEGAMENTO STRUMENTI | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | PERCUNAV | SIE0-S11486 | COMPONENTE | 103895 | ECO16 (103895 | S.PIETRO | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | COMPONENTE | 103895 | ECO16 (103895) | DA FARE | 3895 | 2026-09-07 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP. PADRE | [12 empty] | Ω
104016 | GENERATORE DI CAMPO MAGNETICO | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | PERCUNAV | FGCO-S5995 | COMPONENTE | 103895 | ECO16 (103895 | S.PIETRO | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | COMPONENTE | 103895 | ECO16 (103895) | DA FARE | 4016 | 2026-09-07 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP PADRE | [12 empty] | Ω
104017 | ELETTROBISTURI | ERBE ELEKTROMEDIZIN GMBH | VIO 3 | 11487653 | PRINCIPALE | 104017 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 4 | PRINCIPALE | 104017 | 0 | DA FARE | 4017 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,064 Cavo + sistema: 0,118 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 73 | 22.9 | BISTURI (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104018 | MODULO PER LA COAGULAZIONE AD ARGON | ERBE ELEKTROMEDIZIN GMBH | APC 3 | 11486066 | COMPONENTE | 104017 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 4 | COMPONENTE | 104017 | 0 | DA FARE | 4018 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 73 | 16.6 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104019 | ELETTROBISTURI | ERBE ELEKTROMEDIZIN GMBH | VIO 3 | 11487652 | PRINCIPALE | 104019 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 2 | SINGOLA | 104019 | 0 | DA FARE | 4019 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,077 Cavo + Sistema: 0,170 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 134.2 | 22.8 | BISTURI (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104020 | MAMMOGRAFO | FUJI FILM CORP | AMULET INNOVALITY | 87222338 | PRINCIPALE | 104020 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | PRINCIPALE | 104020 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104021 | CONSOLLE DI COMANDO PER GRUPPO RADIOLOGICO | FUJI FILM CORP | NR | 97140790 | COMPONENTE | 104020 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 104020 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104022 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | EIZO NANAO CORP | RX 250 2MP | 42346069 | COMPONENTE | 104020 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 104020 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104023 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | EIZO NANAO CORP | RADIFORCE RX360 3 MP | 26200059 | COMPONENTE | 104020 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA (MAMMOGRAFIA) | COMPONENTE | 104020 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104024 | SISTEMA STEREOTASSICO IN MAMMOGRAFIA RX | FUJI FILM CORP | AMULET INNOVALITY | 96320472 | COMPONENTE | 104020 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 104020 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104025 | POLTRONA PER TERAPIA | AKRUS GMBH & CO | AK 5010 MBS | 102803 | COMPONENTE | 104020 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 104020 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104026 | WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | NR | NR | CZC0187ZNS | COMPONENTE | 104020 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA (MAMMOGRAFIA) | COMPONENTE | 104020 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104027 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | BARCO NV | MDRC 1219 | 451920553641 | COMPONENTE | 104020 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA (MAMMOGRAFIA) | COMPONENTE | 104020 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104028 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | BARCO NV | NIO G 5MP 21'' 2H2F | 2590224786 | COMPONENTE | 104020 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 104020 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104029 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | BARCO NV | NIO G 5MP 21'' 2H2F | 2590224921 | COMPONENTE | 104020 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA (MAMMOGRAFIA) | COMPONENTE | 104020 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104030 | VIDEOLARINGOSCOPIO | STORZ KARL GMBH & CO KG | 8401 HX CMAC | 5699 | COMPONENTE | 103317 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104031 | TOMOGRAFO A COERENZA OTTICA | ZEISS CARL | CIRRUS HD OCT ANGIOPLEX | 22070 | PRINCIPALE | 104031 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | PRINCIPALE | 104031 | 0 | DA FARE | 4031 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.166 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 88.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104032 | TAVOLI PORTA-STRUMENTI OFTALMOLOGICI | ZEISS CARL | POWER TABLE | 6485 | COMPONENTE | 104031 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | COMPONENTE | 104031 | 0 | DA FARE | 4032 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,109 Cavo + sistema: 0,189 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 169.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104033 | INIETTORE ANGIOGRAFICO | ACIST MEDICAL SYSYEMS INC | CVI | IH-511042-001 | SINGOLA | 104033 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | SINGOLA | 104033 | 0 | DA FARE | 4033 | 2026-09-03 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,065 Cavo + Sistema:0,128 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 145.9 | 8.2 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104034 | SONDA ECOGRAFICA | CANON INC | PLT 1202 BT LINEARE 17MHz | FSB2043336 | COMPONENTE | 104008 | ECO15 (104008) | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | COMPONENTE | 104008 | ECO15 (104008) | DA FARE | 104008 | 2026-04-30 | POSITIVO | VERFICATO CON APPARECCHIATURA PADRE | [12 empty] | Ω | [6 empty] | 5.0 | SONDA ECOGRAFICA (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104035 | EMOGASANALIZZATORE | INSTRUMENTATION LABORATORY | GEM PREMIER 5000 | 19042849 | SINGOLA | 104035 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 104035 | 0 | DA FARE | 4035 | 2026-04-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,2 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.01 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 15.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104039 | MONITOR | MASIMO CORP | ROOT RDS 7 A | 2000064193 | PRINCIPALE | 104039 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO MAGAZZINO | PRINCIPALE | 104039 | 0 | DA FARE | 4039 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,077 cavo + sistema: 0,173 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 47.8 | 5.1 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104040 | PULSOSSIMETRO | MASIMO CORP | RADICAL 7 | 100100091 | COMPONENTE | 104039 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | BLOCCO OPERATORIO MAGAZZINO | COMPONENTE | 104041 | 0 | DA FARE | 4040 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | BF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2.5 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104041 | MONITOR | MASIMO CORP | ROOT RDS 7 A | 2000064379 | PRINCIPALE | 104041 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO MAGAZZINO | PRINCIPALE | 104041 | 0 | DA FARE | 4041 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,072 cavo + sistema: 0,165 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 43.1 | 4.2 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104042 | PULSOSSIMETRO | MASIMO CORP | RADICAL 7 | 100145473 | COMPONENTE | 104039 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO MAGAZZINO | COMPONENTE | 104039 | 0 | DA FARE | 4042 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | BF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2.3 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104043 | DOCKING STATION | MASIMO CORP | RDS 3 | 140328 | COMPONENTE | 104039 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104044 | DOCKING STATION | MASIMO CORP | RDS 3 | 140338 | COMPONENTE | 104041 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104045 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | MEDELA AG | DOMINANT FLEX RACK | 1823693 | SINGOLA | 104045 | 0 | S.PIETRO | SALA TRAVAGLIO | SALA PARTO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104046 | ECOTOMOGRAFO | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | AFFINITI 50 | US620D2157 | PRINCIPALE | 104046 | ECO26 (104046) | S.PIETRO | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | PRINCIPALE | 104046 | ECO26 (104046) | DA FARE | 4046 | 2026-09-07 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP: 104047, 104048 | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 229,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,061 Cavo + Sistema: 0,125. | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 98.7 | 8.9 | SONDA ECOGRAFICA (BF) | 9.2 | SONDA ECOGRAFICA (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104047 | SONDA ECOGRAFICA | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | C6 2 COMPACT | B3Q2YG | COMPONENTE | 104046 | ECO26 (104046) | S.PIETRO | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | COMPONENTE | 104046 | ECO16 (104046) | DA FARE | 4046 | 2026-09-07 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP PADRE | [12 empty] | Ω | [6 empty] | 8.9 | SONDA ECOGRAFICA (BF)
104048 | SONDA ECOGRAFICA | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | L12 3 | B3QLC3 | COMPONENTE | 104046 | ECO26 (104046) | S.PIETRO | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | COMPONENTE | 104046 | ECO26 (104046) | DA FARE | 4046 | 2026-09-07 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP PADRE | [12 empty] | Ω | [8 empty] | 9.2 | SONDA ECOGRAFICA (BF)
104049 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP D 898 MD | 7012041 | COMPONENTE | 104046 | ECO26 (104046) | S.PIETRO | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | COMPONENTE | 104046 | ECO26 (104046) | DA FARE | 4049 | 2026-09-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 229,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,069 Cavo + Sistema: 0,135. | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 64.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104050 | PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO | GE HEALTHCARE | OEC ELITE VAS 15 | FBXXTE00368 (A5137715) | PRINCIPALE | 104050 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | PRINCIPALE | 104050 | 0 | DA FARE | 4050 | 2026-09-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.164 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 162.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104051 | CATENA TV | GE HEALTHCARE | ELITE VAS 15 | FBXXTE00368 (A5137715) | COMPONENTE | 104050 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | COMPONENTE | 104050 | 0 | DA FARE | 4050 | 2026-09-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.168 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 110.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104052 | IRRIGATORE | STORZ KARL GMBH & CO KG | ENDOMAT SELECT UP 210 | PP02588 | SINGOLA | 104052 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104053 | TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA | CANON INC | VANTAGE ORIAN | S1B2062055 | PRINCIPALE | 104053 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | PRINCIPALE | 104053 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104054 | BOBINA RISONANZA MAGNETICA | CANON INC | 16CH FLEX SPEEDER LARGE (MJAJ-227A/S1) | S1L2032790 | COMPONENTE | 104053 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 104053 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104055 | BOBINA RISONANZA MAGNETICA | CANON INC | ATLAS SPEEDER BODY COIL (MJAB-167A/P1) | P1L1963762 | COMPONENTE | 104053 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 104053 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104056 | BOBINA RISONANZA MAGNETICA | CANON INC | ATLAS SPEEDER SPINE COIL (MJAS-147A/E1) | E1M20330408 | COMPONENTE | 104053 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 104053 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104057 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | CANON INC | NR | NR | COMPONENTE | 104053 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 104053 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104058 | MONITOR | CANON INC | NR | SB5SAF147 | COMPONENTE | 104053 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 104053 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104059 | PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO | GENERAL MEDICAL MERATE SPA | MAC D R32D | 35449 | SINGOLA | 104059 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | SINGOLA | 104059 | 0 | DA FARE | 4059 | 2026-07-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 229,7 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.157 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 195.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104060 | FOTOTERAPIA PEDIATRICA, APPARECCHIO PER | MEDESTIME SA | TRANS.3 | 40150820 | SINGOLA | 104060 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104061 | FOTOTERAPIA PEDIATRICA, APPARECCHIO PER | MEDESTIME SA | BILICRYSTAL DUO.3 | 20140820 | SINGOLA | 104061 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104066 | INIETTORE PER RISONANZA MAGNETICA | BRACCO SPA | EMPOWER MR | M83340 | PRINCIPALE | 104066 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | PRINCIPALE | 104066 | 0 | DA FARE | 4066 | 2026-07-20 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 231,5 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.095 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 18.8 | 2.8 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104067 | CONSOLLE DI COMANDO PER INIETTORE ANGIOGRAFICO | BRACCO SPA | HYDRAULIC EMPOWER MR | BB2001012 | COMPONENTE | 104066 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 104066 | 0 | DA FARE | 4067 | 2026-07-20 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,7 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 5.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104068 | LETTINO DA VISITA ELETTRIFICATO | NR | NR | 34807 | SINGOLA | 104068 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104069 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 29801 | SINGOLA | 104069 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | SINGOLA | 104069 | 0 | DA FARE | 4069 | 2026-07-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.206 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 53.4 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104070 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 29819 | SINGOLA | 104070 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | SINGOLA | 104070 | 0 | DA FARE | 4070 | 2026-07-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.207 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 51.5 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104071 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 29807 | SINGOLA | 104071 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | OSTETRICIA (B.MENNI) | OSTETRICIA (B.MENNI) | SINGOLA | 104071 | 0 | DA FARE | 4071 | 2026-05-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.177 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 34.5 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104072 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 29799 | SINGOLA | 104072 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | SINGOLA | 104072 | 0 | DA FARE | 4072 | 2026-07-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.208 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 50.4 | 0.3 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104073 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 29813 | SINGOLA | 104073 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | SINGOLA | 104073 | 0 | DA FARE | 4073 | 2026-07-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.199 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 56.5 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104074 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 29810 | SINGOLA | 104074 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | SINGOLA | 104074 | 0 | DA FARE | 4074 | 2026-07-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.201 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 55.4 | 0.4 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104075 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 29797 | SINGOLA | 104075 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | SINGOLA | 104075 | 0 | DA FARE | 4075 | 2026-07-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.203 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 58.2 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104076 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 29817 | SINGOLA | 104076 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | SINGOLA | 104076 | 0 | DA FARE | 4076 | 2026-07-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.205 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 54.4 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104077 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 29800 | SINGOLA | 104077 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | SINGOLA | 104077 | 0 | DA FARE | 4077 | 2026-07-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.206 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 57.8 | 0.3 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104078 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 29816 | SINGOLA | 104078 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. VINCENZO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104079 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 29809 | SINGOLA | 104079 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | SINGOLA | 104079 | 0 | DA FARE | 4079 | 2026-07-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.201 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 56.5 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104080 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 29804 | SINGOLA | 104080 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | SINGOLA | 104080 | 0 | DA FARE | 4080 | 2026-07-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.2 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 52.5 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104081 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 29815 | SINGOLA | 104081 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | SINGOLA | 104081 | 0 | DA FARE | 4081 | 2026-07-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.197 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 54.3 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104082 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 29821 | SINGOLA | 104082 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | SINGOLA | 104082 | 0 | DA FARE | 4082 | 2026-07-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.195 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 50.2 | 0.4 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104083 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 29811 | SINGOLA | 104083 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | SINGOLA | 104083 | 0 | DA FARE | 4083 | 2026-07-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.206 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 52.9 | 0.4 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104084 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 29798 | SINGOLA | 104084 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | SINGOLA | 104084 | 0 | DA FARE | 4084 | 2026-07-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.21 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 54.4 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104085 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 29812 | SINGOLA | 104085 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | SINGOLA | 104085 | 0 | DA FARE | 4085 | 2026-07-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.211 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 55.7 | 0.3 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104086 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 29818 | SINGOLA | 104086 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | SINGOLA | 104086 | 0 | DA FARE | 4086 | 2026-07-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.212 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 58.8 | 0.3 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104087 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 29803 | SINGOLA | 104087 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | SINGOLA | 104087 | 0 | DA FARE | 4087 | 2026-07-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.208 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 54.6 | 0.4 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104088 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 29802 | SINGOLA | 104088 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | SINGOLA | 104088 | 0 | DA FARE | 4088 | 2026-07-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.206 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 53.5 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104089 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 29808 | SINGOLA | 104089 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | SINGOLA | 104089 | 0 | DA FARE | 4089 | 2026-07-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.204 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 51.1 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104090 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 29814 | SINGOLA | 104090 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | SINGOLA | 104090 | 0 | DA FARE | 4090 | 2026-07-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.205 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 58.4 | 0.3 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104091 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 29806 | SINGOLA | 104091 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | SINGOLA | 104091 | 0 | DA FARE | 4091 | 2026-07-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.203 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 56.5 | 0.4 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104092 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 29820 | SINGOLA | 104092 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | SINGOLA | 104092 | 0 | DA FARE | 4092 | 2026-07-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.205 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 52.5 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104093 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 29822 | SINGOLA | 104093 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 104093 | 0 | DA FARE | 4093 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,3 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.174 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A | N.A | 62.3 | 0.2 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104094 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | MEDICAL INTERIOR SUPPLY | LH 610 | 29805 | SINGOLA | 104094 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | SINGOLA | 104094 | 0 | DA FARE | 4094 | 2026-07-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 221,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.194 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 54.4 | 0.1 | SPONDE (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104096 | SISTEMA DI ISOLAMENTO AD ALTO BIOCONTENIMENTO | OMP ENGINEERING SRL | STISOL | 20.151 | SINGOLA | 104096 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | S. G. GRANDE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104097 | POLTRONA PER TERAPIA | GARDHEN BILANCE SRL | STEPHEN H ECO VERSIONE 1 | 20DP1313 | SINGOLA | 104097 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA (PREPARAZIONE RM) | SINGOLA | 104097 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104098 | POLTRONA PER TERAPIA | GARDHEN BILANCE SRL | STEPHEN H ECO VERSIONE 1 | 20DP1312 | SINGOLA | 104098 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RIANIMAZIONE - NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 104098 | 0 | DA FARE | 4098 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 228,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 25.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104099 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS INC | X 12 | M20501550028 | SINGOLA | 104099 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 104099 | 0 | DA FARE | 4099 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 229,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,062 Cavo + sistema: 0,112 | Ω | OVER | OVER | N.A. | 98,8 MΩ | 98,9 MΩ | 70.4 | 14.1 | CAVO ECG (CF) | 4.3 | CAVO SPO2 (BF) | 2.9 | BRACCIALE NIBP (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104100 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS INC | X 12 | M20501550022 | SINGOLA | 104100 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | SALA OP. PAMPURI | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 104100 | 0 | DA FARE | 4100 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 229,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,068 Cavo + sistema: 0,109 | Ω | OVER | OVER | N.A. | 98,0 MΩ | 98,1 MΩ | 64.3 | 15 | CAVO ECG (CF) | 6.1 | CAVO SPO2 (BF) | 5.3 | BRACCIALE NIBP (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104101 | METAL DETECTOR PORTATILE | CEIA SPA COSTRUZIONI ELETTRONICHE INDUSTRIALI AUTOMATISMI | PD 240 CH | 32100180009 | PRINCIPALE | 104101 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | PRINCIPALE | 104101 | 0 | DA FARE | 4101 | 2026-07-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | B | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104102 | DOCKING STATION | CEIA SPA COSTRUZIONI ELETTRONICHE INDUSTRIALI AUTOMATISMI | HHDS CH | NR | COMPONENTE | 104101 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 104101 | 0 | DA FARE | 4102 | 2026-07-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 229,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 2.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104103 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 560 OXIMAX | 01109061086 | SINGOLA | 104103 | 0 | S.PIETRO | MAGAZZINO TECNICO | MEDICINA DEL LAVORO | MEDICINA DEL LAVORO | SINGOLA | 104103 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104104 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 600 OXIMAX | G11809404 | SINGOLA | 104104 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 104104 | 0 | DA FARE | 4104 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 229,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055, Cavo + Sistema:0,281 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 3.9 | 5.1 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104105 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | BEDSIDE LIBRA | MBB1501760 | SINGOLA | 104105 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | SINGOLA | 104105 | 0 | DA FARE | 4105 | 2026-07-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 221,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,085 Cavo + Sistema: 0,168 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 24.4 | 4.2 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104106 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | BEDSIDE LIBRA | MBB1200448 | SINGOLA | 104106 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | UTIN | UTIN | SINGOLA | 104106 | 0 | DA FARE | 4106 | 2026-05-06 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 228,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,049, Cavo + Sistema: 0,139 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 28.2 | 7.1 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104107 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | BEDSIDE LIBRA | MBB1200693 | SINGOLA | 104107 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | UTIN | UTIN | SINGOLA | 104107 | 0 | DA FARE | 4107 | 2026-05-06 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 228,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,049, Cavo + Sistema: 0,139 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 30.1 | 7.8 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104108 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | BEDSIDE LIBRA | MBB1700773 | SINGOLA | 104108 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CARLO SOLVENTI | S. CARLO SOLVENTI | SINGOLA | 104108 | 0 | DA FARE | 4108 | 2026-01-04 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 228,3 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,041, Cavo + Sistema: 0,102 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 30.1 | 4.1 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027 | SI | SI
104112 | SISTEMA POLIGRAFICO PER STUDI ELETTROFISIOLOGICI | BOSTON SCIENTIFIC CORP | LABSYSTEM PRO | 3102745 | PRINCIPALE | 104112 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | PRINCIPALE | 104112 | 0 | DA FARE | 4112 | 2026-09-03 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,054 Cavo + Sistema: 0,154 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 45.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104113 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | EIZO NANAO CORP | FLEXSCAN S2133 | 50948099 | COMPONENTE | 104112 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | COMPONENTE | 104112 | 0 | DA FARE | 4113 | 2026-09-03 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,077 Cavo + Sistema: 0,145 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 26.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104114 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | EIZO NANAO CORP | FLEXSCAN S2133 | 50462099 | COMPONENTE | 104112 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | COMPONENTE | 104112 | 0 | DA FARE | 4114 | 2026-09-03 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,088 Cavo + Sistema: 0,138 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 30.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104115 | IPO-IPERTERMIA, APPARECCHIO PER | KANMED AB | BABY WARMER BW3 | 5828/20 | SINGOLA | 104115 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 104115 | 0 | DA FARE | 4115 | 2026-04-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,065, Cavo + Sistema: 0,177 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 106.1 | 3 | MATERASSINO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104116 | IPO-IPERTERMIA, APPARECCHIO PER | KANMED AB | BABY WARMER BW3 | 5817/20 | SINGOLA | 104116 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104117 | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | BREAS MEDICAL AB | VIVO 60 | C370171 | SINGOLA | 104117 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | SINGOLA | 104117 | 0 | DA FARE | 4117 | 2026-07-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 221,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | OVER | OVER | 22 | 5.8 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104119 | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | BREAS MEDICAL AB | VIVO 60 | L391013 | SINGOLA | 104119 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 104119 | 0 | DA FARE | 4119 | 2026-04-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,042 | Ω | N.A. | OVER | N.A. | OVER | OVER | 8.6 | 1.1 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104120 | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | BREAS MEDICAL AB | VIVO 60 | H210088 | SINGOLA | 104120 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | UTIC | SINGOLA | 104120 | 0 | DA FARE | 4120 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 9.2 | 1.4 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104121 | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | BREAS MEDICAL AB | VIVO 60 | C350556 | SINGOLA | 104121 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | SINGOLA | 104121 | 0 | DA FARE | 4121 | 2026-07-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 221,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,068 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | OVER | OVER | 24.4 | 6.4 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104122 | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | BREAS MEDICAL AB | VIVO 60 | H190137 | SINGOLA | 104122 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. VINCENZO | S. VINCENZO | SINGOLA | 104122 | 0 | DA FARE | 4122 | 2026-05-11 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 228,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | Cavo: 0,059 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 17.1 | 5.4 | TUBO (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104123 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | PM 10 N | MBP1913142 | SINGOLA | 104123 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | S. G. GRANDE / S. CAMILLO | SINGOLA | 104123 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104124 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | PM 10 N | MBP1522996 | SINGOLA | 104124 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104125 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS KABI AG | AGILIA SP TIVA | 24668567 | SINGOLA | 104125 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIN | UTIN | SINGOLA | 104125 | 0 | DA FARE | 4125 | 2026-04-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,041, Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 35.5 | 1.2 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104126 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS KABI AG | AGILIA SP TIVA | 24668910 | SINGOLA | 104126 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIN | UTIN | SINGOLA | 104126 | 0 | DA FARE | 4126 | 2026-04-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,058 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 34.2 | 3.2 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104127 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS KABI AG | AGILIA SP TIVA | 24540227 | SINGOLA | 104127 | 0 | S.PIETRO | UTIC | RIANIMAZIONE | UTIN | SINGOLA | 104127 | 0 | DA FARE | 4127 | 2026-04-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,064 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 38.5 | 3.9 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104128 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS KABI AG | AGILIA SP TIVA | 24546521 | SINGOLA | 104128 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIN | UTIN | SINGOLA | 104128 | 0 | DA FARE | 4128 | 2026-04-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,048 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 31.3 | 2.8 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104129 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS KABI AG | AGILIA SP TIVA | 24546518 | SINGOLA | 104129 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIN | UTIN | SINGOLA | 104129 | 0 | DA FARE | 4129 | 2026-04-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,061, Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 35.3 | 2.3 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104130 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS KABI AG | AGILIA SP TIVA | 24546517 | SINGOLA | 104130 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIN | UTIN | SINGOLA | 104130 | 0 | DA FARE | 4130 | 2026-04-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,045, Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 38.5 | 1.2 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104131 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS KABI AG | AGILIA SP TIVA | 24546519 | SINGOLA | 104131 | 0 | S.PIETRO | UTIC | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 104131 | 0 | DA FARE | 4131 | 2026-04-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,078 | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 35.6 | 1.1 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104132 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS KABI AG | AGILIA SP TIVA | 24546515 | SINGOLA | 104132 | 0 | S.PIETRO | UTIC | LAB.A.T. S.I.C. | UTIN | SINGOLA | 104132 | 0 | DA FARE | 4132 | 2026-04-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,060, Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 33 | 2.8 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104135 | INCUBATRICE NEONATALE | ATOM MEDICAL CORP | V2200G | 1810806 | SINGOLA | 104135 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104136 | OFTALMOSCOPIO | HEINE OPTOTECHNIK | OMEGA 500 UNPLUGGED | 1105974006 | SINGOLA | 104136 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104137 | LETTO PER RIANIMAZIONE NEONATALE | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | IWS 2001 | HCAX00605 | SINGOLA | 104137 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA ORL | SALA OPERATORIA ORL | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104138 | SONDA ECOGRAFICA | GE HEALTHCARE | H48651MS ENDOC. RIC5-9-D | 259027KR1 | COMPONENTE | 102202 | ECO6 (102202) | S.PIETRO | SALA PARTO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | COMPONENTE | 102202 | ECO6 (102202) | DA FARE | 4138 | 2026-08-18 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP PADRE | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | Ω | [8 empty] | 7.5 | SONDA ECOGRAFICA (BF)
104139 | NUTRIPOMPA | NUTRICIA MEDICAL DEVICES BV | FLOCARE INFINITY | 76987534 | SINGOLA | 104139 | 0 | S.PIETRO | UTIC | MAGAZZINO TECNICO | MAGAZZINO TECNICO | SINGOLA | 104139 | 0 | DA FARE | 4139 | 2026-09-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 232,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 8.5 | 1.5 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104140 | NUTRIPOMPA | NUTRICIA MEDICAL DEVICES BV | FLOCARE INFINITY | 76987535 | SINGOLA | 104140 | 0 | S.PIETRO | UTIC | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104141 | NUTRIPOMPA | NUTRICIA MEDICAL DEVICES BV | FLOCARE INFINITY | 76987536 | SINGOLA | 104141 | 0 | S.PIETRO | UTIC | MAGAZZINO TECNICO | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 104141 | 0 | DA FARE | 4141 | 2026-07-07 | POSITVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 1.6 | 1.3 | SIRINGA (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104142 | NUTRIPOMPA | NUTRICIA MEDICAL DEVICES BV | FLOCARE INFINITY | 76987537 | SINGOLA | 104142 | 0 | S.PIETRO | UTIC | MAGAZZINO TECNICO | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 104142 | 0 | DA FARE | 4142 | 2026-07-07 | POSITVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 1.4 | 1.1 | SIRINGA (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104143 | SONDA ECOGRAFICA | CANON INC | PVT 781 VT ENDOCAVITARIA | FSA1362423 | COMPONENTE | 102854 | ECO10 (102854) | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | SALA OP. PAMPURI | SALA OP. PAMPURI | COMPONENTE | 102854 | ECO10 (102854) | DA FARE | 2854 | 2026-07-24 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP PADRE 102854 | [12 empty] | Ω
104144 | LASER CHIRURGICO | ZEISS CARL | VISULAS YAG III | 1233563 | PRINCIPALE | 104144 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | PRINCIPALE | 104144 | 0 | DA FARE | 4144 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,086 Cavo + sistema: 0,168 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 106.7 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104145 | LAMPADA A FESSURA | ZEISS CARL | LSL YAG III | 1234059 | COMPONENTE | 104144 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | COMPONENTE | 104144 | 0 | DA FARE | 4145 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 223,9 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 106.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104146 | TAVOLI PORTA-STRUMENTI OFTALMOLOGICI | AKRUS GMBH & CO | IT 1060 | 2010671 | COMPONENTE | 104144 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | COMPONENTE | 104144 | 0 | DA FARE | 4146 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,102 Cavo + sistema: 0,183 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 194.3 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104147 | INCUBATRICE NEONATALE DA TRASPORTO | ATOM MEDICAL CORP | V 808 TR | 1751384 | SINGOLA | 104147 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA ORL | UTIN | UTIN | SINGOLA | 104147 | 0 | DA FARE | 4147 | 2026-05-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055 Cavo + Sistema: 0,201 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 31.2 | 8.8 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104148 | LACCIO EMOSTATICO PNEUMATICO | STRYKER CORP | SMART PUMP DOPPIO CANALE | 2026510253 | SINGOLA | 104148 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | SINGOLA | 104148 | 0 | DA FARE | 4148 | 2026-09-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,075 cavo + sistema: 0,145 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 45.2 | 3.8 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104149 | DEFIBRILLATORE | NIHON KOHDEN CORP | AED 3100 | 10534 | SINGOLA | 104149 | 0 | S.PIETRO | CENTRO DIREZIONALE | CENTRO DIREZIONALE | CENTRO DIREZIONALE | SINGOLA | 104149 | 0 | DA FARE | 4149 | 2026-09-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | BF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2.8 | PIASTRE (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104150 | DEFIBRILLATORE | NIHON KOHDEN CORP | AED 3100 | 10533 | SINGOLA | 104150 | 0 | S.PIETRO | CENTRO DIREZIONALE | CENTRO DIREZIONALE | CENTRO DIREZIONALE | SINGOLA | 104150 | 0 | DA FARE | 4150 | 2026-09-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | BF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 3.1 | PIASTRE (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104151 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 65 OXIMAX | P11816675 | SINGOLA | 104151 | 0 | S.PIETRO | LAB.A.T. S.I.C. | LAB.A.T. S.I.C. | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104152 | SCANNER PER BIOLOGIA MOLECOLARE | AGILENT TECHNOLOGIES | G5761A SURESCAN DX | SG13225010 | SINGOLA | 104152 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 104152 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104153 | PREPARATORE DI MICROARRAYS | SCIGENE | 777 MAI TAI HYBRIDISATION SYSTEM | DDX090015 | SINGOLA | 104153 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 104153 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104154 | INCUBATORE | BOEKEL SCIENTIFIC | 136400 | BOEI136400-EU | SINGOLA | 104154 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 104154 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104155 | BAGNO TERMOSTATICO | GRANT INSTRUMENTS LTD | VDB12EU | LS0904018 | SINGOLA | 104155 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 104155 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104156 | SPETTROFOTOMETRO | IMPLEN GMBH | P CLASS P330 | 6331 | SINGOLA | 104156 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 104156 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104157 | SPETTROFOTOMETRO | THERMO FISHER SCIENTIFIC | NANODROP 1000 | I562 | SINGOLA | 104157 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 104157 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104158 | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | ZEISS CARL | AXIOSKOP | 3327000183 | SINGOLA | 104158 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 104158 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104159 | TRANSILLUMINATORE | BIO-RAD LABORATORIES INC | GEL DOC 2000 UV | 467BR1078 | SINGOLA | 104159 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 104159 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104160 | AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE | APPLIED BIOSYSTEMS INC | GENE AMP PCR SYSTEM 2720 | 272S2153026 | SINGOLA | 104160 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 104160 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104161 | SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA | ORMED GMBH & CO.KG | ARTROMOT K1 STANDARD | 45197 | SINGOLA | 104161 | 0 | S.PIETRO | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104162 | VIDEOLARINGOSCOPIO | STORZ KARL GMBH & CO KG | 8403 HX K CMAC | YP65542 | COMPONENTE | 104012 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | COMPONENTE | 104012 | 0 | DA FARE | 4012 | 2026-06-24 | POSITIVO | VERIFICATO CON FONTE LUMINOSA | [12 empty] | Ω
104163 | LETTINO DA VISITA ELETTRIFICATO | SNELL HABITAT SPA | 40.41.20 | 31087 | SINGOLA | 104163 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | SINGOLA | 104163 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104164 | EMISSIONI OTOACUSTICHE, APPARECCHIO PER | INTERACOUSTICS AS | TITAN OTOACCESS - DPOAE | 1001765 | PRINCIPALE | 104164 | 0 | S.PIETRO | AMB. ORL | AMB. ORL | AMB. ORL | PRINCIPALE | 104164 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104165 | DOCKING STATION | INTERACOUSTICS AS | TITAN CRADLE | ID165316 | COMPONENTE | 104164 | 0 | S.PIETRO | AMB. ORL | AMB. ORL | AMB. ORL | COMPONENTE | 104164 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104167 | INCUBATRICE NEONATALE | ATOM MEDICAL CORP | DUAL INCU-I | 2730673 | PRINCIPALE | 104167 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104168 | RESPIRATORE MANUALE | ATOM MEDICAL CORP | RESUSCI FLOW CON MISCELATORE | 200600243 | COMPONENTE | 104167 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 104168 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104169 | COLORATORE AUTOMATICO DI TESSUTI | LEICA BIOSYSTEMS PTY | HISTOCORE SPECTRA ST | 00548 | SINGOLA | 104169 | 0 | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | SINGOLA | 104169 | 0 | DA FARE | 4169 | 2026-07-13 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 226,8 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.101 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 25 | [8 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104170 | MONTA VETRINI AUTOMATICO | LEICA BIOSYSTEMS PTY | HISTOCORE SPECTRA CV | 2000459 | SINGOLA | 104170 | 0 | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | SINGOLA | 104170 | 0 | DA FARE | 4170 | 2026-07-13 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 226,8 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.098 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 15.2 | [8 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104171 | PREPARATORE AUTOMATICO DI VETRINI | LEICA BIOSYSTEMS PTY | BOND MAX | M496360 | COMPONENTE | 104172 | LY(104172) | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104172 | PERSONAL COMPUTER | LEICA BIOSYSTEMS PTY | BOND XE3/6.0.1/W10IOT | 49.1507.A | PRINCIPALE | 104172 | LY(104172) | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104173 | ELETTROTERAPIA, APPARECCHIO PER | GLOBUS ITALIA | GENESY 600 | A4R501924098 | SINGOLA | 104173 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104175 | MISURATORE GITTATA CARDIACA | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | EV 1000 P | 600153012747 | PRINCIPALE | 104175 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | SALA PARTO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104176 | TELECAMERA | HAMAMATSU PHOTONICS KK | SPARK C11400-36U | 000588 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104177 | TELECAMERA | HAMAMATSU PHOTONICS KK | SPARK C11400-36U | 000615 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104178 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | MINDRAY CO LTD | WATO EX 65 PRO | KY 08002828 | PRINCIPALE | 104178 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | SALA OP. PAMPURI | SALA OP. PAMPURI | PRINCIPALE | 104178 | 0 | DA FARE | 4178 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 228,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,074 Cavo + Sistema: 0,135 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 88.9 | 2.8 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104179 | MONITOR | MINDRAY CO LTD | BENEVISION N15 | FS-0A023227 | COMPONENTE | 104178 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | SALA OP. PAMPURI | SALA OP. PAMPURI | COMPONENTE | 104178 | 0 | DA FARE | 4179 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 228,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,068 Cavo + Sistema: 0,154 | Ω | OVER | OVER | N.A. | 99.1 MΩ | 98.8 MΩ | 54.8 | 15.1 | CAVO ECG (CF) | 1.1 | CAVO SPO2 (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104180 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | MINDRAY CO LTD | WATO EX 65 PRO | KV 0B002987 | PRINCIPALE | 104180 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 1 | PRINCIPALE | 104180 | 0 | DA FARE | 4180 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,076 Cavo + Sistema: 0,178 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 100.7 | 2.5 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104181 | MONITOR | MINDRAY CO LTD | BENEVISION N15 | FS-09022581 | COMPONENTE | 104180 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 1 | COMPONENTE | 104180 | 0 | DA FARE | 4181 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,094 Ω Cavo + sistema: 0,166 Ω | Ω | OVER | OVER | N.A. | 99,8 MΩ | 99,6 MΩ | 53.8 | 18.1 | CAVO ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104182 | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | BREAS MEDICAL AB | VIVO 60 | H390227 | SINGOLA | 104182 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 104182 | 0 | DA FARE | 4182 | 2026-04-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,042 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | OVER | OVER | 9.1 | 1.4 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104183 | AGITATORE DA LABORATORIO | FALC INSTRUMENTS SRL | TD 150 P2 | R211217 | SINGOLA | 104183 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 104183 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104184 | MODULO INTERFACCIA PAZIENTE | VOLCANO THERAPEUTICS INC | SPINVISION | 1276K0653001 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104185 | MODULO INTERFACCIA PAZIENTE | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | FM PIM | 1841 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104186 | WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | INTRASIGHT | 020202 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104187 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP D 25 MD | 146141 | COMPONENTE | 0 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | COMPONENTE | 103854 | ECO25 (103854) | DA FARE | 4187 | 2026-09-03 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω |  | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 84.7 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104188 | MISCELATORE ARIA/OSSIGENO | VIASYS HEALTHCARE CORP | BIRD | AJF02221 | SINGOLA | 104188 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 104188 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104189 | MISCELATORE ARIA/OSSIGENO | VIASYS HEALTHCARE CORP | BIRD | ADF01655 | SINGOLA | 104189 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 104189 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104190 | MISCELATORE ARIA/OSSIGENO | VIASYS HEALTHCARE CORP | BIRD | AJF03642 | SINGOLA | 104190 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 104190 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104191 | WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | ZEISS CARL | FORUM OFFICE | H6SLS73 | COMPONENTE | 104144 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | COMPONENTE | 104144 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104192 | VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO | HAMILTON BONADUZ AG | C1 | 1158 | SINGOLA | 104192 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | SINGOLA | 104192 | 0 | DA FARE | 4192 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 9.8 | 1.1 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104193 | LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER | ARJO HOSPITAL EQUIPMENT AB | FD 1610 NINJO | P0659943 | SINGOLA | 104193 | 0 | S.PIETRO | B. MENNI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 104193 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104194 | LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER | ARJO HOSPITAL EQUIPMENT AB | FD 1610 NINJO | P0659942 | SINGOLA | 104194 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 104194 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104195 | AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE | DIASORIN DEUTSCHLAND GMBH | LIAISON MDX | 2D0404 | SINGOLA | 104195 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 104195 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104196 | OPTOMETRO | SCANDURRA SRL | COMBI+MULTITEST | 02320 | SINGOLA | 104196 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104197 | ANALIZZATORE GRUPPO SANGUIGNO | JOHNSON & JOHNSON ORTHO | ORTHO VISION | 60004884 | SINGOLA | 104197 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | SINGOLA | 104197 | 0 | DA FARE | 4197 | 2026-06-16 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 225,2 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.114 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 20.1 | [8 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104198 | DEFIBRILLATORE | MINDRAY CO LTD | BENEHEART D3 | 60004884 | SINGOLA | 104198 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 104198 | 0 | DA FARE | 4198 | 2026-07-07 | POSITVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile | Cavo: 0,056 Cavo + Sistema: 0,094 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 42.5 | 10.4 | CAVO ECG (CF) | 35.5 | PIASTRE (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104199 | STAZIONE DI RICARICA BATTERIE | STRYKER CORP | 7110120000 E | 60004884 | PRINCIPALE | 104199 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | PRINCIPALE | 104199 | 0 | DA FARE | 4199 | 2026-09-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo:0,078 Cavo + Sistema:0,164 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 81.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104207 | VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO | HAMILTON BONADUZ AG | C1 | 1878 | SINGOLA | 104207 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 104207 | 0 | DA FARE | 4207 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 55.6 | 3.2 | TUBO (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104208 | VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO | HAMILTON BONADUZ AG | C1 | 1466 | SINGOLA | 104208 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 104208 | 0 | DA FARE | 4208 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 7.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104209 | VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO | HAMILTON BONADUZ AG | C1 | 1300 | SINGOLA | 104209 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 104209 | 0 | DA FARE | 4209 | 2026-06-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 227,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 9.1 | 1 | TUBO (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104210 | VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO | HAMILTON BONADUZ AG | C1 | 1218 | SINGOLA | 104210 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104211 | STAMPANTE PER VETRINI E/O CASSETTE | LEICA MICROSCOPY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTS | IPC | 7160 | SINGOLA | 104211 | 0 | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104212 | STAMPANTE PER VETRINI E/O CASSETTE | LEICA MICROSCOPY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTS | IPC | 7161 | SINGOLA | 104212 | 0 | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104213 | SONDA ECOGRAFICA | MINDRAY CO LTD | SC6 1U | KJ6H14023429T | COMPONENTE | 103854 | ECO25 (103854) | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | COMPONENTE | 103854 | ECO25 (103854) | DA FARE | 3854 | 2026-09-03 |  | VSE EFFETTUATA CON APP PADRE | [12 empty] | Ω
104214 | LASER TERAPEUTICO | QUANTA SYSTEM SPA | CHROME | CRH1559-0721 | SINGOLA | 104214 | 0 | S.PIETRO | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | SINGOLA | 104214 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104216 | ANALISI PARAMETRI FISIOLOGICI DELLA PELLE, APPARECCHIO PER | FOTOFINDER SYSTEMS GMBH | VEXIA II | 2021/41772 | PRINCIPALE | 104216 | 0 | S.PIETRO | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | PRINCIPALE | 104216 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104217 | PERSONAL COMPUTER | FOTOFINDER SYSTEMS GMBH | SILENT MEDICAL SERVER | DG203852 | COMPONENTE | 104216 | 0 | S.PIETRO | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | COMPONENTE | 104216 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104218 | VIDEODERMATOSCOPIO | FOTOFINDER SYSTEMS GMBH | MEDICAM 1000S | MC1000-3-2325 | COMPONENTE | 104216 | 0 | S.PIETRO | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | COMPONENTE | 104216 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104219 | DOCKING STATION | FOTOFINDER SYSTEMS GMBH | DS MINI 1000 | DSM1000-0482 | COMPONENTE | 104216 | 0 | S.PIETRO | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | COMPONENTE | 104216 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104220 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | EIZO NANAO CORP | EIZO 24" | 55468100 FX0 | COMPONENTE | 104216 | 0 | S.PIETRO | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | COMPONENTE | 104216 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104221 | LASER TERAPEUTICO | DEKA M.E.L.A. SRL GRUPPO EL EN | SMARTXIDE PUNTO | UL1C2901A | PRINCIPALE | 104221 | 0 | S.PIETRO | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | PRINCIPALE | 104221 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104222 | LASER TERAPEUTICO | DEKA M.E.L.A. SRL GRUPPO EL EN | LUXEA | ZU1C2903A | PRINCIPALE | 104222 | 0 | S.PIETRO | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | PRINCIPALE | 104222 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104223 | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | MIMSAL | LUPA LED HF | NR | SINGOLA | 104223 | 0 | S.PIETRO | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104224 | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | MIMSAL | LUPA LED HF | NR | SINGOLA | 104224 | 0 | S.PIETRO | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104225 | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | MIMSAL | LUPA LED HF | NR | SINGOLA | 104225 | 0 | S.PIETRO | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | SINGOLA | 104225 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104226 | LETTINO DA VISITA ELETTRIFICATO | GIVAS SRL | AV 4035 | 001245535 | SINGOLA | 104226 | 0 | S.PIETRO | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | SINGOLA | 104226 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104227 | LETTINO DA VISITA ELETTRIFICATO | GIVAS SRL | AV 4035 | 001245534 | SINGOLA | 104227 | 0 | S.PIETRO | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | SINGOLA | 104227 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104228 | LETTINO DA VISITA ELETTRIFICATO | GIVAS SRL | AV 4035 | 001245536 | SINGOLA | 104228 | 0 | S.PIETRO | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | SINGOLA | 104228 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104229 | LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER | ARJO HOSPITAL EQUIPMENT AB | FD 1610 NINJO | P0675746 | SINGOLA | 104229 | 0 | S.PIETRO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | SINGOLA | 104229 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104231 | DEFIBRILLATORE | MINDRAY CO LTD | BENEHEART D3 | EZ16067715 | SINGOLA | 104231 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 104231 | 0 | DA FARE | 4231 | 2026-06-24 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 224,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,042 Cavo + Sistema: 0,231 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 147.5 | 10 | CAVO ECG (CF) | 32.5 | PIASTRE (BF) | 7.2 | CAVO SPO2 (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104232 | SISTEMA PER RADIOLOGIA DIGITALE | DURR DENTAL GMBH & CO KG | VISTA SCAN MINI EASY | M443443145 | SINGOLA | 104232 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | SINGOLA | 104232 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104236 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS INC | ELITE V6 | 260597-M20A11170007 | PRINCIPALE | 104236 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | COMPONENTE | 104652 | 0 | DA FARE | 4236 | 2026-06-25 | POSITIVO | VSE EFFETTUATA CON APP. 104250 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 227,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,084 Cavo + Sistema: 0,165 | Ω | OVER | OVER | N.A. | 100.8 | 100.7 | 50.2 | 13.2 | CAVO ECG (CF) | 7.2 | CAVO SPO2 (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104237 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS INC | IM 20 | 260374-M20A10410001 | COMPONENTE | 104249 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | COMPONENTE | 104652 | 0 | DA FARE | 4242 | 2026-06-25 | POSITIVO | VSE EFFETTUATA CON APP PADRE | [12 empty] | Ω
104238 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS INC | ELITE V6 | 260597-M20A11170006 | PRINCIPALE | 194238 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | COMPONENTE | 104652 | 0 | DA FARE | 4238 | 2026-06-25 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP 4255 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 227,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,074 Cavo + Sistema: 0,160 | Ω | OVER | OVER | N.A. | 99.8 | 99.5 | 51.5 | 13.1 | CAVO ECG (CF) | 7.5 | CAVO SPO2 (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104239 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS INC | IM 20 | 260374-M20A10410004 | COMPONENTE | 104238 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 2015003 | 0 | DA FARE | 4260 | 2026-06-25 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APPARATO PADRE | [12 empty] | Ω
104240 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS INC | ELITE V6 | 260597-M20A06230001 | PRINCIPALE | 104240 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 2015004 | 0 | DA FARE | 4240 | 2026-07-07 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP 104245 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,095 Cavo + Sistema: 0,165 | Ω | OVER | OVER | N.A. | 99.9 | 99.9 | 42.5 | 41.1 | CAVO ECG (CF) | 10.8 | CAVO SPO2 (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104241 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS INC | IM 20 | 260374-M20A10410002 | COMPONENTE | 104254 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 2021011 | 0 | DA FARE | 4252 | 2026-07-07 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP PADRE | [12 empty] | Ω
104242 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS INC | ELITE V6 | 260597-M20A11170003 | PRINCIPALE | 104242 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | PRINCIPALE | 104242 | 0 | DA FARE | 4242 | 2026-06-25 | POSITIVO | VSE EFFETTUATA CON APP 4237 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 227,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,080 Cavo + Sistema: 0,158 | Ω | OVER | OVER | N.A. | 97.2 | 97.8 | 37.2 | 13.2 | CAVO ECG (CF) | 6.9 | CAVO SPO2 (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104243 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS INC | IM 20 | 260374-M20A10410005 | COMPONENTE | 104242 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | COMPONENTE | 104254 | 0 | DA FARE | 4254 | 2026-07-07 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APPA PADRE | [12 empty] | Ω
104244 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS INC | ELITE V6 | 260597-M20A11170002 | PRINCIPALE | 104244 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | PRINCIPALE | 104244 | 0 | DA FARE | 4244 | 2026-06-24 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP 104247 | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,085 Cavo + Sistema: 0,164 | Ω | OVER | OVER | N.A. | 98.8 MΩ | 99.9 MΩ | 42.4 | 11.5 | CAVO ECG (CF) | 5.4 | CAVO SPO2 (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104245 | MODULO PER MONITOR | EDAN INSTRUMENTS INC | XM1 | 260801-M20420860117 | COMPONENTE | 104240 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | COMPONENTE | 104240 | 0 | DA FARE | 4240 | 2026-07-07 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP PADRE | [12 empty] | Ω
104246 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS INC | ELITE V6 | 260597-M20A06230002 | PRINCIPALE | 104246 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104247 | MODULO PER MONITOR | EDAN INSTRUMENTS INC | XM2 | 260801-M20A06310001 | COMPONENTE | 104244 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | COMPONENTE | 104244 | 0 | DA FARE | 4244 | 2026-06-24 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP PADRE | [12 empty] | Ω
104248 | MODULO PER MONITOR | EDAN INSTRUMENTS INC | VCO | 208029-M20503430008 | COMPONENTE | 104246 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | COMPONENTE | 104252 | 0 | DA FARE | 4252 | 2026-07-07 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP PADRE | [12 empty] | Ω
104249 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS INC | ELITE V6 | 260597-M20A11170009 | PRINCIPALE | 104249 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | PRINCIPALE | 104249 | 0 | DA FARE | 4249 | 2026-07-07 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP 104251 E 104261 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,072 Cavo + Sistema: 0,143 | Ω | OVER | OVER | N.A. | 99.5 | 99.6 | 35.2 | 12.4 | CAVO ECG (CF) | 9.4 | CAVO SPO2 (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104250 | MODULO PER MONITOR | EDAN INSTRUMENTS INC | XM2 | 260801-M20A06310002 | COMPONENTE | 104236 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | COMPONENTE | 104236 | 0 | DA FARE | 4236 | 2026-06-25 | POSITIVO | VSE EFFETTUATA CON APP. PADRE | [12 empty] | Ω
104251 | MODULO PER MONITOR | EDAN INSTRUMENTS INC | VCO | 208029-M20403810096 | COMPONENTE | 104249 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | COMPONENTE | 104249 | 0 | DA FARE | 4249 | 2026-07-07 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP PADRE | [12 empty] | Ω
104252 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS INC | ELITE V6 | 260597-M20A11170001 | PRINCIPALE | 104252 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | PRINCIPALE | 104252 | 0 | DA FARE | 4252 | 2026-07-07 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP 104248 E 104241 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,052 Cavo + Sistema: 0,101 | Ω | OVER | OVER | N.A. | 98.2 | 98.4 | 37.4 | 13.1 | CAVO ECG (CF) | 8.5 | CAVO SPO2 (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104253 | MODULO PER MONITOR | EDAN INSTRUMENTS INC | XM1 | 260801-M20420860150 | COMPONENTE | 104256 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | COMPONENTE | 104256 | 0 | DA FARE | 4256 | 2026-06-24 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP PADRE | [12 empty] | Ω
104254 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS INC | ELITE V6 | 260597-M20A11170010 | PRINCIPALE | 104254 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | PRINCIPALE | 104254 | 0 | DA FARE | 4254 | 2026-07-07 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP 104243 | [12 empty] | Ω | OVER | OVER | N.A. | 98.1 | 98.4 | 37.2 | 13.4 | CAVO ECG (CF) | 7.4 | CAVO SPO2 (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027 | bar: OK to OK
104255 | MODULO PER MONITOR | EDAN INSTRUMENTS INC | XM1 | 260801-M20420860106 | COMPONENTE | 104238 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | COMPONENTE | 104238 | 0 | DA FARE | 4238 | 2026-06-25 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP PADRE | [12 empty] | Ω
104256 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS INC | ELITE V6 | 260597-M20A11170008 | PRINCIPALE | 104256 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | PRINCIPALE | 104256 | 0 | DA FARE | 4256 | 2026-06-24 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP 104253 | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,062 Cavo + Sistema: 0,182 | Ω | OVER | OVER | N.A. | 99.2 MΩ | 99.6 MΩ | 43.5 | 11 | CAVO ECG (CF) | 7.4 | CAVO SPO2 (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104257 | MODULO PER MONITOR | EDAN INSTRUMENTS INC | XM1 | 260801-M20420860107 | COMPONENTE | 104246 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104258 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS INC | ELITE V6 | 260597-M20A11170011 | PRINCIPALE | 104258 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | PRINCIPALE | 104258 | 0 | DA FARE | 4258 | 2026-06-24 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP PADRE | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,061 Cavo + Sistema: 0,185 | Ω | OVER | OVER | N.A. | 99.5 MΩ | 98.5 MΩ | 42.1 | 10.5 | CAVO ECG (CF) | 8.1 | CAVO SPO2 (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104259 | MODULO PER MONITOR | EDAN INSTRUMENTS INC | XM1 | 260801-M20420860100 | COMPONENTE | 104258 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | COMPONENTE | 104258 | 0 | DA FARE | 4258 | 2026-06-24 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP 104258 | [12 empty] | Ω
104260 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS INC | ELITE V6 | 260597-M20A11170004 | PRINCIPALE | 104260 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | PRINCIPALE | 104260 | 0 | DA FARE | 4260 | 2026-06-25 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP 4239 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 227,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,081 Cavo + Sistema: 0,158 | Ω | OVER | OVER | N.A. | 99.5 | 99.8 | 41.4 | 12.1 | CAVO ECG (CF) | 7.5 | CAVO SPO2 (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104261 | MODULO PER MONITOR | EDAN INSTRUMENTS INC | XM1 | 260801-M20420860115 | COMPONENTE | 104252 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | COMPONENTE | 104249 | 0 | DA FARE | 4249 | 2026-07-07 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP PADRE | [12 empty] | Ω
104263 | SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA | ORMED GMBH & CO.KG | ARTROMOT K1 STANDARD | 46603 | SINGOLA | 103263 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO SOLVENTI | S. CARLO SOLVENTI | S. CARLO SOLVENTI | SINGOLA | 104263 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104264 | SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA | ORMED GMBH & CO.KG | ARTROMOT K1 STANDARD | 46604 | SINGOLA | 104264 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO SOLVENTI | S. CARLO SOLVENTI | S. CARLO SOLVENTI | SINGOLA | 104264 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104265 | VIDEOLAPAROSCOPIO | STORZ KARL GMBH & CO KG | 26605 BA TIPCAM 1 SPIES 3D 30° 10,3 MM | 16289 | COMPONENTE | 103157 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104266 | PERSONAL COMPUTER | IMAGING SCIENCES INTERNATIONAL | VISON I7 | KKG0421F10302 | COMPONENTE | 103266 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | COMPONENTE | 103266 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104267 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP 25 MD | 0743451A | COMPONENTE | 103374 | SYS 5 (103374) | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA | AMB. ENDOSCOPIA | AMB. ENDOSCOPIA | COMPONENTE | 104269 | SYS 2 (104269) | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104269 | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | CV 190 PLUS EXERA III | 7110981 | PRINCIPALE | 104269 | SYS 2 (104269) | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA | AMB. ENDOSCOPIA | AMB. ENDOSCOPIA | PRINCIPALE | 104269 | SYS 2 (104269) | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104270 | FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | CLV 190 EXERA III | 7101454 | COMPONENTE | 104269 | SYS 2 (104269) | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA | AMB. ENDOSCOPIA | AMB. ENDOSCOPIA | COMPONENTE | 104269 | SYS 2 (104269) | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104271 | VIDEOBRONCOSCOPIO | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | BF H 190 | 2127999 | COMPONENTE | 104269 | SYS 2 (104269) | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA | AMB. ENDOSCOPIA | AMB. ENDOSCOPIA | COMPONENTE | 104269 | SYS 2 (104269) | DA FARE | 4269 | 2026-09-01 | POSITIVO | VERIFICATO CON FONTE LUMINOSA | [12 empty] | Ω
104272 | ECOTOMOGRAFO | MINDRAY CO LTD | M8 | CS804000543 | PRINCIPALE | 104272 | ECO12 (104272) | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRINCIPALE | 104272 | ECO12 (104272) | DA FARE | 4272 | 2026-08-28 | POSITIVO | VERIFICATO CON APP 104273, 104274, 104275 | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 3.1 | 6.7 | SONDA ECOGRAFICA (BF) | 7.1 | SONDA ECOGRAFICA (BF) | 6.4 | SONDA ECOGRAFICA (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104273 | SONDA ECOGRAFICA | MINDRAY CO LTD | C5 1S | CB3D05028758 | COMPONENTE | 104272 | ECO12 (104272) | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | COMPONENTE | 104272 | ECO12 (104272) | DA FARE | 4272 | 2026-08-28 | POSITIVO | VERIFICATO CON APP PADRE | [12 empty] | Ω | [14 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104274 | SONDA ECOGRAFICA | MINDRAY CO LTD | P4 2S | VSM03044144 | COMPONENTE | 104272 | ECO12 (104272) | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | COMPONENTE | 104272 | ECO12 (104272) | DA FARE | 4272 | 2026-08-28 | POSITIVO | VERIFICATO CON APP PADRE | [12 empty] | Ω | [8 empty] | 7.1 | SONDA ECOGRAFICA (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104275 | SONDA ECOGRAFICA | MINDRAY CO LTD | L12 4S | CAYE03081761 | COMPONENTE | 104272 | ECO12 (104272) | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | COMPONENTE | 104272 | ECO12 (104272) | DA FARE | 4272 | 2026-08-28 | POSITIVO | VERIFICATO CON APP PADRE | [12 empty] | Ω | [10 empty] | 6.4 | SONDA ECOGRAFICA (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104276 | CENTRALE MONITORAGGIO | EDAN INSTRUMENTS INC | MFM CMS | F8MQJ13 | PRINCIPALE | 104276 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | PRINCIPALE | 104276 | 0 | DA FARE | 4276 | 2026-06-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 229,1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.141 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 24.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104277 | LACCIO EMOSTATICO PNEUMATICO | STRYKER CORP | SMART PUMP DOPPIO CANALE | 2126608933 | SINGOLA | 104277 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO MAGAZZINO | SINGOLA | 104277 | 0 | DA FARE | 4277 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,098 Ω Cavo + Sistema: 0,189 Ω | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 24.1 | 1.1 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104278 | FOTOTERAPIA A LUCE VISIBILE, LAMPADA PER | PHOTOCURE ASA | AKTILITE CL128 | 5245 | SINGOLA | 104278 | 0 | S.PIETRO | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104279 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS VIAL SA | INJECTOMAT AGILIA | 22206450 | SINGOLA | 104279 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104280 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | FABIUS MRI | ASPJ0022 | PRINCIPALE | 104280 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA (PREPARAZIONE RM) | PRINCIPALE | 104280 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104281 | MONITOR | MAMMENDORFER INSTITUT FUR PHYSIK UND MEDIZIN GMBH | TESLA M3 | TM3M1197 | COMPONENTE | 104280 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA (PREPARAZIONE RM) | COMPONENTE | 104280 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104282 | PULSOSSIMETRO | MAMMENDORFER INSTITUT FUR PHYSIK UND MEDIZIN GMBH | TESLA OXYSAT | PO2M14445 | COMPONENTE | 104280 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA (PREPARAZIONE RM) | COMPONENTE | 104280 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104283 | SISTEMA WIRELESS | MAMMENDORFER INSTITUT FUR PHYSIK UND MEDIZIN GMBH | 5300028 (MODULO W ECG PER TESLA M3) | ECG1979 | COMPONENTE | 104280 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA (PREPARAZIONE RM) | COMPONENTE | 104280 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104284 | MONITOR | MAMMENDORFER INSTITUT FUR PHYSIK UND MEDIZIN GMBH | TESLA PLUS | TM3R0750 | COMPONENTE | 104280 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA (PREPARAZIONE RM) | COMPONENTE | 104280 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104285 | EMOGLOBINOMETRO | HEMOCUE AB | HB 201 + | 1949014297 | SINGOLA | 104285 | 0 | S.PIETRO | S. GIOVANNI DI DIO (MED. DONNE) | UTIN | UTIN | SINGOLA | 104285 | 0 | DA FARE | 4285 | 2026-04-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2.1 | [8 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104286 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP X 898 MD | 7148451-G | COMPONENTE | 104172 | LY(104172) | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | COMPONENTE | 104272 | ECO12 (104272) | DA FARE | 4286 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,070 cavo + sistema: 0,155 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 55.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104287 | ELETTROBISTURI | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | ESG 410 | 100559 | SINGOLA | 104287 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 1 | SINGOLA | 104287 | 0 | DA FARE | 4287 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,068 Cavo + Sistema: 0,159 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 61.8 | 13.8 | BISTURI (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104291 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS INC | IM 80 | 360068-M20B10890002 | COMPONENTE | 104619 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | COMPONENTE | 104619 | 0 | DA FARE | 4291 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,1,V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω |  | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 49.9 | 16.7 | CAVO ECG (CF) | 7.7 | CAVO SPO2 (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104292 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS INC | IM 80 | 360068-M20B10890005 | COMPONENTE | 104619 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | COMPONENTE | 104619 | 0 | DA FARE | 4292 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,1,V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω |  | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 44.4 | 17.4 | CAVO ECG (CF) | 7.9 | CAVO SPO2 (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104293 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS INC | IM 80 | 360068-M20B10890008 | COMPONENTE | 104619 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | COMPONENTE | 104619 | 0 | DA FARE | 4293 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,1,V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω |  | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 50.1 | 17.1 | CAVO ECG (CF) | 8.3 | CAVO SPO2 (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104294 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS INC | IM 80 | 360068-M20B10890004 | COMPONENTE | 104619 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | COMPONENTE | 104619 | 0 | DA FARE | 4294 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,1,V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω |  | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 48.1 | 14.8 | CAVO ECG (CF) | 8 | CAVO SPO2 (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104295 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS INC | IM 80 | 360068-M20B10890007 | COMPONENTE | 104619 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | COMPONENTE | 104619 | 0 | DA FARE | 4295 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,1,V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω |  | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 46.8 | 15.1 | CAVO ECG (CF) | 8.1 | CAVO SPO2 (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104296 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS INC | IM 80 | 360068-M20B10890006 | COMPONENTE | 104619 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | COMPONENTE | 104619 | 0 | DA FARE | 4296 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,1,V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω |  | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 45 | 15.8 | CAVO ECG (CF) | 7.6 | CAVO SPO2 (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104297 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS INC | IM 80 | 360068-M20C13370001 | COMPONENTE | 104619 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | COMPONENTE | 104619 | 0 | DA FARE | 4297 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,1,V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω |  | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 49.4 | 16.4 | CAVO ECG (CF) | 6.5 | CAVO SPO2 (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104298 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS INC | IM 80 | 360068-M20B10890003 | COMPONENTE | 104619 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | COMPONENTE | 104298 | 0 | DA FARE | 4298 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,1,V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω |  | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 45.5 | 16.6 | CAVO ECG (CF) | 6.9 | CAVO SPO2 (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104299 | TELEMETRIA PARAMETRI VITALI, UNITA' TRASMITTENTE PER | EDAN INSTRUMENTS INC | IT 20 | 260881-M20A06000014 | COMPONENTE | 104619 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | S.CARLO | COMPONENTE | 105061 | 0 | DA FARE | 4299 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | CF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 8.1 | CAVO ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104300 | TELEMETRIA PARAMETRI VITALI, UNITA' TRASMITTENTE PER | EDAN INSTRUMENTS INC | IT 20 | 260881-M20A06000009 | COMPONENTE | 104619 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | S. CARLO | COMPONENTE | 105061 | 0 | DA FARE | 4300 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | CF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 7.6 | CAVO ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104301 | TELEMETRIA PARAMETRI VITALI, UNITA' TRASMITTENTE PER | EDAN INSTRUMENTS INC | IT 20 | 260881-M20A06000001 | COMPONENTE | 104619 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104302 | TELEMETRIA PARAMETRI VITALI, UNITA' TRASMITTENTE PER | EDAN INSTRUMENTS INC | IT 20 | 260881-M20A06000007 | COMPONENTE | 104619 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104303 | CENTRIFUGA | LW SCIENTIFIC INC | MXU | 21120131 | SINGOLA | 104303 | 0 | S.PIETRO | AMB. ORTOPEDIA | AMB. ORTOPEDIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104304 | VAPORIZZATORE | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | VAPOR 2000 | ASPJ0547 | COMPONENTE | 104178 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | SALA OP. PAMPURI | SALA OP. PAMPURI | COMPONENTE | 104178 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104305 | LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER | ARJO HOSPITAL EQUIPMENT AB | FD 1610 NINJO | P0698275 | SINGOLA | 104305 | 0 | S.PIETRO | B. MENNI | OSTETRICIA (B.MENNI) | OSTETRICIA (B.MENNI) | SINGOLA | 104305 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104307 | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | BREAS MEDICAL AB | VIVO 60 | C06015I | SINGOLA | 104307 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104309 | ECOTOMOGRAFO PORTATILE | FUJI FILM CORP | SONOSITE S2 | Q5NVPV | PRINCIPALE | 104309 | ECO18 (104309) | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | PRINCIPALE | 104309 | ECO18 (104309) | DA FARE | 4309 | 2026-09-11 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP 104311, 104312 | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 230,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 41 | 9.4 | SONDA ECOGRAFICA (BF) | 7.8 | SONDA ECOGRAFICA (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104310 | CARRELLO ELETTRIFICATO | FUJI FILM CORP | SONOSITE S2 | Q5H56W | COMPONENTE | 104309 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | COMPONENTE | 104309 | 0 | DA FARE | 4310 | 2026-09-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,064 cavo + sistema: 0,111 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 165.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104311 | SONDA ECOGRAFICA | FUJI FILM CORP | RC60XI | 0503F4 | COMPONENTE | 104309 | ECO18 (104309) | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | COMPONENTE | 104309 | ECO18 (104309) | DA FARE | 4309 | 2026-09-11 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP PADRE | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | Ω
104312 | SONDA ECOGRAFICA | FUJI FILM CORP | HFL38XI | 04Z2GR | COMPONENTE | 104309 | ECO18 (104309) | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | COMPONENTE | 104309 | ECO18 (104309) | DA FARE | 4309 | 2026-09-11 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP PADRE | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | Ω
104313 | SONDA ECOGRAFICA | CANON INC | PVT 675 MV | AEB1132615 | COMPONENTE | 102854 | ECO10 (102854) | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | SALA OP. PAMPURI | SALA OP. PAMPURI | COMPONENTE | 102854 | ECO10 (102854) | DA FARE | 2854 | 2026-07-24 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP PADRE 102854 | [12 empty] | Ω
104314 | IPO-IPERTERMIA, APPARECCHIO PER | ZIMMER INC | CRYO 6 | 2120014274 | SINGOLA | 104314 | 0 | S.PIETRO | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | SINGOLA | 104314 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104315 | FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA | SMITH & NEPHEW PLC | XENON 500XL | BBR8959 | COMPONENTE | 104362 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | COMPONENTE | 104362 | 0 | DA FARE | 4315 | 2026-09-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.147 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 90.3 | 33.5 | ENDOSCOPIO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104316 | MONITOR FETALE | EDAN INSTRUMENTS INC | F9 | 560053-M20A04770006 | SINGOLA | 104316 | 0 | S.PIETRO | B. MENNI | OSTETRICIA (B.MENNI) | OSTETRICIA (B.MENNI) | SINGOLA | 104316 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104317 | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | LEICA MICROSCOPY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTS | DM 2000 LED | 541373 | SINGOLA | 104317 | 0 | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | SINGOLA | 104317 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104318 | ELETTROENCEFALOGRAFO | MICROMED SPA | BRAIN QUIK | CZC141BF6K | PRINCIPALE | 104318 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | PRINCIPALE | 104318 | 0 | DA FARE | 4318 | 2026-05-04 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,080 Cavo + Sistema: 0,125 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 69.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104319 | TESTINA PAZIENTE | MICROMED SPA | SD PLUS FLEXI | H31-1436/06-21 | COMPONENTE | 104318 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | COMPONENTE | 104318 | 0 | DA FARE | 4319 | 2026-05-04 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 5.9 | 4.1 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104320 | CARRELLO ELETTRIFICATO | MICROMED SPA | BRAIN QUIK | TRW-0667/05-21 | COMPONENTE | 104318 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | COMPONENTE | 104318 | 0 | DA FARE | 4320 | 2026-05-06 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,085, Cavo + Sistema: 0,162 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 89.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104321 | STAMPANTE PER PC | HEWLETT PACKARD CO | LASER 107 A | CNB3P50Q0Z | COMPONENTE | 104318 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | COMPONENTE | 104318 | 0 | DA FARE | 4321 | 2026-05-04 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,085 Cavo + Sistema: 0,135 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 40.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104322 | STIMOLATORE NEUROLOGICO | SIGMA DIAGNOSTICS | NEUROWERKF 40 | F40-2270 | COMPONENTE | 104318 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | COMPONENTE | 104318 | 0 | DA FARE | 4322 | 2026-05-06 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 228,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,050, Cavo + Sistema: 0,098 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 22.2 | 7.1 | ELETTRODI EEG (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104323 | MONITOR PER PERSONAL COMPUTER | PHILIPS | 221B8L | ZV0210803538 | COMPONENTE | 104318 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | COMPONENTE | 104318 | 0 | DA FARE | 4323 | 2026-05-04 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,080 Cavo + Sistema: 0,138 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 45.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104324 | LAMPADA SCIALITICA | STERIS SURGICAL TECHNOLOGIES | XLED 3300 GEMELLARE | 190422 | SINGOLA | 104324 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO OSTETRICO NUOVA VERTICALE | BLOCCO OPERATORIO OSTETRICO NUOVA VERTICALE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104325 | LAMPADA SCIALITICA | STERIS SURGICAL TECHNOLOGIES | XLED 3300 GEMELLARE | 190423 | SINGOLA | 104325 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO OSTETRICO NUOVA VERTICALE | BLOCCO OPERATORIO OSTETRICO NUOVA VERTICALE | BLOCCO OPERATORIO OSTERICO NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 104325 | 0 | DA FARE | 4325 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,9 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.11 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104326 | PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA | STERIS SURGICAL TECHNOLOGIES | AIRPORT CHIRURGICO | 190409 | SINGOLA | 104326 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO OSTETRICO NUOVA VERTICALE | BLOCCO OPERATORIO OSTETRICO NUOVA VERTICALE | BLOCCO OPERATORIO OSTERICO NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 104326 | 0 | DA FARE | 4326 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 231,1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.112 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104327 | PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA | STERIS SURGICAL TECHNOLOGIES | AIRPORT ANESTESIA | 190410 | SINGOLA | 104327 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO OSTETRICO NUOVA VERTICALE | BLOCCO OPERATORIO OSTETRICO NUOVA VERTICALE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104328 | LAMPADA SCIALITICA | STERIS SURGICAL TECHNOLOGIES | XLED 3300 GEMELLARE | 190716 | SINGOLA | 104328 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO OSTETRICO NUOVA VERTICALE | BLOCCO OPERATORIO OSTETRICO NUOVA VERTICALE | BLOCCO OPERATORIO OSTERICO NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 104328 | 0 | DA FARE | 4328 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,9 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.109 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104329 | LAMPADA SCIALITICA | STERIS SURGICAL TECHNOLOGIES | XLED 3300 GEMELLARE | 190424 | SINGOLA | 104329 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO OSTETRICO NUOVA VERTICALE | BLOCCO OPERATORIO OSTETRICO NUOVA VERTICALE | BLOCCO OPERATORIO OSTERICO NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 104329 | 0 | DA FARE | 4329 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,9 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.118 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.3 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104330 | PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA | STERIS SURGICAL TECHNOLOGIES | AIRPORT CHIRURGICO | 190408 | SINGOLA | 104330 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO OSTETRICO NUOVA VERTICALE | BLOCCO OPERATORIO OSTETRICO NUOVA VERTICALE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104331 | PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA | STERIS SURGICAL TECHNOLOGIES | AIRPORT ANESTESIA | 190411 | SINGOLA | 104331 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO OSTETRICO NUOVA VERTICALE | BLOCCO OPERATORIO OSTETRICO NUOVA VERTICALE | BLOCCO OPERATORIO OSTERICO NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 104331 | 0 | DA FARE | 4331 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 231,1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.111 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104332 | LAMPADA SCIALITICA | STERIS SURGICAL TECHNOLOGIES | XLED 3000DSW | 189479 | SINGOLA | 104332 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALA TRAVAGLIO - NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 104332 | 0 | DA FARE | 4332 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,9 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.115 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104333 | LAMPADA SCIALITICA | STERIS SURGICAL TECHNOLOGIES | XLED 3000DSW | 188547 | SINGOLA | 104333 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALA TRAVAGLIO - NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 104333 | 0 | DA FARE | 4333 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,9 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.12 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104334 | LAMPADA SCIALITICA | STERIS SURGICAL TECHNOLOGIES | XLED 3000DSW | 188548 | SINGOLA | 104334 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALA TRAVAGLIO - NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 104334 | 0 | DA FARE | 4334 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,9 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.121 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104335 | LAMPADA SCIALITICA | STERIS SURGICAL TECHNOLOGIES | XLED 3000DSW | 190417 | SINGOLA | 104335 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALA TRAVAGLIO - NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 104335 | 0 | DA FARE | 4335 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,9 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.125 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.7 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104336 | LAMPADA SCIALITICA | STERIS SURGICAL TECHNOLOGIES | XLED 3000DSW | 189480 | SINGOLA | 104336 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALA TRAVAGLIO - NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 104336 | 0 | DA FARE | 4336 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,9 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.114 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104339 | REGISTRATORE SU CARTA | SEIKO INSTRUMENTS INC | SLP 620 | 31078745B0 | COMPONENTE | 104036 104721 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | COMPONENTE | 104721 | 0 | DA FARE | 4339 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 227,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 44.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104340 | CONTAGLOBULI AUTOMATICO DIFFERENZIALE | SYSMEX CORP | XN 1000 | 47659 | PRINCIPALE | 104340 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | PRINCIPALE | 104340 | 0 | DA FARE | 4340 | 2026-06-16 | POSITIVO | EFFETTUATO CON APP 104341 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 225,2 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.115 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 25.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104341 | CAMPIONATORE AUTOMATICO | SYSMEX CORP | SA 10 | EA995 | COMPONENTE | 104340 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | COMPONENTE | 104340 | 0 | DA FARE | 4340 | 2026-06-16 | POSITIVO | EFFETTUATO CON APP PADRE | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 225,2 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.116 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 17.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104342 | INIETTORE PER RISONANZA MAGNETICA | MEDRAD INC | MRX PERION | 310156 | PRINCIPALE | 104342 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | PRINCIPALE | 104342 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104343 | CONSOLLE DI COMANDO PER INIETTORE RISONANZA MAGNETICA | MEDRAD INC | MRXP 200 | W3MT30001474 | COMPONENTE | 104342 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA (PREPARAZIONE RM) | COMPONENTE | 104342 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104344 | UNITA' DI CONTROLLO | MEDRAD INC | NR | 61018687110165 | COMPONENTE | 104342 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 104342 | 0 | DA FARE | 4344 | 2026-07-20 | POSITIVO | VERIFICATO CON APP PADRE | [12 empty] | Ω
104345 | ECOTOMOGRAFO | CANON INC | APLIO A (CUSAA000) | 4SB2212183 | PRINCIPALE | 104345 | ECO19 (104345) | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | PRINCIPALE | 104345 | ECO19 (104345) | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104346 | SONDA ECOGRAFICA | CANON INC | PVT 681 MVL ENDOCAVITARIA 4D | 99C21X3417 | COMPONENTE | 104345 | ECO19 (104345) | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | COMPONENTE | 104345 | ECO19 (104345) | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104347 | SONDA ECOGRAFICA | CANON INC | PVT 67 SVL ADDOMINALE 4D | AEB2065052 | COMPONENTE | 104345 | ECO19 (104345) | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | COMPONENTE | 104345 | ECO19 (104345) | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104348 | SONDA ECOGRAFICA | CANON INC | PVT 574 BT CONVEX | FSA2192791 | COMPONENTE | 104345 | ECO19 (104345) | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | COMPONENTE | 104345 | ECO19 (104345) | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104349 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP D 898 MD | 7262942 | COMPONENTE | 104345 | ECO19 (104345) | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | COMPONENTE | 104345 | ECO19 (104345) | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104350 | ANALISI FUNZIONALITA' ESOFAGEA, SISTEMA PER | MEDICAL MEASUREMENT SYSTEMS BV | SOLAR GI | 217110860 | PRINCIPALE | 104350 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104351 | CARRELLO ELETTRIFICATO | MEDICAL MEASUREMENT SYSTEMS BV | SOLAR GOLD | 21710860 | COMPONENTE | 104350 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104352 | POLIGRAFO | MEDICAL MEASUREMENT SYSTEMS BV | CIM AUX HRIM | PE21-7HC70803 | COMPONENTE | 104350 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104353 | REGISTRATORE HOLTER DEL PH GASTROESOFAGEO | MEDICAL MEASUREMENT SYSTEMS BV | OHMEGA | 21882881 | COMPONENTE | 104350 | 0 | S.PIETRO | S. G. GRANDE | S. G. GRANDE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104354 | SISTEMA POLIGRAFICO CARDIOLOGICO COMPLETO | ABBOTT LABORATORIES | COROFLOW CARDIOVASCULAR SYSTEM MOB.SW | 2216 | PRINCIPALE | 104354 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | PRINCIPALE | 104354 | 0 | DA FARE | 4354 | 2026-09-03 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,058 Cavo + Sistema: 0,156 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 51.7 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104355 | CONSOLLE DI COMANDO | NR | WI BOX | H21113011 | COMPONENTE | 104354 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | COMPONENTE | 104354 | 0 | DA FARE | 4355 | 2026-09-03 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 18.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104356 | ABLATORE PER ARTERIECTOMIA | BOSTON SCIENTIFIC CORP | RC5000 | RC4796 | SINGOLA | 104356 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104357 | LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER | ARJO HOSPITAL EQUIPMENT AB | FD 1610 NINJO | P06999471 | SINGOLA | 104357 | 0 | S.PIETRO | S. GIOVANNI DI DIO (MED. DONNE) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | SINGOLA | 104357 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104359 | TERMOSALDATRICE | GANDUS SALDATRICI SRL | GANDUS PURA | 0338 | SINGOLA | 104359 | 0 | S.PIETRO | CENTRALE DI STERILIZZAZIONE | CENTRALE DI STERILIZZAZIONE | BLOCCO OPERATORIO SALA 1 | SINGOLA | 104359 | 0 | NON PREVISTO | 4359 | [15 empty] | Ω
104360 | EMOGLOBINOMETRO | HEMOCUE AB | HB 201 + | 1949014295 | SINGOLA | 104360 | 0 | S.PIETRO | UTIN | OSTETRICIA (B.MENNI) | UTIN | SINGOLA | 104360 | 0 | NON PREVISTO | 4360 | 2026-05-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 228,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,062 | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 4.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104361 | DEFIBRILLATORE | MINDRAY CO LTD | BENEHEART D3 | EZ-03035288 | SINGOLA | 104361 | 0 | S.PIETRO | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | SINGOLA | 104361 | 0 | DA FARE | 4361 | 2026-09-07 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,068 Cavo + Sistema: 0,188 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 70.9 | 40.1 | PIASTRE (BF) | 11.9 | CAVO ECG (CF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104362 | CARRELLO ELETTRIFICATO | CONMED CORP | AV8501 | 21033481 | PRINCIPALE | 104362 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | PRINCIPALE | 104362 | 0 | DA FARE | 4362 | 2026-09-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,075 cavo + sistema: 0,121 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 108.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104363 | MODULO INTERFACCIA PAZIENTE | CONMED CORP | AV 41 CON (LOOKING GLASS) | 21370481 | COMPONENTE | 104362 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | COMPONENTE | 104363 | 0 | DA FARE | 4363 | 2026-09-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 230,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 164 | 37.3 | TUBO (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104364 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | CONMED CORP | AV 4132 (LOOKING GLASS 4K SISTEMA INTEGRATO) | 722124317178 | COMPONENTE | 104362 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104365 | MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI | CONMED CORP | TOUCH GLASS (AV41SIC) | 722124316685 | COMPONENTE | 104362 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | COMPONENTE | 104362 | 0 | DA FARE | 4365 | 2026-09-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 230,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 164 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104367 | SISTEMA MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA | CONMED CORP | D4000A (CON IRRIGAZIONE) | 20211715 | COMPONENTE | 104362 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | COMPONENTE | 104362 | 0 | DA FARE | 4367 | 2026-09-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo:0,084 Cavo + Sistema:0,178 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 135.4 | 117.7 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104369 | CENTRIFUGA REFRIGERATA | EPPENDORF AG | 5810 R | 5811LG496325 | SINGOLA | 104369 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 104369 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104370 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | MINDRAY CO LTD | WATO EX 65 | KT 65000053 | PRINCIPALE | 104370 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | PRINCIPALE | 104370 | 0 | DA FARE | 4370 | 2026-09-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,084 cavo + sistema: 0,131 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 167.4 | 8.2 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104371 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | MINDRAY CO LTD | WATO EX 35 | KG 23009352 | PRINCIPALE | 104371 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALA TRAVAGLIO - NUOVA VERTICALE | PRINCIPALE | 104371 | 0 | DA FARE | 4371 | 2026-08-18 | POSITIVO | VSE ESEGUITO CON APP 104373 | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,84 Cavo + Sistema: 0,164 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 108.2 | 5.1 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104372 | MONITOR | MINDRAY CO LTD | EPM 15 | AC5 23003461 | COMPONENTE | 104371 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALA TRAVAGLIO - NUOVA VERTICALE | COMPONENTE | 104371 | 0 | DA FARE | 4372 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055 Cavo + Sistema: 0,115 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 34.1 | 11.8 | CAVO ECG (CF) | 7.8 | CAVO SPO2 (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104373 | CAPNOGRAFO (MODULO GAS) | MINDRAY CO LTD | AG 3 2.0 | GEBO4013861 | COMPONENTE | 104371 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALA TRAVAGLIO - NUOVA VERTICALE | COMPONENTE | 104371 | 0 | DA FARE | 4371 | 2026-08-19 | POSITIVO | VSE ESEGUITO CON APP PADRE | [12 empty] | Ω
104374 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | MINDRAY CO LTD | WATO EX 65 PRO | AT5 23000470 | PRINCIPALE | 104374 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO OSTETRICO NUOVA VERTICALE | BLOCCO OPERATORIO OSTETRICO NUOVA VERTICALE | BLOCCO OPERATORIO OSTERICO NUOVA VERTICALE | PRINCIPALE | 104374 | 0 | DA FARE | 4374 | 2026-08-18 | POSITIVO | VSE ESEGUITO CON APP 104376 | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,81 Cavo + Sistema: 0,154 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 108.6 | 4.9 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104375 | MONITOR | MINDRAY CO LTD | EPM 15 | AC5 23003463 | COMPONENTE | 104374 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO OSTETRICO NUOVA VERTICALE | BLOCCO OPERATORIO OSTETRICO NUOVA VERTICALE | BLOCCO OPERATORIO OSTERICO NUOVA VERTICALE | COMPONENTE | 104374 | 0 | DA FARE | 4375 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,052 Cavo + Sistema: 0,118 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 37.3 | 10.4 | CAVO ECG (CF) | 6.9 | CAVO SPO2 (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104376 | CAPNOGRAFO (MODULO GAS) | MINDRAY CO LTD | AG 3 2.0 | GEBO4013883 | COMPONENTE | 104374 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO OSTETRICO NUOVA VERTICALE | BLOCCO OPERATORIO OSTETRICO NUOVA VERTICALE | BLOCCO OPERATORIO OSTERICO NUOVA VERTICALE | COMPONENTE | 104374 | 0 | DA FARE | 4374 | 2026-08-26 | POSITIVO | VSE ESEGUITO CON APP PADRE | [12 empty] | Ω
104377 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | MINDRAY CO LTD | WATO EX 35 | KG 23009349 | PRINCIPALE | 104377 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | BLOCCO OPERATORIO OSTERICO NUOVA VERTICALE | PRINCIPALE | 104377 | 0 | DA FARE | 4377 | 2026-08-18 | POSITIVO | VSE ESEGUITO CON APP 104377 | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,87 Cavo + Sistema: 0,168 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 103.1 | 5.1 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104378 | MONITOR | MINDRAY CO LTD | EPM 15 | AC5 23003460 | COMPONENTE | 104377 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | BLOCCO OPERATORIO OSTERICO NUOVA VERTICALE | COMPONENTE | 104377 | 0 | DA FARE | 4378 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055 Cavo + Sistema: 0,121 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 31.4 | 10.9 | CAVO ECG (CF) | 6.4 | CAVO SPO2 (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104379 | CAPNOGRAFO (MODULO GAS) | MINDRAY CO LTD | AG 3 2.0 | GEBO4013866 | COMPONENTE | 104377 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | BLOCCO OPERATORIO OSTERICO NUOVA VERTICALE | COMPONENTE | 104377 | 0 | DA FARE | 4377 | 2026-08-26 | POSITIVO | VSE ESEGUITO CON APP PADRE | [12 empty] | Ω
104380 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | MINDRAY CO LTD | WATO EX 35 | KG 23009351 | PRINCIPALE | 104380 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALA TRAVAGLIO - NUOVA VERTICALE | PRINCIPALE | 104380 | 0 | DA FARE | 4380 | 2026-08-18 | POSITIVO | VSE ESEGUITO CON APP 104382 | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,81 Cavo + Sistema: 0,159 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 109.1 | 4.1 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104381 | MONITOR | MINDRAY CO LTD | EPM 15 | AC5 23003459 | COMPONENTE | 104380 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALA TRAVAGLIO - NUOVA VERTICALE | COMPONENTE | 104380 | 0 | DA FARE | 4381 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055 Cavo + Sistema: 0,125 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 32.7 | 11.1 | CAVO ECG (CF) | 6.8 | CAVO SPO2 (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104382 | CAPNOGRAFO (MODULO GAS) | MINDRAY CO LTD | AG 3 2.0 | GEBO23024332 | COMPONENTE | 104380 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALA TRAVAGLIO - NUOVA VERTICALE | COMPONENTE | 104380 | 0 | DA FARE | 4380 | 2026-08-19 | POSITIVO | VSE ESEGUITO CON APP PADRE | [12 empty] | Ω
104383 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | MINDRAY CO LTD | WATO EX 65 PRO | AT5 23000469 | PRINCIPALE | 104383 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO OSTETRICO NUOVA VERTICALE | BLOCCO OPERATORIO OSTETRICO NUOVA VERTICALE | SALA OP. PAMPURI | PRINCIPALE | 104383 | 0 | DA FARE | 4383 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 228,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,074 Cavo + Sistema: 0,145 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 94.4 | 3.2 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104384 | MONITOR | MINDRAY CO LTD | EPM 15 | AC5 23003462 | COMPONENTE | 104383 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO OSTETRICO NUOVA VERTICALE | BLOCCO OPERATORIO OSTETRICO NUOVA VERTICALE | SALA OP. PAMPURI | COMPONENTE | 104383 | 0 | DA FARE | 4384 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 228,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,074 Cavo + Sistema: 0,150 | Ω | OVER | OVER | N.A. | 99.1 MΩ | 98.8 MΩ | 64.8 | 18.1 | CAVO ECG (CF) | 1.2 | CAVO SPO2 (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104385 | CAPNOGRAFO (MODULO GAS) | MINDRAY CO LTD | AG 3 2.0 | GEBO4013876 | COMPONENTE | 104383 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO OSTETRICO NUOVA VERTICALE | BLOCCO OPERATORIO OSTETRICO NUOVA VERTICALE | SALA OP. PAMPURI | COMPONENTE | 104383 | 0 | DA FARE | 4385 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 228,4 V | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 69.8 | 1.4 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104386 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | MINDRAY CO LTD | WATO EX 35 | KG 23009458 | PRINCIPALE | 104386 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | BLOCCO OPERATORIO OSTETRICO NUOVA VERTICALE | SALA TRAVAGLIO - NUOVA VERTICALE | PRINCIPALE | 104386 | 0 | DA FARE | 4386 | 2026-08-18 | POSITIVO | VSE ESEGUITO CON APP 104388 | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,74 Cavo + Sistema: 0,155 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 134.1 | 3.9 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104387 | MONITOR | MINDRAY CO LTD | EPM 15 | ACSA 23003465 | COMPONENTE | 104386 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | BLOCCO OPERATORIO OSTETRICO NUOVA VERTICALE | SALA TRAVAGLIO - NUOVA VERTICALE | COMPONENTE | 104386 | 0 | DA FARE | 4387 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055 Cavo + Sistema: 0,122 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 33.4 | 10.4 | CAVO ECG (CF) | 7.1 | CAVO SPO2 (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104388 | CAPNOGRAFO (MODULO GAS) | MINDRAY CO LTD | AG 3 2.0 | GEB04013878 | COMPONENTE | 104386 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | BLOCCO OPERATORIO OSTETRICO NUOVA VERTICALE | SALA TRAVAGLIO - NUOVA VERTICALE | COMPONENTE | 104386 | 0 | DA FARE | 4386 | 2026-08-19 | POSITIVO | VSE ESEGUITO CON APP PADRE | [12 empty] | Ω
104389 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | MINDRAY CO LTD | WATO EX 35 | KG 23009348 | PRINCIPALE | 104389 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALA TRAVAGLIO - NUOVA VERTICALE | PRINCIPALE | 104389 | 0 | DA FARE | 4389 | 2026-08-18 | POSITIVO | VSE ESEGUITO CON APP 104391 | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,81 Cavo + Sistema: 0,144 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 106.5 | 4.2 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104390 | MONITOR | MINDRAY CO LTD | EPM 15 | AC5 23003464 | COMPONENTE | 104389 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALA TRAVAGLIO - NUOVA VERTICALE | COMPONENTE | 104389 | 0 | DA FARE | 4390 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055 Cavo + Sistema: 0,121 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 38.7 | 12.6 | CAVO ECG (CF) | 6.6 | CAVO SPO2 (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104391 | CAPNOGRAFO (MODULO GAS) | MINDRAY CO LTD | AG 3 2.0 | GEBO4013896 | COMPONENTE | 104389 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALA TRAVAGLIO - NUOVA VERTICALE | COMPONENTE | 104389 | 0 | DA FARE | 4389 | 2026-08-19 | POSITIVO | VSE ESEGUITO CON APP PADRE | [12 empty] | Ω
104392 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP 25 MD | 744506 | COMPONENTE | 102251 | SYS 1 (102251) | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | COMPONENTE | 102251 | SYS 1 (102251) | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104393 | ECOTOMOGRAFO | CANON INC | APLIO A (CUSAA000) | S4B2232415 | PRINCIPALE | 104393 | ECO32 (104393) | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | PRINCIPALE | 104393 | ECO32 (104393) | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104394 | SONDA ECOGRAFICA | CANON INC | PLT 1005 BT | FMC2163129 | COMPONENTE | 104393 | ECO32 (104393) | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 104393 | ECO32 (104393) | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104396 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP D 898 MD | 7270139 | COMPONENTE | 104393 | ECO32 (104393) | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 104393 | ECO32 (104393) | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104397 | MODULO FUSION | CANON INC | UIFR AA550A/EL | 99B2262242 | COMPONENTE | 104393 | ECO32 (104393) | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 104393 | ECO32 (104393) | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104398 | ECOTOMOGRAFO | CANON INC | CUS AA000/S4 | S4B2232404 | PRINCIPALE | 104398 | ECO21 (104398) | S.PIETRO | AMB. UROLOGIA | AMB. UROLOGIA | AMB. UROLOGIA | PRINCIPALE | 104398 | ECO21 (104398) | DA FARE | 4398 | 2026-07-10 | POSITIVO | VSE EFFETTUATA CON APP 104399 E 10400 E 104663 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,095 Cavo + Sistema: 0,185 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 135.4 | 7.1 | SONDA ECOGRAFICA (BF) | 7 | SONDA ECOGRAFICA (BF) | 6.8 | SONDA ECOGRAFICA (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027 | SI | SI
104399 | SONDA ECOGRAFICA | CANON INC | PLT 1204 BT | MAC2185393 | COMPONENTE | 104398 | ECO21 (104398) | S.PIETRO | AMB. UROLOGIA | AMB. UROLOGIA | AMB. UROLOGIA | COMPONENTE | 104398 | ECO21 (104398) | DA FARE | 4398 | 2026-07-10 | POSITIVO | VSE EFFETTUATA CON APP PADRE | [12 empty] | Ω | [6 empty] | 7.1 | SONDA ECOGRAFICA (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104400 | SONDA ECOGRAFICA | CANON INC | PVT 475 BT | FSB21Y2498 | COMPONENTE | 104398 | ECO21 (104398) | S.PIETRO | AMB. UROLOGIA | AMB. UROLOGIA | AMB. UROLOGIA | COMPONENTE | 104398 | ECO21 (104398) | DA FARE | 4398 | 2026-07-10 | POSITIVO | VSE EFFETTUATA CON APP PADRE | [12 empty] | Ω | [8 empty] | 7 | SONDA ECOGRAFICA (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104402 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP D 898 MD | 7270198 | COMPONENTE | 104398 | ECO21 (104398) | S.PIETRO | AMB. UROLOGIA | AMB. UROLOGIA | AMB. UROLOGIA | COMPONENTE | 104398 | ECO21 (104398) | DA FARE | 4402 | 2026-07-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,095 Cavo + Sistema: 0,185 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 65.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027 | SI | SI
104403 | MODULO FUSION | CANON INC | UIFR AA550A/EL | 99B2262241 | COMPONENTE | 104398 | ECO21 (104398) | S.PIETRO | AMB. UROLOGIA | AMB. UROLOGIA | AMB. UROLOGIA | COMPONENTE | 104398 | ECO21 (104398) | DA FARE | 4403 | 2026-07-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 135.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027 | SI | SI
104404 | TAVOLO OPERATORIO | STERIS SURGICAL TECHNOLOGIES | CMAX 3 | 188655 | SINGOLA | 104404 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO OSTETRICO NUOVA VERTICALE | BLOCCO OPERATORIO OSTETRICO NUOVA VERTICALE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104405 | TAVOLO OPERATORIO | STERIS SURGICAL TECHNOLOGIES | CMAX 3 | 186685 | SINGOLA | 104405 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO OSTETRICO NUOVA VERTICALE | BLOCCO OPERATORIO OSTETRICO NUOVA VERTICALE | BLOCCO OPERATORIO OSTERICO NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 104405 | 0 | DA FARE | 4405 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,095 Cavo + Sistema: 0,084 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 73.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104406 | RISCALDATORE RADIANTE PER NEONATI | WEYER GMBH | CERAMOTHERM 3000 | 64889 | SINGOLA | 104406 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALA TRAVAGLIO - NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 104406 | 0 | DA FARE | 4406 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.115 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 47.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104407 | RISCALDATORE RADIANTE PER NEONATI | WEYER GMBH | CERAMOTHERM 3000 | 64890 | SINGOLA | 104407 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALA TRAVAGLIO - NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 104407 | 0 | DA FARE | 4407 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.118 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 49.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104408 | RISCALDATORE RADIANTE PER NEONATI | WEYER GMBH | CERAMOTHERM 3000 | 64891 | SINGOLA | 104408 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALA TRAVAGLIO - NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 104408 | 0 | DA FARE | 4408 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.121 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 51.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104409 | RISCALDATORE RADIANTE PER NEONATI | WEYER GMBH | CERAMOTHERM 3000 | 64892 | SINGOLA | 104409 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALA TRAVAGLIO - NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 104409 | 0 | DA FARE | 4409 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.123 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 48.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104410 | RISCALDATORE RADIANTE PER NEONATI | WEYER GMBH | CERAMOTHERM 3000 | 64893 | SINGOLA | 104410 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALA TRAVAGLIO - NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 104410 | 0 | DA FARE | 4410 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.114 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 44.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104411 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | MARLED E 15 | 89800391 | PRINCIPALE | 104411 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | SALA OP. PAMPURI | SALA OP. PAMPURI | PRINCIPALE | 104411 | 0 | DA FARE | 4411 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,4 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.102 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 14.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104412 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | MARLED E 9I | 89800376 | COMPONENTE | 104411 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | SALA OP. PAMPURI | SALA OP. PAMPURI | COMPONENTE | 104411 | 0 | DA FARE | 4412 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,4 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 14.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104413 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | MARLED E 15 | 89800379 | PRINCIPALE | 104413 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | SALA OP. PAMPURI | SALA OP. PAMPURI | PRINCIPALE | 104413 | 0 | DA FARE | 4413 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,4 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.099 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 16.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104414 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | MARLED E 9I | 89800380 | COMPONENTE | 104413 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | SALA OP. PAMPURI | SALA OP. PAMPURI | COMPONENTE | 104413 | 0 | DA FARE | 4414 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,4 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 14.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104415 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | MARLED E 15 | 89800451 | PRINCIPALE | 104415 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | PRINCIPALE | 104415 | 0 | DA FARE | 4415 | 2026-09-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,8 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.091 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 12.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104416 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | MARLED E 9I | 89800452 | COMPONENTE | 104415 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | COMPONENTE | 104415 | 0 | DA FARE | 4416 | 2026-09-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,8 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.097 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 13.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104417 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | MARLED E 15 | 89800389 | PRINCIPALE | 104417 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | PRINCIPALE | 104417 | 0 | DA FARE | 4417 | 2026-09-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,8 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.096 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 12.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104418 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | MARLED E 9I | 89800862 | COMPONENTE | 104417 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | COMPONENTE | 104417 | 0 | DA FARE | 4418 | 2026-09-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,8 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.088 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 13.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104419 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | MARLED E 15 | 89800453 | PRINCIPALE | 104419 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 1 | PRINCIPALE | 104419 | 0 | DA FARE | 4419 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230.1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.106 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 12.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104420 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | MARLED E 9 I | 89800861 | COMPONENTE | 104419 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 1 | COMPONENTE | 104419 | 0 | DA FARE | 4420 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230.1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.112 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 13.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104421 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | MARLED E 15 | 89800375 | PRINCIPALE | 104421 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 2 | PRINCIPALE | 104421 | 0 | DA FARE | 4421 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230.1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.158 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 11.7 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104422 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | MARLED E 9 I | 89800376 | COMPONENTE | 104421 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 2 | COMPONENTE | 104421 | 0 | DA FARE | 4422 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230.1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.154 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 13.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104423 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | MARLED E 15 | 89800826 | PRINCIPALE | 104423 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 3 | PRINCIPALE | 104423 | 0 | DA FARE | 4423 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230.1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.152 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 12 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104424 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | MARLED E 9 I | 89800827 | COMPONENTE | 104423 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 3 | COMPONENTE | 104423 | 0 | DA FARE | 4424 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230.1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.155 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 12.3 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104425 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | MARLED E 15 | 89800387 | PRINCIPALE | 104425 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 4 | PRINCIPALE | 104425 | 0 | DA FARE | 4425 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230.1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.152 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 11.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104426 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | MARLE E 9I | 89800388 | COMPONENTE | 104426 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 4 | COMPONENTE | 104425 | 0 | DA FARE | 4426 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230.1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.148 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 11.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104429 | ASPIRATORE FUMI CHIRURGICI | CONMED CORP | VISICLEAR VC 220 | 22201878 | SINGOLA | 104429 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | SINGOLA | 104429 | 0 | DA FARE | 4429 | 2026-09-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,075 cavo + sistema: 0,112 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 116.9 | 3.9 | TUBO (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104431 | VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO | HAMILTON MEDICAL AG | G5 | 22301 | PRINCIPALE | 104431 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | PRINCIPALE | 104431 | 0 | DA FARE | 4431 | 2026-06-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 228,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,054 Cavo + Sistema: 0,101 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 279.2 | 4.5 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104432 | UMIDIFICATORE | HAMILTON MEDICAL AG | H 900 | 30408 | COMPONENTE | 104435 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | COMPONENTE | 104433 | 0 | DA FARE | 4432 | 2026-07-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,096 Cavo + Sistema: 0,262 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 28.5 | 1.6 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104433 | VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO | HAMILTON MEDICAL AG | G5 | 22287 | PRINCIPALE | 104433 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | PRINCIPALE | 104433 | 0 | DA FARE | 4433 | 2026-07-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,054 Cavo + Sistema: 0,108 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 259.1 | 3,1 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104434 | UMIDIFICATORE | HAMILTON MEDICAL AG | H 900 | 28086 | COMPONENTE | 104433 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | COMPONENTE | 104433 | 0 | DA FARE | 4434 | 2026-06-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,081 Cavo+Sistema: 0,148 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 33.4 | 1.9 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104435 | VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO | HAMILTON MEDICAL AG | G5 | 22342 | PRINCIPALE | 104435 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | PRINCIPALE | 104435 | 0 | DA FARE | 4435 | 2026-06-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 228,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,054 Cavo + Sistema: 0,101 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 249 | 3.5 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104436 | UMIDIFICATORE | HAMILTON MEDICAL AG | H 900 | 32920 | COMPONENTE | 104435 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | COMPONENTE | 104445 | 0 | DA FARE | 4436 | 2026-07-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,099 Cavo + Sistema: 0,260 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 32.1 | 1.4 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104437 | VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO | HAMILTON MEDICAL AG | G5 | 22332 | PRINCIPALE | 104437 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | PRINCIPALE | 104437 | 0 | DA FARE | 4437 | 2026-07-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,074 Cavo + Sistema: 0,112 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 262.4 | 4.8 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104438 | UMIDIFICATORE | HAMILTON MEDICAL AG | H 900 | 30862 | COMPONENTE | 104437 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | COMPONENTE | 104443 | 0 | DA FARE | 4438 | 2026-06-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,062 Cavo+Sistema: 0,119 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 28.4 | 1.7 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104439 | VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO | HAMILTON MEDICAL AG | G5 | 22340 | PRINCIPALE | 104439 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | PRINCIPALE | 104439 | 0 | DA FARE | 4439 | 2026-06-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,052 Cavo + Sistema: 0,102 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 251 | 6.1 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104440 | UMIDIFICATORE | HAMILTON MEDICAL AG | H 900 | 31417 | COMPONENTE | 104439 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | COMPONENTE | 104439 | 0 | DA FARE | 4439 | 2026-06-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,088 Cavo + Sistema: 0,110 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 33.4 | 2.1 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104441 | VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO | HAMILTON MEDICAL AG | G5 | 22335 | PRINCIPALE | 104441 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | PRINCIPALE | 104441 | 0 | DA FARE | 4441 | 2026-06-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 228,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,054 Cavo + Sistema: 0,101 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 259 | 4.2 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104442 | UMIDIFICATORE | HAMILTON MEDICAL AG | H 900 | 30850 | COMPONENTE | 104441 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | COMPONENTE | 104441 | 0 | DA FARE | 4442 | 2026-06-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,075 Cavo+Sistema: 0,151 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 32.2 | 1.9 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104443 | VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO | HAMILTON MEDICAL AG | G5 | 21707 | PRINCIPALE | 104443 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | PRINCIPALE | 104443 | 0 | DA FARE | 4443 | 2026-06-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 228,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,054 Cavo + Sistema: 0,101 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 249.4 | 4.1 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104444 | UMIDIFICATORE | HAMILTON MEDICAL AG | H 900 | 30859 | COMPONENTE | 104443 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | COMPONENTE | 104437 | 0 | DA FARE | 4444 | 2026-07-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,089 Cavo + Sistema: 0,262 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 33.4 | 1,8, | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104445 | VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO | HAMILTON MEDICAL AG | G5 | 22214 | PRINCIPALE | 104436 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | PRINCIPALE | 104445 | 0 | DA FARE | 4445 | 2026-07-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,071 Cavo + Sistema: 0,117 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 264.4 | 4.7 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104446 | UMIDIFICATORE | HAMILTON MEDICAL AG | H 900 | 29728 | COMPONENTE | 104431 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | COMPONENTE | 104431 | 0 | DA FARE | 4446 | 2026-06-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,067 Cavo+Sistema: 0,135 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 31.1 | 1.8 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104447 | VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO | HAMILTON MEDICAL AG | G5 | 22260 | PRINCIPALE | 104447 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | PRINCIPALE | 104447 | 0 | DA FARE | 4447 | 2026-07-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,074 Cavo + Sistema: 0,098 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 262.5 | 3.8 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104448 | UMIDIFICATORE | HAMILTON MEDICAL AG | H 900 | 30407 | COMPONENTE | 104447 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | COMPONENTE | 104447 | 0 | DA FARE | 4448 | 2026-07-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,099 Cavo + Sistema: 0,259 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 29.8 | 1.6 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104452 | ASPIRATORE FUMI CHIRURGICI | CONMED CORP | VISICLEAR VC 220 | 20310023 | SINGOLA | 104452 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 2 | SINGOLA | 104452 | 0 | DA FARE | 4452 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 2301.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055 Cavo + Sistema: 0,110 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 62.5 | 2.2 | TUBO (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104453 | ASPIRATORE FUMI CHIRURGICI | CONMED CORP | VISICLEAR VC 220 | VC03055 | SINGOLA | 104453 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | SINGOLA | 104453 | 0 | DA FARE | 4453 | 2026-09-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,087 cavo + sistema: 0,125 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 89.6 | 8.8 | TUBO (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104457 | INCUBATRICE NEONATALE | ATOM MEDICAL CORP | 101 INCU I | 200700484 | SINGOLA | 104457 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104458 | INCUBATRICE NEONATALE | ATOM MEDICAL CORP | 101 INCU I | 200500142 | SINGOLA | 104458 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 104458 | 0 | DA FARE | 4458 | 2026-05-04 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,059 Cavo + Sistema: 0,178 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 162.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104459 | FACOEMULSIFICATORE | BAUSCH & LOMB INC | STELLARIS ELITE POSTERIO COMBINE LAS | SPC05297 | SINGOLA | 104459 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA OCULISTICA | SALA OP. OCULISTICA | SALA OP. OCULISTICA | SINGOLA | 104459 | 0 | DA FARE | 4459 | 2026-09-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,076 Cavo + Sistema: 0,142 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 238.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104460 | LETTINO DA VISITA ELETTRIFICATO | NR | NR | / | SINGOLA | 104460 | 0 | S.PIETRO | RADIOTERAPIA | RADIOTERAPIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104461 | VIDEOLARINGOSCOPIO | STORZ KARL GMBH & CO KG | 8404 HX LAMA CMAC DBLADE | WN3855 | COMPONENTE | 104012 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104462 | ANALIZZATORE GRUPPO SANGUIGNO | JOHNSON & JOHNSON ORTHO | ORTHO VISION | 60004879 | PRINCIPALE | 104462 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE | CENTRO TRASFUSIONALE: IMMUNOEMATOLOGIA/VIROLOGIA | CENTRO TRASFUSIONALE: IMMUNOEMATOLOGIA/VIROLOGIA | SINGOLA | 104462 | 0 | DA FARE | 4462 | 2026-06-16 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 225,2 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.119 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 16.4 | [8 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104463 | STAMPANTE PER PC | LEXMARK | MS 321 DN | 3652744-0049413135HT | COMPONENTE | 104462 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE | CENTRO TRASFUSIONALE: IMMUNOEMATOLOGIA/VIROLOGIA | CENTRO TRASFUSIONALE: IMMUNOEMATOLOGIA/VIROLOGIA | COMPONENTE | 104462 | 0 | DA FARE | 4462 | 2026-06-16 | POSITIVO | EFFETTUATO CON APP 104464 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 225,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,050 Cavo + Sistema: 0,095 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 39.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104464 | GRUPPO DI CONTINUITA' | EATON | 9SX 2000I | PC04L08PP6 | COMPONENTE | 104462 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE | CENTRO TRASFUSIONALE: IMMUNOEMATOLOGIA/VIROLOGIA | CENTRO TRASFUSIONALE: IMMUNOEMATOLOGIA/VIROLOGIA | COMPONENTE | 104462 | 0 | DA FARE | 4464 | 2026-06-16 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 225,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055 Cavo + Sistema: 0,100 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 94.5 | [8 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104466 | MONITOR | MASIMO CORP | ROOT RDS 7 A | 2000136983 | SINGOLA | 104466 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO MAGAZZINO | PRINCIPALE | 104466 | 0 | DA FARE | 4466 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,066 cavo + sistema: 0,155 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 44.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104467 | ECOTOMOGRAFO | MINDRAY CO LTD | M8 | CS8-2B001378 | PRINCIPALE | 104467 | ECO20 (104467) | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | PADRE | 104467 | ECO20 (104467) | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104468 | SONDA ECOGRAFICA | MINDRAY CO LTD | SONDA PHASED ARRAY P4-2S | 9TX04046633 | COMPONENTE | 104467 | ECO20 (104467) | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | COMPONENTE | 104467 | ECO20 (104467) | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104469 | SONDA ECOGRAFICA | MINDRAY CO LTD | L13 3S | CJ3X9C005331 | COMPONENTE | 104467 | ECO20 (104467) | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | COMPONENTE | 104467 | ECO20 (104467) | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104470 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP D 898 MD | 7180542 | COMPONENTE | 104467 | ECO20 (104467) | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | SINGOLA | 104470 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104471 | FOTOCOAGULATORE LASER | OD OS GmbH | NAVILAS 577S PRO | 158000-3245 | SINGOLA | 104471 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | SINGOLA | 104471 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104472 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 601 C | 360251-M22C0160 | SINGOLA | 104472 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104473 | BAGNO TERMOSTATICO | THERMO FISHER SCIENTIFIC | PRECISION GP 20 | 300558302 | SINGOLA | 104473 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 104473 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104474 | INCUBATRICE NEONATALE | ATOM MEDICAL CORP | 101 INCU I | 26Z0790 | SINGOLA | 104474 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 104474 | 0 | DA FARE | 4474 | 2026-05-04 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055 Cavo + Sistema: 0,180 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 158.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104475 | INCUBATRICE NEONATALE | ATOM MEDICAL CORP | 101 INCU I | 210901097 | SINGOLA | 104475 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104476 | INCUBATRICE NEONATALE | ATOM MEDICAL CORP | 101 INCU I | 200600120 | SINGOLA | 104476 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 104476 | 0 | DA FARE | 4476 | 2026-05-04 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,060 Cavo + Sistema: 0,175 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 168.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104477 | INCUBATRICE NEONATALE | ATOM MEDICAL CORP | 101 INCU I | 200600121 | SINGOLA | 104477 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 104477 | 0 | DA FARE | 4477 | 2026-05-04 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,068 Cavo + Sistema: 0,171 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 172.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104478 | RESPIRATORE MANUALE | ATOM MEDICAL CORP | RESUSCI FLOW CON MISCELATORE | 200600237 | SINGOLA | 104478 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 104478 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104479 | RESPIRATORE MANUALE | ATOM MEDICAL CORP | RESUSCI FLOW CON MISCELATORE | 200800317 | SINGOLA | 104479 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 104479 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104480 | RESPIRATORE MANUALE | ATOM MEDICAL CORP | RESUSCI FLOW CON MISCELATORE | 200600236 | SINGOLA | 104480 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 104480 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104481 | ECOTOMOGRAFO PORTATILE | RIVANNA MEDICAL LCC | ACCURO | 001 01339 | SINGOLA | 104481 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA PARTO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104483 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | CLINIC BED IMPULSE | 0521 1108917 | SINGOLA | 104483 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | REPARTO DEGENZE - NUOVA VERTICALE 1 PIANO | SINGOLA | 104483 | 0 | DA FARE | 4483 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 19.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104484 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | CLINIC BED IMPULSE | 0521 1108877 | SINGOLA | 104484 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | REPARTO DEGENZE - NUOVA VERTICALE 1 PIANO | SINGOLA | 104484 | 0 | DA FARE | 4484 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 17.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104485 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | CLINIC BED IMPULSE | 0521 1108901 | SINGOLA | 104485 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | REPARTO DEGENZE - NUOVA VERTICALE 1 PIANO | SINGOLA | 104485 | 0 | DA FARE | 4485 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 22.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104486 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | CLINIC BED IMPULSE | 0521 1108916 | SINGOLA | 104486 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | REPARTO DEGENZE - NUOVA VERTICALE 1 PIANO | SINGOLA | 104486 | 0 | DA FARE | 4486 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 22.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104487 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | CLINIC BED IMPULSE | 0521 1108902 | SINGOLA | 104487 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | REPARTO DEGENZE - NUOVA VERTICALE 1 PIANO | SINGOLA | 104487 | 0 | DA FARE | 4487 | 2026-04-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.165 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 67.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104488 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | CLINIC BED IMPULSE | 0521 1108894 | SINGOLA | 104488 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | REPARTO DEGENZE - NUOVA VERTICALE 1 PIANO | SINGOLA | 104488 | 0 | DA FARE | 4488 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 21.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104489 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | CLINIC BED IMPULSE | 0521 1108903 | SINGOLA | 104489 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | REPARTO DEGENZE - NUOVA VERTICALE 1 PIANO | SINGOLA | 104489 | 0 | DA FARE | 4489 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 18.3 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104490 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | CLINIC BED IMPULSE | 0521 1108907 | SINGOLA | 104490 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | REPARTO DEGENZE - NUOVA VERTICALE 1 PIANO | SINGOLA | 104490 | 0 | DA FARE | 4490 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 19.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104491 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | CLINIC BED IMPULSE | 0521 1108905 | SINGOLA | 104491 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | REPARTO DEGENZE - NUOVA VERTICALE 1 PIANO | SINGOLA | 104491 | 0 | DA FARE | 4491 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 20.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104492 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | CLINIC BED IMPULSE | 0521 1108914 | SINGOLA | 104492 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | REPARTO DEGENZE - NUOVA VERTICALE 1 PIANO | SINGOLA | 104492 | 0 | DA FARE | 4492 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 21.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104493 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | CLINIC BED IMPULSE | 0521 1108890 | SINGOLA | 104493 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | REPARTO DEGENZE - NUOVA VERTICALE 1 PIANO | SINGOLA | 104493 | 0 | DA FARE | 4493 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 19.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104494 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | CLINIC BED IMPULSE | 0521 1108874 | SINGOLA | 104494 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | REPARTO DEGENZE - NUOVA VERTICALE 1 PIANO | SINGOLA | 104494 | 0 | DA FARE | 4494 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 22.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104495 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | CLINIC BED IMPULSE | 0521 1108892 | SINGOLA | 104495 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | REPARTO DEGENZE - NUOVA VERTICALE 1 PIANO | SINGOLA | 104495 | 0 | DA FARE | 4495 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 21.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104496 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | CLINIC BED IMPULSE | 0521 1108882 | SINGOLA | 104496 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | REPARTO DEGENZE - NUOVA VERTICALE 1 PIANO | SINGOLA | 104496 | 0 | DA FARE | 4496 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 22.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104497 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | CLINIC BED IMPULSE | 0521 1108875 | SINGOLA | 104497 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | REPARTO DEGENZE - NUOVA VERTICALE 1 PIANO | SINGOLA | 104497 | 0 | DA FARE | 4497 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 22.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104498 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | CLINIC BED IMPULSE | 0521 1108898 | SINGOLA | 104498 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | REPARTO DEGENZE - NUOVA VERTICALE 1 PIANO | SINGOLA | 104498 | 0 | DA FARE | 4498 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 24.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104499 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | CLINIC BED IMPULSE | 0521 1108881 | SINGOLA | 104499 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104500 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | CLINIC BED IMPULSE | 0521 1108889 | SINGOLA | 104500 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104501 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | CLINIC BED IMPULSE | 0521 1108896 | SINGOLA | 104501 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | REPARTO DEGENZE - NUOVA VERTICALE 1 PIANO | SINGOLA | 104501 | 0 | DA FARE | 4501 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 19.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104502 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | CLINIC BED IMPULSE | 0521 1108899 | SINGOLA | 104502 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | REPARTO DEGENZE - NUOVA VERTICALE 1 PIANO | SINGOLA | 104502 | 0 | DA FARE | 4502 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 18.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104503 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | CLINIC BED IMPULSE | 0521 1108885 | SINGOLA | 104503 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | REPARTO DEGENZE - NUOVA VERTICALE 3 PIANO | SINGOLA | 104503 | 0 | DA FARE | 4503 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 21.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104504 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | CLINIC BED IMPULSE | 0521 1108908 | SINGOLA | 104504 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | REPARTO DEGENZE - NUOVA VERTICALE 3 PIANO | SINGOLA | 104504 | 0 | DA FARE | 4504 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 22.7 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104505 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | CLINIC BED IMPULSE | 0521 1108910 | SINGOLA | 104505 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | REPARTO DEGENZE - NUOVA VERTICALE 3 PIANO | SINGOLA | 104505 | 0 | DA FARE | 4505 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 21.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104506 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | CLINIC BED IMPULSE | 0521 1108915 | SINGOLA | 104506 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | REPARTO DEGENZE - NUOVA VERTICALE 3 PIANO | SINGOLA | 104506 | 0 | DA FARE | 4506 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 21.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104507 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | CLINIC BED IMPULSE | 05211108912 | SINGOLA | 104507 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | REPARTO DEGENZE - NUOVA VERTICALE 3 PIANO | SINGOLA | 104507 | 0 | DA FARE | 4507 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 20.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104508 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | CLINIC BED IMPULSE | 0521 1108911 | SINGOLA | 104508 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | REPARTO DEGENZE - NUOVA VERTICALE 3 PIANO | SINGOLA | 104508 | 0 | DA FARE | 4508 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 22.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104509 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | CLINIC BED IMPULSE | 0521 1108883 | SINGOLA | 104509 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | REPARTO DEGENZE - NUOVA VERTICALE 3 PIANO | SINGOLA | 104509 | 0 | DA FARE | 4509 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 21.7 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104510 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | CLINIC BED IMPULSE | 05211108879 | SINGOLA | 104510 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | REPARTO DEGENZE - NUOVA VERTICALE 3 PIANO | SINGOLA | 104510 | 0 | DA FARE | 4510 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 18.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104511 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | CLINIC BED IMPULSE | 0521 1108906 | SINGOLA | 104511 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | REPARTO DEGENZE - NUOVA VERTICALE 3 PIANO | SINGOLA | 104511 | 0 | DA FARE | 4511 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 19.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104512 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | CLINIC BED IMPULSE | 0521 1108876 | SINGOLA | 104512 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | REPARTO DEGENZE - NUOVA VERTICALE 3 PIANO | SINGOLA | 104512 | 0 | DA FARE | 4512 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 20.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104513 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | CLINIC BED IMPULSE | 0521 1108909 | SINGOLA | 104513 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | REPARTO DEGENZE - NUOVA VERTICALE 3 PIANO | SINGOLA | 104513 | 0 | DA FARE | 4513 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 20.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104514 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | CLINIC BED IMPULSE | 0521 1108897 | SINGOLA | 104514 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | REPARTO DEGENZE - NUOVA VERTICALE 3 PIANO | SINGOLA | 104514 | 0 | DA FARE | 4514 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 21 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104515 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | CLINIC BED IMPULSE | 0521 1108913 | SINGOLA | 104515 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | REPARTO DEGENZE - NUOVA VERTICALE 3 PIANO | SINGOLA | 104515 | 0 | DA FARE | 4515 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 22.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104516 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | CLINIC BED IMPULSE | 0521 1108893 | SINGOLA | 104516 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | REPARTO DEGENZE - NUOVA VERTICALE 3 PIANO | SINGOLA | 104516 | 0 | DA FARE | 4516 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 23.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104517 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | CLINIC BED IMPULSE | 0521 1108891 | SINGOLA | 104517 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | REPARTO DEGENZE - NUOVA VERTICALE 3 PIANO | SINGOLA | 104517 | 0 | DA FARE | 4517 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 21.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104518 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | CLINIC BED IMPULSE | 0521 1108900 | SINGOLA | 104518 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | REPARTO DEGENZE - NUOVA VERTICALE 3 PIANO | SINGOLA | 104518 | 0 | DA FARE | 4518 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 21.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104519 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | CLINIC BED IMPULSE | 0521 1108895 | SINGOLA | 104519 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104520 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | CLINIC BED IMPULSE | 0521 1108887 | SINGOLA | 104520 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | REPARTO DEGENZE - NUOVA VERTICALE 3 PIANO | SINGOLA | 104520 | 0 | DA FARE | 4520 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 23.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104521 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | CLINIC BED IMPULSE | 0521 1108878 | SINGOLA | 104521 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | REPARTO DEGENZE - NUOVA VERTICALE 3 PIANO | SINGOLA | 104521 | 0 | DA FARE | 4521 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 22.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104522 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | CLINIC BED IMPULSE | 0521 1108884 | SINGOLA | 104522 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | REPARTO DEGENZE - NUOVA VERTICALE 3 PIANO | SINGOLA | 104522 | 0 | DA FARE | 4522 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 21.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104524 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | CLINIC BED IMPULSE | 0521 1108904 | SINGOLA | 104524 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | BLOCCO OPERATORIO OSTERICO NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 104524 | 0 | DA FARE | 4524 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 25.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104525 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | CLINIC BED IMPULSE | 0521 1108888 | SINGOLA | 104525 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALA TRAVAGLIO - NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 104525 | 0 | DA FARE | 4525 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 24.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104526 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | CLINIC BED IMPULSE | 0521 1108886 | SINGOLA | 104526 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | BLOCCO OPERATORIO OSTERICO NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 104526 | 0 | DA FARE | 4526 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 24.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104527 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | CLINIC BED IMPULSE | 0521 1108880 | SINGOLA | 104527 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | REPARTO DEGENZE - NUOVA VERTICALE 1 PIANO | SINGOLA | 104527 | 0 | DA FARE | 4527 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 23.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104528 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | HOSPITAL BED IMPULSE KL | 022203001116367 | SINGOLA | 104528 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALA TRAVAGLIO - NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 104528 | 0 | DA FARE | 4528 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 23.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104529 | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | BETTEN MALSCH GMBH | HOSPITAL BED IMPULSE KL | 022203001116367 | SINGOLA | 104529 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | REPARTO DEGENZE - NUOVA VERTICALE 1 PIANO | SINGOLA | 104529 | 0 | DA FARE | 4529 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 24.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104530 | LETTO/POLTRONA ELETTRIFICATO DA PARTO | BORCAD | AVE 2 | PPB3604 | SINGOLA | 104530 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALA TRAVAGLIO - NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 104530 | 0 | DA FARE | 4530 | 2026-08-18 | POSITIVO CON RISERVA | BATTERIE ESAUSTA, DA SOSTITUIRE. NC PROT 520 NC 10. IN ATTESA ORDINE UT | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.112 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 260.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104531 | LETTO/POLTRONA ELETTRIFICATO DA PARTO | BORCAD | AVE 2 | PPB3602 | SINGOLA | 104531 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALA TRAVAGLIO - NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 104531 | 0 | DA FARE | 4531 | 2026-08-18 | POSITIVO CON RISERVA | BATTERIE ESAUSTA, DA SOSTITUIRE. NC PROT 520 NC 11. IN ATTESA ORDINE UT | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.129 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 211.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104532 | LETTO/POLTRONA ELETTRIFICATO DA PARTO | BORCAD | AVE 2 | PPB3603 | SINGOLA | 104532 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALA TRAVAGLIO - NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 104532 | 0 | DA FARE | 4532 | 2026-08-18 | POSITIVO CON RISERVA | BATTERIE ESAUSTA, DA SOSTITUIRE. NC PROT 520 NC 12. IN ATTESA ORDINE UT | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.135 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 281.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104533 | LETTO/POLTRONA ELETTRIFICATO DA PARTO | BORCAD | AVE 2 | PPB3605 | SINGOLA | 104533 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALA TRAVAGLIO - NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 104533 | 0 | DA FARE | 4533 | 2026-08-18 | POSITIVO CON RISERVA | BATTERIE ESAUSTA, DA SOSTITUIRE. NC PROT 520 NC 13. IN ATTESA ORDINE UT | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.129 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 276.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104534 | LETTO/POLTRONA ELETTRIFICATO DA PARTO | BORCAD | AVE 2 | PPB3601 | SINGOLA | 104534 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALA TRAVAGLIO - NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 104534 | 0 | DA FARE | 4534 | 2026-08-18 | POSITIVO CON RISERVA | BATTERIE ESAUSTA, DA SOSTITUIRE. NC PROT 520 NC 14. IN ATTESA ORDINE UT | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.124 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 282.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104535 | INIETTORE MULTIPLO DI MEZZI DI CONTRASTO | IMAXEON PTY LTD | CENTARGO | 90000526 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | SINGOLA | 104535 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104538 | SISTEMA MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA | CONMED CORP | D4000A (CON IRRIGAZIONE) | 2019-0243 | COMPONENTE | 104539 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | COMPONENTE | 104539 | 0 | DA FARE | 4538 | 2026-09-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo:0,084 Cavo + Sistema:0,178 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 128.7 | 117.8 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104539 | CARRELLO ELETTRIFICATO | CONMED CORP | AV8501 | 22021081 | PRINCIPALE | 104539 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | PRINCIPALE | 104539 | 0 | DA FARE | 4539 | 2026-09-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,070 cavo + sistema: 0,119 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 117.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104540 | MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI | CONMED CORP | TOUCH GLASS (AV41SIC) | 722207658128 | COMPONENTE | 104539 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | COMPONENTE | 104539 | 0 | DA FARE | 4540 | 2026-09-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 230,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 156.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104541 | MODULO INTERFACCIA PAZIENTE | CONMED CORP | AV41CON LOOKING GLASS | 21270359 | COMPONENTE | 104539 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | COMPONENTE | 104539 | 0 | DA FARE | 4541 | 2026-09-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 230,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 156.6 | 32.5 | TUBO (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104542 | PEDALIERA PER SISTEMA MOTORIZZATO PER CHIRURGIA | CONMED CORP | C9863 | BBC14476 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104543 | STAMPANTE PER VETRINI E/O CASSETTE | PYRAMID INNOVATION | EPREDIA SLIDEMATE AC | SPB02220998 | PRINCIPALE | 104543 | 0 | S.PIETRO | 0 | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | PRINCIPALE | 104543 | 0 | NON PREVISTO | 4543 | 2026-06-22 | POSITIVO | VERIFICATO CON APP 104544, 104546 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 226,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.105 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 25.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104544 | 0 | PYRAMID INNOVATION | EPREDIA SLIDE DELIVERY SYSTEM | SDS11215383 | COMPONENTE | 104543 | 0 | S.PIETRO | 0 | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | COMPONENTE | 104543 | 0 | NON PREVISTO | 4543 | 2026-06-22 | POSITIVO | VERIFICATO CON APP PADRE | [12 empty] | Ω | bar: OK to OK
104545 | STAMPANTE PER VETRINI E/O CASSETTE | PYRAMID INNOVATION | EPREDIA SLIDEMATE AC | SPB02220992 | PRINCIPALE | 104545 | 0 | S.PIETRO | 0 | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | COMPONENTE | 104546 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104546 | 0 | PYRAMID INNOVATION | EPREDIA SLIDE DELIVERY SYSTEM | SDS12215450 | COMPONENTE | 104546 | 0 | S.PIETRO | 0 | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | COMPONENTE | 104806 | 0 | NON PREVISTO | 4806 | 2026-06-22 | POSITIVO | VERIFICATO CON APP PADRE | [12 empty] | Ω | bar: OK to OK
104549 | SCALDASACCHE A BAGNO TERMOSTATICO | KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL | WPFD3/6 MD | 87076 | SINGOLA | 104949 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | CENTRO TRASFUSIONALE: EMOCOMPONENTI | SINGOLA | 104549 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104550 | SISTEMA OSSIGENO TERAPIA ALTI FLUSSI | VAPOTHERM | PRECISION FLOW | PFPC00033157-E | SINGOLA | 104550 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | SINGOLA | 104550 | 0 | DA FARE | 4550 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,094 Cavo + Sistema: 0,186 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 224.6 | 4.9 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104551 | MONITOR PER PERSONAL COMPUTER | HEWLETT PACKARD CO | NR | AU224005614 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104552 | MONITOR FETALE | EDAN INSTRUMENTS INC | F9 | 560053-M20A04770001 | PRINCIPALE | 104552 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO | SALA TRAVAGLIO | PRINCIPALE | 104552 | 0 | DA FARE | 4552 | 2026-08-14 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON INV. 2023044, 2023045 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 229,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,096 Cavo + Sistema: 0,189 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 176.8 | 5.1 | SONDE FETALI (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104553 | MONITOR FETALE | EDAN INSTRUMENTS INC | F9 | 560053-M20A04770005 | PRINCIPALE | 104553 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | COMPONENTE | 104553 | 0 | DA FARE | 4553 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 229,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,095 Cavo + Sistema: 0,180 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 173.7 | 4.8 | SONDE FETALI (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104554 | MONITOR FETALE | EDAN INSTRUMENTS INC | F9 | 560053-M20A04770009 | PRINCIPALE | 104554 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | PRINCIPALE | 104554 | 0 | DA FARE | 4554 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 229,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,095 Cavo + Sistema: 0,180 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 175.1 | 5.5 | SONDE FETALI (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104555 | MONITOR FETALE | EDAN INSTRUMENTS INC | F9 | 560053-M20A04770008 | PRINCIPALE | 104555 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO | SALA TRAVAGLIO | PRINCIPALE | 104555 | 0 | DA FARE | 4555 | 2026-08-14 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON INV. 2023019 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 229,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,088 Cavo + Sistema: 0,161 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 181.1 | 5.9 | SONDE FETALI (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104556 | MONITOR FETALE | EDAN INSTRUMENTS INC | F9 | 560053-M20A04770003 | PRINCIPALE | 104556 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | PRINCIPALE | 104556 | 0 | DA FARE | 4556 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 229,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,095 Cavo + Sistema: 0,180 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 142.2 | 5.1 | SONDE FETALI (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104557 | STAMPANTE PER PC | RICOH | SP 230 DNW | 5272X302773 | COMPONENTE | 104558 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALE TRAVAGLIO NUOVE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104558 | CENTRALE MONITORAGGIO | EDAN INSTRUMENTS INC | CENTRALE DI MONITORAGGIO MFM CNS N | M20A04330001 | PRINCIPALE | 104558 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA PARTO | PRINCIPALE | 104558 | 0 | DA FARE | 4558 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,086 Cavo + Sistema: 0,135 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 99.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104559 | MONITOR PER PERSONAL COMPUTER | HEWLETT PACKARD CO | MONITOR P22 G4 22'' | 3CM2130BP4 | COMPONENTE | 104558 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA PARTO | COMPONENTE | 104558 | 0 | DA FARE | 4559 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,089 Cavo + Sistema: 0,138 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 55.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104560 | MONITOR PER PERSONAL COMPUTER | HEWLETT PACKARD CO | MONITOR P22 G4 22'' | 3CM2112X7V | COMPONENTE | 104558 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA PARTO | COMPONENTE | 104558 | 0 | DA FARE | 4560 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,086 Cavo + Sistema: 0,141 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 52.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104561 | TELEMETRIA PARAMETRI VITALI, UNITA' TRASMITTENTE PER | EDAN INSTRUMENTS INC | FTS 3 (STAZIONE WIFI DI TELEMETRIA CARDIOTOCOGRAFIA) | 460298-M20A04820001 | COMPONENTE | 104552 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO | SALA TRAVAGLIO | COMPONENTE | 104552 | 0 | DA FARE | 4561 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,088 Cavo + Sistema: 0,174 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 149.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104562 | TELEMETRIA PARAMETRI VITALI, UNITA' TRASMITTENTE PER | EDAN INSTRUMENTS INC | FTS 3 (STAZIONE WIFI DI TELEMETRIA CARDIOTOCOGRAFIA) | 460298-M20A04820004 | COMPONENTE | 104556 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | COMPONENTE | 104556 | 0 | DA FARE | 4562 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,088 Cavo + Sistema: 0,156 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 132.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104563 | TELEMETRIA PARAMETRI VITALI, UNITA' TRASMITTENTE PER | EDAN INSTRUMENTS INC | FTS 3 (STAZIONE WIFI DI TELEMETRIA CARDIOTOCOGRAFIA) | 460298-M20A04820002 | COMPONENTE | 104554 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | COMPONENTE | 104554 | 0 | DA FARE | 4563 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,098 Cavo + Sistema: 0,166 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 135.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104564 | TELEMETRIA PARAMETRI VITALI, UNITA' TRASMITTENTE PER | EDAN INSTRUMENTS INC | FTS 3 (STAZIONE WIFI DI TELEMETRIA CARDIOTOCOGRAFIA) | 460298-M20A04820005 | COMPONENTE | 104553 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | COMPONENTE | 104553 | 0 | DA FARE | 4564 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,090 Cavo + Sistema: 0,186 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 141.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104565 | TELEMETRIA PARAMETRI VITALI, UNITA' TRASMITTENTE PER | EDAN INSTRUMENTS INC | FTS 3 (STAZIONE WIFI DI TELEMETRIA CARDIOTOCOGRAFIA) | 460298-M20A04820003 | COMPONENTE | 104555 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO | SALA TRAVAGLIO | COMPONENTE | 104555 | 0 | DA FARE | 4565 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,078 Cavo + Sistema: 0,149 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 148.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104566 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP D 25 MD | 744521 | COMPONENTE | 0 | SYS 5 (103374) | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | COMPONENTE | 103374 | SYS 5 (103374) | DA FARE | 4566 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,4V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,059 Cavo + Sistema: 0,177 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 33.7 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104567 | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | STORZ KARL GMBH & CO KG | IMAGE 1 S 4U CONNECT TC 201 | OM873999-P | COMPONENTE | 104569 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 2 | COMPONENTE | 104569 | 0 | DA FARE | 4567 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,099 cavo + sistema: 0,211 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 74.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104568 | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | STORZ KARL GMBH & CO KG | IMAGE 1 S 4U LINK TC 304 | NM873535-P | COMPONENTE | 104569 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 2 | COMPONENTE | 104569 | 0 | DA FARE | 4568 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,098 cavo + sistema: 0,199 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 218.4 | 7.1 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104569 | FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA | STORZ KARL GMBH & CO KG | TL 400 | ZN07596 | COMPONENTE | 104569 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 2 | PRINCIPALE | 104569 | 0 | DA FARE | 4569 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,099 Cavo + sistema: 0,164 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 383.3 | 6.4 | ENDOSCOPIO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104570 | INSUFFLATORE DI GAS | STORZ KARL GMBH & CO KG | UI 500 ENDOFLATOR 50 | OM14570 | COMPONENTE | 104569 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 2 | COMPONENTE | 104569 | 0 | DA FARE | 4570 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,088 Cavo + Sistema: 0,178 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 335.4 | 2.5 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104571 | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | STORZ KARL GMBH & CO KG | UG 120 CARRELLO CON TRASF. ISOL. (UG 051 CARRELLO+UG 310 TRASFORMATORE ISOL.) | VN09305 | COMPONENTE | 104569 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 2 | COMPONENTE | 104569 | 0 | DA FARE | 4571 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,088 cavo + sistema: 0,168 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 154.3 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104573 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | EIZO NANAO CORP | CURATOR EX3141-3D MONITOR 3D | 20180050 | COMPONENTE | 104569 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 2 | COMPONENTE | 104569 | 0 | DA FARE | 4573 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 154.3 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104574 | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | STORZ KARL GMBH & CO KG | IMAGE 1 S 4U LINK TC 304 | NM873564-P | COMPONENTE | 104577 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 3 | COMPONENTE | 104577 | 0 | DA FARE | 4574 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,076 cavo + sistema: 0,149 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 218 | 1.8 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104575 | FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA | STORZ KARL GMBH & CO KG | TL 400 | ZN07603 | COMPONENTE | 104577 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 3 | COMPONENTE | 104577 | 0 | DA FARE | 4575 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,086 Cavo + sistema: 0,145 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 372.8 | 6.8 | ENDOSCOPIO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104576 | INSUFFLATORE DI GAS | STORZ KARL GMBH & CO KG | UI 500 ENDOFLATOR 50 | OM14574 | COMPONENTE | 104577 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 3 | COMPONENTE | 104577 | 0 | DA FARE | 4576 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,091 Cavo + Sistema: 0,188 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 277.6 | 1.6 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104577 | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | STORZ KARL GMBH & CO KG | UG 120 CARRELLO CON TRASF. ISOL. (UG 051 CARRELLO + UG 310 TRASFORMATORE ISOL.) | VN09282 | COMPONENTE | 104577 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 3 | PRINCIPALE | 104577 | 0 | DA FARE | 4577 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,096 cavo + sistema: 0,171 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 151.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104578 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | EIZO NANAO CORP | CURATOR EX3141-3D MONITOR 3D | 20150030 | COMPONENTE | 104577 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 3 | COMPONENTE | 104578 | 0 | DA FARE | 4578 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 151.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104579 | DEFIBRILLATORE | MINDRAY CO LTD | BENEHEART D3 | EZ-32107830 | SINGOLA | 104579 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 104579 | 0 | DA FARE | 4579 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,071 Cavo + sistema: 0,123 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 119.1 | 15.6 | CAVO ECG (CF) | 18.9 | PIASTRE (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104580 | SONDA ECOGRAFICA | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | L12 3 | B2278P | COMPONENTE | 103895 | ECO16 (103895 | S.PIETRO | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | COMPONENTE | 103895 | ECO16 (103895) | DA FARE | 3895 | 2026-09-07 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP. PADRE | [12 empty] | Ω
104581 | AEROSOL, APPARECCHIO PER | AEROGEN LTD | AG PX1050 IN | 2000909 | SINGOLA | 104581 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 104581 | 0 | DA FARE | 4581 | 2026-07-07 | POSITVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 3.2 | 1 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104582 | REGISTRATORE HOLTER DELLA PRESSIONE SANGUIGNA | CARDIOLINE | WALK 200 B (REF. 87018307) | AADE40 | COMPONENTE | 104596 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | COMPONENTE | 104596 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104583 | REGISTRATORE HOLTER DELLA PRESSIONE SANGUIGNA | CARDIOLINE | WALK 200 B (REF. 87018307) | AADA96 | COMPONENTE | 104596 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | COMPONENTE | 104596 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104584 | REGISTRATORE HOLTER ECG | CARDIOLINE | WALK 400 H (REF. 81018030) | 0263230F | COMPONENTE | 104596 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | COMPONENTE | 104596 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104585 | REGISTRATORE HOLTER ECG | CARDIOLINE | WALK 400 H (REF. 81018030) | 07262216 | COMPONENTE | 104596 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | COMPONENTE | 104596 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104586 | REGISTRATORE HOLTER ECG | CARDIOLINE | WALK 400 H (REF. 81018030) | 0263230C | COMPONENTE | 104596 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | COMPONENTE | 104596 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104587 | REGISTRATORE HOLTER ECG | CARDIOLINE | WALK 400 H (REF. 81018030) | 1752303 | COMPONENTE | 104596 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | COMPONENTE | 104596 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104588 | REGISTRATORE HOLTER ECG | CARDIOLINE | WALK 400 H (REF. 81018030) | 02632306 | COMPONENTE | 104596 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | COMPONENTE | 104596 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104589 | REGISTRATORE HOLTER ECG | CARDIOLINE | WALK 400 H (REF. 81018030) | 02632305 | COMPONENTE | 104596 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | COMPONENTE | 104596 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104590 | REGISTRATORE HOLTER ECG | CARDIOLINE | WALK 400 H (REF. 81018030) | 02632302 | COMPONENTE | 104596 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | COMPONENTE | 104596 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104591 | REGISTRATORE HOLTER ECG | CARDIOLINE | WALK 400 H (REF. 81018030) | 0175230C | COMPONENTE | 104596 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | COMPONENTE | 104596 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104592 | REGISTRATORE HOLTER ECG | CARDIOLINE | WALK 400 H (REF. 81018030) | 02632307 | COMPONENTE | 104596 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | COMPONENTE | 104596 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104593 | REGISTRATORE HOLTER ECG | CARDIOLINE | WALK 400 H (REF. 81018030) | 04382219 | COMPONENTE | 104596 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | COMPONENTE | 104596 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104594 | REGISTRATORE HOLTER ECG | CARDIOLINE | WALK 400 H (REF. 81018030) | 01752307 | COMPONENTE | 104596 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | COMPONENTE | 104596 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104595 | REGISTRATORE HOLTER ECG | CARDIOLINE | WALK 400 H (REF. 81018030) | 07132203 | COMPONENTE | 104596 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | COMPONENTE | 104596 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104596 | PERSONAL COMPUTER | HEWLETT PACKARD CO | PROONE 440 | 8CN24700R1 | PRINCIPALE | 104596 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | COMPONENTE | 104596 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104597 | STAMPANTE PER PC | BROTHER | HL L2310 D | E78096B3N47591 | COMPONENTE | 104596 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | COMPONENTE | 104596 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104598 | ELETTROCARDIOGRAFO | CARDIOLINE | HD+ 12 ACQUISITORE ECG | 0105233A | COMPONENTE | 104600 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | COMPONENTE | 104596 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104599 | PEDANA A NASTRO MOBILE | RUNNER SNC | XR 600 R | 31023003 | COMPONENTE | 104600 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | COMPONENTE | 104599 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104600 | PERSONAL COMPUTER | DELL COMPUTER CORP | OPTIPLEX 7490 | G6Y0ZM3 | PRINCIPALE | 104600 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | PRINCIPALE | 104600 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104601 | CARRELLO | CARDIOLINE | NR | NR | COMPONENTE | 104600 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | SINGOLA | 104601 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104602 | STAMPANTE PER PC | BROTHER | HL L2310 D | E7896M2N398220 | COMPONENTE | 104600 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | COMPONENTE | 104600 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104604 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | AMBU INTERNATIONAL AS | AVIEW 2 ADVANCE | A222110202 | SINGOLA | 104604 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104605 | CONSOLLE DI COMANDO | IMAXEON PTY LTD | CERTEGRA WORKSTATION | W3CZ32000306 | COMPONENTE | 104535 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 104535 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104607 | VAPORIZZATORE | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | D VAPOR | ARWH-0208 | SINGOLA | 104607 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | SALA OP. PAMPURI | SINGOLA | 104607 | 0 | DA FARE | 4607 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 231,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.135 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 35.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104609 | INCUBATORE | JOHNSON & JOHNSON ORTHO | ORTHO WORKSTATION | 610012307 | SINGOLA | 104609 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE | CENTRO TRASFUSIONALE | CENTRO TRASFUSIONALE | SINGOLA | 104609 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104610 | PERSONAL COMPUTER | DELL COMPUTER CORP | D 175 | HX8DBV3 | COMPONENTE | 104696 | 0 | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104611 | MONITOR PER PERSONAL COMPUTER | DELL COMPUTER CORP | NR | CM7G9H3 | COMPONENTE | 104696 | 0 | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104612 | TELECAMERA | ITALECO SRL | MICRORECTOCAM WIFI | 2212075614 | SINGOLA | 104612 | 0 | S.PIETRO | AMB. CHIRURGIA G. | AMB. CHIRURGIA G. | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104613 | VAPORIZZATORE | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | D VAPOR | ASPC-0180 | SINGOLA | 104613 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 4 | SINGOLA | 104613 | 0 | DA FARE | 4613 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.14 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 35.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104614 | VAPORIZZATORE | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | D VAPOR | ASPC-0179 | SINGOLA | 104614 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SALA TRAVAGLIO | COMPONENTE | 100158 | 0 | DA FARE | 4614 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,7 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.119 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 26.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104615 | PREPARATORE AUTOMATICO DI VETRINI | HOLOGIC INC | THINPREP 5000 | 91148H16D0 | SINGOLA | 104615 | 0 | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | SINGOLA | 104615 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104616 | CITOFLUORIMETRO | BECTON DICKINSON & CO | FACSCANTO II | V96301217 | SINGOLA | 104616 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE | CENTRO TRASFUSIONALE | CENTRO TRASFUSIONALE | SINGOLA | 104616 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104617 | SONDA ECOGRAFICA | ESAOTE SPA | SC 3421 | 10505099 | COMPONENTE | 102236 | ECO7 (102236) | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA PREPARAZIONE | COMPONENTE | 102236 | ECO7 (102236) | DA FARE | 2236 | 2026-08-26 | POSITIVO | VSE EFFETTUATA CON PADRE | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I |  |  |  |  | Ω
104618 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | LMD X3200MD | 8000926 | COMPONENTE | 104569 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 2 | COMPONENTE | 104569 | 0 | DA FARE | 4618 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 152.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104619 | CENTRALE MONITORAGGIO | EDAN INSTRUMENTS INC | MFM CMS | C2C202BCLT | PRINCIPALE | 104619 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | PRINCIPALE | 104619 | 0 | DA FARE | 4619 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,056 Cavo + Sistema: 0,117 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 96.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104621 | LETTINO DA VISITA ELETTRIFICATO | GIVAS SRL | AV 4035 | 001269866 | SINGOLA | 104621 | 0 | S.PIETRO | AMB. ORTOPEDIA | AMB. ORTOPEDIA | AMB. ORTOPEDIA | SINGOLA | 104621 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104622 | LETTINO DA VISITA ELETTRIFICATO | GIVAS SRL | AV 4035 | 001269867 | SINGOLA | 104622 | 0 | S.PIETRO | AMB. ORTOPEDIA | AMB. ORTOPEDIA | AMB. ORTOPEDIA | SINGOLA | 104622 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104624 | LAMPADA FRONTALE | GIMA SPA | LED 40 KL | 00005 | SINGOLA | 104624 | 0 | S.PIETRO | AMB. ORL | AMB. ORL | AMB. ORL | SINGOLA | 104624 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104625 | PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO | GENERAL MEDICAL MERATE SPA | MAC D R32D | 49150 | SINGOLA | 104625 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | SINGOLA | 104625 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104626 | PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO | GENERAL MEDICAL MERATE SPA | MAC D R32D | 49153 | SINGOLA | 104626 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | UTIN | SINGOLA | 104626 | 0 | NON PREVISTO | 4626 | 2026-05-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | Ω | [14 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104627 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | FRIMED SRL | AF 140 V T | FF0807FMK0523 | SINGOLA | 104627 | 0 | S.PIETRO | FARMACIA | FARMACIA | FARMACIA | SINGOLA | 104627 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104628 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | FRIMED SRL | AF 70 VT | FF2460FM30421 | SINGOLA | 104628 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 104628 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104629 | CONGELATORE DA LABORATORIO | FRIMED SRL | AF 70 B P | C00806FMK0523 | SINGOLA | 104629 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 104629 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104630 | TERMOSALDATRICE | GANDUS SALDATRICI SRL | MINIRO' H NET EVO | 2584 | SINGOLA | 104630 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA PAMPURI | SALA PARTO | SALA PARTO | SINGOLA | 104630 | 0 | DA FARE | 4630 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 229,6 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,071 Cavo + Sistema: 0,143 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 301.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104631 | TERMOSALDATRICE | GANDUS SALDATRICI SRL | MINIRO' H NET EVO | 2585 | SINGOLA | 104631 | 0 | S.PIETRO | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | AMB. ENDOSCOPIA L.P. 3°P | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104633 | STIMOLATORE NEUROMUSCOLARE | AD SWISS MEDTECH | VIBRA 3.0 | DP001 0262 | SINGOLA | 104633 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | SINGOLA | 104633 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104634 | LASER TERAPEUTICO | GN MED SRL | LASERIX PRO | PRO 00174 | SINGOLA | 104634 | 0 | S.PIETRO | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | FISIOKINESITERAPIA | SINGOLA | 104634 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104635 | EMOGASANALIZZATORE | INSTRUMENTATION LABORATORY | GEM PREMIER 5000 | 21120819 | SINGOLA | 104635 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | SINGOLA | 104635 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104637 | SONDA ECOGRAFICA | CANON INC | PVT 475 BT | FSC2366627 | COMPONENTE | 104393 | ECO32 (104393) | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104638 | LAMPADA SCIALITICA | STERIS SURGICAL TECHNOLOGIES | X LED 3 SPOT XLDV3DW | 205628 | SINGOLA | 104638 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | BLOCCO OPERATORIO - NUOVA VERTICALE 4 PIANO | SINGOLA | 104638 | 0 | DA FARE | 4638 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,9 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.118 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104639 | LAMPADA SCIALITICA | STERIS SURGICAL TECHNOLOGIES | X LED 3 SPOT XLDV3DW | 205632 | SINGOLA | 104639 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | BLOCCO OPERATORIO - NUOVA VERTICALE 4 PIANO | SINGOLA | 104639 | 0 | DA FARE | 4639 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,9 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.116 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104640 | PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA | STERIS SURGICAL TECHNOLOGIES | AIRPORT CHIRURGO | 208079 | SINGOLA | 104640 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | BLOCCO OPERATORIO - NUOVA VERTICALE 4 PIANO | SINGOLA | 104640 | 0 | DA FARE | 4640 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 231,1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.114 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104641 | PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA | STERIS SURGICAL TECHNOLOGIES | AIRPORT ANESTESIA | 208067 | SINGOLA | 104641 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | BLOCCO OPERATORIO - NUOVA VERTICALE 4 PIANO | SINGOLA | 104641 | 0 | DA FARE | 4641 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 231,1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.116 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2.3 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104642 | LAMPADA SCIALITICA | STERIS SURGICAL TECHNOLOGIES | X LED 3 SPOT ( XLDV3DCT E XLDV3DWT) | 203605 | SINGOLA | 104642 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | BLOCCO OPERATORIO - NUOVA VERTICALE 4 PIANO | SINGOLA | 104642 | 0 | DA FARE | 4642 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,9 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.107 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104643 | LAMPADA SCIALITICA | STERIS SURGICAL TECHNOLOGIES | X LED 3 SPOT ( XLDV3DCT E XLDV3DWT) | 204356 | SINGOLA | 104643 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | BLOCCO OPERATORIO - NUOVA VERTICALE 4 PIANO | SINGOLA | 104643 | 0 | DA FARE | 4643 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,9 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.108 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104644 | PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA | STERIS SURGICAL TECHNOLOGIES | AIRPORT CHIRURGICO | 208078 | SINGOLA | 104644 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | BLOCCO OPERATORIO - NUOVA VERTICALE 4 PIANO | SINGOLA | 104644 | 0 | DA FARE | 4644 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 231,1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.111 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104645 | PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA | STERIS SURGICAL TECHNOLOGIES | AIRPORT ANESTESIA | 208066 | SINGOLA | 104645 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | BLOCCO OPERATORIO - NUOVA VERTICALE 4 PIANO | SINGOLA | 104645 | 0 | DA FARE | 4645 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 231,1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.112 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104646 | AEROSOL, APPARECCHIO PER | AEROGEN LTD | PRO X CONTROLLER | AP 2000744 | SINGOLA | 104646 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 104646 | 0 | DA FARE | 4646 | 2026-07-07 | POSITVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 3.5 | 1.2 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104647 | ELETTROFORESI CAPILLARE, APPARECCHIO PER | HELENA LABORATORIES | V8 NEXUS | 58 33 15 8 037 | SINGOLA | 104677 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 104647 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104648 | ANALIZZATORE MULTIPARAMETRICO SELETTIVO | ROCHE DIAGNOSTIC SYSTEM HOFFMANN LA ROCHE | COBAS PRO V2 | 2283 01 | SINGOLA | 104648 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 104648 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104649 | ANALIZZATORE MULTIPARAMETRICO SELETTIVO | ROCHE DIAGNOSTIC SYSTEM HOFFMANN LA ROCHE | COBAS PRO V2 | 2274 06 | SINGOLA | 104649 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 104649 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104650 | ANALIZZATORE MULTIPARAMETRICO SELETTIVO | ROCHE DIAGNOSTIC SYSTEM HOFFMANN LA ROCHE | COBAS P612 | 63056318 | SINGOLA | 104650 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 104650 | 0 | DA FARE | 4650 | 2026-06-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,2 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.104 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 101.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104652 | SISTEMA PER RADIOLOGIA DIGITALE | GENERAL MEDICAL MERATE SPA | CALYPSO | 02824 | PRINCIPALE | 104652 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRINCIPALE | 104652 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104653 | TAVOLO PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO | GENERAL MEDICAL MERATE SPA | MTOE | 50084 | COMPONENTE | 104652 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | COMPONENTE | 104652 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104654 | GENERATORE D'ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO | GENERAL MEDICAL MERATE SPA | OPERA G650 DR | CPD42854C23 | COMPONENTE | 104652 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | COMPONENTE | 104652 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104655 | TELERADIOGRAFO | GENERAL MEDICAL MERATE SPA | TRT43 X | 49991 | COMPONENTE | 104652 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | COMPONENTE | 104652 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104656 | SONDA ECOGRAFICA | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | X5 1 | F0C7TP | COMPONENTE | 103228 | ECO13 (103228) | S.PIETRO | S. CARLO ECOCARDIOGRAFIA | S. CARLO ECOCARDIOGRAFIA | S. CARLO ECOCARDIOGRAFIA | COMPONENTE | 103228 | ECO12 (103228) | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104658 | WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | GENERAL MEDICAL MERATE SPA | OPERA D4000 RAD | 50329 | COMPONENTE | 104652 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | COMPONENTE | 104652 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104659 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | GENERAL MEDICAL MERATE SPA | 23" | 21763033 | COMPONENTE | 104652 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | COMPONENTE | 104652 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104660 | LETTINO DA VISITA ELETTRIFICATO | GIVAS SRL | AV 4035 | 001275336 | SINGOLA | 104660 | 0 | S.PIETRO | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | SINGOLA | 104660 | 0 | DA FARE | 4660 | 2026-09-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.245 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 44.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104661 | CAMPIMETRO | ZEISS CARL | HFA3-840 | 840-24828 | PRINCIPALE | 104661 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | PRINCIPALE | 104661 | 0 | DA FARE | 4661 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 226,3 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω |  | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 87.7 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104662 | STAMPANTE PER PC | BROTHER | HL L8260 CDW | E77413B3F543120 | COMPONENTE | 104661 | 0 | S.PIETRO | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | AMB. OCULISTICA | COMPONENTE | 104662 | 0 | DA FARE | 4662 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 226, 1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,078 Cavo + sistema: 0,188 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 44.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104663 | SONDA ECOGRAFICA | CANON INC | PVL 715 RST | FSB23Y2693 | COMPONENTE | 104398 | ECO21 (104398) | S.PIETRO | AMB. UROLOGIA | AMB. UROLOGIA | AMB. UROLOGIA | COMPONENTE | 104398 | ECO21 (104398) | DA FARE | 4398 | 2026-07-10 | POSITIVO | VSE EFFETTUATA CON APP PADRE | [12 empty] | Ω | [10 empty] | 6.8 | SONDA ECOGRAFICA (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104664 | SONDA ECOGRAFICA | GE HEALTHCARE | 4C D | 107316PD2 | COMPONENTE | 102202 | ECO6 (102202) | S.PIETRO | SALA PARTO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | COMPONENTE | 102202 | ECO6 (102202) | DA FARE | 4664 | 2026-08-18 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP PADRE | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | Ω | [10 empty] | 7.7 | SONDA ECOGRAFICA (BF)
104666 | ASPIRATORE FUMI CHIRURGICI | CONMED CORP | VIROVAC VV220 | 23452148 | SINGOLA | 104666 | 0 | S.PIETRO | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | SINGOLA | 104666 | 0 | DA FARE | 4666 | 2026-09-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,090 cavo + sistema: 0,180 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 90.4 | 8.9 | TUBO (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104667 | EMOGLOBINOMETRO | HEMOCUE AB | HB 201 + | 2207015541 | SINGOLA | 104667 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE | CENTRO TRASFUSIONALE | CENTRO TRASFUSIONALE: SETTORE DONATORI | SINGOLA | 104667 | 0 | DA FARE | 4667 | 2026-06-16 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 225,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 6.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104668 | VAPORIZZATORE | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | D VAPOR | ARXL-0287 | SINGOLA | 104668 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104669 | FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA | SAPIMED SPA | B.0350 | 0350-03007 | SINGOLA | 104669 | 0 | S.PIETRO | AMB. CHIRURGIA G. | AMB. CHIRURGIA G. | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104670 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | BOSCAROL EMERGENCY SYSTEMS | OB2012FM | 1232311689 | SINGOLA | 104670 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | PRINCIPALE | 104670 | 0 | DA FARE | 4670 | 2026-06-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,088 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 5.1 | 1.1 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104671 | GLICEMIA, APPARECCHIATURA PER | HEMOCUE AB | GLUCOSE 201 RT | 1138122025 | SINGOLA | 104671 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE | CENTRO TRASFUSIONALE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104672 | SONDA ECOGRAFICA | MINDRAY CO LTD | C5 2S | JK9F3B102211 | COMPONENTE | 103345 | ECO17 (103345) | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | COMPONENTE | 103345 | ECO17 (103345) | DA FARE | 3345 | 2026-07-07 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP PADRE | [12 empty] | Ω | [10 empty] | 5.2 | SONDA ECOGRAFICA (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104673 | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | MIMSAL | LUPA LED HF | 000034 | SINGOLA | 104673 | 0 | S.PIETRO | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | SINGOLA | 104673 | 0 | DA FARE | 4673 | 2026-09-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 229,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.188 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 48.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104675 | ABLAZIONE CARDIACA A RADIOFREQUENZA, APPARECCHIO PER | BAYLIS MEDICAL CO | RFP-100A | 230623-013 | SINGOLA | 104675 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | SINGOLA | 104675 | 0 | DA FARE | 4675 | 2026-09-03 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,049 Cavo + Sistema:0,115 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 98.8 | 8.9 | CATETERE PER ABLAZIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104676 | SEDIMENTO URINARIO, APPARECCHIATURA PER | SYSMEX CORP | UC 3500 | 12496 | SINGOLA | 104676 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 104676 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104677 | SEDIMENTO URINARIO, APPARECCHIATURA PER | SYSMEX CORP | UF 4000 | 11666 | SINGOLA | 104677 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 104677 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104678 | RILEVATORE PRESENZA DI LIQUIDI, APPARECCHIO PER | GSG ROBOTIX SRL | LSX 012 | 120208057 | SINGOLA | 104678 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 104678 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104679 | ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHIMICA | INOVA DIAGNOSTICS INC | QUANTA LYSER 160 | 2977 | SINGOLA | 104679 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 104679 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104682 | AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE | BECTON DICKINSON & CO | BD MAX 441916 | CT0467 | SINGOLA | 104682 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 104682 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104683 | AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE | QIAGEN GMBH | ROTOR GENE Q MDX | R0519308 | SINGOLA | 104683 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 104683 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104685 | ANALIZZATORE CAMPIONI | QIAGEN GMBH | QIASTAT DX ANALYTICAL MODULE | 10621118 | SINGOLA | 104685 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 104685 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104686 | ESTRATTORE DI ACIDI NUCLEICI | QIAGEN GMBH | EZ1 ADVANCED XL | L212A3232 | SINGOLA | 104686 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 104686 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104689 | ESTRATTORE DI ACIDI NUCLEICI | NEUMODX | NEUMODX 96 | 96000193 | SINGOLA | 104689 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104690 | AGITATORE DA LABORATORIO | ASAL SRL | 714 | 2334 | SINGOLA | 104690 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 104690 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104691 | ANALIZZATORE DA LABORATORIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | GEENIUS READER | DP8H270821 | SINGOLA | 104691 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 104691 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104692 | ANALIZZATORE MULTIPARAMETRICO SELETTIVO | BIOMERIEUX SA | FILM ARRAY 2.0 | 2FA03495 | SINGOLA | 104692 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104693 | SPETTROMETRO DI MASSA | BIOMERIEUX SA | VITEK MS PRIME | ES00572 | SINGOLA | 104693 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 104693 | 0 | DA FARE | 4693 | 2026-06-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo : 0,088 Cavo+Sistema: 0,102 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 85.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104694 | BAGNO TERMOSTATICO | INTERCONTINENTAL SRL | DAS 18040 | 229.2010 | SINGOLA | 104694 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | BLOCCO OPERATORIO MAGAZZINO | SINGOLA | 104694 | 0 | DA FARE | 4694 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,104 Cavo +Sistema: 0,205 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 43.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104695 | ASPIRATORE FUMI CHIRURGICI | CONMED CORP | VISICLEAR VC 220 | 23382411 | SINGOLA | 104695 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 3 | SINGOLA | 104695 | 0 | DA FARE | 4695 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 2301.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055 Cavo + Sistema: 0,114 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 51.4 | 2.1 | TUBO (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104696 | ELETTROENCEFALOGRAFO | NIHON KOHDEN CORP | NEUROFAX EEG 1220 PRO | SH370V21001K48F00967/5163 | PRINCIPALE | 104696 | 0 | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | PRINCIPALE | 104696 | 0 | DA FARE | 4696 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0.080 Cavo + Sistema: 0.125 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 72.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104697 | MONITOR PER PERSONAL COMPUTER | EIZO NANAO CORP | FLEXSCAN EV 2430 24" | 64564033 | COMPONENTE | 104696 | 0 | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | COMPONENTE | 104696 | 0 | DA FARE | 4697 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 227,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | cavo: 0,078 cavo + sistema: 0,149 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 55.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104698 | STAMPANTE PER PC | BROTHER | HL L2375 DW | E78240K3N801971 | COMPONENTE | 104696 | 0 | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | COMPONENTE | 104698 | 0 | DA FARE | 4698 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 7.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104699 | UNITA' DI CONTROLLO | NIHON KOHDEN CORP | LS 120AK | 08210 | COMPONENTE | 104696 | 0 | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | COMPONENTE | 104696 | 0 | DA FARE | 4699 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 226,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.131 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 69.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104700 | FOTOSTIMOLATORE | NIHON KOHDEN CORP | LS 703A 01 | 0105732 | COMPONENTE | 104696 | 0 | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | COMPONENTE | 104696 | 0 | DA FARE | 4700 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 226,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.125 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 65.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104701 | TESTINA PAZIENTE | NIHON KOHDEN CORP | NEUROFAX JE921AK | 25165 | COMPONENTE | 104696 | 0 | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | COMPONENTE | 104696 | 0 | DA FARE | 4701 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 226,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 81.5 | 7.9 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104702 | TELECAMERA | BOSCH WAGESYSTEME GMBH | AUTODOME IP 4000I | 11751 | COMPONENTE | 104696 | 0 | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104704 | TESTINA PAZIENTE | NIHON KOHDEN CORP | NEUROFAX JE921AK | 25660 | COMPONENTE | 104712 | NE (INV 104712) | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | COMPONENTE | 104712 | NE (INV 104712) | DA FARE | 4704 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 226,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 72.1 | 6.2 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104705 | FOTOSTIMOLATORE | NIHON KOHDEN CORP | LS 703A 01 | 0104072 | COMPONENTE | 104712 | NE (INV 104712) | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | COMPONENTE | 104712 | NE (INV 104712) | DA FARE | 4705 | 2026-08-11 | POSITIVO | VERIFICATO CON APP PADRE | [12 empty] | Ω | [6 empty] | 2.1 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104706 | MONITOR PER PERSONAL COMPUTER | EIZO NANAO CORP | FLEXSCAN EV 2360 | 81518062C | COMPONENTE | 104712 | NE (INV 104712) | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | COMPONENTE | 104712 | NE (INV 104712) | DA FARE | 4706 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 226,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | Cavo: 0,055, Cavo + Sistema: N.A. | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 56.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104707 | STAMPANTE PER PC | BROTHER | HL L2375 DW | E78240K3N801946 | COMPONENTE | 104712 | NE (INV 104712) | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | COMPONENTE | 104712 | NE (INV 104712) | DA FARE | 4707 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 226,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | Cavo: 0,059, Cavo + Sistema: N.A. | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 38.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104708 | TERMOREGOLAZIONE CORPOREA NEONATALE | BELMONT INSTRUMENTS CORP | CRITICOOL MINI | 99128627500005 | SINGOLA | 104708 | NE (INV 104712) | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 104708 | 0 | DA FARE | 4708 | 2026-04-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,056 Cavo + Sistema: 0,174 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 140.6 | N.A. | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104709 | 0 | HELENA BIOSCIENCES EUROPE | 1527 | 25-15-01-0-006 | SINGOLA | 104709 | 0 | S.PIETRO | 0 | LABORATORIO ANALISI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104710 | 0 | HELENA BIOSCIENCES EUROPE | 1527 | 25-15-01-0-006 | SINGOLA | 104709 | 0 | S.PIETRO | 0 | LABORATORIO ANALISI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104711 | PERSONAL COMPUTER | DELL COMPUTER CORP | LATITUDE 5440 | 154CDY3 | COMPONENTE | 104712 | NE (INV 104712) | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | COMPONENTE | 104712 | NE (INV 104712) | DA FARE | 4711 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 226,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | Cavo: 0,064, Cavo + Sistema: N.A. | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 87.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104712 | ELETTROMIOGRAFO | NIHON KOHDEN CORP | NEUROPACK S3 | 80500 | PRINCIPALE | 104712 | NE (INV 104712) | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | PRINCIPALE | 104712 | NE (INV 104712) | DA FARE | 4712 | 2026-08-11 | POSITIVO | VERIFICATO CON APP 104705 | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 226,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,082, Cavo + Sistema: 0,126 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 32.3 | 7.6 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104713 | AMPLIFICATORE DI SEGNALE | NIHON KOHDEN CORP | JB 964B | 00833 | COMPONENTE | 104712 | NE (INV 104712) | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | COMPONENTE | 104712 | NE (INV 104712) | DA FARE | 4713 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 226,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 50.2 | 5.6 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104714 | CARRELLO ELETTRIFICATO | SEDLBAUER AG | MTT 1000 | 23/102859 | COMPONENTE | 104712 | NE (INV 104712) | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | COMPONENTE | 104712 | NE (INV 104712) | DA FARE | 4714 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 226,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 76.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104715 | UNITA' DI CONTROLLO | NIHON KOHDEN CORP | LS 120AK | 08211 | COMPONENTE | 104712 | NE (INV 104712) | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | COMPONENTE | 104712 | NE (INV 104712) | DA FARE | 4715 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 226,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,077, Cavo + Sistema: 0,101 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 77.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104716 | RISCALDATORE SANGUIGNO | ARIZANT HEALTHCARE INC | RANGER 245 | 87962 | SINGOLA | 104716 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104717 | DEFIBRILLATORE | MINDRAY CO LTD | BENEHEART D30 | FP5 41002497 | SINGOLA | 104717 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 104717 | 0 | DA FARE | 4717 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 228,6 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055, Cavo + Sistema: 0,279 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 40.7 | 14.7 | CAVO ECG (CF) | 50.3 | PIASTRE (BF) | 4.9 | CAVO SPO2 (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104718 | DEFIBRILLATORE | MINDRAY CO LTD | BENEHEART D30 | FP5 41002500 | SINGOLA | 104718 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 104718 | 0 | DA FARE | 4718 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 228,6 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055, Cavo + Sistema: 0,288 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 61.5 | 18.5 | CAVO ECG (CF) | 52.5 | PIASTRE (BF) | 5.3 | CAVO SPO2 (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104719 | DEFIBRILLATORE | MINDRAY CO LTD | BENEHEART D30 | FP5 41002522 | SINGOLA | 104719 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 104719 | 0 | DA FARE | 4719 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230.2 | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055, Cavo + Sistema: 0,260 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 109 | 17.2 | CAVO ECG (CF) | 16.3 | PIASTRE (BF) | 4 | CAVO SPO2 (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104720 | CENTRIFUGA | THERMO FISHER SCIENTIFIC | SL1 PLUS MD | 43268874 | SINGOLA | 104720 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE | CENTRO TRASFUSIONALE | CENTRO TRASFUSIONALE | SINGOLA | 104720 | 0 | DA FARE | 4720 | 2026-06-16 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,049 Cavo + Sistema: 0,099 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 168.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104721 | ANALIZZATORE MEMBRANA FETALE | ACTIM OY | ACTIM 1 NGENI | 087573 | PRINCIPALE | 104721 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | PRINCIPALE | 104721 | 0 | NON PREVISTO |  | 2026-08-18 | POSITIVO | [13 empty] | Ω
104723 | ABLATORE PER ARTERIECTOMIA | BOSTON SCIENTIFIC CORP | ROTAPRO CONSOLE | RP007018 | SINGOLA | 104723 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | SINGOLA | 104723 | 0 | DA FARE | 4723 | 2026-09-03 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,049 Cavo + Sistema:0,115 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 121.9 | 11.5 | CATETERE PER ABLAZIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104724 | DERMATOSCOPIO | ILLUCO CORPORATION LTD | IDS 1100 | IT 24172 | SINGOLA | 104724 | 0 | S.PIETRO | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | SINGOLA | 104724 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104725 | DERMATOSCOPIO | ILLUCO CORPORATION LTD | IDS 1100 | IT 24163 | SINGOLA | 104725 | 0 | S.PIETRO | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | SINGOLA | 104725 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104726 | DERMATOSCOPIO | ILLUCO CORPORATION LTD | IDS 1100 | IT 24151 | SINGOLA | 104726 | 0 | S.PIETRO | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | SINGOLA | 104726 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104727 | DERMATOSCOPIO | ILLUCO CORPORATION LTD | IDS 1100 | IT 24160 | SINGOLA | 104727 | 0 | S.PIETRO | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | SINGOLA | 104727 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104728 | VIDEOPROCESSORE PER ENDOSCOPIA | PUSEN | PV 300 | PCHY0348 | SINGOLA | 104728 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | SALA UROLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104729 | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | LEICA MICROSCOPY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTS | DM 2000 LED | 622519 | SINGOLA | 104729 | 0 | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | SINGOLA | 104729 | 0 | DA FARE | 4729 | 2026-06-22 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 226,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,085 Cavo + Sistema: 0,175 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 62.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104730 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M24204830007 | SINGOLA | 104730 | 0 | S.PIETRO | CENTRO TRASFUSIONALE | CENTRO TRASFUSIONALE | CENTRO TRASFUSIONALE | SINGOLA | 104806 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104731 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M24204830004 | SINGOLA | 104731 | 0 | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | SINGOLA | 104731 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104732 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M24204830002 | SINGOLA | 104732 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | SINGOLA | 104732 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104733 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M24204830021 | SINGOLA | 104733 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO (CARDIOLOGIA) | S. CARLO CARDIOLOGIA | SINGOLA | 104733 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104734 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M24204830023 | SINGOLA | 104734 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 104734 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104735 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M24204830015 | SINGOLA | 104735 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 104735 | 0 | DA FARE | 4735 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 229,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,070 Cavo + sistema: 0,111 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 63.6 | 21.3 | CAVO ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104736 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M24204830009 | SINGOLA | 104736 | 0 | S.PIETRO | 0 | AMB. PEDIATRIA | AMB. PEDIATRIA | SINGOLA | 104736 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104737 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M24204830024 | SINGOLA | 104737 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | SINGOLA | 104737 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104738 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M24204830001 | SINGOLA | 104738 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | S. CARLO ECOCARDIOGRAFIA | SINGOLA | 104738 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104739 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M24204830030 | SINGOLA | 104739 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA PARTO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | SINGOLA | 104739 | 0 | DA FARE | 4739 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 227,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,090 cavo + sistema: 0,191 | Ω | OVER | OVER | N.A. | 99,1 MΩ | 99,2 MΩ | 128.8 | 15.2 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104740 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M24204830029 | SINGOLA | 104740 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 104740 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104741 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M24204830014 | SINGOLA | 104741 | 0 | S.PIETRO | OSTETRICIA S.GIOVANNI DI DIO | OSTETRICIA S.GIOVANNI DI DIO | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | SINGOLA | 104741 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104742 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M24204830017 | SINGOLA | 104742 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 104742 | 0 | DA FARE | 4742 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 229,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,071 Cavo + sistema: 0,091 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 143.1 | 18.3 | CAVO ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104743 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M24204830042 | SINGOLA | 104743 | 0 | S.PIETRO | UFFICIO TECNICO | UFFICIO TECNICO | REPARTO DEGENZE - NUOVA VERTICALE 1 PIANO | SINGOLA | 104743 | 0 | DA FARE | 4743 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 228,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,065 Cavo + sistema: 0,184 | Ω | OVER | OVER | N.A. | 99,9 MΩ | 98,8 MΩ | 128.7 | 15.7 | CAVO ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104744 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M24204830040 | SINGOLA | 104744 | 0 | S.PIETRO | 0 | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA PREPARAZIONE | SINGOLA | 104744 | 0 | DA FARE | 4744 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,051 Cavo + Sistema: 0,095 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 148.8 | 14.5 | CAVO ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104745 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M24204830025 | SINGOLA | 104745 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | SINGOLA | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104746 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M24204830027 | SINGOLA | 104746 | 0 | S.PIETRO | S. B. MENNI | S. B. MENNI | OSTETRICIA (B.MENNI) | SINGOLA | 104746 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104747 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M2420483004 | SINGOLA | 104747 | 0 | S.PIETRO | UFFICIO TECNICO | UFFICIO TECNICO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104748 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M24204830005 | SINGOLA | 104748 | 0 | S.PIETRO | AMB. GERIATRIA | AMB. PNEUMOLOGIA | AMB. PNEUMOLOGIA | SINGOLA | 104748 | 0 | NON PREVISTO
104749 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M24204830033 | SINGOLA | 104749 | 0 | S.PIETRO | SAN GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | SINGOLA | 104749 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104750 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M24204830008 | SINGOLA | 104750 | 0 | S.PIETRO | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | D.H. ONCOLOGIA | SINGOLA | 104750 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104751 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M24204830013 | SINGOLA | 104751 | 0 | S.PIETRO | MEDICINA DEL LAVORO | MEDICINA DEL LAVORO | MEDICINA DEL LAVORO | SINGOLA | 104751 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104752 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M24204830045 | SINGOLA | 104752 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALA TRAVAGLIO - NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 104752 | 0 | DA FARE | 4752 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 228,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,065 Cavo + sistema: 0,184 | Ω | OVER | OVER | N.A. | 98,9 MΩ | 99,8 MΩ | 135.5 | 15.1 | CAVO ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104753 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M24204830016 | SINGOLA | 104753 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 104753 | 0 | DA FARE | 4753 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 229,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,065 Cavo + sistema: 0,101 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 170.1 | 15.6 | CAVO ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104754 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M24204830032 | SINGOLA | 104754 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO SOLVENTI | S. CARLO SOLVENTI | S. CARLO SOLVENTI | SINGOLA | 104754 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104755 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M24204830022 | SINGOLA | 104755 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO (CARDIOLOGIA) | S. CARLO CARDIOLOGIA | SINGOLA | 104755 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104756 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M24204830043 | SINGOLA | 104756 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | REPARTO DEGENZE - NUOVA VERTICALE 3 PIANO | SINGOLA | 104756 | 0 | DA FARE | 4756 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 228,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,065 Cavo + sistema: 0,184 | Ω | OVER | OVER | N.A. | 98,9 MΩ | 98,8 MΩ | 128.7 | 15.8 | CAVO ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104757 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M24204830036 | SINGOLA | 104757 | 0 | S.PIETRO | PREOSPEDALIZZAZIONE | PREOSPEDALIZZAZIONE | PREOSPEDALIZZAZIONE | SINGOLA | 104757 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104758 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M24204830019 | SINGOLA | 104758 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104759 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M24204830041 | SINGOLA | 104759 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALA TRAVAGLIO - NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 104759 | 0 | DA FARE | 4759 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 228,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,065 Cavo + sistema: 0,184 | Ω | OVER | OVER | N.A. | 99,9 MΩ | 98,8 MΩ | 134.4 | 16.1 | CAVO ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104760 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M24204830038 | SINGOLA | 104760 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | SINGOLA | 104760 | 0 | DA FARE | 4760 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 228,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,065 Cavo + sistema: 0,182 | Ω | OVER | OVER | N.A. | 99.9 MΩ | 98.9 MΩ | 103.4 | 15.3 | CAVO ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104761 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M24204830018 | SINGOLA | 104761 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 104761 | 0 | DA FARE | 4761 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 229,6 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055 Cavo + Sistema: 0,105 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 105.4 | 17.7 | CAVO ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104762 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M24204830046 | SINGOLA | 104762 | 0 | S.PIETRO | UFFICIO TECNICO | UFFICIO TECNICO | UTIC | SINGOLA | 104762 | 0 | DA FARE | 4762 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 228,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,065 Cavo + sistema: 0,80 | Ω | OVER | OVER | N.A. | 97.8 MΩ | 98.1 MΩ | 102.5 | 15.5 | CAVO ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104763 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M24204830012 | SINGOLA | 104763 | 0 | S.PIETRO | SAN CAMILLO | SAN CAMILLO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | SINGOLA | 104763 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104764 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M24204830037 | SINGOLA | 104764 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 104764 | 0 | DA FARE | 4764 | 2026-04-24 | POSITIVO CON RISERVA | NC 18 BATTERIA NON MANTIENE LA CARICA | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,076, Cavo+Sistema: 0,111 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 116.5 | 14.4 | CAVO ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104765 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M24204830020 | SINGOLA | 104765 | 0 | S.PIETRO | SAN VINCENZO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | SINGOLA | 104765 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104766 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M24204830047 | SINGOLA | 104766 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | PRONTO SOCCORSO OSTETRICO | SALA TRAVAGLIO | SINGOLA | 104766 | 0 | DA FARE | 4766 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 229,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,066 Cavo + Sistema: o,134 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 45.8 | 11.2 | CAVO ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104767 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M24204830028 | SINGOLA | 104767 | 0 | S.PIETRO | S. RICCARDO P/ D.H. | S. RICCARDO P/ D.H. | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | SINGOLA | 104767 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104768 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M24204830010 | SINGOLA | 104768 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 104768 | 0 | DA FARE | 4768 | 2026-07-07 | POSITVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,075 Cavo + Sistema: 0,152 | Ω | OVER | OVER | N.A. | 98.9 | 99.1 | 118.9 | 15.4 | CAVO ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104769 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M24204830003 | SINGOLA | 104769 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | SINGOLA | 104769 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104770 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M24204830034 | SINGOLA | 104770 | 0 | S.PIETRO | PREOSPEDALIZZAZIONE | PREOSPEDALIZZAZIONE | PREOSPEDALIZZAZIONE | SINGOLA | 0 | 0 | DA FARE | 4770 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 228,6 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,087 Cavo + Sistema: 0,100 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 56.3 | 14.8 | CAVO ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104771 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M24204830039 | SINGOLA | 104771 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALA TRAVAGLIO - NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 104771 | 0 | DA FARE | 4771 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 228,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,065 Cavo + sistema: 0,184 | Ω | OVER | OVER | N.A. | 98,9 MΩ | 99,8 MΩ | 128.7 | 15.4 | CAVO ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104772 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M24204830006 | SINGOLA | 104772 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | RIANIMAZIONE | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 104772 | 0 | DA FARE | 4772 | 2026-03-27 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 227,3 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,063, Cavo + Sistema: 0,141 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 214 | 18.1 | CAVO ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104773 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M24204830011 | SINGOLA | 104773 | 0 | S.PIETRO | SAN CAMILLO | SAN CAMILLO | S. CAMILLO (MED. UOMINI) | SINGOLA | 104773 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104774 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M24204830035 | SINGOLA | 104774 | 0 | S.PIETRO | PREOSPEDALIZZAZIONE | PREOSPEDALIZZAZIONE | PREOSPEDALIZZAZIONE | SINGOLA | 104774 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104775 | ELETTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS INC | SE 1202 | 360860-M24204830026 | SINGOLA | 104775 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | SINGOLA | 104775 | 0 | DA FARE | 4775 | 2026-09-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 226,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,061 Cavo + Sistema: 0,145 | Ω | OVER | OVER | N.A. | 99,7 MΩ | 99,1 MΩ | 57.8 | 14.1 | CAVO ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104776 | COLORATORE AUTOMATICO DI TESSUTI | BIOMERIEUX SA | PREVI COLOR GRAM V2 | 414292223154 | SINGOLA | 104776 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 104776 | 0 | DA FARE | 4776 | 2026-06-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,2 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.112 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 102.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104777 | LETTO PER RIANIMAZIONE NEONATALE | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | BABYTHERM 8010 | ASDK-0093 | SINGOLA | 104777 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | UTIN | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 104777 | 0 | DA FARE | 4777 | 2026-03-30 | POSITIVO CON RISERVA | ERRORE BATTERIA | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 227,4V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 232.1 | 3.7 | MATERASSINO (BF) | 7.1 | [5 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104778 | TERMOREGOLAZIONE CORPOREA NEONATALE | KANMED AB | BABY BED | 10398 | SINGOLA | 104778 | 0 | S.PIETRO | NIDO CENTRALE | NIDO CENTRALE | UTIN | SINGOLA | 104778 | 0 | DA FARE | 4778 | 2026-05-04 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,050 Cavo + Sistema: 0,095 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 32.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104779 | TERMOREGOLAZIONE CORPOREA NEONATALE | KANMED AB | BABY BED | 10399 | SINGOLA | 104779 | 0 | S.PIETRO | NIDO CENTRALE | UTIN | UTIN | SINGOLA | 104779 | 0 | DA FARE | 4779 | 2026-04-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,094, Cavo + Sistema: 0,186 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 39.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104780 | ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHIMICA | BIOKIT SA | BIO FLASH | 24028312 | SINGOLA | 104780 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 104780 | 0 | DA FARE | 4780 | 2026-06-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo : 0,080 Cavo+Sistema: 0,110 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 55.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104781 | VIDEOLARINGOSCOPIO | PEAC MEDICAL LTD | MO-3 HD DVR | U2324058 | SINGOLA | 104781 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 104781 | 0 | DA FARE | 4781 | 2026-05-07 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | B | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104784 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | AGILIA VP MC | 24842674 | SINGOLA | 104784 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 104784 | 0 | DA FARE | 4784 | 2026-07-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 51.5 | 1.6 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104785 | NUTRIPOMPA | NUTRICIA MEDICAL DEVICES BV | FLOCARE INFINITY | 76100830 | SINGOLA | 104785 | 0 | S.PIETRO | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104786 | ANALIZZATORE PCR | CHEPHEID | GENEXPERT 4 | 120002377 | SINGOLA | 104786 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104787 | TERMOSALDATRICE | GANDUS SALDATRICI SRL | MINIRO' H NET EVO | 2650 | SINGOLA | 104787 | 0 | S.PIETRO | CENTRALE DI STERILIZZAZIONE | CENTRALE DI STERILIZZAZIONE | BLOCCO OPERATORIO SALA 1 | SINGOLA | 104787 | 0 | DA FARE | 4787 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055 Cavo + Sistema: 0,134 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 56.7 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104788 | FOTOTERAPIA PEDIATRICA, APPARECCHIO PER | TENDE ELEKTRONIK YAZILIM | BABYBLUE 360 | BB360 241402 | SINGOLA | 104788 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 104788 | 0 | DA FARE | 4788 | 2026-05-06 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,081, Cavo + Sistema: 0,166 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 155.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104789 | ANALIZZATORE PER SPERMIOGRAMMI | BONRAYBIO CO LTD | LENSHOOKE X1 PRO | X10XA10M10021 | SINGOLA | 104789 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104790 | COAGULOMETRO | INSTRUMENTATION LABORATORY | ACL TOP 750 CTS | 24011047 | PRINCIPALE | 104790 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 104790 | 0 | DA FARE | 4790 | 2026-06-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo : 0,075 Cavo+Sistema: 0,120 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 60.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104790 B | STAMPANTE PER PC | HEWLETT PACKARD CO | LASERJET PRO 3002 DW | VCN3MO3558 | COMPONENTE | 104790 B | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104796 | OZONO TERAPIA, APPARECCHIO PER | ALNITEC SRL | OZO 2 PLUS | 18240658 | SINGOLA | 104796 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | SINGOLA | 104796 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104797 | AMPLIFICATORE | BOSTON SCIENTIFIC CORP | RHYTHMIA HDX SIGNAL STATION | S0001267 | PRINCIPALE | 104797 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | PRINCIPALE | 104797 | 0 | DA FARE | 4797 | 2026-09-03 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,058 Cavo + Sistema: 0,151 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 95.1 | 18.1 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104798 | ABLAZIONE CARDIACA A RADIOFREQUENZA, APPARECCHIO PER | STOCKERT GMBH | INTELLAGEN RF GENERATOR | 0000000119 | COMPONENTE | 104797 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | COMPONENTE | 104797 | 0 | DA FARE | 4798 | 2026-09-03 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,080 Cavo + Sistema: 0,168 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 80.5 | 1.2 | CATETERE PER ABLAZIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104800 | MONITOR PER PERSONAL COMPUTER | HEWLETT PACKARD CO | Z SERIES | NTGR800 | COMPONENTE | 104797 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | COMPONENTE | 104797 | 0 | DA FARE | 4800 | 2026-09-03 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,077 Cavo + Sistema: 0,151 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 29.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104801 | WORKSTATION | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 004-727 | 004-7270869 | COMPONENTE | 104797 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | COMPONENTE | 104797 | 0 | DA FARE | 4801 | 2026-09-03 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,1 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104802 | MONITOR PER PERSONAL COMPUTER | HEWLETT PACKARD CO | Z SERIES | NTGK806 | COMPONENTE | 104797 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | COMPONENTE | 104797 | 0 | DA FARE | 4802 | 2026-09-03 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,077 Cavo + Sistema: 0,164 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 31.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104804 | SCALDASACCHE A BAGNO TERMOSTATICO | LUCINI SURGICAL CONCEPT SRL | BM 27 | 7759 | SINGOLA | 104804 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104805 | SCALDASACCHE A BAGNO TERMOSTATICO | LUCINI SURGICAL CONCEPT SRL | BM 27 | 7706 | SINGOLA | 104805 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104806 | STAMPANTE PER VETRINI E/O CASSETTE | PYRAMID INNOVATION | EPREDIA SLIDEMATE AC | SPB10231153 | SINGOLA | 104806 | 0 | S.PIETRO | 0 | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | PRINCIPALE | 104806 | 0 | NON PREVISTO | 4806 | 2026-06-22 | POSITIVO | VERIFICATO CON APP 104546 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 226,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.108 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 27.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104807 | LASER | LUMENIS LTD | PULSE 60 H | 1019 | SINGOLA | 104807 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 1 | SINGOLA | 104807 | 0 | DA FARE | 4807 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.102 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 88.5 | 24.1 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104808 | ANALIZZATORE TEST ALLERGOLOGICI | MACRO ARRAY DIAGNOSTICS (MAD) | IMAGEXPLORER | 22676131 | SINGOLA | 104808 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 104808 | 0 | DA FARE | 4808 | 2026-06-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,2 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.085 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 105.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104809 | AGITATORE DA LABORATORIO | BIOSAN LTD | MR 12 ROCHER SHAKER | 010130200300S6 | SINGOLA | 104809 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 104809 | 0 | DA FARE | 4809 | 2026-07-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,2 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.095 |  | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 54.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104810 | EMOGLOBINOMETRO | HEMOCUE AB | HB 201 + | 2238015440 | SINGOLA | 101533 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 104810 | 0 | DA FARE | 4810 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 4.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104811 | PULSOSSIMETRO | PM 10 N | SINGOLA | 104811 | SINGOLA | 104811 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | SINGOLA | 104811 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104812 | TERMOSALDATRICE | GANDUS SALDATRICI SRL | MINIRO' H NET EVO | 2653 | SINGOLA | 104787 | 0 | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA OP. PAMPURI | SALA OP. PAMPURI | SINGOLA | 104812 | 0 | DA FARE | 4812 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 231,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,065 Cavo + Sistema: 0,135 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 154 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104814 | SONDA ECOGRAFICA | MINDRAY CO LTD | L12 4S | CAYE43181924 | COMPONENTE | 103235 | ECO14 (103235) | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | COMPONENTE | 103235 | ECO14 (103235) | DA FARE | 3235 | 2026-08-28 | POSITIVO | VERIFICATO CON APP PADRE | [12 empty] | Ω | [8 empty] | 6.1 | SONDA ECOGRAFICA (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104815 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | BEDSIDE SPO2 PATIENT MONITORING SYSTEM | MBB2210229 | SINGOLA | 104815 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | SINGOLA | 104815 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104816 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | BEDSIDE SPO2 PATIENT MONITORING SYSTEM | MBB1503672 | SINGOLA | 104815 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | SINGOLA | 104816 | 0 | DA FARE | 4816 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 228,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,070 Cavo + Sistema: 0,172 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 35,5, | 4.7 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104817 | COAGULOMETRO | INSTRUMENTATION LABORATORY | ACL TOP 750 | 24031064 | SINGOLA | 104817 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 104817 | 0 | DA FARE | 4817 | 2026-06-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo : 0,070 Cavo+Sistema: 0,102 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 81.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104818 | ECOTOMOGRAFO | MINDRAY CO LTD | DC 70 EXP | NJ9 2A000141 | PRINCIPALE | 104818 | ECO22 (104818) | S.PIETRO | SAN VINCENZO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | PRINCIPALE | 104818 | ECO22 (104818) | DA FARE | 4818 | 2026-05-26 | POSITIVO | VERIFICATO CON APP 104819, 104820,104821 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,061 Cavo+Sistema: 0,132 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 226 | 3.5 | SONDA ECOGRAFICA (BF) | 4.6 | SONDA ECOGRAFICA (BF) | 4.4 | SONDA ECOGRAFICA (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104819 | SONDA ECOGRAFICA | MINDRAY CO LTD | L12 3E LINEARE | CAYD29149710 | COMPONENTE | 104818 | ECO22 (104818) | S.PIETRO | SAN VINCENZO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | COMPONENTE | 104818 | ECO22 (104818) | DA FARE | 4818 | 2026-05-26 | POSITIVO | VERIFICATO CON APP PADRE | [12 empty] | Ω | [6 empty] | 3.5 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104820 | SONDA ECOGRAFICA | MINDRAY CO LTD | SP5 1E PHASED ARRAY | CR1H29079491 | COMPONENTE | 104818 | ECO22 (104818) | S.PIETRO | SAN VINCENZO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | COMPONENTE | 104818 | ECO22 (104818) | DA FARE | 4818 | 2026-05-26 | POSITIVO | VERIFICATO CON APP PADRE | [12 empty] | Ω | [8 empty] | 4.6 | [5 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104821 | SONDA ECOGRAFICA | MINDRAY CO LTD | SC6 1E CONVEX | VQU34078332 | COMPONENTE | 104818 | ECO22 (104818) | S.PIETRO | SAN VINCENZO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | COMPONENTE | 104818 | ECO22 (104818) | DA FARE | 4818 | 2026-05-26 | POSITIVO | VERIFICATO CON APP PADRE | [12 empty] | Ω | [10 empty] | 4.4 |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104822 | DEFIBRILLATORE | MINDRAY CO LTD | BENEHEART D30 | FP5 47009611 | SINGOLA | 104822 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | SINGOLA | 104822 | 0 | DA FARE | 4822 | 2026-09-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 226,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,061 Cavo + Sistema: 0,094 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 137.5 | 12.8 | CAVO ECG (CF) | 41.8 | PIASTRE (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104823 | DEFIBRILLATORE | MINDRAY CO LTD | BENEHEART D30 | FP5 47009612 | SINGOLA | 104823 | 0 | S.PIETRO | CHIRURGIA | S. RAFFAELE | S. RAFFAELE | SINGOLA | 104823 | 0 | DA FARE | 4823 | 2026-07-09 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 229,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,071, Cavo + Sistema: 0,274 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 177.4 | 10.4 | CAVO ECG (CF) | 48.9 | PIASTRE (BF) | 5.2 | CAVO SPO2 (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104824 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | BEDSIDE SPO2 PATIENT MONITORING SYSTEM | MBB15003710 | SINGOLA | 104824 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 104824 | 0 | DA FARE | 4824 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,075 Cavo + sistema: 0,165 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 34.6 | 6.8 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104825 | TURBIDIMETRO | THE BINDING SITE LTD | OPTILITE ANALISER | 864000295591 | SINGOLA | 104825 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 104825 | 0 | DA FARE | 4825 | 2026-06-22 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,2 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.101 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 85.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104832 | ANALIZZATORE/PROGRAMMATORE PER CARDIOSTIMOLATORI | BIOTRONIK GMBH & CO | RENAMIC | 61727026 | SINGOLA | 104832 | 0 | S.PIETRO | 0 | AMB. CARDIOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | 4832 | 2026-09-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | Ω
104833 | FLUSSIMETRO PER GAS | SECHRIST INDUSTRIES INC | 3500 HL | H37189 | SINGOLA | 104833 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 104833 | 0 | DA FARE | 4833 | 2026-08-19 | NON ESEGUIBILE | [13 empty] | Ω | [14 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104834 | MISCELATORE ARIA/OSSIGENO | WEYER GMBH | WY 1480 | 48683 | SINGOLA | 104834 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 104834 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104835 | MISCELATORE ARIA/OSSIGENO | WEYER GMBH | WY 1480 | 48682 | SINGOLA | 104835 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104836 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | BEDSIDE SPO2 PATIENT MONITORING SYSTEM | MBB1500865 | SINGOLA | 104836 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 104836 | 0 | DA FARE | 4836 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 229.5 | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055, Cavo + Sistema:0,238 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 3.1 | 5.2 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104839? | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS KABI AG | AGILIA SP TIVA | 25680234 | SINGOLA | 104839? | 0 | S.PIETRO | 0 | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | S. CARLO CARDIOLOGIA | SINGOLA | 104839 | 0 | DA FARE | 4839 | 2026-04-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,122 | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 72.3 | 1.2 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104841 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS KABI AG | AGILIA SP TIVA | 25680205 | SINGOLA | 104841 | 0 | S.PIETRO | 0 | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104842 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS KABI AG | AGILIA SP TIVA | 25680237 | SINGOLA | 104842 | 0 | S.PIETRO | 0 | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 104842 | 0 | DA FARE | 4842 | 2026-07-07 | POSITVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 228,9 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,052 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | OVER | OVER | 35.4 | 1.4 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104844 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS KABI AG | AGILIA SP TIVA | 25680222 | SINGOLA | 104844 | 0 | S.PIETRO | 0 | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 104844 | 0 | DA FARE | 4844 | 2026-06-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,063 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | OVER | OVER | 36.5 | 1.1 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104845 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS KABI AG | AGILIA SP TIVA | 25680215 | SINGOLA | 104845 | 0 | S.PIETRO | 0 | S. MARIA GORETTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104846 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS KABI AG | AGILIA SP TIVA | 25680224 | SINGOLA | 104846 | 0 | S.PIETRO | 0 | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 104846 | 0 | DA FARE | 4846 | 2026-06-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,068 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | OVER | OVER | 41.5 | 1.5 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104847 | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS KABI AG | AGILIA SP TIVA | 019160/20403445 | SINGOLA | 104847 | 0 | S.PIETRO | 0 | UTIN | UTIN | SINGOLA | 104847 | 0 | DA FARE | 4847 | 2026-04-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,061 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 34.1 | 1.1 | SET DI INFUSIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104848 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS KABI AG | AGILIA SP TIVA | 25680230 | SINGOLA | 104848 | 0 | S.PIETRO | 0 | UTIN | UTIN | SINGOLA | 104848 | 0 | DA FARE | 4848 | 2026-04-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,058, Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 37.1 | 1.1 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104849 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS KABI AG | AGILIA SP TIVA | 25680216 | SINGOLA | 104849 | 0 | S.PIETRO | 0 | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | SINGOLA | 104849 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104850 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS KABI AG | AGILIA SP TIVA | 25680212 | SINGOLA | 104850 | 0 | S.PIETRO | 0 | UTIN | UTIN | SINGOLA | 104850 | 0 | DA FARE | 4850 | 2026-04-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,065 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 36.5 | 1.1 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104851 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS KABI AG | AGILIA SP TIVA | 25680220 | SINGOLA | 104851 | 0 | S.PIETRO | 0 | UTIN | UTIN | SINGOLA | 104851 | 0 | DA FARE | 4851 | 2026-04-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,052 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 34.2 | 2.1 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104853 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS KABI AG | AGILIA SP TIVA | 25680210 | SINGOLA | 104853 | 0 | S.PIETRO | 0 | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104854 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS KABI AG | AGILIA SP TIVA | 25680219 | SINGOLA | 104845 | 0 | S.PIETRO | 0 | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | SINGOLA | 104854 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104856 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS KABI AG | AGILIA SP TIVA | 25680202 | SINGOLA | 104856 | 0 | S.PIETRO | 0 | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 104856 | 0 | DA FARE | 4856 | 2026-06-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,064 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | OVER | OVER | 35.2 | 1.1 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104857 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS KABI AG | AGILIA SP TIVA | 25680207 | SINGOLA | 104857 | 0 | S.PIETRO | 0 | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104858 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS KABI AG | AGILIA SP TIVA | 25680228 | SINGOLA | 104858 | 0 | S.PIETRO | 0 | UTIN | UTIN | SINGOLA | 104858 | 0 | DA FARE | 4858 | 2026-04-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,061, Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 36.4 | 2.2 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104859 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS KABI AG | AGILIA SP TIVA | 25680193 | SINGOLA | 104859 | 0 | S.PIETRO | 0 | UTIN | UTIN | SINGOLA | 104859 | 0 | DA FARE | 4859 | 2026-04-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,058, Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 36.8 | 0.8 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104860 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS KABI AG | AGILIA SP TIVA | 25680225 | SINGOLA | 104860 | 0 | S.PIETRO | 0 | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | SINGOLA | 104680 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104862 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS KABI AG | AGILIA SP TIVA | 25680229 | SINGOLA | 104862 | 0 | S.PIETRO | 0 | UTIN | UTIN | SINGOLA | 104862 | 0 | DA FARE | 4862 | 2026-04-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,058, Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 36.2 | 0.9 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104863 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS KABI AG | AGILIA SP TIVA | 25680211 | SINGOLA | 104863 | 0 | S.PIETRO | 0 | BLOCCO OPERATORIO | EMODINAMICA | SINGOLA | 104863 | 0 | DA FARE | 4863 | 2026-09-03 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,049 Cavo + Sistema:N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 22.8 | 1.1 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104864 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS KABI AG | AGILIA SP TIVA | 25680208 | SINGOLA | 104864 | 0 | S.PIETRO | 0 | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | SINGOLA | 104864 | 0 | DA FARE | 4864 | 2026-06-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,065 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | OVER | OVER | 36.5 | 1.3 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104865 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS KABI AG | AGILIA SP TIVA | 25680218 | SINGOLA | 104865 | 0 | S.PIETRO | 0 | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 3 | SINGOLA | 104865 | 0 | DA FARE | 4865 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0.062 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | OVER | OVER | 32.8 | 1.2 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104866 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS KABI AG | AGILIA SP TIVA | 25680221 | SINGOLA | 104866 | 0 | S.PIETRO | 0 | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA PREPARAZIONE | SINGOLA | 104866 | 0 | DA FARE | 4866 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0.062 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | OVER | OVER | 33.1 | 1.1 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104867 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS KABI AG | AGILIA SP TIVA | 25680223 | SINGOLA | 104867 | 0 | S.PIETRO | 0 | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA PREPARAZIONE | SINGOLA | 104867 | 0 | DA FARE | 4867 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0.062 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | OVER | OVER | 31.8 | 1.1 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104868 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS KABI AG | AGILIA SP TIVA | 25680217 | SINGOLA | 104868 | 0 | S.PIETRO | 0 | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA PREPARAZIONE | SINGOLA | 104868 | 0 | DA FARE | 4868 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0.062 Cavo + Sistema: N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | OVER | OVER | 34.3 | 1.2 | SIRINGA (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104869 | ELMETTO DI PROTEZIONE CON LUCE | THI ZB | VIVI HELMET HPL | 13241905 | SINGOLA | 104869 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 104869 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104870 | ELMETTO DI PROTEZIONE SENZA LUCE | THI ZB | VIVI HELMET HPL | 21234798 | SINGOLA | 104870 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 104870 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104872 | ELMETTO DI PROTEZIONE CON LUCE | THI ZB | VIVI HELMET HPL | 13231038 | SINGOLA | 104872 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 104872 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104873 | ELMETTO DI PROTEZIONE SENZA LUCE | THI ZB | VIVI HELMET HPL | 21234783 | SINGOLA | 104873 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 104873 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104874 | ELMETTO DI PROTEZIONE CON LUCE | THI ZB | VIVI HELMET HPL | 31231401 | SINGOLA | 104874 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 104874 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104876 | ELMETTO DI PROTEZIONE CON LUCE | THI ZB | VIVI HELMET HPL | 22242044 | SINGOLA | 104876 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 104876 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104877 | SONDA ECOGRAFICA | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | C 5-2 | 02RRFW | COMPONENTE | 101154 | ECO2 (101154) | S.PIETRO | S. CARLO ECOCARDIOGRAFIA | S. CARLO ECOCARDIOGRAFIA | S. CARLO ECOCARDIOGRAFIA | COMPONENTE | 101154 | ECO2 (101154) | DA FARE | 1154 |  | POSITIVO | VSE EFFETTUATA CON APP PADRE | [12 empty] | Ω | [6 empty] | 7.2 | SONDA ECOGRAFICA (BF)
104878 | SONDA ECOGRAFICA | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | S5 1 | 03FCVM | COMPONENTE | 101154 | ECO2 (101154) | S.PIETRO | S. CARLO ECOCARDIOGRAFIA | S. CARLO ECOCARDIOGRAFIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104879 | LETTINO DA VISITA ELETTRIFICATO | SNELL HABITAT SPA | 40.41.20 | 36847 | SINGOLA | 104789 | 0 | S.PIETRO | AMB. CHIRURGIA | AMB. CHIRURGIA | AMB. CHIRURGIA PLASTICA | SINGOLA | 104879 | 0 | DA FARE | 4879 | 2026-08-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.19 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 42.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104880 | LETTINO DA VISITA ELETTRIFICATO | GIVAS SRL | AV 4035 | 001251086 | SINGOLA | 104880 | 0 | S.PIETRO | AMB. CHIRURGIA | AMB. CHIRURGIA | AMB. CHIRURGIA | SINGOLA | 104880 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104881 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | BEDSIDE LIBRA | MBB1915309 | SINGOLA | 104881 | 0 | S.PIETRO | 0 | UTIN | UTIN | SINGOLA | 104881 | 0 | DA FARE | 4881 | 2026-04-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,076, Cavo+Sistema: 0,119 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 22.1 | 4.8 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104882 | INCLUSORE AUTOMATICO DI PARAFFINA | LEICA INSTRUMENTS GMBH | HISTOCORE ARCADIA H | 1711 | SINGOLA | 104882 | 0 | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | SINGOLA | 104882 | 0 | DA FARE | 4882 | 2026-06-22 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 226,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,068 Cavo + Sistema: 0,181 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 25.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104883 | INCLUSORE AUTOMATICO DI PARAFFINA | LEICA INSTRUMENTS GMBH | HISTOCORE ARCADIA H | 1712 | SINGOLA | 104883 | 0 | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | SINGOLA | 104883 | 0 | DA FARE | 4883 | 2026-06-22 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 226,8 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.1 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 25.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104884 | TELECAMERA | STERIS SURGICAL TECHNOLOGIES | HD CAMERA 1102 7462 | 0412322003 | SINGOLA | 104884 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | UFFICIO TECNICO | UFFICIO TECNICO | SINGOLA | 104884 | 0 | DA FARE | 4884 |  | POSITIVO | VERIFICATO CON APP PADRE | [12 empty] | Ω
104885 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 65 OXIMAX | G09819701 | SINGOLA | 104885 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 104885 | 0 | DA FARE | 4885 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | BF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 3.5 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104886 | VAPORIZZATORE | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | D VAPOR | ASNA 0439 | SINGOLA | 104886 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104888 | ELETTROBISTURI | CONMED CORP | EDGE | 2021361322 | SINGOLA | 104362 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | SINGOLA | 104362 | 0 | DA FARE | 4888 | 2026-09-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.154 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 75.4 | 22.8 | BISTURI (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104889 | RISCALDATORE SANGUIGNO | ARIZANT HEALTHCARE INC | RANGER 245 | 31033 | SINGOLA | 104889 | 0 | S.PIETRO | 0 | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 4 | SINGOLA | 104889 | 0 | DA FARE | 4889 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | N.A. | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.102 | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 78.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104890 | CRIOTERAPIA, APPARECCHIO PER | ZAMAR MEDICAL | Z ONE | 2451305 | SINGOLA | 104890 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 104890 | 0 | DA FARE | 4890 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,3 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,053, Cavo + Sistema: 0,120 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 109.9 | 2.9 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104891 | CRIOTERAPIA, APPARECCHIO PER | ZAMAR MEDICAL | Z ONE | 2451308 | SINGOLA | 104891 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 104891 | 0 | DA FARE | 4891 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,3 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,050, Cavo + Sistema: 0,125 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 107.9 | 2.1 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104892 | CRIOTERAPIA, APPARECCHIO PER | ZAMAR MEDICAL | Z ONE | 2423311 | SINGOLA | 104890 | 0 | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104893 | CRIOTERAPIA, APPARECCHIO PER | ZAMAR MEDICAL | Z ONE | 2313303 | SINGOLA | 104890 | 0 | S.PIETRO | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104894 | CRIOTERAPIA, APPARECCHIO PER | ZAMAR MEDICAL | Z ONE | 2405301 | SINGOLA | 104890 | 0 | S.PIETRO | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | S. GIUSEPPE | SINGOLA | 104890 | 0 | DA FARE | 4894 | 2026-08-10 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | BF | 229,2 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 92.4 | 2.7 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104895 | ABLAZIONE CARDIACA A CAMPO PULSATO, APPARECCHIO PER | BOSTON SCIENTIFIC | FARASTAR PULSED FIELD ABLATION GENERATOR | 106232577 | PRINCIPALE | 104895 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | PRINCIPALE | 104895 | 0 | DA FARE | 4895 | 2026-09-03 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,061 Cavo + Sistema: 0,132 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 107.8 | 13.2 | CATETERE PER ABLAZIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104896 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | PM 10 N | MBP2311524 | SINGOLA | 104896 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104897 | MODULO DI REGISTRAZIONE | BOSTON SCIENTIFIC | FARASTAR RECORDING SYSTEM MODULE | 103634831 | COMPONENTE | 104895 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | COMPONENTE | 104895 | 0 | DA FARE | 4897 | 2026-09-03 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,051 Cavo + Sistema: 0,081 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 136.8 | 4.5 | CATETERE PER ABLAZIONE (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104898 | SONDA ECOGRAFICA | GE HEALTHCARE | RM 6C | 291086KR7 | COMPONENTE | 103808 | ECO24 (103808) | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | COMPONENTE | 103808 | ECO24 (103808) | DA FARE | 3808 | 28/072026 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP PADRE | [12 empty] | Ω | [8 empty] | 7.9 | SONDA ECOGRAFICA (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104899 | MISCELATORE ARIA/OSSIGENO | MAXTEC INC | R203P13-001 | 00000574 | SINGOLA | 104899 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 104899 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104901 | ECOTOMOGRAFO | CANON INC | CUS X100 G (XARIO 100G) | AEB20X2576 | PRINCIPALE | 104901 | ECO23 (104901) | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA PARTO | SALA TRAVAGLIO | PRINCIPALE | 104901 | ECO23 (104901) | DA FARE | 4901 | 2026-08-14 | POSITIVO | VSE ESEGUITO CON APP 104902, 104904 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 229,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,065 Cavo + Sistema: 0,166, | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 135.9 | 5.8 | SONDA ECOGRAFICA (BF) | 6.7 | SONDA ECOGRAFICA (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104902 | SONDA ECOGRAFICA | CANON INC | PVU 781 VTE | MAB2082734 | COMPONENTE | 104901 | ECO23 (104901) | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA PARTO | SALA TRAVAGLIO | COMPONENTE | 104901 | ECO23 (104901) | DA FARE | 4901 | 2026-08-14 | POSITIVO | VSE ESEGUITO CON APP PADRE | [12 empty] | Ω | [6 empty] | 5.8 | SONDA ECOGRAFICA (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104903 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP D898MD | 7237995 | COMPONENTE | 104901 | ECO23 (104901) | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA PARTO | SALA TRAVAGLIO | COMPONENTE | 104901 | ECO23 (104901) | DA FARE | 4903 | 2026-08-14 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 229,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,062 Cavo + Sistema: 0,132 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 66.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104904 | SONDA ECOGRAFICA | CANON INC | PVU 375 BT | 99C2492881 | COMPONENTE | 104901 | ECO23 (104901) | S.PIETRO | SALA PARTO | SALA PARTO | SALA TRAVAGLIO | COMPONENTE | 104901 | ECO23 (104901) | DA FARE | 4901 | 2026-08-14 | POSITIVO | VSE ESEGUITO CON APP PADRE | [12 empty] | Ω | [8 empty] | 6.7 | SONDA ECOGRAFICA (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104905 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | PM 10 N | MBP2407635 | SINGOLA | 104905 | 0 | S.PIETRO | S. G. ANTIDA | S. G. ANTIDA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104906 | ASPIRATORE FUMI CHIRURGICI | CONMED CORP | VISICLEAR VC 220 | 20400938 | SINGOLA | 104906 | 0 | S.PIETRO | 0 | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 4 | SINGOLA | 104906 | 0 | DA FARE | 4906 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 2301.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055 Cavo + Sistema: 0,121 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 44.4 | 2.1 | TUBO (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104907 | BISTURI AD ULTRASUONI | ETHICON ENDO SURGERY INC | GEN 11 | 1112420001 | SINGOLA | 104907 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 4 | SINGOLA | 104907 | 0 | DA FARE | 4907 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,074 Cavo + Sistema: 0,145 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 80.9 | 28.8 | BISTURI (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104908 | POMPA PERISTALTICA | CONMED CORP | CRYSTALVIEW PRO CV4000 | 20220162 | COMPONENTE | 104362 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104909 | POMPA PERISTALTICA | CONMED CORP | CRYSTALVIEW PRO CV4000 | 20230017 | COMPONENTE | 104539 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104920 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | TLV | GRUM-M Z3360 FLUIDYS | 958694 | SINGOLA | 104920 | 0 | S.PIETRO | 0 | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | BLOCCO OPERATORIO OSTERICO NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 104920 | 0 | DA FARE | 4920 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,8 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.087 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 9.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104921 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | TLV | GRUM-M Z3360 FLUIDYS | 958693 | SINGOLA | 104921 | 0 | S.PIETRO | 0 | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | BLOCCO OPERATORIO OSTERICO NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 104921 | 0 | DA FARE | 4921 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,8 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.089 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 8.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104922 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | TLV | GRUM-M Z3360 FLUIDYS | 958696 | SINGOLA | 104922 | 0 | S.PIETRO | 0 | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALA TRAVAGLIO - NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 104922 | 0 | DA FARE | 4922 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,8 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.079 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 8.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104923 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | TLV | GRUM-M Z3360 FLUIDYS | 958695 | SINGOLA | 104923 | 0 | S.PIETRO | 0 | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALA TRAVAGLIO - NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 104923 | 0 | DA FARE | 4923 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,8 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.091 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 9.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104924 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | TLV | GRUM-M Z3360 FLUIDYS | 958697 | SINGOLA | 104924 | 0 | S.PIETRO | 0 | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALA TRAVAGLIO - NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 104924 | 0 | DA FARE | 4924 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,8 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.088 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 9.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104925 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | TLV | GRUM-M Z3360 FLUIDYS | 958698 | SINGOLA | 104925 | 0 | S.PIETRO | 0 | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALA TRAVAGLIO - NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 104925 | 0 | DA FARE | 4925 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,8 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.084 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 8.9 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104926 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | TLV | GRUM-M Z3360 FLUIDYS | 958700 | SINGOLA | 104926 | 0 | S.PIETRO | 0 | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALA TRAVAGLIO - NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 104926 | 0 | DA FARE | 4926 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,8 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.091 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 6.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104927 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | TLV | GRUM-M Z3360 FLUIDYS | 958699 | SINGOLA | 104927 | 0 | S.PIETRO | 0 | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALA TRAVAGLIO - NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 104927 | 0 | DA FARE | 4927 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,5 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.121 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 15.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104928 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | TLV | GRUM-M Z3360 FLUIDYS | 959194 | SINGOLA | 104928 | 0 | S.PIETRO | 0 | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALA TRAVAGLIO - NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 104928 | 0 | DA FARE | 4928 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,5 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.118 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 16.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104929 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | TLV | GRUM-M Z3360 FLUIDYS | 959195 | SINGOLA | 104929 | 0 | S.PIETRO | 0 | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | BLOCCO OPERATORIO - NUOVA VERTICALE 4 PIANO | SINGOLA | 104929 | 0 | DA FARE | 4929 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 228,8 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.081 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 7.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104930 | TESTA LETTO, APPARECCHIO | TLV | GRUM-M Z3360 FLUIDYS | 959196 | SINGOLA | 104930 | 0 | S.PIETRO | 0 | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALA TRAVAGLIO - NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 104930 | 0 | DA FARE | 4930 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,5 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.117 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 14.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104931 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | BEDSIDE LIBRA | MBB2401293 | SINGOLA | 104931 | 0 | S.PIETRO | 0 | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | REPARTO DEGENZE - NUOVA VERTICALE 3 PIANO | SINGOLA | 104931 | 0 | DA FARE | 4931 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,090 Cavo + Sistema: 0,080 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 32.8 | 1.8 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104932 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | BEDSIDE LIBRA | MBB2401292 | SINGOLA | 104932 | 0 | S.PIETRO | 0 | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | REPARTO DEGENZE - NUOVA VERTICALE 1 PIANO | SINGOLA | 104932 | 0 | DA FARE | 4932 | 2026-08-19 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,088 Cavo + Sistema: 0,080 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 35.9 | 1.9 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104933 | LETTINO DA VISITA ELETTRIFICATO | GIVAS SRL | AV 4035 | 001251087 | SINGOLA | 104933 | 0 | S.PIETRO | 0 | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | SALA TRAVAGLIO - NUOVA VERTICALE | SINGOLA | 104933 | 0 | DA FARE | 4933 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,1 v | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.085 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 38.7 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104934 | LETTINO DA VISITA ELETTRIFICATO | SNELL HABITAT SPA | 40.41.20 | 36848 | SINGOLA | 104934 | 0 | S.PIETRO | 0 | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104935 | LETTINO DA VISITA ELETTRIFICATO | GIVAS SRL | AV 4035 | 001251084 | SINGOLA | 104935 | 0 | S.PIETRO | 0 | SALE TRAVAGLIO-NUOVA VERTICALE | BLOCCO OPERATORIO - NUOVA VERTICALE 4 PIANO | SINGOLA | 104935 | 0 | DA FARE | 4935 | 2026-08-18 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,1 v | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.074 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 32.5 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104936 | SONDA ECOGRAFICA | GE HEALTHCARE | C1 6 D | 521649YP4 | COMPONENTE | 103808 | ECO24 (103808) | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | COMPONENTE | 103808 | ECO24 (103808) | DA FARE | 3808 | 28/072026 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP PADRE | [12 empty] | Ω | [10 empty] | 8.4 | SONDA ECOGRAFICA (BF) |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104937 | EMOGLOBINA GLICOSILATA, APPARECCHIO PER | BIO-RAD LABORATORIES INC | VARIAN II | 16977 | PRINCIPALE | 104937 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 104937 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104938 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | BEDSIDE SPO2 PATIENT MONITORING SYSTEM | MBB2003133 | SINGOLA | 194938 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA PREPARAZIONE | SINGOLA | 104938 | 0 | DA FARE | 4938 | 2026-08-26 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,069 Cavo + Sistema: 0,134 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 40.3 | 2.1 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104939 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | BEDSIDE SPO2 PATIENT MONITORING SYSTEM | MBB2003134 | SINGOLA | 194938 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 104939 | 0 | DA FARE | 4939 | 2026-08-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 229.1 | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,055, Cavo + Sistema:0,143 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 3.6 | 5.5 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104940 | STAZIONE DI RICARICA BATTERIE | CONMED CORP | L 3000 | 20241113015 | PRINCIPALE | 104940 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | PRINCIPALE | 104940 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104941 | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | BAXTER HEALTHCARE CORP | PRISMAX | PX200536 | PRINCIPALE | 104941 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | PRINCIPALE | 104941 | 0 | DA FARE | 4941 | 2026-06-25 | POSITIVO | VSE ESEGUITO CON APP 4942 | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,090 Cavo + Sistema: 0,114 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 36.5 | 3.9 | CIRCUITO EXTRACORPOREO (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104942 | RISCALDATORE SANGUIGNO | BAXTER HEALTHCARE CORP | THERMAX | 105002 | COMPONENTE | 104941 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | COMPONENTE | 104941 | 0 | DA FARE | 4941 | 2026-06-25 |  | VSE ESEGUITO CON APP PADRE | [12 empty] | Ω
104943 | CONGELATORE DA LABORATORIO | FRIMED SRL | CV 3 | CO2084FMK0925 | SINGOLA | 104943 | 0 | S.PIETRO | FARMACIA | FARMACIA | FARMACIA | SINGOLA | 104943 | 0 | DA FARE | 4943 | 2026-08-27 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,7 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,072 Cavo + Sistema: 0,118 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 159.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104949 | VAPORIZZATORE | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | VAPOR SEVORANE 2000 | ASKE 0385 | COMPONENTE | 101175 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | COMPONENTE | 101175 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104951 | CHIRURGIA OSTEO-IMPLANTARE AD ULTRASUONI, APPARECCHIO PER | ESACROM | SURGYSONIC MOTO G | 2501 001 001 | SINGOLA | 104951 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SALA OP. PAMPURI | SINGOLA | 104951 | 0 | DA FARE | 4951 | 2026-07-24 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 231,8 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,065 Cavo + Sistema: 0,140 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 87.8 | 1.2 | MANIPOLO (B) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104952 | ANALIZZATORE/PROGRAMMATORE PER CARDIOSTIMOLATORI | ST JUDE MEDICAL INC | 3650 MERLIN | 12054274 | SINGOLA | 104952 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | 4952 | 2026-09-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | Ω
104953 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | PM 10 N | MBP2417068 | SINGOLA | 104953 | 0 | S.PIETRO | UFFICIO TECNICO | S. R. PAMPURI (DAY HOSPITAL) | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104954 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | PM 10 N | MBP2417069 | SINGOLA | 104954 | 0 | S.PIETRO | UFFICIO TECNICO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104955 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | HUGEMED | MS 8 | MS241211710730 | SINGOLA | 104955 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO MAGAZZINO | SINGOLA | 104955 | 0 | DA FARE | 4955 | 2026-08-25 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230.1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,061 Cavo + Sistema: 0,131 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 78.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104957 | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | ZEISS CARL | AXIOIMAGER Z2 | 3534001863 | PRINCIPALE | 104957 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | PRINCIPALE | 104957 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104958 | LAMPADA A FLUORESCENZA | ZEISS CARL | HXP | 185241 | COMPONENTE | 104957 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | COMPONENTE | 104957 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104959 | PERSONAL COMPUTER | DELL COMPUTER CORP | PRECISION 3680 | GRKNV64 | COMPONENTE | 104957 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | COMPONENTE | 104957 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104960 | MONITOR PER PERSONAL COMPUTER | DELL COMPUTER CORP | P 2417 H | CN 07MTO1 QDC00 8CR 22RU A12 | COMPONENTE | 104957 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | COMPONENTE | 104957 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104961 | MONITOR PER PERSONAL COMPUTER | DELL COMPUTER CORP | P 2417 H | CN 07MTO1 QDC00 8CS 3GVU A12 | COMPONENTE | 104957 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | COMPONENTE | 104957 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104963 | ANALIZZATORE/PROGRAMMATORE PER CARDIOSTIMOLATORI | MEDTRONIC ITALIA SPA | 24970 A CARELINK | SPM023883A | PRINCIPALE | 104963 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104964 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 1500 | 94272 | SINGOLA | 104904 | 0 | S.PIETRO | FARMACIA | FARMACIA | FARMACIA | SINGOLA | 104964 | 0 | DA FARE | 4964 | 2026-08-27 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.254 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 72.6 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104965 | AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE | ELITECH GROUP SPA | ELITE BEGENIUS | 2412505E0287C | PRINCIPALE | 104965 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | SINGOLA | 104937 | 0 | DA FARE | 4965 | 2026-07-14 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 228,2 V | Sistema installato permanentemente (valori ammessi < 0.3 Ω) | 0.094 | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 66.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104966 | PERSONAL COMPUTER | DELL COMPUTER CORP | OPTIPLEX 7060 | 58H8LV2 | COMPONENTE | 104957 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | COMPONENTE | 104957 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104968 | VAPORIZZATORE | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | D VAPOR | ASJD 0163 | SINGOLA | 104968 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | COMPONENTE | 103064 | 0 | DA FARE | 4698 | 2026-09-11 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 230,5 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo:0,074 Cavo + Sistema:0,158 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 44.2 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104969 | VAPORIZZATORE | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | D VAPOR | ASMF 0251 | SINGOLA | 104969 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104970 | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | BAXTER HEALTHCARE CORP | PRISMAX | 102046 | PRINCIPALE | 104970 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | PRINCIPALE | 104970 | 0 | DA FARE | 4970 | 2026-07-30 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 230,2 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,088 Cavo + Sistema: 0,168 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 144.4 | 7.2 | CIRCUITO EXTRACORPOREO (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104971 | RISCALDATORE SANGUIGNO | BAXTER HEALTHCARE CORP | THERMAX | 107626 | COMPONENTE | 104970 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | UTIC | COMPONENTE | 104970 | 0 | DA FARE | 4971 | 2026-07-30 | POSITIVO | VSE ESEGUITO CON APP PADRE | [12 empty] | Ω
104972 | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | BAXTER HEALTHCARE CORP | PRISMAX | 107060 | PRINCIPALE | 104972 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | PRINCIPALE | 104972 | 0 | DA FARE | 4972 | 2026-06-25 | POSITIVO | VSE ESEGUITO CON APP 4973 | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,087 Cavo + Sistema: 0,109 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 38.4 | 4.1 | CIRCUITO EXTRACORPOREO (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104973 | RISCALDATORE SANGUIGNO | BAXTER HEALTHCARE CORP | THERMAX | 104264 | COMPONENTE | 104972 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | COMPONENTE | 104972 | 0 | DA FARE | 4972 | 2026-06-25 |  | VSE ESEGUITO CON APP PADRE | [12 empty] | Ω
104974 | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | BAXTER HEALTHCARE CORP | PRISMAX | 107061 | PRINCIPALE | 104974 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | PRINCIPALE | 104974 | 0 | DA FARE | 4974 | 2026-06-24 | POSITIVO | VSE ESEGUITO CON APP 4975 | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,088 Cavo + Sistema: 0,110 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 35.4 | 4.5 | CIRCUITO EXTRACORPOREO (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104975 | RISCALDATORE SANGUIGNO | BAXTER HEALTHCARE CORP | THERMAX | 109038 | COMPONENTE | 104974 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | COMPONENTE | 104974 | 0 | DA FARE | 4974 | 2026-06-25 |  | VSE ESEGUITO CON APP PADRE | [12 empty] | Ω
104976 | REGISTRATORE HOLTER DELLA PRESSIONE SANGUIGNA | CARDIOLINE | WALK 200 B (REF. 87018307) | AAEH62 | COMPONENTE | 104596 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | COMPONENTE | 104596 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104977 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | FRIMED SRL | AF 140 VT | FF1739FMK0625 | SINGOLA | 104977 | 0 | S.PIETRO | FARMACIA | FARMACIA | FARMACIA | SINGOLA | 104977 | 0 | DA FARE | 4977 | 2026-08-27 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | N.A. | 230,5 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.274 | Ω | OVER | OVER | N.A. | N.A. | N.A. | 79.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
104978 | ANALIZZATORE/PROGRAMMATORE PER CARDIOSTIMOLATORI | MEDTRONIC ITALIA SPA | 24970 A CARELINK | SPM032937A | PRINCIPALE | 104978 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
104979 | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | STORZ KARL GMBH & CO KG | IMAGE 1 S 4U CONNECT TC 201 | NK921369-P | COMPONENTE | 104577 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
105082 | TERMOSALDATRICE | GANDUS SALDATRICI SRL | MINIRO' H NET EVO | 2753 | SINGOLA | 105082 | 0 | S.PIETRO | TIN | TIN | UTIN | SINGOLA | 105082 | 0 | DA FARE | 5082 | 2026-04-08 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,4 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,056 Cavo + Sistema: 0,108 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 355 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
2006030 | URETERONEFROSCOPIO | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | NR | 417782 | SINGOLA | 2006030 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2006030 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2007001 | TRAPANO ORTOPEDICO | STRYKER CORP | MAN.DRILL/REAM. ROT.SYS.6 6295 | 0707901293 | COMPONENTE | 101631 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | COMPONENTE | 101631 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2007002 | SEGA PER ORTOPEDIA | STRYKER CORP | SEGA SAG.SYS.6 6298 | 0707503743 | COMPONENTE | 101631 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | COMPONENTE | 101631 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2007003 | MANIPOLO MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA | STRYKER CORP | CORE UNIV.DRIVER+M.FIL. 5400-99 | 0707820283 | COMPONENTE | 101631 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | COMPONENTE | 101631 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2007004 | SEGA PER ORTOPEDIA | STRYKER CORP | SEGA RECIPRO. SIS. 6 6296 | 0708901753 | COMPONENTE | 101632 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | COMPONENTE | 101632 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2007005 | TRAPANO ORTOPEDICO | STRYKER CORP | MAN.DRILL/REAM. ROT.SYS.6 6295 | 0708701383 | COMPONENTE | 101632 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | COMPONENTE | 101632 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2007006 | SEGA PER ORTOPEDIA | STRYKER CORP | SEGA SAG.SYS.6 6298 | 0707503703 | COMPONENTE | 101632 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | COMPONENTE | 101632 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2008018 | TELECAMERA | STRYKER CORP | TEST. TELECAMERA 3CCD 1188 | 08D019574 | COMPONENTE | 100064 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 1 | COMPONENTE | 100064 | 0 | DA FARE | 8018 | 2026-08-26 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP PADRE | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | Ω
2008019 | OTTICA RIGIDA | STRYKER CORP | 0° 10 MM | 528541 | SINGOLA | 101748 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 101748 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2009007 | SEGA PER ORTOPEDIA | STRYKER CORP | SEGA SAGIT. SYS.6 COD. 6208 | 0834503363 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2009008 | TRAPANO ORTOPEDICO | STRYKER CORP | MANIPOLO DOPPIO GRILL SYST.6 COD 6205 | 0904207443 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2009009 | SEGA PER ORTOPEDIA | STRYKER CORP | SEGA SAGIT. SYS.6 COD. 6208 | 0920401433 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2009010 | TRAPANO ORTOPEDICO | STRYKER CORP | MANIPOLO DOPPIO GRILL SYST.6 COD 6205 | 0921509673 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2010003 | OTTICA RIGIDA | STRYKER CORP | 0° 10 MM | 653678 | SINGOLA | 2010003 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2010003 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2010005 | TELECAMERA | STRYKER CORP | TESTINA 1288HD | 10H055034 | COMPONENTE | 102097 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
2010007 | LAPAROSCOPIO OTTICA RIGIDA | STORZ KARL GMBH & CO KG | 26003 BA 30° 10 MM | 428590 | SINGOLA | 2010007 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2010007 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2012001 | OTTICA RIGIDA | STRYKER CORP | 30° 10 MM | 704819 | SINGOLA | 2012001 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2012001 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2012002 | LAPAROSCOPIO OTTICA RIGIDA | STORZ MEDICAL AG | 26048 BA 30° | 1798798 | SINGOLA | 2012002 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2012002 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2014002 | OTTICA RIGIDA | STRYKER CORP | 30° 10 MM | 914934 | SINGOLA | 2014002 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2014002 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2014003 | OTTICA RIGIDA | STRYKER CORP | 30° 10 MM | 920570 | SINGOLA | 2014003 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2014003 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2014005 | SONDA DOPPLER | ATYS MEDICAL | CW 4MHZ | 14-5197 | COMPONENTE | 102643 | 0 | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | COMPONENTE | 102643 | 0 | DA FARE | 2643 | 2026-08-11 | POSITIVO | VERIFICATO CON APP PADRE | [12 empty] | Ω | [14 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
2014006 | SONDA DOPPLER | ATYS MEDICAL | PW 2MHZ | 14-3375 | COMPONENTE | 102643 | 0 | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | COMPONENTE | 102643 | 0 | DA FARE | 2643 | 2026-08-11 | POSITIVO | VERIFICATO CON APP PADRE | [12 empty] | Ω | [14 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
2014007 | SONDA DOPPLER | ATYS MEDICAL | PW 2MHZ | 14-3401 | COMPONENTE | 102643 | 0 | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | COMPONENTE | 102643 | 0 | DA FARE | 2643 | 2026-08-11 | POSITIVO | VERIFICATO CON APP PADRE | [12 empty] | Ω | [6 empty] | 7.8 | DOPPLER (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
2014008 | SONDA DOPPLER | ATYS MEDICAL | PW 2MHZ | 14-3385 | COMPONENTE | 102643 | 0 | S.PIETRO | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | AMB. NEUROLOGIA | COMPONENTE | 102643 | 0 | DA FARE | 2643 | 2026-08-11 | POSITIVO | VERIFICATO CON APP PADRE | [12 empty] | Ω | [6 empty] | 7.2 | DOPPLER (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
2014009 | OTTICA RIGIDA | STRYKER CORP | 30° 10 MM | 970142 | SINGOLA | 2014009 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2014009 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2014010 | OTTICA RIGIDA | STRYKER CORP | 30° 10 MM | 970671 | SINGOLA | 2014010 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2014010 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2014012 | OTTICA RIGIDA | STRYKER CORP | 30° 5 MM | 980461 | SINGOLA | 2014012 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2014012 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2015001 | ISTEROSCOPIO OTTICA RIGIDA | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | A 22001 A 12° 4 MM | 680198 | SINGOLA | 2015001 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2015001 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2015002 | URETERONEFROSCOPIO | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | WA 29040 B | 667609 | SINGOLA | 2015002 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2015002 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2015003 | TRAPANO DA DENTISTA | W & H DENTALWERK BURMOOS GESMBH | NR | 11316 | SINGOLA | 2015003 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | SINGOLA | 2015003 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2015004 | TRAPANO DA DENTISTA | W & H DENTALWERK BURMOOS GESMBH | NR | 10029 | SINGOLA | 2015004 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | SINGOLA | 2015004 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2016001 | ISTEROSCOPIO OTTICA RIGIDA | STRYKER CORP | OTTICA ISTERO 2,9 MM 0° COD. 0502729000 | 1084446 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | OSTETRICIA/GINECOLOGIA | OSTETRICIA/GINECOLOGIA | OSTETRICIA/GINECOLOGIA | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2016002 | ISTEROSCOPIO OTTICA RIGIDA | STRYKER CORP | OTTICA ISTERO 2,9 MM 0° COD. 0502729000 | 1084435 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | OSTETRICIA/GINECOLOGIA | OSTETRICIA/GINECOLOGIA | OSTETRICIA/GINECOLOGIA | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2016003 | OTTICA RIGIDA | STRYKER CORP | 30° 10 MM | 1088339 | SINGOLA | 2016003 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2016003 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2016004 | LAPAROSCOPIO OTTICA RIGIDA | STORZ KARL GMBH & CO KG | 26003 BCA 30° 10 MM | 1000ET | SINGOLA | 16/04 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2016004 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2016005 | TELECAMERA | STRYKER CORP | TEST. TELECAMERA 3CCD 1188 | 11E054474 | COMPONENTE | 100064 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | SALA OPERATORIA PAMPURI | BLOCCO OPERATORIO SALA 1 | COMPONENTE | 100064 | 0 | DA FARE | 6005 | 2026-08-26 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP PADRE | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | Ω
2017001 | ISTEROSCOPIO OTTICA RIGIDA | STORZ KARL GMBH & CO KG | 27020 BH 0° 2,9 MM | LOT IL 0137 | SINGOLA | 2017001 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2017001 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2017004 | CISTOSCOPIO OTTICA RIGIDA | STORZ KARL GMBH & CO KG | 27005 AA 0° 4 MM | 586370 | SINGOLA | 2017004 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2017004 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2017005 | ISTEROSCOPIO OTTICA RIGIDA | STORZ KARL GMBH & CO KG | 27005 BA 30° 4MM | 242854 | SINGOLA | 2017005 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2017005 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2017006 | LAPAROSCOPIO OTTICA RIGIDA | STORZ KARL GMBH & CO KG | 0° 5MM | 510359 | SINGOLA | 2017006 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2017006 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2017007 | LAPAROSCOPIO OTTICA RIGIDA | STORZ KARL GMBH & CO KG | 26046 BA 30° 5 MM | 2221392T | SINGOLA | 2017007 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2017007 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2017009 | LAPAROSCOPIO OTTICA RIGIDA | STORZ KARL GMBH & CO KG | 26003 AA 0° 10 MM | 377959 | SINGOLA | 2017009 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2017009 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2017010 | ISTEROSCOPIO OTTICA RIGIDA | STORZ KARL GMBH & CO KG | 27005 FA 12° 4 MM | 541387 | SINGOLA | 2017010 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2017010 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2017011 | ISTEROSCOPIO OTTICA RIGIDA | STORZ KARL GMBH & CO KG | 27005 BA 30° 4MM | 2133660T | SINGOLA | 2017011 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2017011 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2017012 | ISTEROSCOPIO OTTICA RIGIDA | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | A 22001 A 12° 4 MM | 612169 | SINGOLA | 2017012 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2017012 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2017013 | ISTEROSCOPIO OTTICA RIGIDA | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | A 22001 A 12° 4 MM | NR | SINGOLA | 2017013 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2017013 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2017014 | URETERONEFROSCOPIO | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | WA 29040 B | 609499 | SINGOLA | 2017014 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2017014 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2017015 | CISTOSCOPIO OTTICA RIGIDA | STORZ KARL GMBH & CO KG | 27005 CA 70° 4 MM | 151867B | SINGOLA | 2017015 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2017015 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2017016 | CISTOSCOPIO OTTICA RIGIDA | STORZ KARL GMBH & CO KG | 27005 AA 0° 4 MM | 923186S | SINGOLA | 2017016 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2017016 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2017017 | ISTEROSCOPIO OTTICA RIGIDA | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | A 22001 A 12° 4 MM | 613632 | SINGOLA | 2017017 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2017017 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2017018 | ISTEROSCOPIO OTTICA RIGIDA | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | A 22001 A 12° 4 MM | 613483 | SINGOLA | 2017018 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2017018 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2017020 | ISTEROSCOPIO OTTICA RIGIDA | STORZ KARL GMBH & CO KG | 26120 BA 30° 2,9 MM | 1893610 | SINGOLA | 2017020 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2017020 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2017021 | ISTEROSCOPIO OTTICA RIGIDA | STORZ KARL GMBH & CO KG | 26120 BA 30° 2,9 MM | 140385 | SINGOLA | 2017021 | 0 | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | SINGOLA | 2017021 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2018001 | RESECTOSCOPIO | WOLF RICHARD GMBH | 8654 422 | 5000384317 | SINGOLA | 2018001 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2018001 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2018003 | URETERONEFROSCOPIO | STORZ KARL GMBH & CO KG | 27000 LK | 1000C4 | COMPONENTE | 103639 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | COMPONENTE | 103639 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2018004 | GRUPPO DI CONTINUITA' | NR | NR | 792741005 | SINGOLA | 2018004 | 0 | S.PIETRO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | EMODINAMICA | SINGOLA | 2018004 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2018008 | GRUPPO DI CONTINUITA' | NR | NR | 2381430001 | SINGOLA | 2018008 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | SINGOLA | 2018008 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2018009 | GRUPPO DI CONTINUITA' | EMERSON NETWORK POWER | GXT3-10000T230 | 1436002537BW243 | SINGOLA | 2018009 | 0 | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2018012 | GRUPPO DI CONTINUITA' | NR | NR | 26413801 | SINGOLA | 2018012 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 2018012 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2018014 | GRUPPO DI CONTINUITA' | NR | NR | 1GE120 | SINGOLA | 2018014 | 0 | S.PIETRO | FARMACIA | FARMACIA | FARMACIA | SINGOLA | 2018014 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2018016 | GRUPPO DI CONTINUITA' | NR | NR | 3731720001 | SINGOLA | 2018016 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | SINGOLA | 2018016 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2018017 | GRUPPO DI CONTINUITA' | NR | NR | 2815050001 | SINGOLA | 2018017 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA ORL | SALA OPERATORIA ORL | SALA OPERATORIA ORL | SINGOLA | 2018017 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2018018 | GRUPPO DI CONTINUITA' | NR | NR | 34901702 | SINGOLA | 2018018 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2018018 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2018028 | GRUPPO DI CONTINUITA' | NR | NR | 015432159010027 | SINGOLA | 2018028 | 0 | S.PIETRO | RADIOTERAPIA | RADIOTERAPIA | RADIOTERAPIA | SINGOLA | 2018028 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2018030 | RESECTOSCOPIO | WOLF RICHARD GMBH | 8654 431 | 1100474165 | SINGOLA | 2018030 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2018030 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2018031 | RESECTOSCOPIO | WOLF RICHARD GMBH | 8654 431 | 1100474166 | SINGOLA | 2018031 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2018031 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2019001 | LAPAROSCOPIO OTTICA RIGIDA | STORZ KARL GMBH & CO KG | 26007 BA 30° 3,3 MM | 1001NV | SINGOLA | 2019001 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2019001 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2019003 | TRAPANO ORTOPEDICO | STRYKER CORP | DUAL TRIGGER SYSTEM 8 8205 | 1917701473 | SINGOLA | 2019003 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | SINGOLA | 2019003 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2019004 | TRAPANO ORTOPEDICO | STRYKER CORP | DUAL TRIGGER SYSTEM 8 8205 | 1917701423 | SINGOLA | 2019004 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | SINGOLA | 2019004 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2019005 | SEGA PER ORTOPEDIA | STRYKER CORP | RECI PRO SYSTEM 8 8206 | 1915817613 | SINGOLA | 2019005 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | SINGOLA | 2019005 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2019006 | SEGA PER ORTOPEDIA | STRYKER CORP | RECI PRO SYSTEM 8 8206 | 1915817793 | SINGOLA | 2019006 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | SINGOLA | 2019006 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2019007 | SEGA PER ORTOPEDIA | STRYKER CORP | SAGITTAL SYSTEM 8 8208 | 1916507563 | SINGOLA | 2019007 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | SINGOLA | 2019007 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2019008 | SEGA PER ORTOPEDIA | STRYKER CORP | SAGITTAL SYSTEM 8 8208 | 1917812793 | SINGOLA | 2019008 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | SINGOLA | 2019008 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2019009 | MANIPOLO MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA | STRYKER CORP | CORDLESS DRIVER SYSTEM 8 4505 | 1915513513 | SINGOLA | 2019009 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | SINGOLA | 2019009 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2019010 | MANIPOLO MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA | STRYKER CORP | CORDLESS DRIVER SYSTEM 8 4505 | 1916929043 | SINGOLA | 2019010 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | SINGOLA | 2019010 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2019011 | ISTERORESETTOSCOPIO | TONTARRA MEDIZINTECHNIK GMBH | GUBBINI | 1334800 | PRINCIPALE | 2019011 | 0 | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | PRINCIPALE | 2019011 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2019013 | MONITORAGGIO DELL'ARIA, APPARECCHIO PER | LANZONI SRL | VPPS 2000 (CAMPIONATORE DI POLLINI) | NR | SINGOLA | 2019013 | 0 | S.PIETRO | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
2019014 | ISTEROSCOPIO OTTICA RIGIDA | TONTARRA MEDIZINTECHNIK GMBH | HD +2 O° 2,9MM | 1334800 | COMPONENTE | 2019011 | 0 | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | COMPONENTE | 2019011 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2019015 | ARTROSCOPIO OTTICA RIGIDA | SMITH & NEPHEW PLC | 3894 4 MM 30 GRADI | QH834921 | SINGOLA | 2019015 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | SINGOLA | 2019015 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2020001 | FONOMETRO | SOUNDEAR | 3 300 | NR | SINGOLA | 2020001 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 2020001 | 0 | DA FARE | 2020001 | 2026-05-06 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 228,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 1.8 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
2020002 | FONOMETRO | SOUNDEAR | 3 300 | NR | SINGOLA | 2020002 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 2020002 | 0 | DA FARE | 2020002 | 2026-05-06 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | B | 228,4 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | N.A. | Ω | N.A. | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 2.1 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
2020003 | PEDALE | CANON INC | UZFS A500A FOOTSWITCH | MAB18Y3538 | COMPONENTE | 104008 | ECO15 (104008) | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | COMPONENTE | 104008 | ECO15 (104008) | DA FARE | 2020003 | 2026-04-30 | POSITIVO | VERIFICATO CON APP PADRE | [12 empty] | Ω | [14 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
2020004 | PEDALE | CANON INC | UZFS A500A FOOTSWITCH | MAB18Y3540 | COMPONENTE | 103076 | ECO11 (103076) | S.PIETRO | AMB. PEDIATRIA | AMB. PEDIATRIA | AMB. PEDIATRIA | COMPONENTE | 103076 | ECO11 (103076) | DA FARE | 2020004 | 2026-09-01 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP. PADRE | [12 empty] | Ω
2020005 | ISTEROSCOPIO OTTICA RIGIDA | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | A 22001 A 12° 4 MM | 26112018 | SINGOLA | 2020005 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2020005 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2020006 | ISTEROSCOPIO OTTICA RIGIDA | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | A 22001 A 12° 4 MM | 14J | SINGOLA | 2020006 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2020006 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2020007 | LAMPADA FRONTALE | KAWE KIRCHNER & WILHELM GMBH & CO | HIGHLIGHT LED H-800 | B191108 | SINGOLA | 2020007 | 0 | S.PIETRO | AMB. ORL | AMB. ORL | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
2020008 | TAVOLO PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO | GENERAL MEDICAL MERATE SPA | MBAEP- BARELLA INCLINABILE | 518 | COMPONENTE | 104059 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 104059 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2020009 | ISTEROSCOPIO OTTICA RIGIDA | STORZ KARL GMBH & CO KG | 27005 FA 12° 4 MM | 120GAC | SINGOLA | 2020009 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2020009 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2021002 | LASER CHIRURGICO | QUANTA SYSTEM SPA | LITHO 35 | LHT0322 0219 | SINGOLA | 2021002 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
2021004 | OSSIDO NITRICO, EROGATORE DI | BEDFONT SCIENTIFIC LTD | NOXBOX | NI 101358 | SINGOLA | 2021004 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
2021005 | SISTEMA ANTIDECUBITO | TERMOLETTO ITALIANA SAS | AIR SYSTEM PRO 5000 | 0818982 | SINGOLA | 2021005 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
2021006 | SISTEMA ANTIDECUBITO | TERMOLETTO ITALIANA SAS | AIR SYSTEM PRO 5000 | 06191572 | SINGOLA | 2021006 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
2021007 | SISTEMA ANTIDECUBITO | TERMOLETTO ITALIANA SAS | AIR SYSTEM PRO 5000 | 0518811 | SINGOLA | 2021007 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
2021009 | TELECAMERA | NR | FONTE PER TELECAMERA MOD SL PAL 202120 20 | Q22952 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 2021009 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2021010 | SISTEMA ANTIDECUBITO | TERMOLETTO ITALIANA SAS | AIR SYSTEM PRO 5000 | 09191825 | SINGOLA | 2021010 | 0 | S.PIETRO | UTIC | UTIC | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
2021011 | TELECAMERA | STERN WEBER CEFLA SCRL | MYRAY C-U2 | C210378 | SINGOLA | 2021011 | 0 | S.PIETRO | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOSTOMATOLOGIA | SINGOLA | 2021011 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2021016 | TRAPANO ORTOPEDICO | STRYKER CORP | SYSTEM 8 8205 | 2104910993 | SINGOLA | 2021016 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | SINGOLA | 2021016 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2021017 | TRAPANO ORTOPEDICO | STRYKER CORP | SYSTEM 8 8205 | 2105504493 | SINGOLA | 2021017 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | SINGOLA | 2021017 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2021018 | SEGA PER ORTOPEDIA | STRYKER CORP | SYSTEM 8 8206 | 2036402643 | SINGOLA | 2021018 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | SINGOLA | 2021018 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2021019 | SEGA PER ORTOPEDIA | STRYKER CORP | SYSTEM 8 8206 | 1933038873 | SINGOLA | 2021019 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | SINGOLA | 2021019 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2021021 | SEGA PER ORTOPEDIA | STRYKER CORP | SYSTEM 8 8208 | 2109017163 | SINGOLA | 2021021 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | SINGOLA | 2021021 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2021030 | MANIPOLO | DEKA M.E.L.A. SRL GRUPPO EL EN | HISCAN DOT IB | HB1C2905B | COMPONENTE | 104221 | 0 | S.PIETRO | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | COMPONENTE | 104221 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2021031 | MANIPOLO | DEKA M.E.L.A. SRL GRUPPO EL EN | LILAC (FT) | 2JUA1C2802F | COMPONENTE | 104222 | 0 | S.PIETRO | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | COMPONENTE | 104222 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2021032 | MANIPOLO | DEKA M.E.L.A. SRL GRUPPO EL EN | INSIGHT (LASER) | 2PP1C3001A | COMPONENTE | 104222 | 0 | S.PIETRO | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | COMPONENTE | 104222 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2021033 | MANIPOLO | DEKA M.E.L.A. SRL GRUPPO EL EN | LAZUR (FT) | 2J8A1C2802H | COMPONENTE | 104222 | 0 | S.PIETRO | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | COMPONENTE | 104222 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2021034 | MANIPOLO | DEKA M.E.L.A. SRL GRUPPO EL EN | GENUS AX (FT) | 2JUA1C2801P | COMPONENTE | 104222 | 0 | S.PIETRO | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | AMB. DERMATOLOGIA | COMPONENTE | 104222 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2021035 | LAPAROSCOPIO OTTICA RIGIDA | STORZ KARL GMBH & CO KG | 26003 BA 30° 10 MM | 1397332 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2021036 | DOSIMETRO | VACUTEC MEDTECHNIK GMBH | VACUDAP BLUETOOTH | 2104069 | PRINCIPALE | 2021036 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | PRINCIPALE | 2021036 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2021037 | PERSONAL COMPUTER | HEWLETT PACKARD CO | NR | 5CG1036D5Y | COMPONENTE | 2021036 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | COMPONENTE | 2021036 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2021039 | PERSONAL COMPUTER | HEWLETT PACKARD CO | NR | 5CG1073G17 | COMPONENTE | 2021038 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 2021038 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2021041 | PERSONAL COMPUTER | HEWLETT PACKARD CO | NR | 5CG1036GFW | COMPONENTE | 2021040 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | COMPONENTE | 2021040 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2021043 | PERSONAL COMPUTER | HEWLETT PACKARD CO | NR | 5CG1073DHQ | COMPONENTE | 2021042 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | COMPONENTE | 2021042 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2021044 | DOSIMETRO | VACUTEC MEDTECHNIK GMBH | VACUDAP OEM | 2104995 | PRINCIPALE | 2021044 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | PRINCIPALE | 2021044 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2021046 | DOSIMETRO | VACUTEC MEDTECHNIK GMBH | VACUDAP BLUETOOTH | 2105373 | PRINCIPALE | 2021046 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | PRINCIPALE | 2021046 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2021047 | PERSONAL COMPUTER | HEWLETT PACKARD CO | NR | 5CG1036CMX | COMPONENTE | 2021046 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | COMPONENTE | 2021046 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2021048 | DOSIMETRO | VACUTEC MEDTECHNIK GMBH | VACUDAP BLUETOOTH | 2105374 | PRINCIPALE | 2021048 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | PRINCIPALE | 2021048 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2021049 | PERSONAL COMPUTER | HEWLETT PACKARD CO | NR | 5CG1073G2C | COMPONENTE | 2021048 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | COMPONENTE | 2021048 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2021050 | DOSIMETRO | VACUTEC MEDTECHNIK GMBH | VACUDAP BLUETOOTH | 2105375 | PRINCIPALE | 2021050 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | PRINCIPALE | 2021050 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2021051 | PERSONAL COMPUTER | HEWLETT PACKARD CO | NR | 5CG1036FJ2 | COMPONENTE | 2021050 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | COMPONENTE | 2021050 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2021053 | SISTEMA ANTIDECUBITO | TERMOLETTO ITALIANA SAS | AIR SYSTEM PRO 5000 | 03191416 | SINGOLA | 2021053 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
2021054 | STIMOLATORE NEUROLOGICO | VYGON ITALIA | PLEXYGON | 0721PC206 | SINGOLA | 2021054 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
2021055 | STIMOLATORE NEUROLOGICO | VYGON ITALIA | PLEXYGON | 1940PC072 | SINGOLA | 2021055 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | LAB.A.T. S.I.C. | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2021056 | STIMOLATORE NEUROLOGICO | VYGON ITALIA | PLEXYGON | 0614PC056 | SINGOLA | 2021056 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
2021058 | LAMPADA FRONTALE | STORZ KARL GMBH & CO KG | KS 70 LED | Y001 | SINGOLA | 2021058 | 0 | S.PIETRO | PRONTO SOCCORSO | PRONTO SOCCORSO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
2021059 | ISTEROSCOPIO OTTICA RIGIDA | STORZ KARL GMBH & CO KG | 26120 BA 30° 2,9 MM | 12181L | SINGOLA | 2021059 | 0 | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | SINGOLA | 2021059 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2022001 | ARTROSCOPIO OTTICA RIGIDA | SMITH & NEPHEW PLC | 3894 30° 4 MM | QH834924 | SINGOLA | 2022001 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | SINGOLA | 2022001 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2022002 | TELECAMERA | AXIS-SHIELD ASA | M 1065 L | B8A44F297431 | COMPONENTE | 104318 | 0 | S.PIETRO | UTIN | UTIN | UTIN | SINGOLA | 2024027 | 0 | DA FARE | 2024027 |  | POSITIVO | VERIFICATO CON APP PADRE | [12 empty] | Ω
2022003 | DOSIMETRIA PER ACCELERATORE LINEARE, SISTEMA PER | FLUKE BIOMEDICAL CORP VICTOREEN | 7200 DOUBLE CHECK | 568 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | SINGOLA | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2022004 | TERMOMETRO | COOPER ATKINS | TM99A | 397898 | SINGOLA | 2022004 | 0 | S.PIETRO | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | SINGOLA | 2022004 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2022005 | DOSIMETRO | IBA SCANDITRONIX WELLHOFER GMBH | PPC 05 (CAMERA A PIASTRE PARALLELE) | 86 | SINGOLA | 2022005 | 0 | S.PIETRO | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | SINGOLA | 2022005 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2022006 | DOSIMETRO | IBA SCANDITRONIX WELLHOFER GMBH | PPC 40 (CAMERA A PIASTRE PARALLELE) | 312 | SINGOLA | 2022006 | 0 | S.PIETRO | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | SINGOLA | 2022006 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2022007 | DOSIMETRO | IBA SCANDITRONIX WELLHOFER GMBH | CC 25 (CAMERA COMPATTA CILINDRICA) | 3618 | SINGOLA | 2022007 | 0 | S.PIETRO | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | SINGOLA | 2022007 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2022008 | DOSIMETRO | IBA SCANDITRONIX WELLHOFER GMBH | CC 08 (CAMERA COMPATTA CILINDRICA) | 3855 | SINGOLA | 2022008 | 0 | S.PIETRO | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | SINGOLA | 2022008 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2022009 | DOSIMETRO | IBA SCANDITRONIX WELLHOFER GMBH | FC 65 P (CAMERA TIPO FARMER) | 1670 | SINGOLA | 2022009 | 0 | S.PIETRO | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | SINGOLA | 2022009 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2022010 | DOSIMETRO | IBA SCANDITRONIX WELLHOFER GMBH | IC 10 (CAMERA A IONIZZAZIONE) | 2177 | SINGOLA | 2022010 | 0 | S.PIETRO | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | SINGOLA | 2022010 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2022011 | DOSIMETRO | IBA SCANDITRONIX WELLHOFER GMBH | IC 10 (CAMERA A IONIZZAZIONE) | 2192 | SINGOLA | 2022011 | 0 | S.PIETRO | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | SINGOLA | 2022011 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2022012 | DOSIMETRO | IBA DOSIMETRY GMBH | RFD 34 (DIODO) | DEB-0223973 | SINGOLA | 2022012 | 0 | S.PIETRO | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | SINGOLA | 2022012 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2022013 | DOSIMETRO | IBA DOSIMETRY GMBH | SFD (DIODO) | DEB050-2665 | SINGOLA | 2022013 | 0 | S.PIETRO | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | SINGOLA | 2022013 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2022014 | DOSIMETRO | IBA DOSIMETRY GMBH | DOSE 1 (ELETTROMETRO) | 6826 | SINGOLA | 2022014 | 0 | S.PIETRO | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | SINGOLA | 2022014 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2022015 | FANTOCCIO PER TEST RX | GAMMEX RMI | NR | 800320-1142 | SINGOLA | 2022015 | 0 | S.PIETRO | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | SINGOLA | 2022015 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2022016 | DOSIMETRO | ASHLAND ADVANCED MATERIAL | GAFCHROMIC EBT 3 (FILM) | 12171802 | SINGOLA | 2022016 | 0 | S.PIETRO | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | SINGOLA | 2022016 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2022017 | DOSIMETRIA PER ACCELERATORE LINEARE, SISTEMA PER | ASHLAND ADVANCED MATERIAL | GAFCHROMIC RTQ A2 FILM | 2141901 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | SINGOLA | 2022017 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2022018 | DOSIMETRO | STANDARD IMAGING INC | A26 MR (CAMERA FARMER) | XMB190081 | SINGOLA | 2022018 | 0 | S.PIETRO | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | SINGOLA | 2022018 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2022019 | DOSIMETRO | STANDARD IMAGING INC | A12 MR (CAMERA A IONIZZAZIONE) | XME192050 | SINGOLA | 2022019 | 0 | S.PIETRO | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | SINGOLA | 2022019 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2022020 | DOSIMETRO | STANDARD IMAGING INC | A28 MR (CAMERA A IONIZZAZIONE) | MC191573 | SINGOLA | 2022020 | 0 | S.PIETRO | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | SINGOLA | 2022020 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2022021 | DOSIMETRO | STANDARD IMAGING INC | A28 MR (CAMERA A IONIZZAZIONE) | MC191574 | SINGOLA | 2022021 | 0 | S.PIETRO | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | SINGOLA | 2022021 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2022022 | DOSIMETRO | STANDARD IMAGING INC | A28 MR (CAMERA A IONIZZAZIONE) | MC191575 | SINGOLA | 2022022 | 0 | S.PIETRO | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | SINGOLA | 2022022 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2022023 | DOSIMETRO | PTW PHYSIKALISCH TECHNISCHE WERKSTAETTEN DR PYCHLAU GMBH | TW 60023 (DIODO) | 151881 | SINGOLA | 2022023 | 0 | S.PIETRO | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | SINGOLA | 2022023 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2022024 | TERMOMETRO | CNMC | DBT 100 | 1905683 | SINGOLA | 2022024 | 0 | S.PIETRO | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | SINGOLA | 2022024 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2022025 | FANTOCCIO PER TEST RX | LAP GMBH | NR | MR TW 3-2019010 | SINGOLA | 2022025 | 0 | S.PIETRO | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | SINGOLA | 2022025 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2022026 | DOSIMETRO | IBA DOSIMETRY GMBH | DOSE 1 (ELETTROMETRO) | 27900 | SINGOLA | 2022026 | 0 | S.PIETRO | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | SINGOLA | 2022026 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2022027 | FANTOCCIO PER TEST RX | CIRS | NR | 193221525 | SINGOLA | 2022027 | 0 | S.PIETRO | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | SINGOLA | 2022027 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2022028 | FANTOCCIO PER TEST RX | FLUKE BIOMEDICAL CORP VICTOREEN | NR | 64020-001 | SINGOLA | 2022028 | 0 | S.PIETRO | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | SINGOLA | 2022028 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2022029 | FANTOCCIO PER TEST RX | FLUKE BIOMEDICAL CORP VICTOREEN | NR | 65358-007 | SINGOLA | 2022029 | 0 | S.PIETRO | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | SINGOLA | 2022029 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2022030 | DOSIMETRO | IBA SCANDITRONIX WELLHOFER GMBH | DC T10 LEMOSA (CAMERA A IONIZZAZIONE) | 231 | SINGOLA | 2022030 | 0 | S.PIETRO | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | SINGOLA | 2022030 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2022031 | FANTOCCIO PER TEST RX | LEEDS TEST OBJECTS | TOR CDR | 670 | SINGOLA | 2022031 | 0 | S.PIETRO | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | FISICA SANITARIA | SINGOLA | 2022031 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2022034 | ANALIZZATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE | ILLUMINA INC | NEXT SEQ 550 | NB551049 | SINGOLA | 2022034 | 0 | S.PIETRO | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | CENTRO GENETICA | SINGOLA | 2022034 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2022037 | TELECAMERA | CONMED CORP | TESTINA TELECAMERA 4K 3MOS EYECUP (AV41CHE) | 20210456 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
2022040 | MANIPOLO MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA | CONMED CORP | SHAVER D4240 | LAA17751 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2022041 | MANIPOLO MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA | CONMED CORP | SHAVER D4240 | LAA17746 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2022042 | PEDALIERA PER SISTEMA MOTORIZZATO PER CHIRURGIA | CONMED CORP | C9863 | 20210537 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
2022043 | PEDALIERA PER ELETTROBISTURI | CONMED CORP | AES FC | 2021122496 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
2022045 | CISTOSCOPIO OTTICA RIGIDA | STORZ KARL GMBH & CO KG | 27005 AA 0° 4 MM | 120XSG | SINGOLA | 2022045 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2022045 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2022046 | CISTOSCOPIO OTTICA RIGIDA | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | WA 2T 430 A 30° 4 MM | 816873 | SINGOLA | 2022046 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2022046 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2022047 | CISTOSCOPIO OTTICA RIGIDA | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | WA 2T 430 A 30° 4 MM | 816901 | SINGOLA | 2022047 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2022047 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2022048 | ARTROSCOPIO OTTICA RIGIDA | CONMED CORP | UHD4300,4MM 30° | 1763831 | SINGOLA | 202248 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | SINGOLA | 202248 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2022049 | CISTOSCOPIO OTTICA RIGIDA | STORZ KARL GMBH & CO KG | 26105 AA 0° 4 MM HOPKINS II | 1200NZ | SINGOLA | 2022049 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2022049 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2022053 | LAPAROSCOPIO OTTICA RIGIDA | STORZ KARL GMBH & CO KG | 26120 BA 30° 2,9 MM | 121BPJ | SINGOLA | 2022053 | 0 | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | SINGOLA | 2022053 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2023001 | ARTROSCOPIO OTTICA RIGIDA | CONMED CORP | HD4700 4MM 70° | 1252270 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | COMPONENTE | 2023001 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2023005 | TELECAMERA | CONMED CORP | TESTINA TELECAMERA 4K 3MOS EYECUP (AV41CHE) | 20220453 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
2023006 | MANIPOLO MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA | CONMED CORP | SHAVER D4240 | LAH19543 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2023007 | MANIPOLO MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA | CONMED CORP | SHAVER D4240 | LAA19539 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2023008 | TELECOMANDO | CONMED CORP | CV4040 | 20220140 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | COMPONENTE | 0 | 0 | DA FARE | 2023008 | 2026-09-11 | POSITIVO | VERIFICATO CON APP PADRE | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | Ω
2023009 | ARTROSCOPIO OTTICA RIGIDA | CONMED CORP | UHD4300 4mm 30° | 1784749 | 0 | 0 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | BLOCCO OPERATORIO NUOVO/ORT.VASC. | COMPONENTE | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2023012 | LAPAROSCOPIO OTTICA RIGIDA | STORZ KARL GMBH & CO KG | 26003 BA 30° 10 MM | 123T17 | SINGOLA | 2023012 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2023012 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2023013 | RINOSCOPIO OTTICA RIGIDA | STORZ KARL GMBH & CO KG | 7230 FA 45° 4 MM | 120A8X | SINGOLA | 2023013 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA ORL | SALA OPERATORIA ORL | SALA OPERATORIA ORL | SINGOLA | 2023013 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2023014 | RINOSCOPIO OTTICA RIGIDA | STORZ KARL GMBH & CO KG | 7230 AA 0° 4 MM | 121NNG | SINGOLA | 2023014 | 0 | S.PIETRO | SALA OPERATORIA ORL | SALA OPERATORIA ORL | SALA OPERATORIA ORL | SINGOLA | 2023014 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2023015 | SONDA CARDIOTOCOGRAFICA | EDAN INSTRUMENTS INC | SONDA FHR2 DOPPLER GIALLA 02.01.107705 | H20901320026 | COMPONENTE | 104555 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALE TRAVAGLIO NUOVE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
2023016 | SONDA CARDIOTOCOGRAFICA | EDAN INSTRUMENTS INC | SONDA FHR DOPPLER VIOLA 02.01.031528 | H20901310047 | COMPONENTE | 104555 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALE TRAVAGLIO NUOVE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
2023017 | SONDA CARDIOTOCOGRAFICA | EDAN INSTRUMENTS INC | SONDA TOCO BLU 02.01.210259 | H20901930030 | COMPONENTE | 104555 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALE TRAVAGLIO NUOVE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
2023018 | SONDA CARDIOTOCOGRAFICA | EDAN INSTRUMENTS INC | SONDA ULTRASUONI WIFI 02.01.214955 | H20A00060003 | COMPONENTE | 104555 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALE TRAVAGLIO NUOVE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
2023019 | SONDA CARDIOTOCOGRAFICA | EDAN INSTRUMENTS INC | SONDA ULTRASUONI WIFI 02.01.214955 | H20A00060019 | COMPONENTE | 104555 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO | SALA TRAVAGLIO | COMPONENTE | 104555 | 0 | DA FARE | 4555 | 2026-08-14 | POSITIVO | VERIFICATO CON APP PADRE | [12 empty] | Ω
2023020 | SONDA CARDIOTOCOGRAFICA | EDAN INSTRUMENTS INC | SONDA TOCO T WIFI 02.01.214956 | H20902160027 | COMPONENTE | 104555 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALE TRAVAGLIO NUOVE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
2023021 | SONDA CARDIOTOCOGRAFICA | EDAN INSTRUMENTS INC | SONDA FHR2 DOPPLER GIALLA 02.01.107705 | H20901320018 | COMPONENTE | 104554 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | COMPONENTE | 104554 | 0 | DA FARE | 2023021 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | BF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.1 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
2023022 | SONDA CARDIOTOCOGRAFICA | EDAN INSTRUMENTS INC | SONDA FHR DOPPLER VIOLA 02.01.031528 | H20901310016 | COMPONENTE | 104554 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | COMPONENTE | 104554 | 0 | DA FARE | 2023022 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | BF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.1 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
2023023 | SONDA CARDIOTOCOGRAFICA | EDAN INSTRUMENTS INC | SONDA TOCO BLU 02.01.210259 | H20901930036 | COMPONENTE | 104554 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | COMPONENTE | 104554 | 0 | DA FARE | 2023023 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | BF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.3 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
2023024 | SONDA CARDIOTOCOGRAFICA | EDAN INSTRUMENTS INC | SONDA ULTRASUONI WIFI 02.01.214955 | H20A00060018 | COMPONENTE | 104554 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | COMPONENTE | 104554 | 0 | DA FARE | 2023024 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | BF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.2 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
2023025 | SONDA CARDIOTOCOGRAFICA | EDAN INSTRUMENTS INC | SONDA ULTRASUONI WIFI 02.01.214955 | H20A00060017 | COMPONENTE | 104554 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | COMPONENTE | 104554 | 0 | DA FARE | 2023025 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | BF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.1 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
2023028 | SONDA CARDIOTOCOGRAFICA | EDAN INSTRUMENTS INC | SONDA FHR2 DOPPLER GIALLA 02.01.107705 | H20901320025 | COMPONENTE | 104556 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | COMPONENTE | 104556 | 0 | DA FARE | 2023028 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | BF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.4 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
2023029 | SONDA CARDIOTOCOGRAFICA | EDAN INSTRUMENTS INC | SONDA FHR DOPPLER VIOLA 02.01.031528 | H20901310026 | COMPONENTE | 104556 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | COMPONENTE | 104556 | 0 | DA FARE | 2023029 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | BF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.2 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
2023030 | SONDA CARDIOTOCOGRAFICA | EDAN INSTRUMENTS INC | SONDA TOCO BLU 02.01.210259 | H20901930028 | COMPONENTE | 104556 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | COMPONENTE | 104556 | 0 | DA FARE | 2023030 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | BF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.1 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
2023032 | SONDA CARDIOTOCOGRAFICA | EDAN INSTRUMENTS INC | SONDA ULTRASUONI WIFI 02.01.214955 | H20A00060016 | COMPONENTE | 104556 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | COMPONENTE | 104556 | 0 | DA FARE | 2023032 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | BF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.1 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
2023033 | SONDA CARDIOTOCOGRAFICA | EDAN INSTRUMENTS INC | SONDA ULTRASUONI WIFI 02.01.214955 | H20A00060020 | COMPONENTE | 104556 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | COMPONENTE | 104556 | 0 | DA FARE | 2023033 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | BF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.2 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
2023034 | SONDA CARDIOTOCOGRAFICA | EDAN INSTRUMENTS INC | SONDA TOCO T WIFI 02.01.214956 | H20902160003 | COMPONENTE | 104556 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | COMPONENTE | 104556 | 0 | DA FARE | 2023034 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | BF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.1 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
2023035 | SONDA CARDIOTOCOGRAFICA | EDAN INSTRUMENTS INC | SONDA FHR2 DOPPLER GIALLA 02.01.107705 | H20901320002 | COMPONENTE | 104553 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | COMPONENTE | 104553 | 0 | DA FARE | 2023035 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | BF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.3 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
2023036 | SONDA CARDIOTOCOGRAFICA | EDAN INSTRUMENTS INC | SONDA FHR DOPPLER VIOLA 02.01.031528 | H20901310010 | COMPONENTE | 104553 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | COMPONENTE | 104553 | 0 | DA FARE | 2023036 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | BF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.2 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
2023037 | SONDA CARDIOTOCOGRAFICA | EDAN INSTRUMENTS INC | SONDA TOCO BLU 02.01.210259 | H20901930024 | COMPONENTE | 104553 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | COMPONENTE | 104553 | 0 | DA FARE | 2023037 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | BF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.2 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
2023038 | SONDA CARDIOTOCOGRAFICA | EDAN INSTRUMENTS INC | SONDA ULTRASUONI WIFI 02.01.214955 | H20A00060001 | COMPONENTE | 104553 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | COMPONENTE | 104553 | 0 | DA FARE | 2023038 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | BF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.4 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
2023039 | SONDA CARDIOTOCOGRAFICA | EDAN INSTRUMENTS INC | SONDA ULTRASUONI WIFI 02.01.214955 | H20A00060004 | COMPONENTE | 104553 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | COMPONENTE | 104553 | 0 | DA FARE | 2023039 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | BF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.2 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
2023040 | SONDA CARDIOTOCOGRAFICA | EDAN INSTRUMENTS INC | SONDA TOCO T WIFI 02.01.214956 | H20902160023 | COMPONENTE | 104553 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | COMPONENTE | 104553 | 0 | DA FARE | 2023040 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | BF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.1 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
2023041 | SONDA CARDIOTOCOGRAFICA | EDAN INSTRUMENTS INC | SONDA FHR2 DOPPLER GIALLA 02.01.107705 | H20901320024 | COMPONENTE | 104552 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALE TRAVAGLIO NUOVE | COMPONENTE | 104552 | 0 | DA FARE | 2023065 | 2026-08-14 | POSITIVO | VERIFICATO CON APP PADRE | [12 empty] | Ω | [6 empty] | 1.1
2023042 | SONDA CARDIOTOCOGRAFICA | EDAN INSTRUMENTS INC | SONDA FHR DOPPLER VIOLA 02.01.031528 | H20901310032 | COMPONENTE | 104552 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALE TRAVAGLIO NUOVE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
2023043 | SONDA CARDIOTOCOGRAFICA | EDAN INSTRUMENTS INC | SONDA TOCO BLU 02.01.210259 | H20901930042 | COMPONENTE | 104552 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALE TRAVAGLIO NUOVE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
2023044 | SONDA CARDIOTOCOGRAFICA | EDAN INSTRUMENTS INC | SONDA ULTRASUONI WIFI 02.01.214955 | H20A00060012 | COMPONENTE | 104552 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO | SALA TRAVAGLIO | COMPONENTE | 104555 | 0 | DA FARE | 4555 | 2026-08-14 | POSITIVO | VERIFICATO CON APP PADRE | [12 empty] | Ω
2023045 | SONDA CARDIOTOCOGRAFICA | EDAN INSTRUMENTS INC | SONDA ULTRASUONI WIFI 02.01.214955 | H20A00060010 | COMPONENTE | 104552 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO | SALA TRAVAGLIO | COMPONENTE | 104555 | 0 | DA FARE | 4555 | 2026-08-14 | POSITIVO | VERIFICATO CON APP PADRE | [12 empty] | Ω
2023046 | SONDA CARDIOTOCOGRAFICA | EDAN INSTRUMENTS INC | SONDA TOCO T WIFI 02.01.214956 | H20902160030 | COMPONENTE | 104552 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALE TRAVAGLIO NUOVE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
2023047 | TELECAMERA | STORZ KARL GMBH & CO KG | TH121 TELECAMERA IMAGE 1 S 4U RUBINA | YN063012-K | COMPONENTE | 104569 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 2 | COMPONENTE | 104569 | 0 | DA FARE | 3047 | 2026-08-25 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP PADRE | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | Ω
2023048 | VIDEOLAPAROSCOPIO | STORZ KARL GMBH & CO KG | 26606 ACA TIPCAM 1 RUBINA 0° NIR/ICG 4K 3D | 4176100 | COMPONENTE | 104569 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 2 | COMPONENTE | 104569 | 0 | DA FARE | 3048 | 2026-08-25 | POSITIVO | VERIFICATO CON FONTE LUMINOSA | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | Ω
2023049 | LAPAROSCOPIO OTTICA RIGIDA | STORZ KARL GMBH & CO KG | 26003 ARA RUBINA 0° 10 MM HOPKINS | 12025E | COMPONENTE | 104569 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 2 | COMPONENTE | 104569 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2023050 | TELECAMERA | STORZ KARL GMBH & CO KG | IMAGE 1 4U RUBINA TH 121 | YN062524-K | COMPONENTE | 104577 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO MAGAZZINO | COMPONENTE | 104577 | 0 | DA FARE | 3050 | 2026-08-25 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP PADRE | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | Ω
2023052 | LAPAROSCOPIO OTTICA RIGIDA | STORZ KARL GMBH & CO KG | 26003 BRA RUBINA 30° 10 MM | 1204A5 | COMPONENTE | 104577 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO MAGAZZINO | COMPONENTE | 104577 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2023053 | LAPAROSCOPIO OTTICA RIGIDA | STORZ KARL GMBH & CO KG | 26003 BA 30° 10 MM | 1242JL | SINGOLA | 2023053 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2023053 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2023056 | UNITA' RICEVENTE PER TELEMETRIA CARDIOLOGICA | CARDIOLINE | HD+ DONGLE (REF 81018229) | 01962310 | COMPONENTE | 104600 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | COMPONENTE | 104600 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2023058 | TELECAMERA | STORZ KARL GMBH & CO KG | IMAGE 1 H3 PS 3 CHIP FULL HD | SM072746 K | COMPONENTE | 103157 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 1 | COMPONENTE | 103157 | 0 | DA FARE | 3058 | 2026-08-26 | POSITIVO | VSE ESEGUITA CON APP PADRE | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | Ω
2023063 | LAPAROSCOPIO OTTICA RIGIDA | STORZ KARL GMBH & CO KG | 1230 AA | 12037G | SINGOLA | 2023063 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2023063 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2023064 | LAPAROSCOPIO OTTICA RIGIDA | STORZ KARL GMBH & CO KG | 1230 AA | 12037M | SINGOLA | 2023064 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2023064 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2023065 | SONDA CARDIOTOCOGRAFICA | EDAN INSTRUMENTS INC | SONDA TOCO T WIFI 02.01.214956 | H23401020004 | COMPONENTE | 104554 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | COMPONENTE | 104554 | 0 | DA FARE | 2023065 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | BF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.1 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
2023066 | POLISONNIGRAFO | NOX MEDICAL | NOX T3S RECORDER | 30013721 | PRINCIPALE | 2023066 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
2023067 | PULSOSSIMETRO | NONIN MEDICAL INC | 3150 BLE | 505494946 | COMPONENTE | 2023066 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
2024002 | ELETTROCARDIOGRAFO | ALIVECOR INC | KARDIAMOBILE 6L | +B210AC0190/$$+722017691N | SINGOLA | 2024002 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | SINGOLA | 2024002 | 0 | DA FARE | 2024002 | 2026-09-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | CF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.2 | SENSORI ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
2024003 | ELETTROCARDIOGRAFO | ALIVECOR INC | KARDIAMOBILE 6L | +B210AC0190/$$+722019468R | SINGOLA | 2024003 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | SINGOLA | 2024003 | 0 | DA FARE | 2024003 | 2026-09-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | CF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.4 | SENSORI ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
2024004 | ELETTROCARDIOGRAFO | ALIVECOR INC | KARDIAMOBILE 6L | +B210AC0190/$$+722019696U | SINGOLA | 2024004 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | SINGOLA | 2024004 | 0 | DA FARE | 2024004 | 2026-09-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | CF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.5 | SENSORI ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
2024005 | ELETTROCARDIOGRAFO | ALIVECOR INC | KARDIAMOBILE 6L | +B210AC0190/$$+722016571S | SINGOLA | 2024005 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | SINGOLA | 2024005 | 0 | DA FARE | 2024005 | 2026-09-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | CF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.1 | SENSORI ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
2024006 | ELETTROCARDIOGRAFO | ALIVECOR INC | KARDIAMOBILE 6L | +B210AC0190/$$+722019035H | SINGOLA | 2024006 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | SINGOLA | 2024006 | 0 | DA FARE | 2024006 | 2026-09-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | CF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.3 | SENSORI ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
2024007 | ELETTROCARDIOGRAFO | ALIVECOR INC | KARDIAMOBILE 6L | +B210AC0190/$$+722019146K | SINGOLA | 2024007 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | SINGOLA | 2024007 | 0 | DA FARE | 2024007 | 2026-09-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | CF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.2 | SENSORI ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
2024008 | ELETTROCARDIOGRAFO | ALIVECOR INC | KARDIAMOBILE 6L | +B210AC0190/$$+722019430G | SINGOLA | 2024008 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | SINGOLA | 2024008 | 0 | DA FARE | 2024008 | 2026-09-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | CF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.1 | SENSORI ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
2024009 | ELETTROCARDIOGRAFO | ALIVECOR INC | KARDIAMOBILE 6L | +B210AC0190/$$+722015647M | SINGOLA | 2024009 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | SINGOLA | 2024009 | 0 | DA FARE | 2024009 | 2026-09-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | CF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.2 | SENSORI ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
2024010 | ELETTROCARDIOGRAFO | ALIVECOR INC | KARDIAMOBILE 6L | +B210AC0190/$$+722019034G | SINGOLA | 2024010 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | SINGOLA | 2024010 | 0 | DA FARE | 2024010 | 2026-09-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | CF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.1 | SENSORI ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
2024011 | ELETTROCARDIOGRAFO | ALIVECOR INC | KARDIAMOBILE 6L | +B210AC0190/$$+722019975U | SINGOLA | 2024011 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | SINGOLA | 2024011 | 0 | DA FARE | 2024011 | 2026-09-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | CF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.3 | SENSORI ECG (CF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
2024027 | RIVELATORE BATTITO CARDIACO FETALE | EDAN INSTRUMENTS INC | SD3 PLUS | 560027-M20A04720003 | SINGOLA | 2024027 | 0 | S.PIETRO | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | AMB. GINECOLOGIA | SINGOLA | 2024027 | 0 | DA FARE | 4027 | 2026-07-28 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | B | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2.2 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
2024029 | VIDEOLARINGOSCOPIO | COVIDIEN | MCGRATH MAC | 163229 | SINGOLA | 2024029 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2024029 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2024030 | VIDEOLARINGOSCOPIO | COVIDIEN | MCGRATH MAC VL HANDLE 301-000-000 | 163226 | SINGOLA | 2024030 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | SINGOLA | 2024030 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
2024037 | CISTOSCOPIO FLESSIBILE | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | CYF 5 | 7485438 | SINGOLA | 2024037 | 0 | S.PIETRO | AMB. UROLOGIA | AMB. UROLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
2024044 | VIDEOLARINGOSCOPIO | STORZ KARL GMBH & CO KG | 8403 HXK CMAC | VL86709 | COMPONENTE | 104003 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO SALA 3 | COMPONENTE | 104003 | 0 | DA FARE | 4044 | 2026-08-25 | POSITIVO | VERIFICATO CON FONTE LUMINOSA | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | Ω
2025002 | NASO FARINGO/LARINGOSCOPIO | HEINEMANN G MEDIZINTECHNIK GMBH | FNS2800.01 | 35545 | SINGOLA | 2025002 | 0 | S.PIETRO | AMB. OTORINO | AMB. ORL | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
2025003 | NASO FARINGO/LARINGOSCOPIO | HEINEMANN G MEDIZINTECHNIK GMBH | FNS3400.01 | 35549 | SINGOLA | 2025002 | 0 | S.PIETRO | AMB. OTORINO | AMB. ORL | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
. | VIDEOLAPAROSCOPIO | STORZ KARL GMBH & CO KG | 26606 BCA TIPCAM1 RUBINA 30° NIR/ICG, 4K 3D | 4180089 | COMPONENTE | 104574 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
2025021 | VIDEOLARINGOSCOPIO | COVIDIEN | MCGRATH MAC VL HANDLE 301-000-000 | 207901 | SINGOLA | 2025021 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO ORTOPEDIA | BLOCCO OPERATORIO ORTOPEDIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
LP000001 | ABLATORE PER ARTERIECTOMIA | FLACENSTRAM | EVRF | 1309370 | SINGOLA | LP00001 | 0 | S.PIETRO | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | AMB. CHIRURGIA VASCOLARE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
LP000002 | OZONO TERAPIA, APPARECCHIO PER | MULTIOSSIGEN SRL | MEDICAL 99 IR | 01I092 | SINGOLA | LP00002 | 0 | S.PIETRO | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
LP000003 | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | LEICA MICROSCOPY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTS | DM 2000 LED | 429102 | SINGOLA | LP00003 | 0 | S.PIETRO | ISTOPATOLOGIA | ISTOPATOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
LP000006 | STIMOLATORE OTO-CALORICO | FASET SPA | 126 | 150102 | SINGOLA | LP00006 | 0 | S.PIETRO | AMB. ORL | AMB. ORL | AMB. ORL | SINGOLA | LP000006 | 0 | DA FARE | LP000006 | 2026-08-31 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | I | B | 227,8 V | Sistema con cavo di alimentazione non separabile (valori ammessi: < 0.3 Ω) | 0.164 | Ω | OVER | OVER | OVER | N.A. | N.A. | 41.4 | N.A. | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
LP000007 | IMPEDENZA CORPOREA, ANALIZZATORE DI | AKERN SRL | BIA 101 | 200411027 | SINGOLA | LP00007 | 0 | S.PIETRO | SERVIZIO DIETISTA | SERVIZIO DIETISTA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
LP000008 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | PM 10 N | MBP1520473 | SINGOLA | LP00008 | 0 | S.PIETRO | AMB. ORL | AMB. ORL | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
LP000009 | REGISTRATORE HOLTER ECG | MORTARA INSTRUMENT INC | H12 + | 103063278160 | SINGOLA | LP00009 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. CARDIOLOGIA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
LP000014 | REGISTRATORE HOLTER DELLA PRESSIONE SANGUIGNA | BPLAB | STANDARD | 14081289 | SINGOLA | LP000014 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. ENDOSCOPIA L.P. | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
LP000016 | REGISTRATORE HOLTER ECG | SPACELABS HEALTHCARE | EVO | 002066 | SINGOLA | LP000016 | 0 | S.PIETRO | AMB. CARDIOLOGIA | AMB. ENDOSCOPIA L.P. | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
LP000017 | PULSOSSIMETRO | NONIN MEDICAL INC | 3150 WRISTOX2 BLE OXIMETER | 505626143 | SINGOLA | LP000017 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
LP000018 | POLISONNIGRAFO | NOX MEDICAL | NOX T3S RECORDER | 300108090 | SINGOLA | LP000018 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
LP000019 | PULSOSSIMETRO | NONIN MEDICAL INC | 3150 OXIMETER WRISTOX2 | 505124746 | SINGOLA | LP000019 | 0 | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. VINCENZO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
M0004 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR SPACE | 55894 | SINGOLA | M0004 | 0 | S.PIETRO | MAGAZZINO TECNICO | MAGAZZINO TECNICO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
M0007 | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR SPACE | 14082 | SINGOLA | M0007 | 0 | S.PIETRO | MAGAZZINO TECNICO | MAGAZZINO TECNICO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
M0008 | CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI | B BRAUN GMBH | SPACE STATION | 8456 (22974) | SINGOLA | M0008 | 0 | S.PIETRO | MAGAZZINO TECNICO | MAGAZZINO TECNICO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
M0013 | TAVOLO OPERATORIO | OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA | OPT 20 | 43 | COMPONENTE | 102287 | 0 | S.PIETRO | MAGAZZINO TECNICO | MAGAZZINO TECNICO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
M0015 | DEFIBRILLATORE | ESAOTE SPA | MDF | 61868 | SINGOLA | M0015 | 0 | S.PIETRO | MAGAZZINO TECNICO | MAGAZZINO TECNICO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
M0016 | DEFIBRILLATORE | ESAOTE SPA | MDF | 101078155 | SINGOLA | M0016 | 0 | S.PIETRO | MAGAZZINO TECNICO | LAB.A.T. S.I.C. | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
M0017 | DEFIBRILLATORE | ESAOTE SPA | MDF | 61188 | SINGOLA | M0017 | 0 | S.PIETRO | MAGAZZINO TECNICO | MAGAZZINO TECNICO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
M0018 | DEFIBRILLATORE | ESAOTE SPA | MDF | 101078154 | SINGOLA | M0018 | 0 | S.PIETRO | MAGAZZINO TECNICO | MAGAZZINO TECNICO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
M0019 | DEFIBRILLATORE | ESAOTE SPA | MDF | 61318 | SINGOLA | M0019 | 0 | S.PIETRO | MAGAZZINO TECNICO | MAGAZZINO TECNICO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
M0020 | DEFIBRILLATORE | ESAOTE SPA | MDF | 101078150 | SINGOLA | M0020 | 0 | S.PIETRO | MAGAZZINO TECNICO | MAGAZZINO TECNICO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
M0021 | DEFIBRILLATORE | ESAOTE SPA | MDF | 63648 | SINGOLA | M0021 | 0 | S.PIETRO | MAGAZZINO TECNICO | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | OSTETRICIA 1 (S.G.DI DIO) | SINGOLA | M0021 | 0 | DA FARE | M0021 | 2026-07-23 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | CF | 221,6 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,056, Cavo + Sistema: 0,197 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 57.4 | 11.9 | CAVO ECG (CF) | 38.6 | PIASTRE (BF) |  |  |  |  | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
M0022 | DEFIBRILLATORE | MEDTRONIC INC | LIFEPAK 9B | 1302251 | SINGOLA | M0022 | 0 | S.PIETRO | MAGAZZINO TECNICO | MAGAZZINO TECNICO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
M0024 | INCUBATORE | HELMER LABS INC | PC 900 | 177026 | SINGOLA | M0024 | 0 | S.PIETRO | MAGAZZINO TECNICO | MAGAZZINO TECNICO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
M0028 | AGITATORE DA LABORATORIO | HELMER LABS INC | PFS 15 | 635939 | SINGOLA | M0028 | 0 | S.PIETRO | MAGAZZINO TECNICO | MAGAZZINO TECNICO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
M0030 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP 895 MD | 52699 | COMPONENTE | 101970 | ECO35 (101970) | S.PIETRO | MAGAZZINO TECNICO | LAB.A.T. S.I.C. | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
M0031 | FRIGOEMOTECA | KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL | K 36 E | 110 | SINGOLA | M0031 | 0 | S.PIETRO | MAGAZZINO TECNICO | MAGAZZINO TECNICO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
M0035 | SISTEMA ANTIDECUBITO | ARJO HOSPITAL EQUIPMENT AB | ALPHA ACTIVE 4 | 648410182 | SINGOLA | M0035 | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | RIANIMAZIONE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
M0036 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP 21 MD | 81403 | COMPONENTE | 102156 | ECO4 (102156) | S.PIETRO | S. VINCENZO | S. G. ANTIDA | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
M0037 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP 895 MD | 63815 | COMPONENTE | 101874 | 0 | S.PIETRO | S. MARIA GORETTI | S. MARIA GORETTI | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
M0038 | DEFIBRILLATORE | MEDTRONIC INC | LIFEPAK 12 | 13083047 | SINGOLA | 100099 | 0 | S.PIETRO | MAGAZZINO TECNICO | MAGAZZINO TECNICO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
M0039 | ELETTROBISTURI | VALLEYLAB INC | FORCE EZ 8C | SF0H0159B | SINGOLA | 100939 | 0 | S.PIETRO | MAGAZZINO TECNICO | EMODINAMICA | EMODINAMICA | SINGOLA | M0039 | 0 | DA FARE | M0039 | 2026-09-03 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | II | CF | 230,1 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,049 Cavo + Sistema:N.A. | Ω | N.A. | OVER | N.A. | N.A. | OVER | 8.2 | 1.1 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
M0040 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP 21 MD | 79463 | COMPONENTE | 0 | 0 | S.PIETRO | MAGAZZINO TECNICO | LAB.A.T. S.I.C. | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
M0041 | EMOGASANALIZZATORE | INSTRUMENTATION LABORATORY | GEM PREMIER 5000 | 20024023 | SINGOLA | M0041 | 0 | S.PIETRO | MAGAZZINO TECNICO | MAGAZZINO TECNICO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
M0042 | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | PM 10 N | MBP2308122 | SINGOLA | M0042 | 0 | S.PIETRO | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | S. CARLO CARDIOLOGIA | SINGOLA | M0042 | 0 | DA FARE | 042 | 2026-04-02 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | BF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.0 | CAVO SPO2 (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
M102059 | MONITOR | FUKUDA DENSHI CO LTD | DS 5300 | 29091595 | SINGOLA | M102059 | 0 | S.PIETRO | MAGAZZINO TECNICO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | DA FARE | [16 empty] | Ω
TEMP000000018 | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS KABI AG | AGILIA SP TIVA | 24540144 | SINGOLA | TEMP000000018 | 0 | S.PIETRO | BLOCCO OPERATORIO | BLOCCO OPERATORIO | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
NO INV1 | SONDA CARDIOTOCOGRAFICA | EDAN INSTRUMENTS INC | SONDA CARDIO PURPLE MS3-109301(D) 02.01.109301017 | H23101550160 | COMPONENTE | 104554 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | COMPONENTE | 104554 | 0 | DA FARE | NO INV1 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | BF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.1 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
NO INV2 | SONDA CARDIOTOCOGRAFICA | EDAN INSTRUMENTS INC | SONDA TOCO BLU MS3-31527(B) 02.01.210259013 | H22400730298 | COMPONENTE | 104556 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | COMPONENTE | 104556 | 0 | DA FARE | NO INV2 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | BF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.3 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
NO INV3 | SONDA CARDIOTOCOGRAFICA | EDAN INSTRUMENTS INC | SONDA TOCO BLU MS3-31527(B) 02.01.210259013 | H23102060026 | COMPONENTE | 104555 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALE TRAVAGLIO | SALE TRAVAGLIO | COMPONENTE | 104555 | 0 | DA FARE | NO INV5 | 2026-08-14 | POSITIVO | VERIFICATO CON APP PADRE | [12 empty] | Ω
NO INV4 | SONDA CARDIOTOCOGRAFICA | EDAN INSTRUMENTS INC | SONDA ULTRASUONI WIFI 02.01.214956013 | H23200370009 | COMPONENTE | 104555 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALE TRAVAGLIO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | COMPONENTE | 104555 | 0 | DA FARE | 4555 | 2026-08-14 | POSITIVO | VERIFICATO CON APP PADRE | [12 empty] | Ω
NO INV5 | SONDA CARDIOTOCOGRAFICA | EDAN INSTRUMENTS INC | SONDA ULTRASUONI WIFI 02.01.214956013 | H23401020016 | COMPONENTE | 104553 | 0 | S.PIETRO | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALE TRAVAGLIO NUOVE | SALA TRAVAGLIO NUOVE | COMPONENTE | 104553 | 0 | DA FARE | NO INV5 | 2026-08-17 | POSITIVO |  | OK | N.V. | OK | OK | OK | OK | OK | alimentazione interna | BF | N.A. | Misura non eseguibile | N.A. | Ω | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.4 | [7 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
NO INV6 | SISTEMA ENDOSCOPICO PORTATILE | AMBU A/S | AVIEW 2 ADVANCE | A221040311 | 0 | NO INV | 0 | S.PIETRO | RIANIMAZIONE | NON PRESENTE | NON TROVATO | 0 | 0 | 0 | NON PREVISTO | [16 empty] | Ω
104950 | CRIOTERAPIA, APPARECCHIO PER | ZAMAR MEDICAL | Z ONE | 2502300 | SINGOLA | 104950 |  | S.PIETRO | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | S. CATERINA SOLVENTI | SINGOLA | 104950 | 0 | DA FARE | 4950 | 2026-03-30 | POSITIVO |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | I | BF | 227,3 V | Sistema con cavo di alimentazione separabile (valori ammessi: Cavo < 0.1 Ω Cavo+Sistema < 0.3 Ω | Cavo: 0,050, Cavo + Sistema: 0,125 | Ω | OVER | OVER | N.A. | OVER | OVER | 108.9 | 2.5 | TUBO (BF) | [6 empty] | ALESSANDRO PETRAROLO | 5625031 | 14/01/2027
1.2
2.1